一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

三、设备配置要求

1、高端彩超一套，配4把探头（腹部1把、成人及小儿心脏各1把、浅表器官1把），腹部、浅表器官探头配穿刺架。

2、电动检查床、椅一套。

3、超声工作站一套，打印机一台，稳压电源一台。

四、设备主要技数参数要求

1、高端彩色多普勒超声波诊断仪

2、数量：1（套）

3、使用单位：西安医学院第二附属医院

4、设备用途及说明：

4.1以心血管为主的全身临床诊断应用，覆盖心血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、外周血管、介入超声等检查全面应用。

*4.2所投标设备须为注册的最新平台、最新版本机器。

5、主要规格及系统概述

5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1显示器: ≥21英寸，LCD显示器，分辨率≥1920*1080。

5.1.2具有≥10英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏。

5.1.3具备原始数据处理平台：能对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等，并可将存储后的二维图像转为传统直线M型及解剖M型扫描模式进行分析;可对回放的常规图像进行多项参数调节。

5.1.4动态宽波束发射与接收超声信号，连续动态接收聚焦。

5.1.5全数字式波束形成器。

5.1.6二维灰阶成像单元。

5.1.6.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

5.1.6.2斑点噪声抑制技术,并分级可调。

5.1.6.3 实时空间多角度复合成像，角度可调，并支持彩色模式上继续应用。

5.1.6.4 一键式实时自动连续优化图像技术。

5.1.6.5 实时宽景成像技术，可前进和后退。

*5.1.6.6相控阵探头支持双焦点模式。同时具有独立控制按键，一键启动（附图）。

5.1.6.7采用实时双频率复合成像，一键控制启动。

5.1.6.8 梯形扩展成像技术。

5.1.6.9 具备高级血流成像技术，为非多普勒原理（附图）。

*5.1.6.10 心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。

5.1.7	彩色多普勒血流成像单元。

5.1.7.1 具有二维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式。

5.1.7.2 具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调,≥8级(附频段图) 。

5.1.7.3 二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像。

5.1.7.4 具有组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流。

5.1.7.5 具有彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

5.1.7.6 能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。

5.1.7.7 彩色帧频可独立调节。

5.1.7.8 具有高级血流信号的彩色血流方向性显示。

*5.1.7.9 具有内置原厂冠脉血流显像软件，显示冠脉血流信号。

5.1.8	频谱多普勒显示单元及分析系统。

5.1.8.1 具有PW、CW等多种模式。

5.1.8.2 高脉冲重复频率自动启动功能。

5.1.8.3 多普勒频率显示、独立可调。

5.1.8.4 自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围。

5.1.8.5 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换。

5.1.8.6 自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测。

5.1.8.7 实时扫描中图像参数可调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等，也能应用于已经冻结或存储后的图像。

5.1.9	组织多普勒成像单元。

5.1.9.1 实时一键式组织速度图成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像。

5.1.9.2 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

5.1.9.3 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

5.1.9.4 主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。

5.1.10	组织谐波成像单元。

5.1.10.1 编码二次谐波技术。

5.1.10.2 编码脉冲反向谐波技术。

5.1.10.3 谐波频率和基波频率同时显示。

5.1.11	超声造影成像单元。

5.1.11.1 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像。

5.1.11.2 支持左心室造影。

5.1.11.3 支持经胸二维探头。

5.1.11.4 支持负荷超声成像下的左心室造影。

5.1.11.5 可与斑点噪音抑制等技术结合使用。

5.1.11.6 具有双时钟计时，存储时间长短可调。

5.1.11.7 可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式。

5.1.11.8 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具。

5.1.12	分析结果自动导入系统工作表进行存储。

5.1.13扫描助手功能：客户自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作，提供在线和离线编辑器，不同设备间可复制使用。

5.2	测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)。

5.2.1一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等。

5.2.2心脏功能测量与分析。

5.2.2.1心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、E峰减速时间、E′、E/E′、主动脉瓣上频谱自动包络参数）（附图）。

5.2.2.2 直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。

5.2.2.3 自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算。

5.2.2.4 组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示。

5.2.2.5在线斑点追踪定量分析: 半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变、收缩后收缩指数、提供18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、小儿心脏探头、经食道探头上实现。

5.2.2.6具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面）。

5.2.2.7具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移参数（附图）。

5.2.2.8儿童心脏评分功能：可对儿童心脏的房室大小以及大血管内径进行测量后进行自动评分，以判断其大小是否符合生长发育的正常范围。（附图证明）

5.2.3产科测量软件包。

5.2.3.1内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表。

5.2.3.2胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比。

5.2.3.3可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。

5.2.3.4包含卵巢与子宫测量报告。

5.2.4血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

5.2.5具备血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度（附图）。

5.3图像存储与（电影）回放重现单元。

5.3.1超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。

5.3.2动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒体，用于PC计算机，无需特殊软件。

5.3.3在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析。

5.3.4USB接口（≥4个）支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像。

5.4	参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。

5.5	输入/输出信号:

5.5.1输入：ECG，USB。

5.5.2输出：VGA，音频，USB。

5.6	图像管理与记录装置：

5.6.1内置图像管理系统。

5.6.2硬盘存储≥500GB。

5.6.3可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等。

5.7	连通性：

5.7.1支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅。

5.7.2可支持DICOM网络连接。

6、技术参数及要求：

6.1	系统通用功能

6.1.1显示器: ≥21英寸,为最新型的高分辨率、无闪烁LCD显示器，分辨率≥1920×1080 Pixel，亮度对比度可根据要求自动和手动调节可调。

6.1.2操作面板≥10英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏；可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数。

6.1.3操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。

6.1.4探头接口：激活探头接口数≥4个，互相通用。

6.1.5触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示。

6.2	探头规格

6.2.1频率：所配探头均为宽频带多点变频探头,频率范围1.5-18MHz，中心频率可选择≥3种。

6.2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频。

6.2.3类型：可支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、经食道探头。

6.2.4B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD；线阵B/PWD；凸阵B/PWD。

6.2.5探头工作频率范围:

成人相控阵探头：1.5-4.5MHz

儿童相控阵探头：4.0-7.0MHz

电子凸阵：1.5-5.0MHz

电子线阵血管探头：2.0-10.0MHz

6.2.6所配置相控阵探头扫描角度≥115°（附图）。

6.3	二维灰阶显像主要参数

6.3.1实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

6.3.2成像速率: 相控阵探头：90°，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 。

6.3.3支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频。

6.3.4发射声束聚焦：发射≥8段。

6.3.5动态范围可视可调，范围≥400dB。

6.3.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

6.3.7回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比。

6.3.8增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节。

6.3.9二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组。

6.3.10二维扫描深度≥38cm。

6.4	频谱多普勒成像参数

6.4.1方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD。

6.4.2多普勒发射频率：

相控阵：≥九段

线阵：≥三段

凸阵：≥六段

6.4.3最大测量速度：

PWD：血流速度≥5.5m/s

CWD：血流速度≥10m/s

6.4.4最低测量速度：≤0.5mm/s(非噪声信号)。

6.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D。

6.4.6电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩。

6.4.7零位移动：≥10级。

6.4.8取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调。

6.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

6.4.10	频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成。

6.5	彩色多普勒成像参数

6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示。

6.5.2实时二同步/三同步显示。

6.5.3相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：20°—115°选择，并能满屏显示。

6.5.4彩色显示帧频：

相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥15帧/s

相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥120帧/ s

6.5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°。

6.5.6显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比10。

6.5.7彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s。

6.6	超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

7、备件、专用工具、资料及其它

7.1电动检查床、椅一套。

7.2超声工作站一套（电脑一台、打印机一台）。

7.3稳压电源一台。

7.4	为保证设备正常运行，卖方应在陕西省内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

7.5	卖方应向医院提供设备维护的专用工具。

7.6	卖方须向医院提供操作手册一套。

7.7	卖方须向医院提供设备的运行、安装、使用环境要求。

7.8	技术服务：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

7.9	在西安市内有备件库。

7.10技术培训要求：卖方应提供现场技术培训，保证医院使用人员正常操作设备的各种功能。

- 五、设备售后要求

- 1.维修响应时间：2小时响应，12小时内到达现场，48小时内无法修复提供备用机。

- 2.陕西省内有厂家直接设立的维修站，提供地址、电话及维修人员资质证明	。

- 3.保修期内开机率：≥ 95%（一年按365天计算），耽误一天保修期顺延3天。

- 4.保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算。

- 5.列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格。

- 6.设备所需软件终身免费使用及升级。

- 7.学习培训要求：半年培训及检修一次。

六、设备相关耗材（招标时列出价格）：腹部探头、小器官探头、心脏探头