项目编号：KY2022-1-225

安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--秦巴中药资源开发与应用实验室

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2022年11月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  技术参数及要求	26

第四部分  合同范本	47

第五部分  投标文件格式	50

- 第一部分  投标邀请

安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--秦巴中药资源开发与应用实验室潜在的投标人可在云招易采电子招投标平台获取招标文件，并于2022-12-17 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-1-225

2、项目名称：安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--秦巴中药资源开发与应用实验室

3、预算金额：3100000元

4、最高限价：3100000元

5、采购需求：安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--秦巴中药资源开发与应用实验室，1项，预算金额：3100000元。项目概况：本项目主要采购实验室科研设备，分别为高速冷冻离心机、液相色谱仪、离子色谱仪、全自动固相萃取仪、微波合成仪、蛋白纯化仪、分子蒸馏仪、真空离心浓缩仪、制备液相系统、高通量加压流体萃取仪和高通量真空平行浓缩仪等仪器，共20台/套。具体内容详见招标文件第三部分。项目用途：科研实验。

6、合同履行期限：供货期：合同签订之后30个日历日，如因甲方实验室场地问题需要延期交货，甲乙双方另行商定。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供2021年1月至今已缴纳的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。

三、招标文件的获取方式

1、时间：2022-11-24  09:00:00起至2022-12-01 17:00:00止

2、获取地点：云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取。

3、获取方式：采取线上报名。潜在投标人可通过登录云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标 的项目】列表中打开本项目，在线购买招标文件，购买完成后在线下载招标文件及工具。

4、招标文件售价：500元，售后不退。（购买招标文件请提交单位介绍信和本人身份证复印件并加盖公章）

注：本次招标文件的获取须在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）进行操作，没有账号的潜在投标人自行在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》；联系电话：029-89193320。

四、投标文件递交

截止时间：2022-12-17 09:30:00

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：供货期：合同签订之后30个日历日，如因甲方实验室场地问题需要延期交货，甲乙双方另行商定。

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：	86113010750181501002065；

3、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：安康学院

地址：陕西省安康市育才路92号

联系人：黄老师、赵老师

电话：0915-3261415、0915-3288097

2、项目联系方式

项目联系人：郭丽丽、韩婷、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-815

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

陕西开源招标有限公司

2022年11月24日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--秦巴中药资源开发与应用实验室 |
|  | 采购预算 | 3100000元 |
|  | 最高限价 | 3100000元 |
|  | 核心产品 | 液相色谱仪、全自动固相萃取仪、高通量加压流体萃取仪 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：安康学院 2、地址：陕西省安康市育才路92号 3、电话：0915-3261415、0915-3288097 4、联系人：黄老师、赵老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-815 4、联系人：郭丽丽、韩婷、刘金柯、卢韶华 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供2021年1月至今已缴纳的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相应证明文件。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（原件）本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） 备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
| 6 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：□组织/不组织 |
| 8 | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
| 9 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 12 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。） |
| 13 | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。） |
| 13 | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 14 | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 15 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 16 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022-12-17 09:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
| 17 | 开标时间和地点 | 1、时间：2022-12-17 09:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
| 18 | 投标保证金 | - 本次投标活动须交纳保证金为： 陆万元整（¥60000元） 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号： 86113010750181501002065 - 投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前2个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各投标人务必仔细核对，由此带来的所有后果由投标人自行承担。 |
| 19 | 投标文件份数 | 本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
| 20 | 供货期、实施地点和质保期等 | 1、供货期：合同签订之后30个日历日，如因甲方实验室场地问题需要延期交货，甲乙双方另行商定。 2、项目实施地点：安康学院江北校区产教融合大楼。 3、质保期：验收合格后1年；产品自身质保超过1年的，以产品质保期为准。 |
| 21 | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式：若中小企业中标，合同签订后14个日历日内预付合同款40%，仪器设备安装调试初验合格后14个工作日内付款55%合同款，仪器设备试运行6个月后支付剩余5％合同款；若非中小企业中标，合同签订后14个日历日内预付合同款30%，仪器设备安装调试初验合格后14个工作日内付款65%合同款，仪器设备试运行6个月后支付剩余5％合同款。 |
| 22 | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
| 23 | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
| 24 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：安康学院

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从云招易采电子招投标平台下载招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--秦巴中药资源开发与应用实验室。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案：

A、投标人企业简介。

B、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

C、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。

4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据；

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的投标人可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求；

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 投标有效期达到招标文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合招标文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：供货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

| 评审因素 | 评价要素 |
| --- | --- |
| 报价得分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |
| 技术响应 （40分） | 根据投标人所投产品技术和性能响应情况打分： 1、完全满足采购技术要求的，计40分； 2、一般技术参数指标，每负偏离一项扣0.5分。 3、技术参数标有“★”，每负偏离一项扣1分。 备注： 1、要求提供证明文件的，如投标人未按要求提供，视为负偏离。 2、投标人应尽可能出具产品技术说明书或产品制造商公开发布的产品彩页、产品标准、使用说明书、有资质的第三方出具的检验报告或证明等技术指标和参数证明或支持文件，并在投标文件中给出明确的证明材料索引。如为外文版本，须附中文翻译件。） |
| 产品配置情况 （5分） | 根据所投产品设备的配置清单，从设备性能描述是否详细，各部分功能是否满足采购要求等方面综合评定： 1、产品配置完整详细、功能要求层次清楚、结构合理、功能直观、安全兼容、使用广泛得5分； 2、产品配置基本完整，功能要求层次明确，基本满足采购要求得3分； 3、产品配置不够完整，功能要求不明确得1分； 4、未提供的不得分。 |
| 交货、安装和调试 （6分） | 根据投标人提供的交货方案进行评审。 1、交货方案科学合理、安全可行，能够保证本项目顺利实施得3分； 2、交货方案有一定的可行性，基本能保证本项目顺利实施得2分； 3、交货方案有部分缺漏，合理性、针对性较差得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 根据投标人提供的安装调试以及详细的人员、财力调配、运输、派送等方案进行评审。 1、安装、调试方案科学可行，完全满足项目要求得3分； 2、安装、调试方案有一定的可行性，基本能满足项目要求得2分； 3、安装、调试方案有较多欠缺的得1分； 4、未提供的不得分。 |
| 售后服务 方案 （8分） | 根据投标人的售后服务方案（包括但不限于1.服务标准；2.响应时间；3.质保期满后的承诺等）进行评审： 1、售后服务有具体、详细、可行的方案及措施，对响应时间有明确表述得4分； 2、售后服务方案及措施基本可行，对响应及上门时间有明确表述得3分； 3、售后服务方案简单粗略，表述不具体，无法完全保障采购人使用得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 根据投标人提供在质保期内针对设备出现故障或不能正常工作时候的应急方案（包括但不限于确保设备正常使用的应急措施、提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用的使用承诺）进行评分： 1、应急方案详细可行，针对性强，包含上述使用承诺，能够确保采购人使用得4分； 2、应急方案相对完整，具有一定的针对性，基本能够保证采购人使用得3分； 3、应急方案简单粗略，表述不具体，无法完全保障采购人使用得1分； 4、未提供的不得分。 |
| 培训方案（4分） | 根据投标人的培训方案（包括但不限于：所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法等培训内容、培训人员、培训时长，培训次数，培训方式等）进行评审： 1、有培训内容完整详细、有人员安排及执行计划方案，培训时长、次数、方式等科学合理有保障、针对性强得4分； 2、有相关培训内容，人员安排和执行计划简单，对培训时长、次数、方式安排较为合理，有一定的针对性及可行性得3分； 3、有培训内容，培训方案简单，人员安排、培训方式等不合理得2分； 4、培训方案简略，培训计划及流程有较多欠缺的得1分； 5、未提供的不得分。 |
| 企业业绩（5分） | 以合同复印件形式提供投标人近三年（2019年以来）类似项目业绩，每份得1分，满5分为止。 注：投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）加盖投标人公章并装订在投标文件正、副本中，原件备查，否则业绩不予认可。 |
| 节能环保 （2分） | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖公章装订于投标文件中，原件备查。 |  |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

9、定标

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向招标代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目中标服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三部分  技术参数及要求

一、技术要求

本项目主要采购实验室科研设备，分别为高速冷冻离心机、液相色谱仪、离子色谱仪、全自动固相萃取仪、微波合成仪、蛋白纯化仪、分子蒸馏仪、真空离心浓缩仪、制备液相系统、高通量加压流体萃取仪和高通量真空平行浓缩仪等仪器，共20台/套，详细技术要求如性能、材料、结构、外观等具体参数见采购清单。

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要性能参数 | 台套数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥12000r/min； 2.★最大相对离心力：≥19000×g； 3.★最大容量：2000mL×4； 4.转速精度：≤±10r/min； 5.温度设置范围：-20～+40℃； 6.温控精度：≤±1℃； 7.时间设置范围：1s～99h59min59s； 8.整机噪音：≤65dB(A)； 9.压缩机：高性能压缩机，使用无氟制冷剂R404a； 10.★配置：离心体积至少满足800mL、3000mL、8000mL的转子≥3套，适配器≥4套。 | 1 |
| 2 | 液相色谱仪 | 1.输液泵 1.1泵类型：低脉动高精度串联式双柱塞高效液相色谱泵； 1.2混合溶剂数：可选配二元高压梯度或四元低压梯度系统； 1.3流量范围：0.0001-10.0000 mL/min，设置步长：0.0001mL/min； 1.4流量准确度：≤±0.2%； 1.5流量稳定性：≤0.05%； 1.6★最高工作压力：≥ 90 MPa； 1.7压力脉动：≤0.07MPa； 1.8压力显示误差：≤ 2% 或 ± 0.3MPa（取大值）； 1.9梯度组成比例：0～100%（可设定范围），增量≤0.01%； 1.10梯度混合精度：≤0.1%； 1.11梯度混合准确度：≤±0.5%； 1.12通讯方式：网络通讯； 1.13漏液报警：具有安全特性的双漏液传感器； 1.14限压报警：高压、低压限制，0-90 MPa可设定； 1.15柱塞清洗：不清洗、间歇清洗、持续清洗，可编程；清洗隔膜泵免维护； 1.16溶剂切换功能：双二元溶剂切换阀； 1.17脉动阻尼：采用脉动阻尼器结合高压混合系统； 1.18流量双校正功能：全范围流量压缩系数和流动相调整系数分段线性调节功能； 1.19混合设计：多级微孔设计和迷宫设计，可满足≤1:99的双流路混合应用； 2.自动进样器 2.1进样范围：0-100uL； 2.2进样方式：满环进样、无损进样、有损进样可选； 2.3★进样重复性：≤0.2%； 2.4进样线性：R2≥0.999； 2.5样品残留：≤0.002%； 2.6样品瓶数量及规格：2mL样品瓶≥120位；兼容4.0mL样品瓶； 2.7最高耐压：≥45MPa； 2.8进样速度：≤10s； 2.9通讯方式：网络通讯； 2.10进样针：具有穿刺功能； 2.11漏液报警：具有安全特性的双漏液传感器； 2.12进样针清洗：进样前后任意设定清洗功能； 2.13进样触发功能：数字模式，模拟模式； 2.14样品预处理功能：自动稀释、自动衍生功能，可编程； 2.15工作方式：XYZ定位,定位精度≤0.05mm； 3.柱温箱 3.1控制温度范围：室温+5-85℃； 3.2加热方式：空气循环加热； 3.3最高报警温度：≥90℃； 3.4温度精度：≤0.1℃； 3.5温度准确性：≤±0.1℃； 3.6升温温度时间：＜30min； 3.7温度冲程：＜1.0℃； 3.8色谱柱容量：≥2支300mm色谱柱；≥2个色谱柱切换阀； 3.9漏液报警：具有安全特性的双漏液传感器3.10温度报警：防止过热保护元件； 4.脱气装置 4.1脱气单元数量：四元内置； 4.2脱气腔体积：≥ 480μL； 4.3 脱气机耐压：±0.48MPa； 4.4 每通道最大流量：10mL /min； 5.二极管阵列型检测器 5.1光源：氘灯+钨灯； 5.2波长范围：190-800nm； 5.3阵列数：512/1024； 5.4光谱分辨率：1.2nm/0.6nm； 5.5波长准确度：≤±1nm； 5.6波长重复性：≤±0.1nm； 5.7相应时间：0s、1s、2s； 5.8漂移： ≤2.0×10-4 AU/h； 5.9噪音：≤±1.0×10-5 AU； 5.10★线性范围：≥2.0AU； 5.11检测池：分析池（光程：≥10mm，池体积：≥10μL），半微量池（光程：≥5mm，池体积：≥2.5μL）； 5.12检测池耐压：≥ 8MPa（1160psi）； 5.13最小检测浓度：≤7.0×10-9 g/mL； 5.14采样频率：2-100Hz可调； 5.15曝光时间：25-100ms可调； 5.16参比波长：190-800nm； 5.17波长通道：≥4通道； 5.18光源更换：光源可前置更换； 5.19漏液报警：具有安全特性的漏液传感器，双漏液传感器； 5.20通讯方式：网络通讯； 5.21波长校验：开机自检波长校验功能，氘灯656.1nm特征谱线； 6.蒸发光检测器 6.1★光源：650nm,30mW高稳定性激光器； 6.2检测器：高灵敏度光电倍增管； 6.3温度控制：雾化：室温-65℃ 蒸发：室温-140℃； 6.4温度准确度：≤±0.5℃； 6.5气体要求：洁净空气或氮气压力在2-5bar范围内可调； 6.6通讯接口：TTL, USB, RS232, RS485等； 6.7基线噪声：≤0.01 mV； 6.8基线漂移：≤0.1mV/30min； 6.9最低检测限：≤0.5ng； 6.10模拟输出范围：-1200mV~1200mV； 7.色谱工作站 7.1智能化全反控工作站，具有仪器状态实时监控，硬件维护智能提醒功能； 7.2具有审计跟踪功能，项目管理权限设置，符合GMP合规性要求； 7.3支持中英文界面，具有丰富的数据解析，报告功能，控制操作直观方便； 7.4支持指纹谱图功能； 8.电脑：台式电脑整机（CPU：不低于12代i5-12400，内存≥16G，存储容量≥1T+256G SSD，屏幕≥21.5寸）； 9.打印机：黑白激光打印机，打印幅面≥A4，分辨率≥600x600 dpi，打印速度≥30页/分钟，支持双面打印； 10.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 3 | 小型垂直电泳及转印槽 | 1.垂直电泳仪：并联输出，≥4组； 2.★输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 4-600mA (1mA) 1-300W(1W)； 3.微电脑智能控制，工作状态中，可以实时微调电压：≤0.1V，电流 ≤0.1mA,功率：≤0.1W 4.大屏幕LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间； 5.具有存储记忆功能（10组3步程序）； 6.参数可以连续设定； 7.可单步或分步工作； 8.具有来电恢复功能； 9.具有安全保护及报警功能； 10.具有小电流维持功能； 11.双垂直电泳仪：聚碳酸酯注塑成型制胶器，电极头可更换； 12.配置：电脑三恒多用电泳仪电源1套，四板垂直电泳仪1套，转印电泳仪1套。 | 2 |
| 4 | 离子色谱仪 | 1.具有一次进样同时检测 F-、Cl-、NO2-、Br-、BrO3-、NO3-、HPO42-、SO42-、SO32-、S2O32-等阴离子以及碘化物等功能； 2.测试技术指标： 2.1 Cl-≤0.0002μg/mL Li+≤0.0003μg/mL； 2.2线性相关系数≥0.9999 线性范围：≥1000(以Cl-、Li+计)； 2.3阴离子基线噪声：≤0.02％FS 阳离子基线噪声：≤0.015％FS； 2.4阴离子基线漂移：≤0.2％FS； 阳离子基线漂移：≤0.2％FS； 2.5阴离子定性重复性≤0.02％ 阳离子定性重复性≤0.1％； 2.6阴离子定量重复性≤0.3％ 阳离子定量重复性≤0.4％； 3.离子色谱主机 3.1高压平流泵：双柱塞往复泵； 3.2耐压试验：≥35MPa； 3.3流量范围：0.001mL/min～9.999mL/min； 3.4流量精度（流量稳定性）：RSD＜0.01%； 3.5流量设定误差：＜0.1%； 3.6压力传感器：压力显示精度≤0.1MPa； 3.7过压保护：工作压力超过或低于设定的上限或下限时，泵将自行关闭且报警； 3.8聚醚醚酮耐高压泵头 pH：0-14； 3.9聚醚醚酮六通阀，全聚醚醚酮流路系统，可耐酸碱及反相有机溶剂避免金属离子污染； 3.10淋洗液瓶、流路管及接头均选用聚醚醚酮、聚四氟乙烯、聚丙烯等可耐酸碱腐蚀的材质； 3.11柱塞清洗：双柱塞连续自动清洗； 4.电导检测器 4.1二级-五极电导池，电极采用环形钝化316不锈钢电极； 4.2电导池池体积：＜0.8μL； 4.3带电子恒温及温度补偿装置，温控范围：5-65℃，恒温精度≤±0.005℃，温度补偿≤2.0％）/℃； 4.4电导检测量程： 0-60000uS，10档可调，具有手动及自动选档功能； 4.5全量程检测分辨率：≤1/600000； 4.6输出电压：-6000mv～+6000mv 自动调零范围：-6000mv～+6000mv； 5.抑制器：连续自动再生电化学微膜抑制器，稳定时间≤12min；抑制器恒流源电流：0-150mA，增量≤1mA，在屏幕上由用户设定； 6.池柱一体恒温系统 6.1内置式池柱一体恒温系统，全系统高精温控； 6.2电导池、色谱柱、六通阀、抑制器等同处恒温箱内，同时具有淋洗液预热功能； 6.3池柱一体的自动恒温技术，温控范围：5-65℃，恒温精度≤±0.005℃； 6.4柱温箱温度稳定性：≤0.1℃/h； 7.工作站系统 7.1高精度高灵敏度数模转换，专用离子色谱工作站,通过高性能USB接口与电脑进行数字信号传输，完成阴阳离子数据采集及处理； 7.2可实现仪器反控操作，通过电脑在线设定仪器工作参数，进行人机对话，自动接收分析和控制保存仪器色谱条件； 7.3自动识别负峰、基线扣除功能；自动积分参数、自动生成报告；自动检测仪器运行状态，对运行故障进行提示报警并对仪器提供保护措施； 8.样品自动进样器（≥138位）； 8.1 XYZ三轴联动 样品数量≥138位 样品盘数量：≥2个； 8.2进样器、稀释器、配样器三功能合一； 8.3可以实现满管进样及微量进样； 8.4具备触控模式和联机模式两种使用模式，可以双模式切换； 8.5可设定开机密码； 8.6配置４８５通讯接口，可配合各种色谱仪使用； 8.7具备洗针功能，独立洗针位，浸润式洗针方式； 8.8直观显示当前运行到的瓶号、清洗次数、取样次数等；动态显示显示当前清洗、充样与润洗、取样、稀释、混合、进样、分析等中途过程； 8.9具备可以自动做线性曲线功能； 8.10长短针组合式针头，适应多种采样瓶结构，避免真空抽样； 8.11设有大剂量样品瓶位； 8.12封闭式工作状态； 9.配置：PRA-12阴离子分析柱≥2支； 工作站含台式电脑整机：CPU不低于12代i5-12400，内存≥16G，存储容量≥1T+256G SSD屏幕≥21.5寸； 打印机：黑白激光打印机，打印幅面≥A4，分辨率≥600x600 dpi，打印速度≥30页/分钟，支持双面打印； 10.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 5 | 人工气候培养箱 | 1.容积≥450L； 2.控温范围：有光照10～50℃，无光照0～50℃； 3.控湿范围：50～90%RH； 4.湿度偏差：≤±7%RH； 5.光照强度：0～25000LX六级可调； 6.光照方式：三面光照； 7.程控功能：温度、湿度、光照度单独设定，可设定30段程序每段设置时间范围1～99小时59分； | 1 |
| 6 | 高压灭菌锅 | 1.容量≥100L,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40cm，可放入直径38cm,高度68cm的灭菌架； 2.灭菌腔材料: SUS304不锈钢； 3.开盖方式：自感应连锁装置（机械式连锁装置）； 4.时间范围:灭菌时间:1-999min,融化时间:1-999min,保温时间:1-9999min，定时器预置范围：0-15天延迟； 5.★温度和压力: 最高工作温度≥135℃ 设计压力0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.3Mpa，温度控制精度≤0.1℃，压力控制精度≤0.001MPa，适用于全国不同海拔地区； 6.记忆存储系统:可记忆存储≥60条灭菌程序； 7.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式； 8.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成； 9.定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动； 10.采用新型智能化微电脑系统,实现灭菌过程的全自动控制； 11.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果； 12.检验接口：提供温度、压力校验接口，搭配3Q验证转接头； 13.具有≥4种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌； 14.附件:不锈钢提篮≥3个； 15.安全装置：防烫设计，自感应安全联锁装置， 缺水保护，过压双重保护，过温与升温保护，过流,短路保护,漏电保护，闭盖检查系统，后台安全测试程序。 | 1 |
| 7 | 全自动固相萃取仪 | 1.可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）； 2.萃取通道：≥6通道； 3.连续处理样品能力：可连续自动化处理≥34个样品； 4.仪器自动脱帽：仪器可自动除去免疫亲和柱下盖帽，操作软件中有处理免疫亲和柱的功能，支持免疫亲和柱的批量自动化处理，契合样品中毒素检测要求； 5.主机：采用≥6组12通阀切换溶剂； 6.≥6个独立高精度注射泵，流速：0.1-80mL/min精度≤1％； 7.≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，所有溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能； 8.样品架自动进出，萃取柱密封位置可设定，可自动顺序完成萃取柱密封，密封圈下降高度≥2.0cm； 9.柱插杆：≥6根，特氟龙材质； 10.排废槽过装置：防腐蚀材料，配有专用过滤装置，能自动移动； 11.具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能，采用单独外接氮气+三通阀切换； 12.气压输入：最大≥0.65MPa；气压输出：最大≥0.14MPa； 13.具有串柱功能； 14.具备废液排放和报警模块，废液到达所设定液面高度，自动报警，同时能够高效的对挥发性有害气体进行过滤，同时带有无接触液位检测声光报警； 15.独立清洗柱密封杆/针清洗功能：具备≥6个独立清洗位置，可对≥6个柱密封杆/针自动进行内外壁清洗，清洗后可通过独立排废泵排废，≥8种清洗溶剂可选； 16.基于Windows操作系统的控制软件，可实时显示工作状态； 17.控制软件与主机通过Wifi、蓝牙等无线连接； 18.软件具有方法编辑错误智能提醒功能； 19.全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，全程可追溯； 20.配置满足要求的强弱电布线系统、实验台（约2000*750*830mm）和水池柜（约750*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 8 | 闪式提取器 | 1.工作量：200-500g； 2.功率参数：≥1800W； 3.刀头直径：≥38mm； 4.破碎颗粒：40-60目； 5.提取时间：≥1min常温提取； 6.电机转速：0---11000r/min,转速可调； 7.配置满足要求的强弱电布线系统、实验台（约2000*750*830mm）和水池柜（约750*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 9 | 微波合成仪 | 1.0-500W精确微波功率控制系统，非脉冲连续微波输出； 2.测温、控温系统：采用非接触式红外精确测温，实时监测反应容器内温度变化并控制； 3.测温范围：-20-350℃； 4.控温精度：≤±1℃； 5.工作温度范围：室温-200℃； 6.升温速率：最大≥120℃/min； 7.测压、控压系统：采用非接触式压电变这方式传感器，实时监测反应容器内压力变化并控制； 8.测压范围：0-4Mpa； 9.测压精度：≤±0.01Mpa； 10.工作压力范围：0-2Mpa,误差≤±0.5%F.S 11.配置：样品前处理平台操作软件，30-100mL高聚玻璃反应瓶≥3个，30-100 mL高温硅胶垫≥3个； 12.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 10 | 蛋白纯化仪 | 1.高压输液泵：≥2台，泵头聚醚醚酮材料、高精度、低脉冲、耐腐蚀； 2.★流速范围：0.01-50.00mL/min（增量≤0.01mL/min）； 3.★流速精度：≤±0.5%；； 4.流量重复性≤0.1%； 5.压力范围：0-20MPa； 6.压力脉动：≤0.1MPa； 7.检测器光源：氘灯+钨灯（进口）； 8.检测波长：190-800nm全波长检测器，可双波长同时检测； 9.波长精度：≤±1nm； 10.吸光度范围：0-3AU； 11.在线电导检测器，电导范围：0-500mS/cm,分辨率≤±3％； 12.检测器流通池为聚醚醚酮材料； 13.基线噪声≤±0.5×10-5 AU, 254nm,TC=1S 14.基线漂移≤1.5×10-4 AU,254nm； 15.上样阀：聚醚醚酮材料（无金属接触）； 16.聚醚醚酮定量环（配上样阀使用）； 17.上样方式：固体上样或液体上样； 18.聚醚醚酮材料混合器 19.全自动馏分收集器：配50mL离心管≥42支，具有时间、峰、体积等收集模式，可在色谱工作站软件上进行设置； 20.★色谱软件控制：通过色谱软件控制泵、紫外检测器、收集器等组件设置与运行； 21.控制界面：图形界面，USB接口+RS-232可接口，采用基于Windows7/Windows 8/Windows 10的PC软件工作站； 22.具有电脑接口； 23.电脑：台式电脑整机（CPU≥12代i5-12400，内存≥16G，存储容量≥1T+256G SSD屏幕≥21.5寸）； 24.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 11 | 自动熔点测定仪 | 1.★测温范围：室温—350℃ PID控温技术； 2.温度度分辨率：≤0.1℃； 3.重复性：≤0.2℃（升温速率为0.20℃/min）； 4.准确度：≤±0.4℃（<200℃），≤±0.7℃（<300℃）； 5.升温速率：0.1℃--20℃； 6.视频数据储存：≥16G； 7.放大倍数：≥8倍； 8.处理能力：≥4个/批； 9.配置：全自动视频熔点仪1台，毛细管一包。 | 1 |
| 12 | 分子蒸馏仪 | 1.★处理量：0.5kg/h-4kg/h； 2.刮膜系统：由聚四氟乙烯材料和316L防腐材料制成； 3.进料系统 3.1夹套进料罐（带盖子）：≥1L,夹套保温； 3.2进料阀门/（控制进料速度）：0.5kg/h-4kg/h； 4.蒸发器主体及冷凝器 4.1有效蒸发面积：≥0.06m²； 4.2内置冷凝器面积：≥0.1m²； 4.3外置冷凝器1(盘管冷阱) ：RS50,冷凝面积≥0.1m²； 4.4外置冷凝器2：干冰冷阱； 4.5磁力耦合系统：进口耐高温耐腐蚀强磁轴承； 5.真空系统 5.1真空油泵：≥4L/s,极限压力: ≤0.04Pa,转速: ≥1400r/min； 5.2真空表：有电阻规，测量范围：1×10 5～1×10-1Pa； 6.加热冷却系统 6.1高温循环器：室温-200℃； 6.2低温循环器：-20℃-室温； | 1 |
| 13 | 紫外-可见分光光度计 | 1.波长范围：190～1100 nm； 2.光谱带宽：≤1.5nm； 3.波长准确度：≤±0.3 nm； 4.波长重复性：≤±0.1 nm； 5.杂散光：≤0.05%T； 6.最大波长扫描速度：≥3600 nm/min； 7.波长移动速度：≥6000 nm/min； 8.★吸光度准确性：≤±0.002Abs（0～0.5Abs）；≤±0.004Abs（0.5～1Abs）；≤±0.008Abs（1～2Abs）；≤±0.3％T （依据NIST930D标准滤色片）； 9.吸光度重复性：≤±0.001Abs（0～0.5Abs）；≤±0.002Abs（0.5～1Abs）；≤±0.004Abs（1～2Abs）；≤±0.15％T（0-100%T）； 10.★基线稳定性：≤0.0003 Abs/h(500nm)； 11.噪声水平：≤0.0003 Abs (500nm)； 12.光源：长寿命钨灯、氘灯； 13.光源切换点：自动（325nm～370nm范围内可设定）； 14.检测器：硅光二极管≥2； 15.★UV Analyst软件功能：具有光谱扫描、时间扫描、定量分析、多波长测量、动力学测试、核酸/蛋白质测量、OD600测量等功能；能进行微分、导数、平滑、运算(图谱与图谱,图谱与数值)、动力学活性值计算、平均值、标准偏差及相对标准偏差自动计算； 16.比色皿：玻璃比色皿≥10套，石英比色皿≥10套。 | 1 |
| 14 | 真空离心浓缩仪 | 1.最高转速：≥1500r/min； 2.★最大相对离心力：≥220×g； 3.最大容量：250mL×6； 4.温度设置范围：室温～+60℃； 6.温控精度：≤±1℃； 7.时间设置范围：1s～99h59min59s； 8.整机噪音：≤50dB(A)； 9.最终真空度：≤0.1mbar； 10.真空接口：≤φ10mm； 11.★配置：离心体积至少满足120mL、300mL、600mL的转子≥2套，适配器≥2套，配备冷肼和真空泵； 12.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 15 | 超声波细胞破碎仪 | 1.工作频率：≥20Khz 频率自动跟踪； 2.显示方式：≥7寸TFT触摸屏显示； 3.显示内容：时间、功率、温度等； 4.保护装置：自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护； 5.超声时间设定:0.1秒—9.9秒； 6.间歇时间设定:0.1秒—9.9秒； 7.全程时间设定：1s～99h59m59s； 8.超声功率：≥650W（1%-99%）连续可调； 9.变幅杆：≥Φ6； 10.破碎容量：0.1-500mL； 11.温度调节范围：0-99℃。 | 1 |
| 16 | 制备液相系统（高压） | 1.输液泵 1.1泵类型：低脉动高精度串联式双柱塞高效液相色谱泵； 1.2流量范围：0.01mL/min～100.00mL/min（设定步长≤0.01mL/min）； 1.3流量准确度：≤±1%； 1.4流量稳定性：RSD≤0.3%； 1.5最高工作压力：≥30MPa； 1.6限压报警：高压、低压限制； 1.7溶剂切换功能：双二元溶剂切换器； 1.8柱塞密封：采用两级悬浮传动技术，采用驱动悬浮技术，结合进口泵头的悬浮术塞杆设计； 2.紫外-可见检测器 2.1光源：氘灯； 2.2波长范围：190-700nm； 2.3带宽：8nm； 2.4波长准确度：≤±1nm； 2.5波长重复性：≤0.1nm； 2.6基线漂移：≤1.0×10-4AU/h； 2.7基线噪音：≤±0.5×10-5 AU； 2.8检测池：半制备池（光程：2mm，池体积：6μL）； 2.9支持多种通讯模式，支持模拟信号输出； 2.10检测池耐压：≥10 MPa； 2.11★最小检测浓度：≤2.0×10-9 g/mL； 2.12时间波长程序：可设置时间波长程序； 2.13光谱扫描：使用独立版软件进行停泵光谱扫描功能； 2.14波长校验：开机自检波长校验功能，氘灯656.1nm特征谱线； 2.15具有色谱仪消二级光装置； 3.蒸发光检测器 3.1光源：650nm,30mW高稳定性激光器； 3.2检测器：高灵敏度光电倍增管； 3.3温度控制：雾化：室温-65℃ 蒸发：室温-140℃； 3.4温度准确度：≤±0.5℃； 3.5气体要求：洁净空气或氮气（2-5bar）； 3.6通讯接口：TTL, USB, RS232, RS485； 3.7基线噪声：≤0.01 mV； 3.8基线漂移：≤0.1mV/30min； 3.9★最低检测限：≤0.5ng； 3.10模拟输出范围：-1200mV～1200mV； 3.11分离器：1：999之间可选； 4.软件操作系统 4.1 操作系统：中英文两种语言，支持Windows 7及更高版本； 4.2审计追踪：具有审计追踪功能； 4.3安全性支持：提供对数据库中存储的分析数据的多级访问管理和电子审批功能； 4.4数据存储：具有可升级的完备的数据库存储功能，安全性符合CFDA要求； 4.5密码安全：密码具有有效期设置、最小长度设置及警告天数设置功能； 4.6可设置登录对话框中禁用用户名列表； 4.7可实时监控并采集压力、温度等辅助信号； 4.8故障诊断：软件具有故障诊断与报错功能，可根据故障编号对应故障位置； 5.馏分收集器 5.1收集试管≥160个； 5.2每支容量≥5mL； 5.3每支试管定时范围：1s-200h，任意选择； 5.4每支试管定滴范围：1滴-9999滴；计滴头自检提示； 5.5设定功能； 定时收集，定滴收集； 5.6显示方式 ： LCD白屏中（英）文显示； 6.台式电脑整机：CPU≥12代i5-12400，内存≥16G，存储容量≥1T+256G SSD屏幕≥21.5寸； 7.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 17 | 制备液相系统（中压） | 1.溶剂传送动力：计量泵系统，耐受酸碱盐有机相多种溶剂体系； 2.溶剂梯度：具有二元溶剂体系，二元梯度，可实现正反两相的分离纯化； 3.★系统操作压力：≥1.3Mpa； 4.流速：1－200mL/min，流量精度≤±1%； 5.★全波长紫外（DAD）检测器：200～400nm，波长精度≤±1nm，检测范围为0-5AU； 6.蒸发光检测器 光源：蓝色LED，自带运行时间记录功能；蒸发温度：室温-100℃；流动相流速：100μL～5 mL/min；典型检测限：≤100 ng； 信号输出：0～1 V；气体供应：氮气或空气 2.0 bar (< 3L/min)；显示屏幕：OLED显示屏及实体操作按钮，可与中压制备液相共用显示系统和操作系统； 7.具有双波长同时采集和运行中实时修改波长，全波段光谱扫描功能； 8.可调光程流通池： 0.3mm-2.4mm； 9.智能收集方式：全收集，UV域值收集（包括UV斜率收集）及废液等多种收集方式； 10.可显示收集信息的彩屏试管架，支持使用直径为13mm-25mm试管； 11.★软件性能：RFID功能；TLC推荐正相分离梯度功能；HPLC推荐反相分离梯度功能； 12.安全报警装置：液位报警功能；漏液报警功能； 13.空气泵：溶剂吹扫后处理功能； 14.主柱架：悬挂式柱架系统安装分离柱； 15.分离方法数据库：厂家须提供不少于3年可更新下载的分离数据库功能； 16.台式电脑整机：CPU≥12代i5-12400，内存≥16G，存储容量≥1T+256G SSD屏幕≥21.5寸； 17.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 18 | 高通量加压流体萃取仪 | 1.流量泵压力：常压-20MPa； 2.溶剂控制器：≥4个溶剂通道，由多通阀进行溶剂切换，含有独立的溶剂管路，溶剂添加比例可进行设定； 3.并联高精度高压流量泵：流速0-70mL/min，流量精度≤0.1mL； 4.温控范围：室温-200℃，控温精度≤±1℃； 5.样品通量：可同时处理≥6个样品，同步完成全部样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程，可与同品牌浓缩模块兼容使用； 6.典型工作速度：≤30min完成全部样品的萃取（2次循环）； 7.反应釜体积可选：支持10mL-70mL多种规格反应釜； 8.收集管规格：50mL-400mL收集管规格可选； 9.加热方式：5min内温度升至≥120℃； 10. 6通阀：搭载≥6个不锈钢6通阀进行通断切换，6通阀最大耐压≥25.0Mpa，阀内转子死体积≤2ul，阀旋转切换通断时，溶剂在6通阀内部单向流动并连续冲洗； 11.安全模块：具备过压过温保护功能； 12.萃取池：具备自动密封功能； 13.操作软件：具备萃取釜密封圈使用计数功能，仪器自动提醒进行密封圈更换； 14.废液排放：具备废液排放和报警模块，能够对挥发性有害气体进行过滤，同时带有无接触液位检测声光报警； 15.配套溶剂系统模块：实时监控溶剂状态，溶剂不足时及时报警； 16.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |
| 19 | 高通量真空平行浓缩仪 | 1.样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源； 2.批处理能力：同时处理≥16个样品； 3.样品管规格：同一台仪器，可同时兼容≥260mL大体积试管和≥65mL小体积试管； 4.防蒸干功能：尾管隔热保护模块； 5.高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积≥8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察； 6.加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触； 7.自动给排水：具备自动加水和自动排水功能，软件界面一键操作； 8.程序阶梯式控制：真空度可进行梯度设定，运行过程中可自动进行真空度变换，时间范围0-99小时59min； 9.样品架：可加装冷凝回流模块； 10.水平振荡转速范围：0-280 rpm； 11.水平振荡偏心率可调范围：0-5mm； 12.盖板加热：仪器盖板加热范围室温-70℃； 13.真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，噪音≤60 dB； 14.真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度≤1 mbar； 15.真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：聚醚醚酮，聚四氟乙烯，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂； 16.冷凝回收功能：废液收集瓶体积：≥2L； 17.主机集成自控：≥7寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，真空度下降梯度实时调节； 18.终点控制：可设定，定时和尾管隔热保护； 19.安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压； 20.低液位自动报警功能：水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警； 21.智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到≤1℃），数据库自动给出对应的真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议； 22.配置：≥260mL大体积玻璃试管不少于32支，≥65mL小体积玻璃试管不少于32支，主机及配套冷却系统、样品架、真空顶盖、转接头（60 mm-30 mm）和液压助力模块； 23.配置满足要求的强弱电布线系统和实验台（约2000*750*830mm），达到直接使用标准。 | 1 |

二、售后服务

1．使用培训：对产品的使用人员进行现场培训（包含设备原理、操作步骤、维护保养、一般故障的处理）。

2.质保期：验收合格后1年；产品自身质保超过1年的，以产品质保期为准。

3.售后服务：售后服务处理响应时间2个工作日，未尽事宜详见合同约定和清单中的详述。

# 第四部分  合同范本（仅供参考）

合同编号：

甲    方：  安康学院

地    址：

联系电话：

联 系 人：

乙    方：

地    址：

联系电话：

联 系 人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标人。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容及金额：

二、产品技术、规格、数量：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（含税人民币） |  |  |  |  |  |  |

三、质量保障约定：

四、知识产权：

五、付款方式：

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

（二）付款方式：若中小企业中标，合同签订后14个日历日内预付合同款40%，仪器设备安装调试初验合格后14个工作日内付款55%合同款，仪器设备试运行6个月后支付剩余5％合同款；若非中小企业中标，合同签订后14个日历日内预付合同款30%，仪器设备安装调试初验合格后14个工作日内付款65%合同款，仪器设备试运行6个月后支付剩余5％合同款。

六、包装和运输：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》

七、验收标准及时间：所有设备安装和调试完成后的30个日历日完成验收。根据所提交的验收方案和实施办法，组织设备和技术人员，并在使用单位的监督下现场进行测试和验收，认真做好记录。所有设备、配件在开箱时完好，无破损；配置与装箱单相符，系统设备、材料符合相关国家、行业及约定标准。使用单位初步验收合格后向国资处提交初验报告单，由国资处组织验收小组进行终验。

八、服务项目：

九、双方的责任和义务：

（一）甲方的责任和义务

（二）乙方的责任和义务

十、双方的违约责任：双方协商解决，未能协商解决的按照国家相关法律法规执行。

十一、争议解决方式：双方合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，否则应提交合同签订地安康市仲裁机关仲裁或向安康市人民法院起诉。

十二、合同生效：本合同正本一式陆份，经双方签字盖章后生效。合同生效时限，以双方中的一方最终签定日期为准。未尽事宜双方友好协商解决。

十三、乙方收款银行信息

开户名：

开户行：

帐  号：

甲方：   安康学院        　　　     乙方：

（签  章）							   （签  章）

签字： 　　　　　　　　　    　　  签字：

日  期：     年    月    日	       日  期：      年    月      日

# 第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2022-1-225

（正本或副本）

安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--秦巴中药资源开发与应用实验室

投标文件

投标人全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱、戒毒企业声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-1-225号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                                                    单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 供货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

请按项目的实际技术参数，对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括供货期、项目实施地点、质保期、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

三、投标人认为有必要说明的问题。

第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第七部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版投标文件正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn