入场登记号：XA-2022-000060-B01

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20220321

西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需

物资项目

招标文件

采   购   人：西安市卫生健康委员会

采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

二〇二二年五月

# 目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  采购内容及技术参数	23

第四章  评标方法	28

第五章  商务及合同主要条款	35

第六章  投标文件格式	39

# 第一章  招标公告

项目概况 西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）自行下载获取招标文件，并于2022年05月27日10时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20220321

项目名称：西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资项目

采购方式：公开招标

预算金额：7035000.00元

采购需求：

合同包1（西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资项目）

合同包预算金额：7035000.00元

| 品 目 号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 （元） | 最高 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 防护服 | 1 | 1（批） | 详见采购文件 | 7035000.00 | 7035000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：供货期5天，自合同签订后须在5天内将所有货物仓储到位，报请采购人验收。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

①法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证；②供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案证》；投标产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；消毒用品：具有《消毒产品生产企业卫生许可证》；

③本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

三、获取招标文件

时间：2022年05月06日 至 2022年05月11日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年05月27日 10时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交电子投标文件（西安市公共资源交易中心5楼开标室502）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交电子投标文件（西安市公共资源交易中心5楼开标室502）

1.操作流程：①打开全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。②供应商须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统，直接下载招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。③办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市文景北路16号白桦林国际B座二层，咨询电话:029-86510073转80211。

2.需要落实的政府采购政策： ①.《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；②.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；③.《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；④.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑤.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑥.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑦.《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；⑧.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；⑨.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。 若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录。

3.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4.本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：西安市卫生健康委员会

地址：西安市凤城八路西安市政府

联系方式：029-86786463

2.采购代理机构信息

名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

联系方式：029-89351397

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：029-89351397

# 第二章  投标人须知

供投标人须知前附表

| 编号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：西安市卫生健康委员会 地址：西安市凤城八路西安市政府 联系人：李老师 电话：029-86786463 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室 联系人：张工 电话：029-89351397 |
| 3 | 项目名称 | 西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资项目 |
| 4 | 交货期 | 供货期5天，自合同签订后须在5天内将所有货物仓储到位，报请采购人验收。 |
| 5 | 质保期 | 三年。 |
| 6 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 偏离 | 本项目不允许。 |
| 11 | 踏勘现场 | / |
| 12 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 13 | 构成招标文件的 其他材料 | 对招标文件所做的澄清、修改等。 |
| 14 | 供应商要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间 10日前。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2022年05月27日 10时00分00秒（北京时间） |
| 16 | 供应商确认收到 招标文件澄清的时间 | 收到澄清后 24 小时内。 |
| 17 | 供应商确认收到 招标文件修改的时间 | 收到修改后 24 小时内。 |
| 18 | 构成投标文件的 其他材料 | 供应商按照招标文件的要求认为有利于自身投标的材料。 |
| 19 | 投标有效期 | 90日历日（自投标截止时间之日算起）。 |
| 20 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许。 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 投标文件加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交有效投标文件签署授权委托书。 |
| 22 | 递交投标 文件地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交电子投标文件 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2022年05月27日 10时00分00秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交电子投标文件 |
| 24 | 采购代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 银行账户： 公司名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 账 号：112011580000141313 开 户 行：西安银行股份有限公司含光门支行 |
| 25 | 履约保证金 | 不要求提供履约保证金 |
| 26 | 融资平台 | 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采（2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s |
| 27 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： □是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 ☑否。 |

一、定义

1.采购人：西安市卫生健康委员会

2.监督机构：西安市财政局

3.采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

4.投标人：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

5.评标委员会：依据《政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员

6.中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二、合格的投标人

1.合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其他条件

1.2参加本次投标的投标人不得直间接的与采购人（包括陕西嘉唐建设项目管理有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其招标文件按照无效处理。

2.投标人信用记录查询

2.1查询渠道：投标单位通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录；

2.2查询截止时点：投标文件递交截止时间后 2 小时；

2.3查询记录和证据留存方式：（代理机构网站截图留存）；

2.4使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，其投标无效；

3.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4.投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三、招标文件

5.招标文件

5.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购内容及技术参数

第四章 评标方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

5.2采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

5.2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--（财库〔2020〕46 号）；

5.2.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

5.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

5.2.4《节能产品政府采购实施意见》--（财库〔2004〕185号）；

5.2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库〔2006〕90号；

5.2.6三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号

5.2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）；

5.2.8《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

5.2.9关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的说明：

a.采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的小微企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

b.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

c.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

d.关于监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

e.小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位须提供相应资格证明文件，小微企业还须按格式要求填写声明函。

5.2.10关于节能环保产品的说明：

在满足招标文件要求前提下，优先考虑使用节能环保产品的方案。

6.招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.招标文件的领取

投标人必须从采购代理机构领取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经发出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8.评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9.解释权归属及质疑投诉

本招标文件的解释权归采购代理机构。

质疑投诉

质疑

1.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：张工

联系电话：029-89351397

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

投诉

2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

四、招标要求

10.招标内容

本次招标为：西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资项目，1 批，预算金额：7035000.00元，项目概况：西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资采购，具体内容详见招标文件。

投标人可根据自身的资质情况和经营范围对各包进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。

11.投标人须提交以下资质证明文件：

11.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2020年或2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2021年度6月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2021年度6月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）的书面声明；

11.2本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证；

（2）供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案证》；投标产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；消毒用品：具有《消毒产品生产企业卫生许可证》；

（3）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

以上均为必备资质，缺一项或某项达不到要求，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理。

12.投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件作出实质性响应。具体内容包括：

12.1按照格式要求填写的投标函；

12.2开标一览表；

12.3法定代表人证明书与法定代表人授权书；

12.4按要求出具的资质证明文件；

12.5投标人的投标方案说明：

12.6投标人承诺书。

12.7投标文件按标段必须单独制作。

13.投标报价

13.1投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

13.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投产品的供应价、运杂费、税金、招标代理服务费等一切费用；任何有选择的报价不予接受；

13.3投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

13.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

13.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

13.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

13.7最低报价不是中标的唯一依据；

13.8当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

14.合同备案

投标人与采购人签订合同后需送一份副本来我公司备案。

15.投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

16.2投标文件需统一编码，在每一页的正下方清楚标明连续页码；

16.3 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

16.4投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

16.5投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

16.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.7 投标文件的制作和签章

16.7.1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

16.7.2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

16.7.3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

16.7.4 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

16.7.5 投标文件应当对招标文件有关合同期限、投标有效期、工作内容和要求等实质性内容作出响应。

17.文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

18.本项目不接受联合体投标

五、投标文件的递交

19.提交投标文件的方式

提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20.投标文件递交

投标文件以西安市公共资源交易平台系统公示的开标时间为准，在开标前上传至西安市公共资源交易平台。因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

21.投标截止时间

2022年05月27日 10时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交电子投标文件

22.投标文件的修改和撤回

22.1 在招标文件规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

22.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第16项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制和递交。

六、开标、评标、定标

23.开标

23.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员及有关工作人员参加；

23.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

23.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

23.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.2.9配合财政部门处理投诉工作。

23.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3.5多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.3.6文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

23.4公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24.投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审，若采购人对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

24.1资格性审查：依据招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格证明进行审查。

24.2符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不得进入评审环节：

24.2.1投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

24.2.2投标人未按招标文件要求的加盖公章的；

24.2.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.2.4投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.2.5投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

24.2.6投标文件未实质性响应招标文件要求的；

24.2.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

24.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.3.2投标人未经过正常渠道领取招标文件，或投标人名称与购领取招标文件时登记的投标人名称不符的；

24.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

24.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

24.3.8在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

24.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.3.11提供虚假技术性能指标。

24.3.12投标人主体存在失信记录的。

24.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

24.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

25.询标

25.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、供货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

26.定标

26.1采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

26.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七、签订合同

27.定标后，中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

28.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

29.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

30.财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八、中标服务费

31.中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。

32.招标代理服务费的计算方法：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。

33.本项目代理服务费按货物计取。

九、其他事项

34.投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

34.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

34.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采(2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

# 第三章  采购内容及技术参数

## 一、采购技术参数

| 序号 | 名称 | 数量、单位 | 规格 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离面屏 | 50000个 | (成人) | 1) 用于清洗、打包、检查、手术等防护操作，阻隔血液、体液飞溅、泼溅、防雾 化、防液体飞溅至面部，医疗机构检查治疗中起防护作用。 2) 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条或固定装置组成，宽度≥30cm;高度≥20cm。 |  |
| 2 | 防护服 | 50000套 | 160/165/170/175/180/185 | 参数： (全棉水刺无纺布覆膜材料，材质柔软透气) 1)中央医药定点储备产品； 2)弹性面部开口，前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计； 3)★脚套一体式设计； 4)针织袖口设计； 5)抗渗水性：关键部位静水压≥20KPa； 6)断裂强力和断裂伸长率：关键部位材料的断裂强力≥65N，断裂伸长率≥ 25%； 7)★过滤效率：关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率≥98%； 8)★抗合成血液穿透性：6级； 9)表面抗湿性：外侧沾水等级≥4级； 10)★透湿量：防护服材料透湿量≥8800g/ (m2 ·d) ； 11)抗静电性：防护服的带电量应≤0.3μC/件； 12)有效期： ≥36个月。 13)灭菌级产品：经辐射灭菌。 |  |
| 3 | 防护口罩 (折叠型头戴式) | 150000只 | 折叠式 | 产品性能参数： 医用防护口罩 (N95折叠式) 适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等 产品性能参数： 1)采用五层结构组成； 2）配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成； 3)口罩带与口罩体连接点的断裂强力≥25N； 4)过滤效率等级为1级，PFE(非油性颗粒过滤效率)过滤效率≥95%； 5)气流阻力： 口罩的吸气阻力≤215Pa； 6)阻燃性能：续燃时间≤2.5s； 7)表面抗湿性：口罩外表面沾水等级≥3级； 8)合成血液穿透性能：将2mL合成血以10.7KPa (80mmHg) 压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透； 9)弹力耳带+硅胶圈。 10)折叠形立体面罩，口罩总适合因数≥160； 11)中央医药定点储备产品； 12）交付时，提供专业设备，现场测试产品密闭性； 13)环氧乙烷残留量：环氧乙烷残留量应≤6µg/g； |  |
| 4 | 靴套 | 50000双 | I型 33*42cm（±5） | 产品参数： 1、防护型非灭菌 ，100 只/袋2、表面应无霉斑，无杂质、黏连、裂缝、破损缺陷，连接部位应平整、牢固； I 型接缝处的贴条应无漏封现象。 3、静水压应≥ 1.67kPa (17cmH2O) 。 4、I 型抗合成血液穿透性应≥ 2 级 1.75/kPa。 5、外表面沾水等级应≥2 级。 6、断裂强力应≥ 45N。 7、断裂伸长率应≥ 15%。 8、对非油性颗粒的过滤效率均应≥ 70%。 9、细菌菌落总数应≤200cfu/g。 |  |
| 5 | 检查手套(无菌外 科) | 50000双 | 产品型号: 7.0,7.5 | 掌宽 (mm) 86±5, 腕部 (mm) ≥105, 厚度 (mm) ：指部 (0.22 ±0.03) 、 掌部 (0.22±0.03) 、腕部 (0.21±0.03)； 产品型号: 7.5, 掌宽 (mm) 95±5, 腕部 (mm) ≥105, 厚度 (mm) ：指部 (0.22 ±0.03) 、 掌部 (0.22±0.03) 、腕部 (0.21±0.03)； 2、天然橡胶胶乳或者氯丁橡胶胶乳制造的外科手套。手套经过严格的灭菌程序。手套颜色 为乳白色，褐色，绿色 3、辐射灭菌消毒 4、手套不渗水 5、胶乳制造的医用手套水抽提蛋白质含量≤ 100µg/dm2 6、无粉手套表面残余粉末含量≤ 2.0mg/只 7、按照GB 7543-2006 中 6.1 条规定的试验方法进行试验。检查水平和接受质量限(AQL) 值应符合规定 8、按照GB 7543-2006 中附录 A 的方法进行试验，结果应符合 2.2 的规定，检查水平和接收质量限 (AQL) 值应符合规定 |  |
| 6 | 免洗手消毒液 | 10000瓶 | 500ml | 1、以葡萄糖酸氯己定和乙醇为主要有效成分，能有效杀灭肠道菌繁殖体、化脓性球菌繁殖体、致病性真菌繁殖体及医院感染中最常见细菌繁殖体。 2、保湿润肤，降低皮肤损伤率 3、秒快速杀菌，6 小时持续抑菌。 4、脱味食用级酒精，温和低刺激 5、 H1N1 灭活率 ≥ 99.99%、脊髓灰质炎病毒灭活率 ≥ 99.95% 6、适用范围： 适用于日常卫生手消毒、外科手消毒和新冠病毒的消杀。 7、符合标准： GB 27950-2020《手消毒剂卫生要求》卫生部《消毒技术规范》 |  |
| 7 | 防护口罩头戴式 | 30000只 | 医用型 | 参数： 1)进口品牌 2)松紧带∶与口罩的连接点的断裂强力应≥10N; 3)过滤效率∶口罩滤料的颗粒过滤效应≥ 95%; 4)金属鼻夹，塑形性佳。 5)密合型折叠式口罩，单片密封包装。 6）有效期： ≥48个月。 |  |
| 8 | 眼罩 | 10000个 | 医用型 | 表面光洁无划痕，无油脂，无毛刺。镜片光滑透亮、两面喷雾，镜片无起雾现 象。罩体与面部接触部分柔软，接触良好，镜片无色透明，透光率≥90%。 |  |

备注：防护服和防护口罩(折叠型头戴式)须为同一品牌。

## 三、商务条款

1、所有防护用品自合同签订之日起，质保期三年。三年内由投标单位代为仓储，严格管理，保证货物安全，并提供物流保证，按照采购人要求的配送地点配送到位。所有费用包含在中标价内。

2、所招防护用品，临近效期≤6个月投标人需要对物资进行全部免费换新。三年质保期结束，所招防护用品有效期不得小于18个月。

3、供货期5天，投标单位合同签订后须在5天内将所有货物仓储到位，报请采购人验收。

4、验收完成后，由投标人封存进行仓储管理，并配合采购人进行物流配送。

5、付款方式：验收合格后支付合同价款的 95%，留 5%质保金，三年后无质量问题一次性支付。

# 第四章  评标方法

一、评标方法

1.按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

核心产品：防护服

3.评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

4.投标文件的资格评审、符合性评审

资格性评审：开标后，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明； | 符合招标文件要求 |
| 2 | 财务状况报告：提供经审计的2020年或2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明； |  |
| 3 | 税收缴纳证明：提供已缴纳的2021年度6月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； |  |
| 4 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |  |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2021年度6月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |  |
| 6 | 出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）的书面声明； |  |
| 7 | 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证； |  |
| 8 | 供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案证》；投标产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；消毒用品：具有《消毒产品生产企业卫生许可证》； |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。 |  |

符合性评审：评标委员会从投标文件的对招标文件的符合性进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应：

| 序号 | 实质性条款 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件封面、投标函两处的项目名称 | 两处均无遗漏，且与项目名称完全一致。 |
|  |  | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章。 |
|  |  | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件组成 | 按照招标文件第六章格式编写，无缺漏项。 |
|  |  | 投标内容的完整性 | 投标文件内容未出现漏项或数量与要求不符。 |
| 3 | 响应程度审查 | 投标报价 | 符合招标文件要求 1.投标报价符合唯一性要求； 2.未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |
|  |  | 合同条款响应 | 完整响应招标文件合同条款。 |

5.评审指标分值构成  （总计100分）

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的供应商的有效投标价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且最低的投标报价价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 3.评标报价得分=（评标基准价/最终评标报价）×30的公式计算得分。 4.评标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | 30分 |
| 技术评审 | 46分 | ① | 产品技术参数： 所投产品技术参数清楚、明确，完全满足招标要求得15分。 “★”号技术参数一项不满足扣2分。 投标人需提供“★”产品相关证明材料（包括但不限于投标产品参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、所投产品检测报告并注明所在页码） | 15分 |
|  |  | ② | 产品来源渠道： 所投产品符合国内、国际相关标准且无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。 （1）证明材料齐全，表述明确、充分得8-12分； （2）证明材料较为齐全，表述较为明确、充分得4-8（含）分； （3）无证明材料或证明材料较少，表述笼统得0-4（含）分。 | 12分 |
|  |  | ③ | 产品质量保证措施： 针对本项目提供的质量保证措施完善详细、响应充分得4-8分： 措施笼统简单，粗略得0-4（含）分。 | 8分 |
|  |  | ④ | 对供货能力及突发事件响应时间进行赋分： 如遇紧急突发事件，提供具体响应措施： 措施方案完善详尽，响应积极得2-5（含）分。 措施方案笼统简单得0-2（含）分。 | 5分 |
|  |  | ⑤ | 对拟派往本项目的人员配备进行赋分： 人员配备充足、安排合理、分工明确，能保证配送正常有序进行计0-3分。 | 3分 |
| 履约能力 | 24分 | ① | 针对本项目及采购人实际需求，提供具体可行的售后服务措施承诺及明确详细的售后服务人员组成和安排，并有售后服务网点（提供地址、联系人、联系方式等）。 售后方案完善详尽，响应积极得4-8分。 售后方案笼统简单得0-4（含）分。 | 8分 |
|  |  | ② | 1、承接过省市应急物资储备项目的企业提供相关证明，根据提供资料情况得0-3分。 2、属于省市保供企业，并具有疫情防控期间运输车辆通畅通行证明等。根据提供资料情况得0-3分。 3、设立多区域仓储（≥3个），根据设立区域、数量，保证疫情期间不因为区域封控影响货物调运，提供相关证明。根据资料情况得0-3分。 4、具备的物流车辆、物流人员、物流信息化程度多寡优劣，提供相关证明。根据资料情况得0-3分。 | 12分 |
|  |  | ③ | 投标人为全国抗击新冠肺炎疫情先进集体的得2分。 | 2分 |
|  |  | ④ | 提供投标人2019年1月至今类似业绩合同（以合同签订时间为准）提供一份得1分，最高得5分，不提供不得分。 评审依据：业绩合同复印件加盖投标人公章，合同关键页内容须包含合同名称、签订双方名称、签订时间、主要内容、双方盖章页等。 | 5分 |
| 1、若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评标小组无记名投票，以得票高者排序在先。 2、评标小组成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3、评标小组二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的评标，该供应商不得作为成交候选人。 4、由于投标响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待评标小组确认后，再行评定。 6、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |

# 第五章  商务及合同主要条款

采购合同（参考）

甲方：西安市卫生健康委员会

乙方：

西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资项目采购项目(项目编号：SXJTZB-ZC-GK20220321 )由陕西嘉唐建设项目管理有限公司组织公开招标，         (以下简称“甲方”)确定       （以下简称“乙方”）为该项目的中标供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同金额

（一）合同总价为人民币（大写）        （￥     ）。

（二）合同为固定总价合同，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单（附后）

三、款项结算

（一）所有货物验收合格后支付合同价款的 95%，留5%质保金，三年后无质量问题一次性无息支付。

（二）支付方式：银行转账。

乙方账户信息：户名：

开户银行：

账号：

（三）结算方式：由乙方与甲方结算，发票开甲方，到甲方办理付款手续。甲方付款前，乙方应提供相应等额有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款并不视为违约。

四、交货条件

（一）交货地点：采购人指定地点。

（二）交货期：

（三）交货方式：乙方负责装卸、货物运输、摆放至指定地点。

生产厂的检验、测试报告、检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

产品验收标准；

技术说明书及必须的其他技术资料；

使用说明书。

（四）产品到场时，外箱包装无损，随产品必须附该产品的检验合格证、检验报告等资料，如无相关资料甲方可拒绝接收。如合同产品外箱包装受损或发现合同产品包装箱件数不符，应在 2个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。

（五）质保期：

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家、省、市有关规范要求，确保达到最佳使用状态。

（三）具有良好的外观，适合使用。

（四）乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求招标文件未明确要求的内容，乙方须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。乙方应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。乙方必须严格按照采购人要求和国家颁布的有关技术规范标准提供货物。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

1、供应商应设有可承担售后服务的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料） 。

2、产品保质期内的服务承诺：

3、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个小时内负 责调换或补齐。

4、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对解决产品质量缺陷而产生的故障负责 （负责解决并承担全部费用）。

5、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期的售后服务条款（包括具体的服务内 容、响应方式、时限、等方面），未提供任何质保期的售后服务条款或提供的内容不实 的以不满足招标文件要求对待。

6、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的采购项目。且采购人有权委托第三方进行检测，所产生的费用由供应商承担，

采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

八、技术与服务

（一）技术资料（包括但不限于）：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、项目竣工资料、检验测试报告；

4、其他资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式柒份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）除本合同另有约定外，按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并要求乙方承担本合同总价款百分之三十的违约金。

（三）乙方延迟交货，每逾一日，应承担本合同总价款的千分之一作为违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同总价款百分之三十的违约金。因此产生的律师费、诉讼费、保全费等费用均由乙方承担。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

（一）本合同经双方，鉴证方签字盖章或直接盖章后生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，采购代理机构留存壹份。

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |
| 鉴证方（盖章） |  |

# 第六章  投标文件格式

# 入场登记号：XA-2022-000060-B01

# 项目编号：SXJTZB-ZC-GK20220321

西安市卫生健康委员会采购疫情防控急需物资项目

投标文件

投 标 人：                           （公章）

法定代表人或被委托人：             （签字或盖章）

# 日     期：            年          月          日

目    录

# 第一部分  投标函  ……………………………………页码

# 第二部分  开标一览表（报价表）……………………

# 第三部分  法定代表人证明书与授权书………………

# 第四部分  投标人资质证明文件………………………

# 第五部分  投标方案说明………………………………

# 第六部分  投标人承诺书………………………………

# 第七部分  附件…………………………………………

# 第一部分   投标函

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

我单位收到贵公司           （项目名称）SXJTZB-ZC-GK20220321招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3.我公司所投产品     （填：是或否）小型微型企业制造生产的。

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

6.我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

# 第二部分 开标一览表（报价表）

## 2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 报价内容 投标内容 | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 元 |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 2.2分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及 制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 2.3备品备件、耗材说明一览表（如有请填写）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日期：    年      月      日

## 2.4技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术需求 | 投标文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应招标文件。

后附相关证明材料并注明所在页码。

投标人：           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日期：    年      月      日

## 2.5商务条款响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的商务要求内容将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）                                   日期：    年      月      日

# 第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

法定代表人授权书

采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及标段）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

投标人：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

# 第四部分  投标人资质证明文件

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2020年或2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2021年度6月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2021年度6月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）的书面声明；

本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证；

（2）供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案证》；投标产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；消毒用品：具有《消毒产品生产企业卫生许可证》；

（3）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

# 第五部分  投标方案说明

包括但不限于：

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、供货时间、地点、验收方式、售后服务等）。

三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

四、投标人完成项目保障能力。

五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、投标人认为有必要说明的问题。

七、近年类似业绩及相关证明材料。

# 附1：业绩及相关证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主名称 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附加盖公章的合同关键页复印件（必须含合同封面、采购内容、合同签订时间、合同签字页等合同信息），签订时间以具体合同内容为准。

2.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

# 第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：         （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：

投标人企业关联关系声明函

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人为同一人的其他单位：                     。

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：                     。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（公章）：          （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

# 第七部分  附件

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、本项目采购标的所属行业为工业。

### 监狱企业、福利企业相关资格证明材料

## 《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为   （符合/不符合）  残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位此声明函可不填写。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

## 《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：