政府采购项目

采购项目编号：SCZA2023-ZB-1037-001

西安市市政设施管理中心

2023年排水监测专用设备购置项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二三年六月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

（一）投标人须知前附表	5

（二）投标人须知	8

一、总则	8

1.采购人、采购代理机构及投标人	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.适用法律	9

二、招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	10

7.投标截止时间的顺延	10

三、投标文件的编制	10

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

9.投标文件组成	11

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	11

11.投标报价	11

12.投标保证金	11

13.投标有效期	12

14.投标文件的制作	13

四、投标文件的递交	13

15.投标文件的密封和标记	13

16.投标截止	13

17.投标文件的接收、修改与撤回	14

五、开标及评标	14

18.开标	14

19.资格审查及组建评标委员会	15

20.投标文件符合性审查与澄清	15

21.投标偏离	16

22.投标无效	16

23.比较与评价	17

24.废标	17

25.保密要求	18

六、确定中标	18

26.中标候选人的确定原则及标准	18

27.确定中标候选人和中标人	18

28.发出中标通知书	18

29.告知招标结果	18

30.签订合同	19

31.履约保证金	19

32.预付款	19

33.招标代理服务费	19

34.政府采购信用担保	20

35.廉洁自律规定	25

36.人员回避	25

37.质疑的提出与接收	25

附件1：投标担保函	27

附件2：履约担保函格式	28

第三章  评标方法和标准	30

第四章  拟签订的合同文本	36

第五章  采购需求及要求	40

第六章  投标文件格式	41

一、资格证明文件	42

第一部分  身份证明文件	43

第二部分  资格证明文件	46

二、商务及技术文件	50

投标函	52

开标一览表	53

投标分项报价表	46

技术偏离表	56

商务条款偏离表	57

中小企业声明函（货物）	58

投标人监狱企业声明函	60

残疾人福利性单位声明函	61

符合评分标准要求的商务文件	62

投标人须知第10条要求的所有技术文件	63

投标方案或技术方案	64

业绩一览表	65

投标人须知前附表要求的其他文件	66

第一章  招标公告/投标邀请

西安市市政设施管理中心2023年排水监测专用设备购置项目

招标公告

###### 项目概况

西安市市政设施管理中心2023年排水监测专用设备购置项目招标项目的潜在投标人应在电子邮箱827272155@qq.com获取招标文件，并于 （2023年7月13日 9:30） （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：SCZA2023-ZB-1037-001

- 项目名称：西安市市政设施管理中心2023年排水监测专用设备购置项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：1772000.00元

- 采购需求：

- 合同包1（西安市市政设施管理中心2023年排水监测专用设备购置项目标段一）

- 合同包预算金额：1218000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | - 水质污染防治设备 | - 离子色谱仪、原子荧光分光光度计 | - 1批 | - 详见招标文件 | - 1218000.00 | - |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：合同签订后20个日历日内完成产品的安装、调试并正常运行。（参数中有具体要求的，以参数中为准）

- 合同包2（西安市市政设施管理中心2023年排水监测专用设备购置项目标段二）

- 合同包预算金额：554000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 水质污染防治设备 | 气相色谱仪自动样品盘、硫化物酸化吹脱系统等水质污染防治设备 | - 1批 | - 详见招标文件 | 554000.00 | - |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成产品的安装、调试并正常运行。（参数中有具体要求的，以参数中为准）

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业的项目

3、本项目的特定资格要求：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的须出具法人身份证并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权书及被授权人本单位证明（社保或劳动合同）；

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4需向采购代理机构购买（或免费领取）招标文件，未向采购代理机构购买 （或免费领取） 招标文件的投标人均无资格参加投标。

- 三、获取招标文件

时间：2023-6-21 8:00:00起至2023-6-28 18:00:00 止

方式：电子邮箱

售价：免费赠送

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023-7-13   9:30:00

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第七会议室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《财政部 工业和信息化部 质检总局 认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、购买文件时须携带单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖公章）。或（在采购文件获取时间内通过电子邮箱发送电子版资料的方式获取招标文件，请将单位介绍信、身份证复印件加盖公章发至827272155@qq.com邮箱，邮箱标题请以项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名。）

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：西安市市政设施管理中心

地址：西安市未央区二环北路西段 29 号

联系方式：86612676

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦21层招标一部

联系方式：029-88451228

3、项目联系方式

项目联系人：马亚敏、白国锋

电 话：029-88451228

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：西安市市政设施管理中心 地 址：西安市未央区二环北路西段 29 号 电 话：86612676 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦21层招标一部 联系人：马亚敏、白国锋 电 话：029-88451228 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的须出具法人身份证并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权书及被授权人本单位证明（社保或劳动合同）； 3、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、需向采购代理机构购买（或免费领取）招标文件，未向采购代理机构购买 （或免费领取） 招标文件的投标人均无资格参加投标。 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否、预留份额 %） |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |  |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业 |  |
| 2.2 | 合同包1预算金额：1218000.00元；最高限价： / 元（若有） 合同包2预算金额：554000.00元；最高限价： / 元（若有） |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （是、否） 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币 零 元（￥ 0.00 元）的投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金）。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号： （财务分配的虚拟子账号） 联系人：财务部 联系电话：029-85256853 |  |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 商务及技术投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 / 份。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间： 2023-7-13 9:30:00 |  |
| 18.1 | 开标时间：2023-7-13 9:30:00 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第七会议室 |  |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |  |
| 20.5 | 合同包1核心产品：离子色谱仪 合同包2核心产品：在线液位计 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 （综合评分法或最低评标价法） |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 否 （是、否） 履约保证金金额：合同总价的 （不得超过政府采购合同金额的5%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 日历日 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：详见第四章 |  |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： ☑参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）收取（按标准）， □由采购人与采购代理机构约定，按 元收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话： 029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：/ |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：/ |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告/投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件资格证明文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

- 二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

- 三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

- 1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

- 3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

- 4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

- 四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

- 六、本保证担保项下的权利不得转让。

- 七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

- 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

- 九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 （货物服务10%（通用）、15%（渭南）、20%（榆林） 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、供应商2021或2022年度经审计的财务报表复印件，或本年度银行出具的资信证明； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； |
| 2 | 特定资格条件 | 1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的须出具法人身份证并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权书及被授权人本单位证明（社保或劳动合同）； 3、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、需向采购代理机构购买（或免费领取）招标文件，未向采购代理机构购买 （或免费领取） 招标文件的投标人均无资格参加投标。 |

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的 |
| 5 | 投标内容 | 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能 |
| 6 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |

- 附表三  评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标 要素 | 权值% | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 |
| 合同主要条款 | 5 | 经过资格审查合格的供应商，投标文件中对到货时间、付款、 交货、验收、售后服务等方面进行响应说明，按其响应程度计 0～5分。无响应说明的不计分。 |
| 节能、环境标志产品 | 5 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标 文件要求的，可优先采购。按其响应程度计 0～5 分 |
| 技术指 标评审 | 30 | 1、投标产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度。按其响应程度计 0～5 分。 2、投标设备为主流产品，备品备件齐全，操作方便，安全可靠。按其响应程度计 0～5 分。 3、性能稳定、选型合理、兼容性强，能保证项目运行稳定计 0～ 5 分。 4、投标产品附有相关检验报告及彩页，整体表述一致，按其 响应程度计 0～5 分。 5、根据采购人的要求编制了详实、准确、可行的安装调试方 案，能够保证该项目在承诺的期限完工。按其响应程度计 0～5 分。 6、针对投标人所做出维护保养及应急方案，包括但不限于设 备（产品）出现问题的及时处理预案等，不能影响及延误使用单位 的正常使用承诺进行描述。由评审委员会横向比较，按其响应程度 计 0～5 分。 |
| 质量保证 | 10 | 1、设备及配品配件货源渠道正常，有质量保证，提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。按其响应程度计 0～5 分。 2、投标人针对本次采购任务有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输等说明。按其响应程度计 0~5 分。 |
| 业绩 | 10 | 投标人以合同形式提供自 2020 年 1 月 1 日以来同类项目业绩，每提供 1 份得 2 分，满分 10 分。 |
| 培训及售 后服务 | 10 | 1、对本次投标产品的售后服务措施，包括响应产品的保修时 间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（提供核心产品生产厂商服务承诺及供应商服务承诺和保障措施），按其响应程度 计 0~5 分。 2、负责为采购人培训操作人员，并有完整的培训方案，列出 详细的培训内容、培训方式等说明。按其响应程度计 0~5 分。 |
| 总分 |  | 100分 |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

（1）合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款。

#### （2）全部货物到达采购人指定地点并验收合格后支付合同总价款的70%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由   采购人  负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、质保期、地点及方式:

1、履行期限：

合同包1：合同签订后20个日历日内完成产品的安装、调试并正常运行。（参数中有具体要求的，以参数中为准）

合同包2：合同签订后30个日历日内完成产品的安装、调试并正常运行。（参数中有具体要求的，以参数中为准）

2、质保期：

合同包1：安装调试验收合格之日起不少于1年。（参数中有具体要求的，以参数中为准）

合同包2：安装调试验收合格之日起不少于1年。（参数中有具体要求的，以参数中为准）。

3、地点：采购人指定地点

4、方式：采购人指定方式

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在   小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

- 合同包1（西安市市政设施管理中心2023年排水监测专用设备购置项目标段一） :

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 离子色谱仪 | - 1台 |
| 2 | - 原子荧光光度计 | - 1台 |

一、离子色谱仪技术参数

1.用途及工作条件

1.1用途

我站因检验检测工作的需要，需采购一台离子色谱仪、满足标准《HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》、《HJ 812-2016 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》等国标的测试要求。

1.2工作条件

1.2.1工作电源： 220V；

1.2.2 环境温度：-10~+50℃

1.2.3 相对湿度：10~80%

2技术要求

2.1 离子色谱系统，包括高压PEEK泵，内置电动六通阀，内置柱温箱，保护柱，分析柱，电解淋洗液发生器，阴、阳离子抑制器和电导检测器。

2.1.1 标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

2.1.2主机内部预留额外的阀位，可额外安装一个内置六通阀或内置十通阀用于在线样品前处理，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

2.2 泵

2.2.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.2.2 流量范围：0.00-5.00 mL/min。

2.2.3 最大耐压：35MPa（5000psi）。

2.2.4 压力脉冲：<1.0%。

2.2.5 流量设定值误差：<0.1%。

2.2.6 流量稳定性：<0.1%。

2.2.7 淋洗液截止阀：标配。

2.2.8 密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室，可升级密封圈自动清洗系统，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期，提供密封圈清洗室图片或软件截图。

2.3 色谱分析柱

2.3.1 原厂生产的高效高容量阴离子分析柱及保护柱 1套。

2.3.1.1 乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。

2.3.1.2 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。

2.3.1.3 耐受0-14的pH工作范围。

2.3.1.4 最大耐压不小于3000psi。

2.3.1.5 耐受2.0mL/min及以上的流速。

2.3.1.6 柱容量不小于200μeq/根。

2.3.1.7 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根。

2.3.1.8 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

2.3.2 原厂生产的高效高容量阳离子分析柱及保护柱 1套。

2.3.2.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。

2.3.2.2兼容甲基磺酸淋洗液梯度洗脱。

2.3.2.3最大耐压不小于3000psi。

2.3.2.4耐受1.5 mL/min及以上的流速。

2.3.2.5 柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根。若柱容量小于50μeq/根，需提供至少30根色谱柱以达到容量的匹配。

2.3.2.6最大耐压不小于3000psi，且耐受1.5 mL/min及以上的流速，且柱容量不小于1000μeq/根。

2.3.2.7 Na+：NH4+的分离能力可达到10000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析。

2.4 柱温箱

2.4.1 温控范围：30℃ - 60℃。（最低为环境+5℃）

2.4.2 种类：内置柱温控模块。

2.4.3 具有样品和淋洗液预加热功能，需提供预加热模块实物图片。

2.5 抑制器

2.5.1 原厂生产阴离子抑制器1 套。

2.5.1.1 抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。

2.5.1.2 自动电解连续再生微膜抑制器。

2.5.1.3 无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。

2.5.1.4 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

2.5.1.5 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

2.5.1.6 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

2.5.1.7 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。2.5.2 原厂生产阳离子抑制器 1 套。

2.5.2.1 抑制背景总电导小于5.0μS。

2.5.2.2 抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间，提供抑制器连接图片证明，不能以软件功能代替。

2.5.2.3 自动电解连续再生微膜抑制器。

2.5.2.4 无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。

2.5.2.5 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

2.5.2.6 抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。

2.5.2.7 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

2.5.2.8 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。 2.6 电导检测器

2.6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

2.6.2 全程信号输出范围：0-15000 μS/cm。

2.6.3 电导池控温范围：30℃ - 55℃。（最低为环境+7℃）

2.6.4 电导池电极材料：钝化316不锈钢。

2.6.5 电导池体材料：化学惰性聚合材料。

2.6.6 检测器分辨率：≤0.003nS/cm。

2.6.7 检测器耐受最大压力：≥8MPa。

2.6.8 信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于90Hz。

2.7 软件

2.7.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。

2.7.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。

2.7.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输，支持lims系统数据导入。

2.7.4 可同时控制本公司离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器。

2.7.5 支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等。

2.7.6 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。

2.7.7 配置虚拟柱软件技术，模拟不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和阳离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。

2.8 在线电解淋洗液发生器

2.8.1 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

2.8.2 梯度精度：<0.2%，需提供0.1-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图及计量院出具的型式评价报告作为证据。

2.8.3 梯度准确度：<0.2%，

2.8.4 提供等度和高压浓度梯度。

2.8.5 产生方式：利用电解水产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

2.8.6 支持KOH、LiOH、NaOH、MSA和K2CO3等多种电解淋洗液发生罐选择。

2.8.7 标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。

2.8.8 标配高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

2.8.9 工作站软件直接控制：在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。

2.9自动进样器

2.9.1 具有48个以上进样瓶物理位置。

2.9.2 具有进样清洗位。

2.9.3 能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

2.9.4 进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

2.9.5上样速度：0.1-5.0 mL/min。

2.9.6 进样器可耐压达100psi。

2.9.7 自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

2.9.8 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

2.9.9样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，可自动过滤样品中的颗粒物。或配置在线过滤装置，且提供100片以上在线过滤滤膜。

2.9.10样品瓶带有可自动去除颗粒物和重金属污染功能的瓶盖，自动过滤样品中的颗粒、除重金属污染物等；或配置在线过滤装置且提供100片以上在线过滤滤膜，且配置100根在线Na柱。100根浓缩柱、一套额外的离子色谱主机内置进样阀、一套额外的离子色谱主机内置的PEEK泵。（验收指标）

2.9.11 样品瓶带有可自动去除颗粒物和疏水性化合物功能的瓶盖；或配置在线过滤装置且提供100片以上在线过滤滤膜，且配置100根在线反相前处理柱。

2.9.12 样品瓶带有可自动去除颗粒物和阴离子、在线中和酸功能的瓶盖；或配置在线过滤装置且提供100片以上在线过滤滤膜，且配置100根在线阴离子捕获柱。

3供货范围

3.1离子色谱仪主机，带脱气、柱温箱	1套

3.2软件	1套

3.3软件授权文件	1套

3.4气体调节阀	1套

3.5电源线	2根

3.6阴离子分析柱	1根

3.7阴离子保护柱	1根

3.8阴离子电解再生抑制器	1套

3.9阳离子分析柱	1根

3.10阳离子保护柱	1根

3.11阳离子电解再生抑制器	1根

3.12电解再生淋洗液发生器	1套

3.13 KOH储备罐	1套

3.14在线阴离子电解再生捕获柱	1根

3.15水中氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液	1套

3.16电脑及打印机：一线品牌主流商务机，i9以上CPU，内存32G以上，512GB+1T以上硬盘，正版64位中文专业版windows10以上系统配置，27英寸液晶显示器、可读写光驱；品牌激光打印机 各1套

3.17  45位以上自动进样器	1套

3.18 5ml样品瓶和盖	250个

3.19 1.5ml样品小瓶（含瓶盖，玻璃）500个

3.20绿色管路，用来制作定量环	50个

3.21黑色管路，用来连接系统	50个

3.22小接头	10个

3.23小密封圈（米粒，十个装）1个

3.24大米粒	5个

3.25大接头	5个

3.26大小转接头，串联白色和常规管路	3个

4供货验收

4.1 合同签订后60个日内到货；

4.2仪器到达用户后15日之内指派生产厂家技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作（含实验室电路的安装调试前的验收，若现场电路安装或接地条件不满足，免费提供改造服务）；

4.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备。

5售后服务与技术支持

5.1所有仪器均自售出之日起保修一年，保修范围不包括消耗品。

5.2《合格证》，仪器维护的有关资料及质量认证书。

5.3为操作人员提供必须的免费的操作维护培训及售后咨询，免费培训名额不少于2个。

5.4 免费升级仪器软件。

- 二、原子荧光光度计技术参数

1.用途及工作条件

1.1用途

我站因检验检测工作的需要，需对水质样品中砷、汞、硒、锑等元素进行痕量分析测量。多通道原子荧光光度计具有分析速度快，检测精度高，使用成本低等优点，有利于检测工作的高效开展。

1.2工作条件

1.2.1工作电源：交流电压(220±22) V，频率 (50±1) Hz

1.2.2 环境温度：15~30℃

1.2.3 相对湿度：10~80%

2.主要技术规格

2.1检出限（D.L.）砷、锑、硒、汞元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L。

2.2四通道同时测量精密度（RSD）：≤0.5% RSD。

2.3线性范围大于三个数量级。

2.4漂移：＜1%；噪声：＜1%；道间干扰：＜±1%

2.5通讯接口：支持LAN/USB/RS-232。

2.6双光束立体光路设计，光学系统分光采用高效率材料，避免杂光影响；多灯位设计，最多可四元素同时测定，元素测定自动切换，提高仪器分析速度；通道对等设计，具有极佳的通道一致性；所有通道支持参比漂移扣除和漂移校准功能，采用通道间干扰和漂移自动扣除电路技术，扣除道间干扰，提高多道测量小信号的测量准确度；扣除光源、光电管、电子器件、原子化器及光学系统等受环境影响形成的漂移，提高仪器的长期稳定性；所有通道均支持汞灯自动启辉，提高准确性和稳定性。

2.7直插式智能免调空心阴极灯，需方便更换元素灯（提供仪器元素灯安装处实物图），高强度的空心阴极灯内置存储芯片。免调光源，即插即用，无需手动调节元素灯位置。

2.8灯电源，自动激发启辉保障仪器正常工作，支持元素灯使用计时，灯电流实时监控，可在软件界面随时掌握灯运行状态。

2.9具备通道信号增强功能，提高检出性能，对超低浓度样品检测效果更佳。

2.10采用集束脉冲供电方式，有优异的灵敏度、信噪比，与单脉冲供电方式相比，灵敏度、信噪比大幅度提高及改善；空心阴极灯使用寿命延长。

2.11原子化器：氩氢火焰，屏蔽式石英炉原子化器和低温炉原子化器。密闭式低温炉石英原子化器，克服记忆现象，提高仪器的稳定性。

2.12具备温控原子化器功能（100℃至450℃连续可调），根据所测元素，自动匹配原子化器温度，获得更好的检测灵敏度，免受环境温度波动影响，提高系统运行稳定性；同时原子化器高度自动调节，无需手动调节。具备可选的原子化模式，可在软件中勾选。

2.13采用双顺序注射泵进样系统，进口聚四氟乙烯三位阀（非夹管阀及扇形电磁阀），克服夹管阀夹管易疲劳及扇形电磁阀易漏液的缺点。微升级取样精度和补偿技术,最小进样量达5ul；进样重复性精度优于0.05%（提供证明材料）。废液排出不使用蠕动泵，双顺序注射进样，样品和空白交替引入，在线清洗，采用后排废设计，杜绝交叉污染，节约样品和试剂用量。支持样品快速检测，自动进样器进样时检测周期＜40s。同时支持半自动进样模式。在线消除硼氢化钾气泡。样品和还原剂溶液定体积反应，最小体积可达0.01ml。

需具备几大特点：

自动配标准曲线、高浓度自动稀释：

可自动在线稀释，自动清洗，单标准自动配制标准曲线（r＞0.9995），在线智能提示，自动在线加还原剂、掩蔽剂，克服蠕动泵进样系统中泵管老化、疲劳引起的进样不准确，和原子化火焰脉动引起的测量波动，提高仪器的稳定性和可靠性。

标样配标准曲线，所耗样品量、试剂量及载气量大幅度减小：

A：氩气用量节省70—80%；

B：样品用量节省70%；

C：还原剂用量节省50%；

D：仪器稳定性好，样品重复次数少，样品更节约。

2.14具备一级气液分离器化学气相发生气液分离装置：反应物充分混合接触，化学反应更加完全。在线自动去除硼氢化钾气泡，有效消除含有有机成分的复杂机体样品产生的大量气泡。

2.15二级气液分离器去除水蒸气装置，采用水封型气液分离装置，免加水免维护，有效消除水蒸气。

2.16排废方式：采用后排废，使样品和还原剂反应更加充分，显著提高了仪器的灵敏度和稳定性。

2.17环保设计：氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱，吸收汞、砷等对人身体的有害物质，减少环境污染。

2.18检测器：光电倍增管，寿命大于10年以上。

2.19载气省气方式：采用新型节气型气路设计，可随时控制关闭气源，关机时自动切断气源，做样时气路自动开启。进样时载气流量正常，不进样时载气流量为维持仪器运转的最低流量。大大节省载气用量。具有气路自动保护装置，自动控制气路并可自动诊断。

2.20气路系统采用电子质量流量计，采用EFC设计，PID调节。流速控制最小可达1ml，具备自动保护装置，无载气安全保护；关机可自动切断气路，同时具有实时压力、流速监测与报警功能。

2.21同时具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。

2.22整机采用防腐防尘设计。

2.23自动进样器：外置式全自动大于210位极坐标进样器，防止酸腐蚀，且具有多规格样品盘切换功能（提供实物图）。仪器支持手动进样模式。碳纤骨架PTFE取样针（提供实物图），避免石英针易碎问题，减少挂液，增加洗针功能，清洗针内/外壁，减少交叉污染。

2.24数据处理系统：

硬件：一线品牌主流商务机，i9以上CPU，内存32G以上，512GB+1T以上硬盘，正版64位中文专业版windows10以上系统配置，27英寸液晶显示器、可读写光驱、品牌激光打印机各1套。

软件：预装满足仪器使用要求的正版中文操作系统及文字处理办公软件等;

2.24.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警。

2.24.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换；

2.24.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件；

2.24.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码；支持lims系统数据导入；

2.24.5提供向导式操作功能，实现一站式运行；

2.24.6 具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测（提供漂移校准证明文件）；

2.24.7独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理；

2.24.8信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对比；

2.24.9灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版；

2.24.10检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等，支持LIMS数据读取；

2.24.11具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求；

2.24.12 具备自动清洗、大流量吹扫功能；

2.24.13专用夜间模式（仪器自动开机预热，上班后可直接测样，无需等待预热时间，提高效率），支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能，支持静态预热和动态预热功能；

2.24.14支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口；

2.24.15具备自动清洗、自动关机等功能。

3.供货范围

3.1 仪器主机及配件

3.1.1仪器主机：四通道同测原子荧光光度计主机1台。

3.1.1.1智能空心阴极灯（As、Hg、Se、Sb）4支。

3.1.1.2高精度顺序注射泵2套。

3.1.1.3光学单元1套。

3.1.1.4电子质量流量集成气路模块1套。

3.1.1.5控温及高度自调节原子化器1套。

3.1.1.6光电倍增管1套。

3.1.1.7高效气液分离器2套。

3.1.1.8有害元素捕集装置1套。

3.1.1.9智能废液桶组1套。

3.1.1.10漂移校正模块1套。

3.1.1.11试剂瓶组（1000mL）1套。

3.1.1.12仪器附件包1套。

3.1.1.13仪器盖布1个。

3.1.2进样器：210位以上极坐标式自动进样器1台。

3.1.2.1碳纤骨架PTFE取样针2支。

3.1.3一线品牌主流配置电脑1台。

3.1.4黑白激光打印机1台。

3.1.5原子荧光光度计使用说明书1套。

3.1.6原子荧光数据工作站软件1套。

3.1.6.1软件加密狗1套。

4供货验收

4.1 合同签订后20日内到货。

4.2仪器到达用户后7日之内指派生产厂家技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作（含实验室电路的安装调试前的验收，若现场电路安装或接地条件不满足，免费提供改造服务），确保设备各项技术指标达到要求。

4.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备。

5售后服务与技术支持

5.1产品在西部地区具有售后服务中心及办事处。可提供线下的仪器使用或维护培训和疑难样品检测解决办法。

5.2 现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对操作人员现场进行仪器使用及维护培训，达到自身独立操作仪器顺利完成相应检测为止。免费培训名额不少于2个。培训教材、资料、样机均由厂家提供。仪器提供终身维修保养。

5.3 仪器自安装验收合格免费保修不少于一年。用户提出有关维修的问题，30min内进行专业电话响应，如不能解决问题24小时内厂家派自身专业售后人员到达现场维修排除故障。

5.4免费升级仪器软件。

合同包2（西安市市政设施管理中心2023年排水监测专用设备购置项目标段二）：

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直振荡设备 | - 1台 |
| 2 | 硫化物酸化吹脱系统 | - 1台 |
| 3 | 医用冷藏箱 | - 3台 |
| 4 | 净气型储药柜 | - 2台 |
| 5 | 智能型易燃品毒害品柜 | - 2台 |
| 6 | 进样盘 | - 1台 |
| 7 | 在线液位计 | - 5台 |

# 一、垂直振荡设备技术参数

1.用途

1.1用于环境分析实验中的样品分离提取；

1.2水质中有机污染物提取。

2.工作条件

- 2.1工作电压：220VAC±10％；

- 2.2环境温度：5-40℃；

- 2.3相对湿度：20％-80％。

- 3.技术指标性能要求

- 3.1垂直振荡器技术要求

- 3.1.1振荡方式

- 3.1.1.1垂直振荡或倾斜振荡可选，倾斜角度0-20度，有度数刻度线；

- 3.1.1.2振荡频率精确显示，可长时间保持稳定频率；

- 3.1.1.3无级调速，振荡频率范围：0-350rpm、振荡幅度0-40mm。

- 3.1.2触摸屏控制终端、集成控制系统

- 3.1.2.1控制系统集成化，通过触摸屏直接控制设备，实时数显可随时了解运行情况；

- 3.1.2.2设备操作集成化，可通过触摸屏同时设置不低于10个运行参数时间、频率、间隔时间等相应运行要求。

- 3.1.3样品位数、样品容量

- 3.1.3.1可选8位，可选0-1000ml或0-2000ml。

- 3.2弹性无级夹具

- 3.2.1弹性无级可调一体式夹具，可自由滑动，适用于分液漏斗、容量瓶、三角瓶、具塞量筒、比色管、试管、离心管等；

- 3.2.2废气统一收集，集中排放。设备运行期间工作的中的分液漏斗可实现自动放气，且废气能够统一收集集中排放。

- 4.系统配置要求

- 4.1垂直振荡器主机1台；

- 4.2触摸屏控制终端（内置）1套；

- 4.3集成控制系统（内置）1套；

- 4.4废气统一收集，集中排放系统（内置）1套；

- 4.5相应规格（125ml、250ml、500ml、1000ml）分液漏斗 1套；

- 4.6中文操作说明书1套。

5.供货验收

供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

6.售后服务和技术支持

- 6.1仪器自安装验收合格免费保修不少于一年；

- 6.2仪器发生故障，24小时内给予答复；

- 6.3如故障导致仪器无法运转，需要现场检修，3个工作日内到达现场；

- 6.4对操作人员进行仪器数据处理、原理、安装、调试、操作、维护等项目的免费培训，使其熟练掌握为止。

# 二、硫化物酸化吹脱系统技术参数

1.用途及工作条件

1.1用途

我站按照标准《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1226-2021）要求，需采购一台硫化物酸化吹气前处理仪用于检测水样中硫化物的预处理。

1.2工作条件

1.2.1输入电压：交流电 220V，50Hz；

1.2.2 环境温度：10-35℃；

1.2.3 环境湿度：低于60%RH。

2.主要技术规格

2.1 硫化物酸化吹脱系统应包括以下单元：恒温水浴加热单元、氮气流量控制单元、加酸控制单元、样品接收单元、程序控制单元等部分组成。

2.2 恒温水浴加热单元

2.2.1 主机应设有可自动控温的水浴加热单元，样品处理数不少于6位。

2.2.2  水温应在0-99℃间可调，设计温度与实际加热温度≤±1℃。

2.2.3  反应瓶为500ml的单口烧瓶。

2.3 氮气流量控制单元

2.3.1 主机应设有方便外接氮气源的专用接口，系统应设有过压保护系统。

2.3.2  应可单孔调节各样品检测单元的氮气流速，流速控制范围应在60-600ml/min；

2.4 加酸控制单元

2.4.1 加酸单元应与反应瓶磨口垂直连接，加酸单元的调节旋钮应为聚四氟乙烯材质设计防止酸碱液体腐蚀。

2.4.2  加酸单元、氮吹单元、出气单元集成于一体，减少了漏气点。

2.5样品接收区应设计有可方便固定接收瓶设计，保证接收瓶平稳、固定牢靠。

2.6控制单元与主机一体化设计的大屏幕液晶触摸屏操作。

- 供货范围

- 3.1主机一台内置式转子流量计6个。

- 3.2单孔500mL反应瓶6个。

- 3.3比色管6个。

- 3.3反应瓶置放架一个。

4供货验收

- 4.1 合同签订后30个日历日内到货。

- 4.2仪器到达用户后15日之内指派生产厂家技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作。

- 4.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备。

5售后服务与技术支持

- 5.1仪器自安装验收合格免费保修不少于一年，保修范围不包括消耗品以及人为因素引起的损坏。用户可与代理商及其各分销点联系。

- 5.2产品操作说明书、合格证、仪器维护的有关资料及质量认证书。

- 5.3卖家为操作人员提供必须的免费的操作维护培训及售后咨询。

# 三、医用冷藏箱技术参数

1.用途及工作条件

1.1用途

我站因检验检测工作的需要，需存储少量雨污水水样。医用冷藏箱主要用于存储各类需温度控制的物品，保证样品的稳定存储。

1.2工作条件

1.2.1输入电压：220V±10%以内；

1.2.2 环境温度：16-32℃，理想温度为18-25℃；

1.2.3 环境湿度：低于85%Rh。

2.主要技术规格

2.1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥500L；

2.2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

2.3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀性±2℃，设定温度2-6℃可调；

2.4、测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

2.5、6层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；

2.6、电加热玻璃门体，钢化双层玻璃，降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；

2.7、玻璃门电加热受箱内温度和环境湿度双重控制，避免不必要的加热，降低能耗；

2.8、自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。小于90度自关、大于90度停止，存取物品更方便；

2.9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

2.10、变频压缩机，进口品牌风机，安全、节能、可靠；

2.11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求；

2.12、6路高精度传感器，同时增加机械温控器，有效保证温控的准确性；

2.13、箱内设置照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；

2.14、标配USB接口，可记录十年的温度数据，记录间隔可调，配备品牌打印机，以便追溯,打印结果清晰可保存至少6年以上，查询温度监控记录；

2.15、产品标配远程报警接口、485接口；

2.16、配物联模块，连接手机，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。

2.17、产品具备医疗器械注册证。

2.18机械锁加电磁锁双锁结构，更安全、更放心。

2.19四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。

2.20后背不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒。

2.21产品具备医疗器械注册证。

2.22产品具有TUV性能测试证书。

3.供货范围

3.1 仪器主机及配件

3.1.1仪器主机：医用冷藏箱3台；

3.1.2 六层可调层板；

3.1.3 品牌打印机3台。

4供货验收

4.1 合同签订后30个日历日内到货；

4.2仪器到达用户后15日之内指派生产厂家技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作；

4.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备。

5售后服务与技术支持

5.1仪器自安装验收合格免费保修不少于一年；

5.2产品使用说明书、合格证、仪器维护的有关资料及质量认证书；

5.3卖家为操作人员提供必须的免费的操作维护培训及售后咨询。

# 四、净气型储药柜技术指标需求书

1.用途及工作条件

1.1用途

我站因检验检测工作的需要，需存储有毒有害化学品及挥发性化学药品，净气型储药柜通过高效过滤器将柜内外有毒气体循环过滤成洁净的气体，从而达到净化室内空气和柜体内挥发性气体的目的，有效保证操作人员的身体健康。

1.2工作条件

1.2.1输入电压：110-240V；

1.2.2 环境温度：-5-40℃，理想温度为18-30℃；

1.2.3 环境湿度：低于85%Rh。

2.主要技术规格

2.1 外部尺寸：800×620×2120mm，内部尺寸：

780×480×1670mm； 有效容积： ≥550L

2.2 主柜体材质：1.2mm 厚的镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层透明视窗部分总透光率须达到≥94；拉伸强度≥76Mpa ；标配八块可调防PP 层板，层板载重≥70Kg (提供第三方资质报告) ；

2.3 为减少柜内气体涡流及吸附死体积，过滤器有效吸附效面积不得低于0.3㎡，过滤器重量≥12kg且不能拼装必须为一个有效整体。过滤器符合美国SEFA-9标准、英国BS 7989:2001标准、法国AFNOR NFX 15-211标准，需出具原生产厂家过滤器性能针对以上标准做的IBR测试报告，翻译件需要具备国家认可的第三方翻译公司出具报告加以佐证；

2.4 动力部分采用进口风机1套，距离设备1m内产生的噪声应≤47dB、换气次数不小于260次/小时。电器部分与外漏金属其绝缘电阻大于2兆欧同时具有断电保护功能；（需提供第三方检测报告）

2.5 此外该产品整机通过了全球权威的第三方检测机构瑞士 SGS 公司 的专业检测以验证过滤效果，可提供 SGS 检测报告；

2.6 产品具有变风量调节系统，当系统检测面风速低于设定值时风机自动调至指定转速确保毒害气体因面风速降低发生外溢风险；

2.7 为保护企业知识产权该产品通过了国家实用新型专利和外观设计专利，需提供相关专利证书；

2.8 生产厂家需拥有良好的售后服务体系，其售后服务能力需要通过 权威机构认证，并颁发《五星售后服务认证证书》，投标商需提供 加 盖生产厂家公章的《五星售后服务认证证书》加以证明；

2.9 由于该产品为操作危险化学品的设备，故需投标产品及生产公司 在大型保险机构投保《产品责任险》和《公众责任险》，且每项投保 金额≥490 万,投标商需提供加盖保险公司公章的保单复印件为证；

2.10、产品遵循的标准规范：产品符合欧盟CE安全标准，并提供CE认证证书；生产企业通过ISO9001-2015管理体系认证（证书可在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务供台查询）截图盖章确定否则视为无效；

2.11、 5 寸液晶触摸屏，含 GR-OS 2.0 智能操作系统一套，包含如下功能：

1) 过滤器使用时间计时功能，可实现过滤器饱和倒计时功能；

2) 温湿度显示、风机失灵报警功能，且可显示风机转速；

3) 具备开门提醒功能，且在线风速可调，开门时风速自动调整，防止有毒有害气体外溢，带 RGB 工作状态指示灯；

4)双VOC 探头设计，可监测室内总有机会发物污染情况，此值可自定义，超过设定值报警提示。

3.供货范围

3.1 仪器主机及配件；

3.1.1仪器主机：净气型储药柜2台；

3.1.2 原装进口过滤器系统2套。

4供货验收

4.1 合同签订后30个日历日内到货；

4.2仪器到达用户后15日之内指派生产厂家技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作；

4.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备。

5售后服务与技术支持

5.1保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场，工程师免费上门安装调试。在西安或邻近城市设有办事处以便提供优质、快捷的技术及上门服务；

5.2设备自开通验收合格之日起，正常条件下（不含自然灾害及人为造成的损坏），整机保修1年，风机免费保修1年。保修期外，提供终身有偿服务；

5.3在保修期内或保修期外，设备出现故障时，售后工程师全天候24小时内响应。

# 五、智能型易燃品毒害品柜技术参数

1.用途及工作条件

1.1用途

我站因检验检测工作的需要，需存储一定量危险化学品。智能型易燃品毒害品柜主要用于存储各类易燃易爆、有毒危险化学品，保证所内储存场所安全合规。

1.2工作条件

1.2.1输入电压：220V±10%以内；

1.2.2 环境温度：16-32℃，理想温度为18-25℃；

1.2.3 环境湿度：低于85%Rh。

2.主要技术规格

2.1 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用 1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化无铅环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

2.2 门类型：双开门，采用防火阻燃结构；左右门为子母结构 增加柜体密封性。

2.3 过滤系统：内置特种过滤机芯，无需外排管道，插电即可使用。

2.4 防爆系统：（选配）内置VOC防爆检测探头，搭配温湿度探测器，联动风机，实现自动检测以及排风处理。

2.5 通风系统：柜顶部内置轴流风机，柜体净化气体速率达到：7.5m/秒以上，从而实现快速有效的过滤净化柜内空气。

2.6 危化品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用 PP（聚丙烯树脂）板，厚度 4mm，内胆与柜体贴合紧密，所有紧固结构采用PP防护材质做防腐处理；柜底部设置 150*145mm 进风口，进风口底部有 PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀。

2.7 电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，天地锁锁舌采用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨损且抗腐蚀。当锁具内部电池电量不足时，可以通过外接备用电池开启。

2.8 锁具配备应急钥匙，在电子密码遗忘或者机械锁丢失等情况下，可以通过应急钥匙开闭柜体。

2.9 采用嵌入式液晶触摸屏，实时监测内部温湿度。

2.10 柜体配备3个可调节PP层板，层板四周边缘厚度平均值不小于 5mm,每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于4mm，最大可能防止液体外溢。

2.11 盛漏结构：内舱底部须配置耐腐蚀材质的储液托盘，防止试剂泄漏流满储药柜后进入实验室而造成的实验室环境的污染。并要求储液盘具有通风功能，不影响储药柜的通风净化，且至少可盛5kg液体。

2.12 震动报警：根据化学品存储柜安全要求，柜体震动会导致化学品倾倒从而产生安全隐患，柜体配备震动提醒功能，当柜体发生异常震动时，自动启动声光报警，提示用户及时处理。

2.13 柜顶部中间开有φ150mm 的出风口，柜顶风口内置一个风机，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。

2.14 补风装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小；补风装置在柜内发生化学品泄漏时，同时对泄漏化学品实施通风净化。

2.15 电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。

2.16 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。

2.17 铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开 180 度。

2.18 陶瓷纤维棉：柜体填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求。

2.19 底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2 个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。

2.20 配备接地装置可实现完全接地。

3.供货范围

3.1 柜体2台及附件，每台柜体及附件配置如下：

| 1 | 温湿度探头 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 防爆VOC探头 | 1 |  |
| 3 | 风扇 | 1 |  |
| 4 | 电源线插孔 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | 1 |  |
| 6 | 触摸屏 | 1 |  |
| 7 | PLC | 1 |  |
| 8 | 开关电源 | 1 |  |
| 9 | 指示灯 | 1 |  |
| 10 | 蜂鸣器 | 1 |  |
| 11 | 按钮 | 1 |  |
| 12 | 吸附过滤装置 | 1 |  |
| 13 | 层板 | 3 | 阶梯式层板 |

4供货验收

4.1 合同签订后30个日历日内到货；

4.2仪器到达用户后15日之内指派技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作；

4.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备。

5售后服务与技术支持

5.1仪器自安装验收合格免费保修不少于一年，保修范围不包括消耗品以及人为因素引起的损坏。用户可与代理商及其各分销点联系。

5.2产品使用说明书、合格证、产品维护的有关资料及质量认证书。

5.3卖家为操作人员提供必须的免费的操作维护培训及售后咨询。

# 六、进样盘技术技术参数

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源；

1.2 环境温度：15-35˚C；

1.3 环境湿度：<95%。

2用途

可于我站现有安捷伦7890B等气相色谱仪无缝对接，用于多个样品连续自动进样。

3气相色谱仪参数

3.1 样品数量：＞150位样品瓶转动架进样塔；

3.2 进样量线性：≥99%；

3.3 自动进样针可以自行调节进样深度，重叠进样，节省时间，提高效率；

3.4 具有自动稀释、柱前衍生和加热等扩展功能。

4供货范围

4.1 进样盘主机1套；

4.2 连接线1套。

5供货验收

5.1 合同签订后30个日历日内到货；

5.2仪器到达用户后15日之内指派生产厂家技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作；

5.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备。

6售后服务与技术支持

6.1  生产厂家售后服务通过ISO认证，提供标准化服务；

6.2　供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备；

6.3　仪器自安装验收合格免费保修不少于一年，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件；

6.4　生产商的应用实验室为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训；

6.5　供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

# 七、在线液位计技术参数

1用途

我站因检测工作的需要，需测量雨污水管道及河渠的液位。在线液位计安装在管道里面，将液位数据实时上传至远端，方便及时掌握管道液位情况。

2主要技术规格

2.1基本要求

A.一般要求

- 提供的在线监测设备应适用排水管网的实际运行工况要求，并根据排水管网现场运行情况进行了深度优化。

- 提供的在线监测设备应是产品级的整机设备，而不是组装式的拼凑设备，符合排水管网防潮防爆防腐的技术要求，尺寸紧凑，便于监测点的更换。

- 设备应提供配套软件，实现软硬件一体化，保证数据采集与传输的畅通性和持续性。

- 设备应便于进行监测点的更换和监测点现场的调整优化，尽可能减少现场的施工工程量和施工时间，便于监测系统的长期运行和改善，有利于监测点的更换。

- 提供的仪表应在保证连续运行的前提下，易于接近、安装、替换、维护、处理、检查和修理并确保正常运行。

- 全部的装备、设备和仪表应在现场的天气和其它条件下正常运行。

- 设计和建造的装备和设备应尽可能降低现场的维护费用，延长维护周期，减少人工维护量，降低运维成本。

- 设备的设计应主要关注操作和维护人员的安全，关注排水管网的防潮防爆防腐特殊工况要求。

- 所有的尺寸、单位和设计参数应为国际单位制(SI)。

B.质量要求

所有材料应是新的、具有最好的质量、适合特定条件下的工作，并能承受工作条件下温度和气候的变化，不产生变形、退化或产生任何部分的不适当的受力。

- 可替换性

本项目中全部的相关部件应满足如下的公差要求：相似的元件和备件应是可完全替换的，不需要进一步的修改和调整。

- 标签和标注

识别标签应附在所有的仪器、仪表保护箱、控制盘箱柜以及其中的仪器和控制设备上。

- 通讯优化与便捷实施并重

项目所使用设备需遵循通讯优化与便捷实施并重的原则，在通讯条件足够且实施露天设备不便的情况下，必须采取一体式设计尽量减少复杂实施，在通讯条件弱或者不稳定的情况下，必须采取分体式来提升通讯功能的稳定以达到数据稳定传输的目的，其他情况以优化整体功能为前提进行选择。

## 2.2液位计技术参数要求

在线液位计应为智能化排水系统专用监测设备，可用于排水设施、积水点、蓄水池、排水管、排水口及河道的液位在线测量及预警，适合地表径流、浅流、非满流、满流、管道过载及淹没溢流等状态的水深或液位监测，测量数据可以本地储存、中继器缓存和通过无线网络发送到统一数据网关，无测量盲区，可远程设置和修改设备的配置参数，同时实现排水系统液位长期在线稳定持续监测与积水、溢流等时间的及时预警预报。在线液位计应满足但不限于以下技术指标：

A．硬件技术指标：

- 测量原理：主测量传感器可以现场的具体要求，选择使用超声波（或压力）传感器。

- 安装类型：可根据现场工况要求，选择一体式或分体式设备进行安装。

- 远程通讯：主机或中继器（分体式）内置GPRS/4G或NB-IOT通讯模块,集成通讯SIM卡，主机被淹没0.8m以下仍可正常的数据通讯（分体式）。

- 双冗余：集成主测量传感器和辅助预警传感器，实现冗余监测，无测量盲区。

- 主机量程：压力测量根据现场优化6m或10m可选，超声测量根据现场优化6m或8m可选（可根据个别监测点的特殊工况，定制化更大量程的传感器）。

- 准确度：优于全量程的1%。

- 分辨率：1毫米。

- 测量频次：为1分钟测量1次。

- 发送频次：最慢15分钟，液位运行三级智能切换功能。

- 电池：主机使用防爆电池，电池更换1次使用时间不少于12个月。

- 监测点设置：通过在线系统远程配置并进行更新。

- 数据存储与传输：主机可缓存200天以上监测数据，监测数据可在服务器永久保存及备份，数据系统支持WebServices数据接口访问和可视化图表界面，支持微信短信报警，具有断点续传功能，在通信恢复后可自动上传历史测量数据。

B．硬件质量及防护：

- 主机防护等级：整机IP68且防腐。

- 排水管道防爆：整机本安防爆EX ia II C T3 Ga级别及以上

- 质量要求：产品具有《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具的产品认证证书（CQC）

C．配套系统功能：

- 支持在线监测设备详细信息的查询，并在地图上的实时显示与查看。

- 提供Web网页入口，授权登陆后可以查看设备状态及数据。

- 基于通用地图或ArcGIS WebGIS地图，实现在线监测设备的定位、显示与查看。

- 通过系统界面查看设备的位置、运行状态，掌握其各种测量数据及电量等信息。

- 查询单个设备的详细信息，包括：安装参数、运行详细状况、日志记录等。

- 以分类列表方式展示所有设备的当前状态，主要包括设备状态查询、设备详细属性信息查询、监测数据查询、设备日志查询等。

- 支持监测设备的实时数据以及历史数据的查询，并通过图表进行展示。可利用不同的搜索条件查询各监测设备监测数据详情，以图表形式进行展示，支持同一监测点不同时期数据进行叠加展示。

- 实现监测点位液位、标高液位、报警、过载倍数、标记等专项内容的查看。

- 实现多设备不同监测数据不同时间段、不同点位数据的任意对比与统计分析，对比结果以曲线图形式展示，结果可以Excel和文本的形式导出。

- 对已有的监测数据进行自动化的小时均值、日均值、月均值、工作日均值、周末均值等多种形式统计，以图表方式显示，并具有数据质量、通讯质量自动判断等辅助工具功能。

- 通过对排水管网运行状态的实时监测，自动判断预警报警状态，对报警情况进行统一管理与查询，具有数据分析和运维板块，方便日常运维操作记录。

- 支持微信公共平台服务，包括项目信息、设备信息、监测图表与数据、报警推送等功能，满足手机端报警及数据查询需求。

3需求数量

在线液位计5台。

4供货验收

4.1 合同签订后30个日历日内到货；

4.2仪器到达用户后15日之内指派技术工程师前往现场完成仪器的安装调试工作；

4.3按照生产厂家提供的技术指标和标书要求验收设备

5售后服务与技术支持

5.1仪器自安装验收合格免费保修不少于一年。

5.2产品使用说明书、合格证、产品维护的有关资料及质量认证书。

5.3卖家为操作人员提供必须的免费的操作维护培训及售后咨询。

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZA2023-ZB-1037-001

西安市市政设施管理中心

2023年排水监测专用设备购置项目

投 标 文 件

（资格证明文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人2021或2022年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（如“生产许可证”、“经营许可证”或3C认证复印件，权威机构出具的投标人所投货物有效的型式试验报告复印件（如提供的货物根据适用法律、法规要求，需有此类认证时或招标文件要求提供型式试验报告时提供）；（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2021或2022年度经审计的财务报表

提供投标人2021或2022年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZA2023-ZB-1037-001

西安市市政设施管理中心

2023年排水监测专用设备购置项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段 | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）