政府采购货物项目

招 标 文 件

项目名称：西安市第八医院新院区检验类设备采购项目

项目编号：OTXA-2310221211-1

包    号：第一包

东方（西安）国际招标有限公司

二〇二三年十二月

目   录

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式

第五章 招标内容及技术规范

第六章 评标方法

第一章 投标邀请书

东方（西安）国际招标有限公司受西安市第八医院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西安市第八医院新院区检验类设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加本次公开招标。

一、采购项目名称：西安市第八医院新院区检验类设备采购项目

二、采购项目编号：OTXA-2310221211-1

三、采购人名称：西安市第八医院

地址：西安市雁塔区丈八东路2号

联系人：谢老师

电话：029-85222018

四、采购代理机构名称：东方（西安）国际招标有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区208-1室

联系人：孙翊轩、李小艺、张强

电话：029-89585662

传真：029-89529958

五、采购内容、预算和要求

1.采购内容及预算：

1.1采购内容：生物安全柜等（具体内容详见“第七章采购内容及技术要求”）

1.2采购预算：人民币肆佰伍拾陆万捌仟陆佰元整（4,568,600.00元）

2. 项目性质：财政预算。

六、供应商资质要求

1.资质条件：

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2 供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格。

1.3本项目非专门面对中小企业

七、招标文件发售：

1.获取时间：2023年12月8日至：2023年12月15日止，每日00:00-12:00时,12:01-23:59时止(法定公休日正常发售)；

2.获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3.招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日。

友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4.文件售价：免费。

5.文件咨询：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区208-1室，业务二部，联系电话：029-89585662。

八、投标文件提交方式、截止时间及开标形式：

1．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

2．提交投标文件截止时间及开标时间：2023年12月29日09:00时，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3．开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

九、其他应说明的事项：

1.采购代理机构：东方（西安）国际招标有限公司

采购项目联系人：孙翊轩、李小艺、张强

联系方式（电话）：029-89585662

采购代理机构开户名称：东方（西安）国际招标有限公司

开户行名称：招商银行股份有限公司西安电子二路支行

账      号：129910095710606

2.本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

2.1《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

2.2《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.4《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

2.5《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.6《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）;

2.8《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

2.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)

2.10《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

2.11《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

3.供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

3.1预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

3.2办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3.3下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

3.4制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

3.5提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

3.6 [适用于不见面开标项目]在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

3.6 [适用于见面开标项目]现场参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需到达开标现场。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在开标室专用解密机上对电子投标文件进行解密。相关技术问题，请咨询软件开发商。

3.7等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

3.8中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：西安市第八医院 地址：西安市雁塔区丈八东路2号 联系人：谢老师 电话：029-85222018 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：东方（西安）国际招标有限公司 地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区208-1室 电话：029-89585662 |
| 2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件； | 1、供应商具备投标产品相应的医疗器械销售资格。 |
|  | 本项目特定条件 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 已经购买招标文件的供应商对招标文件有询问或者质疑的，可以在本项目采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 |
| 7.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。 |
| 7.4 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 12.1 | 报价要求 | 固定总价（含设计、生产、运输、保险、装卸、安装、调试、验收、培训、备品备件、税费等相关一切费用）。 |
| 12.3 | 是否允许备选方案 | 否 |
| 12.5 | 本次投标的上限控制价 | 本次投标的上限控制价为：人民币肆佰伍拾陆万捌仟陆佰元整（4,568,600.00元） 注：超出上限控制价的投标文件将被否决。 |
| 13.1 | 投标人资格证明文件 | 1.具有独立承担民事责任的能力： 1.1提供营业执照或事业单位法人证书（自然人参与须提供 身份证明材料）； 1.2法人代表授权书（原件）。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供2021或2022年度经审计完整的财务报告/或基本 账户开户银行开具的资信证明，须同时提供开户许可证（或基本存款账户信息）/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力： 4.具备投标产品相应的医疗器械销售资格，提供证明材料。 5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 5.1提供截止至开标时间6个月内任一月份的缴费凭据； 5.2提供截止至开标时间6个月内任一月份的缴费凭据。 6．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 法记录：提供书面声明（原件）。 7.供应商的信用信息： 7.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。 7.2截止时点：投标截止时间； 7.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询 结果打印。 7.4信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为记录名单的供应商，其投标视为无效投标；联合 体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良信用记录，其投标视为无效投标。 注： 1）以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。 2）除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。 |
| 13.2 | 其他证明文件 | - 投标人基本情况介绍（体系认证、所获荣誉等）。 - 提供投标产品在2020年1月1日以来的成功销售业绩证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等）。 注：以上文件除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。在评标过程中，评标委员会可随时要求查验原件，投标人不得拒绝，否则其投标按无效投标处理。 |
| 13.3 | 要求单独密封并与投标文件一并提交的资格或其他证明文件原件 | 无。 |
| 14.2 | 1）本次采购特别要求的货物合格性证明文件 | 1、投标产品（各序号产品）须具备销售资格，提供证明材料（医疗产品需提供完整的医疗器械注册证，非医疗器械提供销售证明材料）。 |
|  | 2）制造商授权证明文件要求 | 1、代理商投标时须提供投标产品（序号二十五、二十七）来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）； |
| 15.1 | 是否要求投标保证金 | 本次招标不要求提交投标保证金。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 17.2 | 电子版文件要求 | 有。 格式和载体要求：PDF电子版U盘一份（为投标文件正本PDF格式，凡签字、盖章处必须扫描并清晰可辨）。 |
| 17.3 | 法人代表授权书签字盖章要求 | 所有要求法人代表签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，也可以加盖法人代表名章代替签名。 |
| 18.1 | 投标文件装订及包装密封要求 | 1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、密封包装方式： （1）资格部分投标文件正、副本一包密封。 （2）技术和商务投标文件正、副本一包密封。 （3）电子版单独密封递交。 |
| 18.3 | 是否需要单独密封递交《开标一览表》 | 需要。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交地址: 同开标地点，线上递交。 投标截止时间: 2023年12月29日09:00时整 投标文件接收人:东方（西安）国际招标有限公司 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 西安市公共资源交易中心三楼开标室311. |
| 24.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第八章）。 |
| 26.1 | 中标候选人数量 | 推荐 3 名中标候选人。 |
| 26.7 | 评标特别规定 | 无 |
| 30 | 招标代理服务费 | 确定中标人后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。招标代理服务费的金额按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的规定标准下浮20%计算。 |
| 其他 | 放弃投标 | 按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》市财函【2021】431号第16条规定：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
|  | 本项目行业划分 | 属于《中小企业划型标准规定》中的工业 注：关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的执行以财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》为准。 |

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2实施本次招标的采购代理机构为东方（西安）国际招标有限公司。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用自筹资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括东方（西安）国际招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.6投标人必须在东方（西安）国际招标有限公司购买招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.7投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标货物和服务的合格性和合法性

3.1投标货物和服务应满足招标文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务。招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

第七章 招标内容及技术规范

第八章 评标方法

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3本招标文件的解释权归东方（西安）国际招标有限公司。

7.招标文件的澄清修改和质疑答复

7.1招标采购单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

7.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时做出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

7.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.投标截止时间和开标时间的延长

8.1在投标截止时间三日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买招标文件的单位。

三.投标文件的编制

9.投标语言和投标货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10.投标文件的构成

10.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

10.1.2按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

10.1.3按照招标文件的要求提交的资格证明文件和其他证明文件；

11.投标文件格式

11.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

11.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

12.投标报价和投标方案要求

12.1投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

12.2投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

12.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

12.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12.5投标人报价超出上限控制价的投标文件将被否决。“投标人须知前附表”若未另行规定上限控制价的，以本次采购预算为上限控制价。

13.证明投标人合格和实力的文件

13.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标按照无效投标处理。

13.2投标人还应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，提交其他的证明其实力、信誉、业绩等的证明文件。

13.3如果“投标人须知前附表”有要求，投标人还应按照要求提交资格或其他证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其投标按照无效投标处理。

14.证明货物及服务合格并符合招标文件规定的文件

14.1投标人应在投标文件中提交货物及服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。

14.2上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件（见“投标人须知前附表”）；

2）如果投标人为代理商时，应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，提供货物制造厂商出具的正式授权证明。

3）样品、真机及演示要求（见“投标人须知前附表”）。

4）货物主要技术指标和性能的详细说明；

5）国家法定检验机构出具的检验报告；

6) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

7）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

14.3缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

15.投标保证金

15.1如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在投标时向东方（西安）国际招标有限公司提交投标保证金,其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表”。

15.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

15.6.5中标供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16.投标有效期

16.1投标应在 “投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的式样和签署

17.1投标人应按照投标人须知的要求, 准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果招标文件有要求，还应按照“投标人须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四.投标文件的递交

18.投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订和包装密封要求见本须知“投标人须知前附表”规定。

18.2外层包装请按以下要求标记：

1) 投标人的全称；

2) 投标项目名称、项目编号、标段号

3）正本或副本及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。

4）如果在“投标人须知前附表”中要求提交资格或其他证明文件的原件，则所有原件必须按照“投标人须知前附表”的要求单独封装。

18.3如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行承担。

19．投标文件递交方式和投标截止时间

19.1投标人必须派出代表，在本须知 “投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，将全部投标文件和投标资料递交至投标地点并签字确认。投标地点见“投标人须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2如果在“投标人须知前附表”中要求提供资格或其他证明文件的原件，则所有原件必须按照“投标人须知前附表”的要求递交。

19.3 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.4采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的投标文件和投标资料。

20．投标的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.3在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.4以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

21.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部令2017年第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部令2017年第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商并依次排序。

2） 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选供应商并依次排序。

25．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选供应商名单的工作程序进行评标。

六.定标、中标通知与签约

26．定标程序

26.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1～3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

26.3采购人也可以事先授权评标委员会评标后直接确定中标供应商。

26.4中标供应商确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.5投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.7关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与落标通知

27.1中标供应商确定之后，东方（西安）国际招标有限公司将发出《中标通知书》。

27.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，东方（西安）国际招标有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

30．招标代理服务费

30.1中标单位应在收到中标通知书3日内，向东方（西安）国际招标有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2招标代理服务费的金额见前附表。

31.其他

31.1开标后，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
　　（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
　　（四）因重大变故，采购任务取消的。 
　　 废标后，除采购任务取消情形外，报告政府采购监督管理部门批准，重新组织招标或采用其他方式进行采购。
    31.2在招标过程中，提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家时，按照中华人民共和国财政部令2017年第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条处理。

招标过程中，提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。

31.3投标产品符合财库［2004］185号文件精神，进入节能产品政府采购清单（有效期内）的；符合财库[2006]90号文件精神，进入环境标志产品政府采购清单（有效期内）的；符合财库[2019]27号文件精神，进入832个国家级贫困县域内（有效期内）的，提供证明文件，在评标方法中享受评标价格优惠折扣(详见评标方法)。投标单位属于（财库[2011]181号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函和相关证明文件，在评标方法中享受评标价格优惠折扣 (详见评标方法)。投标单位属于（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评标方法中享受评标价格优惠折扣 (详见评标方法)。投标单位属于（财库[2019]27号）文件规定的物业公司的，提供相关证明文件，在评标方法中享受评标价格优惠折扣 (详见评标方法)。

31.4为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)进入陕西省政府采购信用融资平台查询了解。

西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单

| 序号 | 合作单位名称 | 主办单位名称 | 联系部门 | 联系人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安投融资担保有限公司 | 西安投融资担保有限公司 | 业务五部 | 李晓 何彦君 张华 | 88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060 | 信用担保 |
| 2 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 业务三部 | 夏靖颜 朱筠祥 | 88606038-6027 18591406320 18629282228 | 信用担保 |
| 3 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 中国银行西安二环世纪星支行 | 公司业务部 | 胡涛 叶楚沙 | 88360743 18629048822 88360749 13772153612 | 信用融资 |
|  |  | 中国银行西安鄠邑区支行 | 中小企业信贷部 | 李旭 | 84892992 18729863898 |  |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 建设银行西安市南大街支行 | 公司部 | 杨向晖 | 87281468 13379229383 | 信用融资 |
|  |  | 建设银行西安鄠邑区支行 | 客户部 | 柳佳伟 卢建钊 | 84812632 18792831383 18710973144 |  |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 工商银行陕西分行营业部 | 小企业金融业务部 | 牛国群 张航 | 87609569 18992851811 87609761 13891883334 | 信用融资 |
|  |  | 工行西安鄠邑区支行 | 市场部 | 鲁向兵 | 84812752 13991212739 |  |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 农业银行西安西大街支行 | 公司业务部 | 贾珊 高雅 | 87617245 13891957123 87613444 13659192425 | 信用融资 |
| 7 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 招商银行西安未央路支行 | 公司银行部 | 杨皓 马秦香 | 62811553 15002905553 62811553 13609183259 | 信用融资 |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 光大银行经济技术开发区支行 | 对公客户经理部 | 高艺瑄 | 15619006186 | 信用融资 |
| 9 | 西安银行股份有限公司 | 西安银行鄠邑区支行 | 客户经理部 | 孙鹏 张晨 | 13519127426 84858978 18706729791 | 信用融资 |
| 10 | 平安银行股份有限公司西安分行 | 平安银行西安分行 | 业务发展七部 | 祝捷 王尧 | 18629505188 18591767577 | 信用融资 |
| 11 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 北京银行西安分行 | 营业部 | 范诗阳 曹英 | 13991945764 18691892195 | 信用融资 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 兴业银行西安分行 | 新城业务总部 | 徐常磊 鲁旸 | 15991623666 15389081886 | 信用融资 |
| 13 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 西安鄠邑农村商业银行股份有限公司 | 营业部 | 刘涛 屈帅 | 84866539 13636718789 18502978814 | 信用融资 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行陕西省分行 | 邮政储蓄银行西安市分行 | 信贷部 | 孙歌 | 89359305 18192828899 | 信用融资 |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 民生银行西安分行 | 城建金融部 | 李楠 | 88266088-8450 13572058213 | 信用融资 |

31.5 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

## 附件1：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章 合同条款

政府采购项目

项目编号：

西安市第八医院医疗设备

供 货 合 同

甲  方：西安市第八医院

乙  方：

确认方：东方（西安）国际招标有限公司

2023年11月

中国   西安

供 货 合 同

甲  方：西安市第八医院

乙  方：

确认方：东方（西安）国际招标有限公司

西安市第八医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的医疗设备，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由西安市第八医院委托             （以下简称确认方）组织公开招标，确定                 （以下简称乙方）为中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标单位的投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，确认方确认，达成如下条款。

- 合同标的物内容及数量（以投标响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙方保证甲方在使用中标货物（服务）时，不承担任何涉及知识产权的法律诉讼、行政处罚、第三人异议主张的责任。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）               元整（￥         元）。

（二）合同总价包括：税费、货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同自双方签订后生效，整个货物按甲方指定地点，安装、调试、运行验收合格后，由乙方向甲方出具合同总价款10%，即人民币（大写）                 元整（￥          元）期限为三年的银行履约保函，甲方自收到发票之日起十五日内支付合同总价款的100%，即人民币（大写）           元整 （￥          元）。

（二）支付方式：银行转帐，乙方收款账户为合同所载账户。乙方应确保所指定账户为唯一收款账户，确保该账户的稳定性与准确性，乙方变更收款账户信息的，应当提前10个工作日书面告知甲方。如因乙方提供账户信息不准确、不真实，或变动账户后不及时告知甲方，导致甲方付款错误或失败的，由乙方承担一切损失赔偿责任。

（三）结算方式：乙方持中标通知书、供货合同、符合甲方要求的发票（按合同总价值开甲方）、验收单、履约保函，到甲方办理资金结算。

四、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：合同签订生效后，接到甲方通知，国产产品20个日历日内，进口产品30个日历日内完成安装、调试并正常运行。

注：最终交货时间以甲方通知时间为准

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费、包装垃圾清运等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。乙方交货且甲方验收合格后货物损毁灭失的风险转移至甲方。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态，乙方对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）在质保期内乙方应免费实行保修、包换、包退服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的的备品备件。

（五）自安装、调试正常运行并验收合格之日起免费保修叁年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过24小时（1个日历日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在15日内免费提供同型号备用配件，确保正常运行。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）整机保修时间：叁年。

（二）质保期内：

1、发生质量问题，乙方自接到甲方通知后，应于24小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用,若乙方在接到通知后未在24小时内派人到场进行维修，则甲方有权自主进行维修，由此产生的费用由乙方承担并赔偿甲方因此造成的损失；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；保修期内，每年对设备提供一次免费保养服务。

（三）质保期结束前一个月内，乙方对所供设备进行全面测试，全面保养维护，确保正常运行。

（四）使用培训：院内机器安装后，乙方现场对甲方人员进行免费培训，保证操作人员能够正常使用。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单(国产设备忽略)；

4、检验测试报告；

5、其它资料。

（二）服务承诺：

1、乙方保证甲方全年开机率在95%以上，如达不到，则乙方应赔偿甲方相应的损失；2、软件终生免费升级，涉及LIS链接所产生的一切费用由投标人承担

3、维修工程师：省内有固定的维修工程师；

（三）其他方面以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，填写验收单作为对货物的最终认可，验收合格不代表对产品质量完全无异议。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

上述依据互为补充，各文件约定不一致的，若无补充协议对适用规则作出约定的前提下，则以产生顺序最新的优先适用。适用时间规则仍不能确定如何适用的，以甲方意见为准。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方逾期交货物的，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同总价款3‰的违约金，乙方逾期超过15日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担本合同总价款30%的违约金。

（三）乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，要求乙方承担本合同总价款30%的违约金，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（四）本合同下乙方违约给甲方造成损失的，乙方除违约金外还应赔偿由此给甲方造成的全部损失，范围包括给甲方造成的实际损失、可预期利益、因委托第三方而支付的费用，以及甲方因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等全部相关费用。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方及确认方各执壹份。本合同经甲方、乙方及确认方三方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十三、其他事项

（一）确认方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，可签订补充协议作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十四、附件

1、所投产品技术指标偏离表及设备配置清单；

2、中标通知书复印件；

3、廉洁供货承诺书。

（以下无正文）

甲  方（法人公章）                     乙  方（法人公章）

单位名称：西安市第八医院               单位名称：

地   址： 丈八东路2号                 地   址：

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                        代理人：（签字）

联系电话：029-85262171                  开户银行：

帐  号：

联系电话：

签订日期：    年   月   日              签订日期：     年   月   日

确认方（法人公章）

单位名称：

地  址：

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 投标文件格式

政府采购货物项目

投 标 文 件

（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日期：        年    月    日

目 录

（一）法人代表授权书

- 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 资格证明文件

- 投标保证金

一、法人代表授权书

致：东方（西安）国际招标有限公司

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。           (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （招标项目名称和项目编号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

投标人名称：

公章：

二、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：

公章：

授权代表人签字：

三、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力：

1.1提供营业执照或事业单位法人证书（自然人参与须提供

身份证明材料）；

1.2法人代表授权书（原件）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供2021或2022年度经审计完整的财务报告/或基本

账户开户银行开具的资信证明，须同时提供开户许可证（或基本存款账户信息）/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：具备投标产品相应的医疗器械销售资格，提供证明材料。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.1提供截止至开标时间6个月内任一月份的缴费凭据；

4.2提供截止至开标时间6个月内任一月份的缴费凭据。

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违

法记录：提供书面声明（原件）。

6.供应商的信用信息：

6.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。

6.2截止时点：投标截止时间；

6.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询

结果打印。

6.4信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单的供应商，其投标视为无效投标；联合

体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体

存在不良信用记录，其投标视为无效投标。

注：

1、以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。

2、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。

投标人应按照招标文件的要求自行准备以上证明文件并编目、封装。

（注：除要求在投标时一并提交的原件外，所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在评标过程中，评标委员会可随时要求查验原件，投标人不得拒绝，否则其投标将按照无效投标处理。）

附件1：

投标人具有履行本合同所必需的

设备和专业技术能力的说明及承诺

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）于      年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（         ），营业（生产经营）面积为（        ），现有员工数量为（       ），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）：             （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

附件2：

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：             （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

附件3：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加                   项目采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、         （货物名称），制造商为             ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年    月   日

☆注：1、供应商对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。

2、中小企业认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号。

政府采购货物项目

投 标 文 件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日  期：        年     月     日

目 录

- 投标书

- 投标报价表

（三）投标方案说明书

一、投标书

致：东方（西安）国际招标有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交下述文件正本一份及副本  份，并提交投标保证金，金额为        。

我方承诺如下：

- 投标总价为         （人民币）、（用文字和数字表示的投标总价）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起    天内），本投标书对我方具有约束力。

- 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

- 如果在开标后，我方出现了“投标人须知”中第15.5条规定的不予退还保证金的情形，我们的投标保证金贵方不予退还。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向东方（西安）国际招标有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：                          邮政编码：

电话/传真：                     电子邮件：

授权代表人签字：

投标人名称：

公章：

日期：

二、投标报价表

2.1 开标一览表(投标报价表)

投标人名称：                   项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 制造商名称 | 商标名及型号 | 数量 | 投标总价 （元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| 投标总价 |  | 小写金额： 大写金额： |  |  |  |  |  |

授权代表人签字：

公章：

注：

1. 此表应提交二份原件。一份装订在《投标文件》正本里；另一份与“投标保证金”一同密封，并按照投标人须知的要求标记、递交。

2.2投标分项报价表

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

授权代表人签字：

公章：

2.3各序号产品投标分项报价表（各产品单独分项报价）

投标人名称：

项目编号：

品    目：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 7 | 运保费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

授权代表人签字：

公章：

三、投标方案说明书

投标人名称：

项目编号：

货物名称：

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，内容应包括所投标货物（设备）和/或服务的详细说明、质量保证和售后服务承诺、交货期、付款条件和付款方式、交货地点及运输方式、验收依据、业绩证明文件等。至少应包括如下：

1）投标货物有效的证明文件

1.1投标产品（各序号）须具备销售资格，提供证明材料（完整的医疗器械注册证）；

1.2代理商投标时须提供投标产品（序号二十五、二十七）来源渠道合法的证明文件包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等：

2）技术说明书

2.1所投各序号设备的详细的供货配置清单（含商标、制造商及原产地、型号、技术规格、备品备件、专用工具等）。

2.2填写技术规格响应表（见附表1），说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如果有的话）。

2.3提供技术支持文件（投标产品厂家彩页样本、国家权威部门出具的检测报告和厂家技术说明书等）。

3）其他证明文件（投标人须知第13.2条要求的内容等）

4）提供针对本项目的实施方案（实施团队、进度计划安排、质量保证措施、应急方案等）。

5)提供售后服务内容、售后服务承诺、售后服务人员信息及培训方案；

6）提供商务条款偏离表（见附表3）；

7）提供备品备件清单及报价，并提供相关承诺函(见附表4)。

8） 提供投标产品在2020年1月1日以来的成功销售业绩，提供证明材料（以中标通知书、合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等）

授权代表人签字：                              公章：

附表1

技术规格响应表

投标人名称：

项目编号：

货物名称：

| 条款号 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

1.☆1指招标文件中的技术规格(参数),投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2.☆2 指投标人拟提供的投标设备的功能及技术规格(参数),投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

附表2

供货一览表

投标人名称：

项目编号：

货物名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

附表3

商务条款偏离表

投标人名称：

项目编号：

货物名称：

| 条款号 | 招标文件商务条款★1 | 投标文件商务条款★2 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

注：

1. ★1指招标文件中的合同专用条款（第四章）,投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2. ★2指投标人商务响应情况,投标人应逐条如实填写。

附表4

备品备件（易损件）相关承诺函

格式自拟，承诺函内容包括但不限于：

1、备品备件（易损件）清单及报价；

2、投标机型国内具有至少十年以上零配件库存，以确保及时的零配件供应；

3、承诺备品备件（易损件）清单报价_____年内不变；

4、投标单位公章、法定代表人或授权代表人签字（或盖章）；

5、承诺函日期。

第五章  招标内容及技术规范

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 | 财政预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜（B2，1500） | 台 | 7 | 5.80 | 无 |
| 2 | 生物安全柜（A2，1500） | 台 | 2 | 3.40 |  |
| 3 | 内循环式蒸汽灭菌器 | 台 | 2 | 3.30 |  |
| 4 | 低速离心机 | 台 | 9 | 1.20 |  |
| 5 | 低速离心机 | 台 | 2 | 1.00 |  |
| 6 | 高速离心机 | 台 | 2 | 1.70 |  |
| 7 | 显微镜 | 台 | 2 | 3.80 | 已做进口论证 |
| 8 | 显微镜图像分析系统 | 套 | 1 | 18.00 | 已做进口论证 |
| 9 | 荧光显微镜 | 台 | 1 | 17.00 | 已做进口论证 |
| 10 | 全自动血型及配血分析仪 | 台 | 1 | 18.00 | 无 |
| 11 | 恒温循环解冻箱 | 台 | 1 | 3.00 |  |
| 12 | 显微镜 | 台 | 1 | 1.60 |  |
| 13 | 数字恒温血小板保存箱 | 台 | 1 | 3.00 |  |
| 14 | 自动高频热合机 | 台 | 1 | 2.00 |  |
| 15 | 三用恒温水浴箱 | 台 | 1 | 0.40 |  |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 0.50 |  |
| 17 | 干式恒温箱 | 台 | 1 | 0.40 |  |
| 18 | 各种小设备（加样枪、玻璃器皿、试管架、混匀仪、水平摇床等等） | 套 | 1 | 6.00 |  |
| 19 | 实验台 | 米 | 120 | 0.12 |  |
| 20 | 实验圆凳 | 个 | 60 | 0.02 |  |
| 21 | 托物架 | 米 | 8 | 0.05 |  |
| 22 | 培养箱 | 台 | 2 | 1.00 |  |
| 23 | 酶标仪 | 台 | 1 | 4.00 |  |
| 24 | 立式洗板机 | 台 | 1 | 4.00 |  |
| 25 | 全自动血细胞流水线 | 套 | 1 | 168.00 |  |
| 26 | 全自动尿沉渣流水线 | 套 | 1 | 42.00 |  |
| 27 | 全自动粪便分析仪 | 台 | 1 | 20.00 |  |
| 28 | 血沉仪 | 台 | 1 | 4.00 |  |
| 29 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 50.00 |  |

技术参数

第一、生物安全柜

一、设备名称：A2型生物安全柜

二、设备数量：贰台

三、技术参数和要求：

- 机型：A2型，分体式，30%外排，70%循环 。

- *尺寸：外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2100mm；内部尺寸≥（L×D×H）1300mm ×600mm×650mm。

- 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ，交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

- 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s；系统排风总量：≥500 m³/h。

- 照明：≥1000lx。

- 噪音：≤65dB。

- *高效过滤器：ULPA过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.999%。

- 材质：工作台面304#不锈钢；前窗玻璃双层夹胶防爆安全玻璃；显示屏为LCD液晶显示屏，全参数显示。

- 玻璃门升降：脚踏电动、手动按键、遥控电动等方式。

- 脚轮：安全柜可通过脚轮安全移动，也以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

- 报警系统：具有玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等功能。

- 内部配三项电源插头。

四、售后服务要求：

- 质保三年，整机按国家标准保修，保修期内一年进行一次校准并出具报告。

- 保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第二、生物安全柜

一、设备名称：B2型生物安全柜

二、设备数量：柒台

三、技术参数和要求：

- 机型：B2型，分体式，100%外排 。

- *尺寸：外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2100mm；内部尺寸≥（L×D×H）1300mm ×600mm×650mm。

- 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ，交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

- 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s；系统排风总量：≥1200 m³/h。

- 照明：≥1000lx。

- 噪音：≤65dB。

- *高效过滤器：ULPA过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.999%。

- 材质：工作台面304#不锈钢；前窗玻璃双层夹胶防爆安全玻璃；显示屏为LCD液晶显示屏，全参数显示。

- 玻璃门升降：脚踏电动、手动按键、遥控电动等方式。

- 脚轮：安全柜可通过脚轮安全移动，也以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

- 报警系统：具有玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等功能。

- 内部配三项电源插头。

四、售后服务要求：

- 质保三年，整机按国家标准保修，保修期内一年进行一次校准并出具报告。

- 保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第三、内循环式蒸汽灭菌器

一、设备名称：内循环式蒸汽灭菌器

二、设备数量：贰台

三、技术参数和要求：

- *额定工作压力0.23Mpa；额定工作温度134℃，使用温度范围105-136℃，灭菌时间0-999min；安全阀整定压力 0.28MPa；压力表量程：0-0.4MPa。

- 有效灭菌容积≥100L，灭菌用提篮≥2个。

- 灭菌腔体、灭菌提篮需为SUS304不锈钢材质，内部抛光处理，汽水内循环。

- 手轮式平移门，并具备门安全联锁装置及门检测装置。

- 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

- LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

- 自胀式硅橡胶密封圈。

- 压力表、安全阀需按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

- 微电脑控制，具有器械、敷料、液体等程序，具备干燥功能。

- *灭菌腔体温度均匀性：±2℃，干燥温度范围：50-120℃。

- 脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。具备快速排气和慢速排气功能。

- 有快速维修窗口，便于维护。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等），保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- *设备注册：负责免费完成特种设备管理部门的注册备案。

第四、低速离心机

一、设备名称：低速离心机

二、设备数量：玖台，落地式贰台，台式柒台

三、技术参数和要求：

- 离心模式：水平离心模式。

- 外形尺寸：落地式：720×620×890mm(L×W×H)±5%

台式：580×440×360mm(L×W×H)±5%

- 电机：交流变频无刷电机驱动。

- 加/减速：≥8档加速曲线、减速曲线，可根据实验需求调整和使用。

- 控制模式：按键或触摸屏控制，显示屏≥5寸，可显示设置参数与运行参数。

- *最高转速≥4000r/min，转速精度≤±20r/min；最大相对离心力≥3000g，离心力或转速可随机设置。

- 温升指标：≤12℃（运行20分钟）。

- 噪音：≤60dB。

- 定时范围：0～99min59s。

- 安全性能：有不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护等保护功能。

- *适配器：

落地式：≥4×25×5ml，2套；

台  式：≥4×4×50ml，2套

≥4×16×5ml，5套

≥4×9×15ml，2套。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等），保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第五、低速离心机

一、设备名称：低速离心机

二、设备数量：两台

三、技术参数和要求：

- 最高转速≥5000r/min，转速精度≤±30r/min；最大相对离心力≥3300g；

- 最大容量：≥4×250ml，一次性可分离不少于16支50ml尖底、36支15ml尖底离心管、64支5ml采血管，实现一个转子完成多项实验；

- 定时范围：0～99min59s。

- 电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠；

- 安全性能：全钢制外壳，具有自动平衡功能；

- 控制系统：微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机

- 配置要求：48×5/7ml适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥2800xg）。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等），保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第六、高速离心机

一、设备名称：高速离心机

二、设备数量：贰台

三、技术参数和要求：

- 台式，外形尺寸380×505×360mm±5%。

- 电机：大力矩交流变频无刷电机驱动。

- 加/减速：≥10档加速曲线、减速曲线，可根据实验需要设定升速和减速的时间。

- 离心程序：用户可设置≥5组程序，可对每组程序进行简易的描述，方便调取。

- 生物安全：气密性转子，防止气溶胶及液体外泄。

- 安全性能：有不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护等保护功能。

- 控制模式：触摸屏控制，显示屏可显示设置参数与运行参数。

- 转子识别：具有自动识别不同转子功能，适配多种适配器。

- *最高转速≥18000rpm，最大相对离心力≥21000g，转速精度≤±15r/min，

- 噪声：≤65dB.

- 定时范围：1sec～99min59sec。

- 适配器：24×1.5ml角转子。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等），保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第七、显微镜

一、设备名称：生物显微镜

二、设备数量：两台

三、技术参数和要求：

- 生物显微镜，适用于细胞形态学、病理学、微生物学显微镜观察。

- 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离45mm。

- 照明系统：≥0.5W LED透射光照明，LED光源寿命≥20000。

- 目镜：双目，10×，视场数≥20。

- *双目观察筒：倾斜角度30°，360°可旋转；瞳距调整范围48-75mm，双目均有屈光度调节功能；眼点调整范围≥380-430mm。

- 载物台：≥120×130mm，单片标本夹，钢丝或齿条传动，活动范围X轴向≥75mm、Y轴向≥30mm。

- 调焦系统：载物台垂直运动方式，有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤；粗调行程每一圈≤15mm，微调距离≤2.5微米。

- 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，数值孔径1.25，带蓝色滤色片。

- 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式物镜转盘，≥4孔。

- *物镜：平场消色差物镜，4×，10×，40×，100×各一。

- 防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜均有防霉处理。

- 其他配置：配备反光镜，电缆支架，储存箱，测微尺，箭头指示器，暗场光阑。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第八、显微镜图像分析系统

一、设备名称：显微镜+图像分析系统

二、设备数量：壹套

三、技术参数和要求：

- 基本组成：光学显微镜和高清数码显微镜相机连接，通过图像成像系统得到高清显微镜下图像。

- 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，齐焦距离45mm。

- 明场照明装置：≥10W高亮LED透射光照明，具备更换为卤素灯照明模式功能。

- 主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜的光强，内置透射光照明器。

- 目镜：双目，10倍，目镜视野范围≥22mm；双目瞳距 48-75 mm 可调。

- 目镜屈光度校正：两个目镜均具有屈光度校正功能，可调范围±5°。

- 目镜筒 360°自由旋转，观察高度调节≥40mm。

- 载物台：抗磨损性圆角载物台，可移动范围≥75×50mm。

- 物镜转盘：编码型物镜转换器≥5孔，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。

- 物镜：平场消色差物镜，5×，10×，20×，40×，100×各一。

- 聚光镜：带调整后锁定装置。

- Eco模式：具有节能和延长照明寿命的Eco模式，Eco模式可以启用或禁用。

- 图像快速拍摄：机身集成快速拍摄图像按钮，可快速拍摄图像或视频。

- *高清数码成像系统：像素≥600万，拍摄速度：全像素≥55幅/秒。

- 配备图像处理分析系统，自动添加比例尺信息可到图像中。

- 工作站：大于等于i7处理器/6G独显/16G内存/1T硬盘/27寸高清4k显示，USB3.0输出。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 技术培训：由技术人员现场对用户进行培训。

第九、荧光显微镜

一、设备名称：荧光显微镜+图像分析系统

二、设备数量：壹套

三、技术参数和要求：

- 基本性能：适用于玻片法荧光免疫显微镜图像分析。

- *光源输出：cLED冷光源，光能转化率≥99%，寿命≥50,000小时。

- 激发光波长：460-490nm，适用FITC标记荧光检测需要，不含汞等有毒物质及紫外线。

- 激光安全等级：2级；响应时间纳秒级，即开即用；光强衰退有声音报警提示。

- 透射光源：卤钨灯（HAL）

- 光源调节：可连续调节，1.5-6V DC

- 物镜：平场消色差物镜，无限远光学校正；≥4档手动转换器：10×、 20×、40×、100×各一个。

- 目镜：两个，10×，均可调焦；瞳孔间距：48-75mm可调；视角：30°；视高：380-415mm；视场直径≥20mm。

- 成像：镜下荧光图像实时显示。

- 图像图片处理：支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能；支持多种基于照片的标记批注方式

- 报告管理：有历史报告管理功能，随时查看同一病人的全部病例信息；

- *具备荧光核型专家系统，按需显示经典荧光片模型及判读提示，同屏比对，辅助荧光核型判读。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 技术培训：由技术人员现场对用户进行培训。

- 配合LIS工程师完成数据接口书写与LIS连接。

第十、全自动血型及配血分析仪

一、设备名称：全自动血型及配血分析仪

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 基本功能:用于批量血型定型检测、不规则抗体筛查及交叉配血等试验，同时支持6孔和8孔微柱凝胶卡上机;

- 检测项目:ABO、RhD血型定型检测、ABO、RhD、RhE血型定型检测、Rh血型抗原检测、交叉配血检测、不规则抗体筛查检测:

- 检测速度ABO、RhD血型定型检测（正反定型）≥48样本/小时；ABO、RhD血型检测（正定型）≥96样本/小时；交叉配血检测 ≥72样本/小时；不规则抗体筛查检测 ≥144样本/小时
试剂位:≥12个试剂位，实现自动混匀试剂功能；稀释位≥2个，可放置相同或不同种类的稀释液:

- 样本位:≥144个样本:支持原始标本试管直接上机;

- 新血卡位:一次性装载新卡≥96张卡位，可在实验运行中连续装载。

- 条码扫描:具备标本条码扫描仪，在装载标本时自动扫描标本条码，也可手工识别样本，机械抓手抓卡逐个扫描微柱卡条码，能自动识别微柱卡类型;

- 机械臂:1个加样臂，不少于2个加样通道，1个抓手臂;

- 加样方式:采用一次性加样头加样;避免加样污染。

- 穿刺模块:独立的旋转式穿刺模块，穿刺后加样。穿刺、加样、移卡三项工作，互不干扰;

- 安全防护:具备全密闭的外观结构:

- 急诊通道:可插入急诊样品，优先完成;

- 离心机:离心机≥2台，全封闭离心机，每个离心机卡位≥12卡; 两台离心机可以同时运行，离心时间可调

- 孵育系统:孵育卡位≥24卡;

- 判读系统:由高分辨率彩色相机及背光源组成，自动判读出结果;原始图像可长期保存;

- 质控模块:需有独立的质控模块，提供与试剂卡同源的室内质控品:

- 操作软件:全中文软件操作界面，windows操作系统，负责免费与医院HIS管理系统连接，实现双向通讯。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十一、恒温循环解冻箱

一、设备名称：恒温循环解冻箱

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 解冻方式：水式

- 存水量：≥22kg±5%

- 循环能力：≥25L/min

- 控制范围：室温︿60℃

- 控温精度：±0.1℃

- 加热功率：1500W

- 化浆量：≥15袋/次（冰冻血浆：50-200ml/袋）

- 解冻时间：10-15分钟

8、输入电压：220V

- 无线温湿度监控数据可追溯、导出。

- 水循环系统进行解冻，迅速、充分、无瞬间温差，温度均衡，不会破坏血浆的有效成分；

- 卫生级耐腐优质不锈钢内胆，保证水质清洁卫生；

- 循环水泵，无噪音、静音运转；

- 微电脑触摸屏操作，可实时显示温度/时间的变化曲线，简洁方便

- 解冻完成后，自动控干血袋，减少浸泡时间

- 具有超温报警自动断电功能

- 可加装自动除垢装置，保证管路畅通；

- 设备在无操作的情况下，自动进入睡眠状态，节约电能。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十二、显微镜

一、设备名称：显微镜

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离45mm。

- 放大倍率：40×-1000×。

- 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。

- 聚光镜：N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

- 照明系统：LED光源，光源可调

- 双目观察筒

- 目镜：10×，视场数≥20

- 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。

- 物镜：4×，10×，40×，100×各一个。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十三、数字恒温血小板保存箱

一、设备名称：数字恒温血小板保存箱

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 控温范围：22.0℃±2.0℃；

- *控温精度：±0.1℃

- 报警温度：低于20℃、高于24℃

- 工作方式：连续左右往复，水平振荡

- *振荡频率：60±5周/分钟

- 存放血小板袋数：5-10袋   层   数：5层

- 输入电压：220-240V，电流3.5A，工作频率50Hz；制冷功率：300W ，制热功率：200W，多种方法监控设备温度，信息的完整记录和质控数据的溯源

- 实时打印温度记录，随时监控设备温度变化；

- 具有USB数据导出功能，实现数据数据可追溯性，方便质量监控；

- 温度超高/低报警，非正常关机报警。振荡装置（电机）出现故障、设备的门在没关严的情况下自动报警。

- 微电脑控制，液晶显示屏幕，实时显示温度变化。

- LED液晶，信息阅读窗口，显示故障信息。

- 具有紫外线消毒功能。

- 制冷方式：风冷。

- 防滑摆动托盘。

- 设备配有漏电保护器。

- 具有自动化霜除霜功能。

- 双层钢化璃门。

- 不锈钢内胆。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十四、自动高频热合机

一、设备名称：自动高频热合机

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 电源电压： AC220V    50Hz     自动调压

- 热合方式: 自动热合

- 适用管径: 外径φ3mm～φ7mm

- 封口速度：≥18次/分

- 自动调整电压，能在输入电压为195V～246V的状态下进行正常工作。

- 热合无溶血现象

- 具有热合开关

- 控制方式: 单片机

- 热和时间: 0.1～9.9秒可调

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十五、三用恒温水浴箱

一、设备名称：三用恒温水浴箱

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 方式：自然水对流热传递

- 使用温度范围：RT-65℃；温度分辨率：0.1℃；温度波动度：±0.5℃；温度分布精度：±1.0℃

- 升温时间:≤40分钟

- 安全装置：过升报警

- 加热器：不锈钢加热管

- 容积：≥7.5L

- 温度设定方式：按键操作、数显设定

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十六、电热鼓风干燥箱

一、设备名称：电热鼓风干燥箱

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 工作模式：侧风道强制送风。

- 内容积：≥60L。

- 使用温度范围：RT-250℃。

- 温度分辨率：1℃；温度波动度：±1℃  ；温度分布精度：±2.5%。

- 断热材：硅酸铝纤维或橡塑海绵。

- 加热器：不锈钢加热管。

- 排气口：内径≥25mm，顶置测试孔。

- 定时器：0-999分钟。

- 安全装置：有报警功能，可实现高低温报警、过升报警、断电报警、传感器故障报警等。

- 隔板：隔板层数≥5层，可调节；承重≥15kg。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十七、干式恒温箱

一、设备名称：干式恒温箱

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 立式箱体，有效容积：≥60L

- 温度控制：PID温度控制，按键或触屏操作

- 温度范围：RT-65℃；温度分辨率0.1℃, 温度波动度±0.5℃, 温度分布精度±1℃。

- 显示：显示测定温度、设定温度和时间。

- 断热材：橡塑海绵；加热管加热

- 箱体外壳：冷轧钢板；内胆材质：镜面不锈钢

- 箱门有大视野钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

- 门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

- 有报警功能，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警等。

- 定时器：0-999分钟。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第十八、各种小设备

- 移液器：

- 可调移液器50把，单通道48把，8通道2把。

- 单通道：0.5-10ul：2把

2-20ul：6把

5-50ul：10把

20-200ul：20把

100-1000ul：8把

1000-5000ul：2把

- 8通道：0.5-10ul：2把。

二、试管架：

各种颜色、各种规格塑料试管架80个，满足日常工作需求。

三、玻璃器皿：

根据科室工作需要配置，如各种玻璃试管、量筒、烧杯、三角瓶、胶头滴瓶等等。

- 水平摇床：1个

检测梅毒血清学凝集试验用，水平混匀，一次性可进行九块标准检测卡混匀，摇床盘带盖，100转/分，定时1-999分钟可调节，转速和时间显示。

- 涡旋混匀仪：3个

圆周混匀，可点动或连续运转，转速范围1000-3000rpm，计时范围0sec~99m。

- 电热水浴箱：3个

- 加热管加热，水浴模式

- 外壳：冷轧钢外壳。

- 工作室水箱：304不锈钢，一次冲压而成。

- 箱内尺寸：600×300×190mm±5%

- 控温：PID控温技术，PT100温度传感器，LCD液晶显示，可显示设定温度和实时温度。

- 温控调节：RT～100℃可调。

第十九、实验台

一、名称：实验台

二、数量：120米

三、要求：

- 根据实验室布局现场测量、设计，兼顾实用性和美观性。

- 钢木结构实验台。

- 钢架：采用方管，静电喷塑。
台面：耐酸碱、耐高温实心理化板，边缘加厚并做抛光处理。

- 柜体：三聚氰胺板，PVC封边。

- 根据需要集成水槽、电源插座、试剂架等，所有插座电源与实验室电源连接。

- 实验台高度合适，满足常规试验操作需求。

- 可提供上门维修服务，新购一年内免费维修。

第二十、实验圆凳

一、名称：实验圆凳

二、数量：60个

三、要求：　螺旋可升降调节，高度适宜，无滑轮，软脚垫，圆形，皮面，钢架。

第二十一、托物架

一、名称：托物架

二、数量：8米

三、要求：　三角钢架，长宽高1500*600*2200mm；钢隔板，≥3层，隔板可自由调节，最底层距地面≥200mm。

第二十二、培养箱

一、设备名称：生化培养箱或电热培养箱

二、设备数量：贰台

三、技术参数和要求：

- 立式箱体，有效容积≥250L。

- 温度控制：PID温度控制，按键或触屏操作。

- 温度范围：RT~60℃；温度分辨率0.1℃, 温度波动度±0.5℃, 温度分布均匀度:±2.0℃。

- 显示：显示实时温度、设定温度和时间。

- 箱体外壳：冷轧钢板；内胆材质：镜面不锈钢。

- 隔板数量:≥2块，可选配增加。

- 保温材料:聚氨酯保温或橡塑海绵；加热管热器。

- 门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

- 有报警功能，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警等。

- 定时范围:0-999h。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

第二十三、酶标仪

一、设备名称：酶标仪

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 外接电脑操作控制。

- 测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等方法。

- 测量范围：0-4.000Abs，重复性：≤0.5%。

- 滤光片：不少于405、450、492和630nm四片，可扩展。波长精度±1nm 。

- 检测速度：单波长≤5秒/96孔。

- 振板功能：具备，速度和时间可调。

- 工作站功能及要求：

7.1 项目设置：在同一块板上可同时设置6个以上不同的项目。

7.2 质控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控。

7.3 计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归四参数回归等。

7.4 软件功能：具有科室数据库、医生数据库、试剂管理、工作量统计等功能。

7.5 工作站电脑：提供台式电脑和激光打印机各一台。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 人员培训：现场培训工作人员。

- 配合LIS工程师完成数据接口书写与LIS连接。

第二十四、立式洗板机

一、设备名称：立式洗板机

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 原理：酶标板在洗板机中采用立式，以离心脱水原理对微孔板进行脱水，残液量≤0.5μL。

- 洗板仓位：≥2个，可清洗平底、V型、U型等各种底型的酶标板。

- 操作方式：触摸屏或按操作，有自动定位系统。

- 清洗头：96针清洗头（8×12）单向喷液，应有过滤装置。

- 清洗全过程在密闭环境中进行。

- 酶标板清洗条数可调：1-8条可调。

- 清洗时间、清洗次数、浸泡时间、脱水时间等可根据需要调整。

- 自动清洗功能：开机和关机自动对管路进行清洗维护。

- 脱水运行中开盖自动停止功能；高速运行过程中有安全提示功能。

- 液位报警：洗液瓶空，去离子水瓶空或废液桶满，均会报警提示。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费。

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 人员培训：现场培训工作人员。

第二十五、*全自动血细胞流水线

一、设备名称：全自动血细胞流水线

二、设备数量：壹条

三、技术参数和要求：

- 流水线基本功能及要求

  - 由两台全自动五分类血液细胞分析仪（均具有CRP检测功能），一台推片染色机，一台全自动细胞形态学分析仪（阅片机）通过轨道连接组成；或由两台全自动五分类血液细胞分析仪，一台CRP检测仪，一台全自动推片染色机，一台全自动细胞形态学分析仪（阅片机）通过轨道连接组成。

  - 具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、体液常规检测及自动推片染色、血涂片自动形态学分析等功能。

  - 检测效率：全血细胞计数+五分类+NRBC检测速度≥200个样本/小时，全血细胞计数+五分类+NRBC+CRP检测速度≥150个样本/小时，自动推片染色速度≥100个样本/小时，自动阅片速度≥40个样本/小时。

  - 可随时插入急诊标本。

  - 质量控制：具备自动室内质控功能。

  - 提供有溯源性的校准物，配套有高、中、低3水平质控物。

- 各功能模块基本功能及要求

  - 五分类血液细胞分析仪（两台）

- 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，（有CRP检测功能时采用胶乳增强免疫散射比浊法）。

- *报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个。

- 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时。

- 进样方式：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样。

- 配自动进样器支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。

- 具有全自动体液细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

- WBC五分类使用荧光染料和半导体激光检测，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

- 具有网织红细胞检测功能。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，可转换。

- 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能。

- 具有低值白细胞检测功能。

- 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-400） 109/L，红细胞：（0-8.0） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

- 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

  - 推片染色机

    - *可独立工作。

    - 工作速度：≥100张玻片/小时。

    - 用血量：闭盖进样≤200μl，微量血进样≤25μl。

    - 染色玻片储存：专用玻片篮，每篮可放置≥10张玻片，可循环使用。

    - 仪器可根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。

    - 推片规则：用户可自定义推片，规则≥10项。

    - 单次吸样最大推片数量：≥4张。

    - 玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。

    - 染液全开放，染色时间可调。

2.3全自动细胞形态学分析仪

2.3.1 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类等；

2.3.2 全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化。

2.3.3 检测速度：外周血涂片≥40张/小时；

2.3.4 血白细胞预分类参数不少于≥10类；非白细胞预分类参数≥5类；红细胞形态定性类型≥5类；

2.3.5 白细胞识别符合率大于90%；

2.3.6 *可与血液分析流水线上的全自动推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来血涂片；

2.3.7 一次最多可通过进样器装载≥50个玻片；可回收存储≥50个分析完成的玻片；

2.3.8 具有单片进样模式，支持急诊分析样本。

2.3.9 具有全自动细胞形态学分析仪结果和流水线上血液分析仪结果同屏同界面显示的功能, 并可自动修正血常规结果。

2.3.10 细胞分类添加功能：可以添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目；

2.3.11 血涂片数字扫描功能：提供血涂片数字扫描并保存的功能；

2.4  CRP分析仪（血细胞分析仪无检测CRP功能时配置）

2.4.1 CRP检测方法及原理：胶乳增强免疫散射比浊法。

2.4.2 CRP≥80样本/小时。

2.4.3 提供有溯源性的校准物，配套有高、中、低3水平质控物。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 人员培训：现场培训工作人员。

- 提供市场主流配置电脑及激光打印机一台，配合LIS工程师完成数据接口书写与双向LIS连接。

第二十六、全自动尿沉渣流水线

一、设备名称：全自动尿沉渣流水线

二、设备数量：壹条

三、技术参数和要求：

（一）尿液干化学分析模块技术参数

- 检测项目：≥11项，包含白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、浊度、颜色等。

- 测定原理：采用反射光电比色法对尿试纸条进行检测分析。

- 加样方式：试纸条自动传送，样本自动吸样、淋样或滴样方式。具备对密封样本管穿刺吸样功能。

- *检测速度：≥200测试/小时。

- 尿纸条仓容量：≥200条。

- 可随时插入急诊样本检测。

- 可与尿液有形成份分析模块组成尿液分析流水线。

二）尿沉渣分析模块技术参数：

- 能对尿液有形成分自动定性、定量分析，并出具检验报告。

- 检测方法原理：形态学机器视觉成像技术对尿中的有形成分进行全视野扫描，自动定位、聚焦、识别、分类和计数，采用定量计数板原理。

- 显微镜功能：全自控生物显微镜，放大倍数：低倍≥10×10，高倍≥10×40。具备实时智能调焦功能；具备高低倍镜自动置换功能；有聚光镜强弱光调节功能。数码摄像机：≥300万像素。

- 检测通道：≥2个。

- 检测项目：≥35，包括红细胞、白细胞、管型、上皮细胞、酵母菌、细菌、结晶、粘液丝等尿液中的有形成分。

- 检测速度：≥90标本/小时。

- 试管进样：全自动轨道进样；有对密封样本管穿刺吸样功能；具有自动稀释功能。

- 红细胞信息：仪器自动分析红细胞形态学参数,生成形态学曲线图。

- 急诊功能：可随时插入急诊样品检测。

- 重复性测试：CV≤7%（500-1000个/ul），检出率：≥95%

- 报告方式：综合图文中文报告，可综合报告干化、理学、有形成分计数结果红细胞位相图。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 技术培训：由技术人员现场对用户进行培训。

- 提供市场主流配置电脑及激光打印机一台，配合LIS工程师完成数据接口书写与双向LIS连接。

第二十七、全自动粪便分析仪

一、设备名称：全自动粪便分析仪

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 检测速度：综合速度≥80个标本/小时；

- 计数池：流动石英计数池，检测通道≥2通道。

- *检验项目：具备粪便标本的颜色、性状和各种病理有形成分检测能力；可扩展粪便隐血等金标免疫学试验。

- 显微镜物镜：≥2个，具有自动对焦、全自动一键对焦功能。

- *金标试剂卡：总加载量≥200个，试剂位≥5个；试剂卡金标卡孵育检测通道≥10个。

- 预设拍摄图片数量：可预设拍摄≥160视野，可自定义拍摄视野数目

- 吸样方式：吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样。

- 进样装置：轨道式进样，待检区容量≥40个标本。

- 急诊功能：具备急诊标本优先检测功能。

- 提供有注册证的粪便有形成分、隐血室内质控品。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 技术培训：由技术人员现场对用户进行培训。

- 提供市场主流配置电脑及激光打印机一台，配合LIS工程师完成数据接口书写与双向LIS连接。

第二十八、血沉仪

一、设备名称：血沉仪

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- 仪器分析类型：魏氏法原理血沉仪，具备检测血细胞沉降率和红细胞压积功能。

- *样品位：≥60个。

- 显示屏幕≥6寸，具备触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能；

- 具备红细胞压积独立测量功能；

- 红细胞沉降率：具备最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能；具备自动换算血沉方程k值功能。

- 具备30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 配合LIS工程师完成数据接口书写与LIS连接。

第二十九、全自动凝血分析仪

一、设备名称：全自动凝血分析仪

二、设备数量：壹台

三、技术参数和要求：

- *检测方法：摆动磁珠法（凝固法）、发色底物法、免疫比浊法。

- 可检测项目包括：PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP等。

- 仪器速度:单测试PT/每小时≥400/tests，常规四项（PT/APTT/FIB/TT）每小时≥350/tests，常规四项+D二聚体项目组合测试/每小时≥300/tests。

- 精确度：重复性CV值：批间PT≤1.5%，APTT≤1.5%；批内PT≤1%，APTT≤1%；交叉污染率：≤0.1%。

- 样品位置：≥50个，自动进样器连续加载进样。

- 检测通道：≥15个，可同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

- 试剂位置：冷藏位≥30个，冷藏位具有全盘搅拌功能。可实时在线更换试剂。

- 加样针：（包含样本针和试剂针）≥5根；加样针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能；样本针具有闭盖穿刺功能。

- 急诊检测：可随时插入急诊标本。

四、售后服务要求：

- 整机按国家标准保修。

- 仪器3年免费保修（包括人工、配件等）。保质期满后有偿维修期只收取更换零件费；

- 无论是保质期内还是保质期外，厂家应在接到用户的通知后2小时内响应，24小时到达用户现场，并解决问题。

- 技术培训：由技术人员现场对用户进行培训。

- 配合LIS工程师完成数据接口书写与LIS连接。

第六章 评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选供应商并依次排序。

二．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选供应商名单的工作程序进行评标。

1、投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

1.1资格性检查：

1.1.1提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。

1.1.2是否按照招标文件的要求提交了足额有效的投标保证金。

1.2符合性检查：

1.2.1投标文件的完整性审查。

1.2.1.1投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；

1.2.1.2投标内容是否有重大缺漏项。

1.2.2投标文件的有效性审查。

1.2.2.1投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.2.2代理商投标时，是否提交了合格有效的货物来源渠道证明文件。

1.2.2.3是否提交了合格有效的本次采购特别要求的货物合格性证明。

1.2.3投标文件的响应性审查。

1.2.3.1投标报价是否超过采购预算；

1.2.3.2投标报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争；（如果评委会认为某投标报价明显不合理或者低于成本，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。）

1.2.3.3投标有效期是否符合招标文件的要求；

1.2.3.4投标文件响应内容是否符合国家法律法规，是否实质性响应了招标文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离。对于重大偏离，在开标后不得澄清、纠正及补充。

2、澄清有关问题：

2.1对于可能出现的投标报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正。

2.1.1开标时，《开标一览表（报价表）》大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2评委会将按照上述原则修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标按照无效投标处理。

2.2对于投标文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标价格的确定：

经初审合格的投标，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1政策性价格优惠折扣规定

3.1.1所投分包的所有投标产品进入节能清单（有效期内）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）

3.1.2所投分包的所有投标产品进入环境标志产品清单（有效期内）的，其评标价=投标报价*（1-1%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）

3.1.3投标人为小型和微型企业（含联合体）、监狱企业的评标价计算规则：

3.1.3.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.1.3.1.1符合中小企业划分标准；

3.1.3.1.2投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.1.3.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.3.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3.1.3.4本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.3.5评标价的计算：

3.1.3.5.1供应商为非联合体投标的情况：

小型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

微型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

监狱企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

残疾人福利性单位，其评审价=磋商最终报价*（1-10%）。

3.1.3.5.2供应商为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按照以下规则进行评标价计算：

与小型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与微型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与监狱企业联合的，其评标价=投标报价*（1-4%）。

3.1.4 符合（财库[2019]27号）文件规定的投标产品或投标人：

3.1.4.1投标产品为贫困地区农副产品的评标价计算规则：其评标价=投标报价*（1-5%）；

3.1.4.1.1贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

3.1.4.2投标人为物业公司提供物业服务的评标价计算规则：其评标价=投标报价*（1-5%）；

3.1.4.2.1采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。

3.2对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上2.1条款修正后的投标总价。

4、比较与评价：

对所有有效投标进行了评标价确认之后，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合比较、评价打分。

5、推荐中标候选供应商名单：

汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按包从高到低依次排序，推荐前3名为中标候选人。

评标因素及权重分值表（参考）

| 类别 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术 55分 | 性能指标及功能要求 25分 | 以投标文件技术偏离表为依据：完全满足招标文件技术参数要求，得满分；一般技术参数一项不满足，扣2分；“*”号项重要参数须提供技术支持文件，一项不满足或未提供技术支持文件，扣4分，扣完为止； 未按招标文件要求逐条响应的，或未对相应条款进行实质分析，与招标文件技术要求高度相似的，本项不得分。 |
|  | 设备选型 10分 | 根据投标文件投标产品所选产品规格型号、技术支持文件（厂家技术说明书、厂家产品彩页、国家权威部门出具的检测报告等），自主赋分： - 所选产品参数优于招标文件要求，配置清单详实完整，产品配置高，技术支持文件完整详实，可全面反映所选产品技术特点，赋[7-10]分； - 所选产品参数仅满足采购需求，配置清单有缺失，产品配置一般，技术支持文件有缺失，不能全面反映所选产品技术特点，赋（4-7）分； - 所选产品参数仅满足采购需求，配置清单模糊，产品配置较差，技术支持文件有严重缺失，赋[0-4]分。。 |
|  | 备品备件 4分 | 根据投标文件所提供的投标产品备品备件（易损件）清单完整程度、报价及相关承诺，自主赋分： - 清单完整、报价低、相关承诺完整有效且年限长，赋4分； - 清单较完整、报价较低、相关承诺完整有效但年限较短，赋得2分； - 清单缺失、报价高、相关承诺有缺失得1分； 未提供承诺函或承诺年限≤质量保证期的，本项不得分。 |
|  | 实施方案 6分 | 依据投标文件提供的针对本项目的实施方案（实施团队、进度计划安排、质量保证措施、应急方案等）的详细程度及合理性，自主赋分： - 方案详实合理、团队人员专业性强、进度安排和应急方案科学高效，赋[4-6]分； - 方案详实、团队人员有相关经验、进度安排和应急方案合理，赋（2-4）分； - 方案模糊、团队人员经验缺乏、进度安排和应急方案不合理，赋[0-2分]。 |
|  | 售后.培训服务 6分 | 根据投标文件所提供的售后服务方案、售后服务机构、售后服务人员、培训方案等，自主赋分： - 售后服务方案的完善，本地化售后服务机构健全，人员名单信息详实、配置合理，专业性强，培训方案完整，赋[4-6]分； - 售后服务方案的内容有缺失，本地化售后服务机构不健全、人员名单信息详实但专业水平低，培训方案不清晰，赋（2-4）分； - 售后服务方案的内容模糊，没有本地化售后服务机构、人员名单信息不全，培训方案有缺失，赋[0-2]分。 |
|  | 来源渠道证明文件4分 | 依据投标文件所提供的产品（序号二十五、二十七除外）来源渠道证明文件的完整性，有效性，自主赋0-4分（原则上原厂授权＞代理协议＞销售协议）。 |
| 价格30分 | 投标报价 30分 | 1.最低评标价为评标基准价，得30分。 2.按（评标基准价/评标价×30）的公式计算价格得分。 |
| 商务15分 | 综合实力 3分 | 依据投标文件所提供的投标人基本情况介绍（体系认证、所获荣誉等），自主赋0-3分。 |
|  | 业绩 8分 | 根据投标文件所提供的投标产品(序号二十五)在2020年1月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得1分：满分3分. |
|  |  | 根据投标文件所提供的投标产品(序号二十七)在2020年1月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得1分：满分3分. |
|  |  | 根据投标文件所提供的投标产品(除序号二十五、二十七外)在2020年1月1日以来的成功销售业绩提供证明材料(一份合同内至少包含任意2个产品）（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得1分：满分2分. |
|  | 其他商务条款响应 4分 | 根据投标文件中投标产品交货期、质保期、付款条件、付款方式重要商务条款全部满足招标文件要求，得3分；质保期每增加一年加1分，不满足招标文件要求的，本项不得分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列名次；得分且投标报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 5）[]为包含本数，（）为不包含本数。 |  |  |