【宝鸡市】政府采购项目

项目编号：SXZBBJ2022-18

宝鸡市中医医院供应消毒设备采购项目

公开招标文件

采购单位：宝鸡市中医医院

代理机构：陕西盛鑫药械招标有限公司

发布日期：二〇二二年七月

注意事项

一、参加政府采购项目的投标人，报名成功后自行查看是否在“陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）”已入库。具体注册入库方式在“陕西省政府采购网”中有详细流程。

二、投标保证金必须按照招标文件的要求转入指定的投标保证金缴纳账户，请仔细核对账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免投标保证金在规定时间未达账而导致投标被拒，请提前适当时间转账。

三、如无另行说明，至投标截止时间止，政府采购代理机构不再接收投标人的任何投标资料、文件，为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

四、投标文件应编制目录页码，并在投标文件封面加盖公章。

五、请正确填写《开标一览表》。如有分包，请仔细检查包号与包号名称是否对应。

六、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒，如有不一致，请以招标文件为准）

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  小微企业产品价格扣除条款

第四部分  采购内容及技术要求

第五部分  商务要求

第六部分  合同格式（参考样式）

第七部分  投标文件格式

第一部分 招标公告

项目概况

供应消毒设备招标项目的潜在投标人应在西安市吉祥路298号长海大厦9层J座（901室）获取招标文件，并于 2022年08月18日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXZBBJ2022-18

项目名称：供应消毒设备

采购方式：公开招标

预算金额：9,801,910.00元

采购需求：

合同包1(消毒灭菌):

合同包预算金额：6,001,910.00元

合同包最高限价：6,001,910.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消毒灭菌设备及器具 | 环氧乙烷生物阅读器 | 1(台) | 详见采购文件（已做进口产品论证） | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 高低温二合一生物阅读器 | 1(台) | 详见采购文件（已做进口产品论证） | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 一体化消毒供应室设备 | 34(台) | 详见采购文件 | 5,801,910.00 | 5,801,910.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体时间以合同签订时间为准

合同包2(低温过氧化氢灭菌器):

合同包预算金额：3,800,000.00元

合同包最高限价：3,800,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 消毒灭菌设备及器具 | 低温等离子灭菌器 | 2(台) | 详见采购文件（已做进口产品论证） | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体时间以合同签订时间为准

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(消毒灭菌)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12、其他需要落实的政府采购政策。13、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

合同包2(低温过氧化氢灭菌器)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12、其他需要落实的政府采购政策。13、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(消毒灭菌)特定资格要求如下:

1、提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照。2、投标产品为二类的应提供医疗器械经营备案凭证，三类的应提供医疗器械经营许可证。3、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（原件备查）；法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明及身份证原件。4、提供2022年任意一个月的纳税证明或完税证明。5、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。6、本项目不接受联合体投标。

合同包2(低温过氧化氢灭菌器)特定资格要求如下:

1、提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照。2、投标产品为二类的应提供医疗器械经营备案凭证，三类的应提供医疗器械经营许可证。3、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（原件备查）；法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明及身份证原件。4、提供2022年任意一个月的纳税证明或完税证明。5、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年07月28日 至 2022年08月04日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市吉祥路298号长海大厦9层J座（901室）

方式：现场获取

售价：300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月18日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁塔区南二环西段88号老三届世纪星大厦28层K座陕西盛鑫药械招标有限公司开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市雁塔区南二环西段88号老三届世纪星大厦28层K座陕西盛鑫药械招标有限公司开标室

1、购买招标文件时须携带经办人身份证原件，加盖报名单位鲜章的介绍信及经办人身份证的复印件。

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记的有关要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：宝鸡市中医医院

地址：陕西省宝鸡市金台区宝福路43号

联系方式：18091690009

2、采购代理机构信息

名称：陕西盛鑫药械招标有限公司

地址：西安市雁塔区南二环西段88号老三届世纪星大厦28层K座

联系方式：029-81873383

3.项目联系方式

项目联系人：杨老师

电话：029-81873383

陕西盛鑫药械招标有限公司

2022年07月28日

第二部分 投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1.依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规制定本招标文件。

1.2.本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

2.定义

2.1.“采购人”是指：本次公开招标活动的采购单位。

2.2.“监管部门”是指：政府采购监管部门。

2.3.“采购代理机构”是指：陕西盛鑫药械招标有限公司。

2.4.“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）在采购代理机构登记并购买了招标文件。

4）投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

2.6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.合格的货物和服务

3.1.“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2.“服务”是指按照招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术支持、培训等以及招标文件规定的其它服务。

3.3.投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、资料、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人自行承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

4. 联合体投标要求：

4.1.本项目不允许联合体投标。

5．投标费用

5.1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

5.2.本次招标向中标人收取的代理服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定执行，中标人在收到中标通知书当天向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费以银行转账形式用人民币一次性支付，交费帐户为：

账户：陕西盛鑫药械招标有限公司

帐号：3700079419200031802

开户银行：中国工商银行西安吉祥路支行

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1.招标文件由下列文件组成：

1) 招标公告

2) 投标人须知

3) 小微企业产品价格扣除条款

4) 采购内容及技术要求

5) 商务要求

6）合同格式（参考样式）

7）投标文件格式

8) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

6.2.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、技术参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，评标委员会有权认定为无效投标。

7.招标文件的澄清与修改

7.1.任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对投标人所要求的澄清的内容以书面形式给予答复，同时以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2.在投标截止时间十五日以前，招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人应及时查看，修改后的内容为招标文件组成部分，具有约束力。

7.3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，根据实际情况，顺延提交投标文件的截止时间。

7.4.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

8．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9．投标的语言及计量

9.1.投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2.除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10.投标文件编制

10.1.投标人应当对投标文件进行胶印装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；正本与副本应分别装订成册。未经装订或非胶装形式的的投标文件，可能发生的文件散落/缺失/损坏，导致投标文件内容不完整的，由投标人自行承担一切责任及后果。

10.2.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或政府采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3.如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的一切后果，由投标人自行承担。

10.4.请投标人按照“第七部分，投标文件格式”的内容顺序及要求制作投标文件，并请编制目录及页码，签字、盖章。

11.投标报价

11.1.如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2.投标人应按照招标文件中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。总报价应为含税价，应包括所投全部货物/服务的价格以及其他有关的、交付采购人验收合格并正常使用前的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，一旦中标，合同签定后价格将不得变动。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则按无效文件处理。

11.3.投标报价超出采购预算或最高限价的按无效文件处理。

11.4.每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则按无效文件处理。

11.5.本项目不接受零元报价及赠送。

11.6.最低投标报价不能作为中标保证。

12.备选方案说明：

12.1.只允许投标人有一个投标方案，否则按无效文件处理。

13. 投标人资格证明文件

13.1.投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于“资格性审查和符合性审查”中所列要求。

13.2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

14.提供证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

15.投标保证金

15.1.投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间，通过其银行基本账户缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分，应在单据上注明项目名称和项目编号（字符过长可简写）。

15.2.投标保证金缴纳金额、形式和时间：

保 证 金：第1包：拾万元整（¥ 100000元）

户    名：陕西盛鑫药械招标有限公司；

开户银行：中国工商银行西安吉祥路支行；

账    号：3700079419200031802；

到账截止时间：同投标文件递交截止时间。

转账时注明：宝中医消毒供应BJ22-18/01

15.3.凡未在规定时间/规定账户,未缴纳规定金额投标保证金的投标,视为无效投标。

15.4.未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；如有质疑或投诉等原因不能确定中标人的，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5.中标人的投标保证金,在与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人自采购合同签订之日起两个工作日内，将合同交采购代理机构备案）。

15.6.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的。

2) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的。

3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

4）投标人有虚假应标，串标、围标的行为。

5）中标人不按照招标文件规定缴纳代理服务费。

16.投标文件有效期

16.1.投标文件应在投标截止日后的不得少于90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.2.特殊情况下，招标采购单位可于有效期期满之前，要求投标人同意延长投标文件有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，但失去投标/中标资格，保证金不被没收；对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。受投标文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的数量和签署

17.1.投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，并提供电子版（U盘），电子版格式为WORD和PDF两种，PDF为正本盖章后的扫描件。正本应逐页加盖投标人公章，如无盖章或不是鲜章，则按无效文件处理。投标文件的副本可采用正本的复印件，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。

17.2.投标人应将《开标一览表》，除了应编入投标文件还应另附一份封装在单独信封中，作为唱标之用。

17.3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。投标文件中无签字/无加盖公章的，或缺少签字/缺少加盖公章，按无效文件处理。

17.4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

17.5.资质证明文件资料原件：投标人开标现场须携带投标文件相关资质证明文件原件，备评标委员会审查。如没有提供招标文件中所要求的证明资料，由此造成的一切责任及后果由投标人自行承担。资质证明文件原件无需密封。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封、标记和递交

18.1.投标人应将开标一览表和电子版U盘、投标文件正本、所有的副本，三部分内容分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。《开标一览表》和电子版U盘一并密封于“唱标信封”中提交。投标人提供文件不全的，按无效投标处理。

18.2.所有投标文件外包装上应当注明采购项目名称、项目编号,并标明在招标文件中规定的开标日期和时间之前不得启封字样，并加盖投标人公章。封口处应密封并加盖投标人公章：

投标文件（正本/副本/唱标信封） 项目名称： 项目编号： 投标人名称(加盖公章)： 在 年 月 日 时 分（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

18.3.如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责，并且有权拒收不按要求密封和标记的投标文件。

18.4.招标采购单位在公告和招标文件中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后递交的为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

18.5.投标单位法定代表人参加投标，需现场提交法定代表人证明书及法定代表人身份证原件；投标代表如是投标单位被授权代表，需现场提交法定代表人授权委托书及被授权代表身份证原件、复印件，法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（详见“第七部分  投标文件格式”）按要求签字、盖章，除了应编入投标文件，还需手持一份开标现场查验，如无法提供或授权不一致按无效投标处理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位，由法定代表人或被授权委托人签字或加盖公章。补充、修改的内容应当按招标文件要求签字、盖章，将其作为投标文件的组成部分，并重新按要求密封后提交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2.投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

19.3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还（因提交投标文件不足三家的情形除外）。

19.4.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）至开标截止时间有效投标人不足三家的；

2）对招标文件实质性响应的投标人不足三家的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的。

五、开标、评标与授标

20.开标

20.1.招标采购单位在招标公告中规定的时间和地点组织公开招标活动。开标时采购人代表、监督人和投标人代表共同参加。参加开标的投标代表签到后，由采购人代表和监督人共同查验授权书及身份证明后开标。

20.2.开标时，由采购人和投标代表共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格及其他主要内容。

20.3.采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4.开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

21.评标委员会的组成和评标方法

21.1.评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

21.2.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

21.3.本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九.评标方法、步骤及标准”。

22.投标文件的初审

22.1.投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标文件要求。具体审查内容详见“九  评标方法、步骤及标准，资格性审查和符合性审查”。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作按无效文件处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.2.评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.3.评标委员会对报价中大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其按无效文件处理。

23.投标文件的澄清

23.1.评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式，要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或被授权代表签字（或加盖投标人的公章）的书面形式做出。

23.2.投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24.投标的比较和评价

24.1.评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

24.2.提供伪造、变造投标有关资料，虚假应标的投标人，招标采购单位有权取消该投标人的投标/中标资格，并将其提交有关部门，列入不良记录名单，在之后几年内禁止参加本代理机构的其他政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.授标

25.1.采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.2.中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，该通知书对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑及投诉

26.质疑及投诉

26.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑书格式应按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》提交质疑函，并附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

26.2.有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

1）未在有效期内提出质疑的；

2）质疑未以书面形式提出的；

3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

4）质疑书未提供有效联系人或联系方式；

5）法人提交质疑书的，质疑书上没有法定代表人签署的姓名或其本人名章；质疑书由参加采购项目的被授权代表签字或其本人名章，但无法定代表人特别授权的；非质疑单位的被授权人代表提交质疑书的；质疑书上无签字或名章的；

6）质疑书未加盖质疑单位公章，但加盖合同专用章的；

7）质疑事项已经进入投诉或诉讼程序的；

8）其他不符合受理条件的情形；

26.3.递交质疑函的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向陕西省政府采购管理办公室投诉。

质疑受理机构名称：陕西盛鑫药械招标有限公司

质疑受理机构地址：陕西省西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层

质疑受理机构电话：029-81873383

26.4.质疑单位有下列情形之一的，质疑将驳回：

1）质疑缺乏事实和法律依据的；

2）质疑人捏造事实/伪造公章提交质疑书，或提供虚假材料，或在一定期限（环节）内多次质疑而无实据的；

3）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

26.5.投标人伪造公章提交质疑书或虚假、恶意质疑的，招标采购单位可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在之后几年内禁止参加本代理机构的其他政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

七、合同的订立和履行

27.合同的订立

27.1.采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和其投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，由招标采购单位报同级的财政监督部门批准后，招标采购单位可按顺序选择第二中标候选人，或重新采购。

28.合同的履行

28.1.政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

28.2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

29.招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关的法律、法规、规章、政策。

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12、其他需要落实的政府采购政策。13、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

30.满足节能要求合格的产品设备，属于环境标志和节能的产品设备，按照相关政策文件将强制或优先采购。节能产品清单及环境标志产品政府采购清单在中华人民共和国财政部、中国政府采购网、国家发展和改革委员会、国家环境保护总局等相关部门的网站上发布。

31.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。存在以上情形的投标人应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

32.如投标人存在《政府采购货物和服务招投标管理办法》规定的属于投标人相互串通投标情形的，相关投标人依法承担相应的法律责任。

《政府采购货物和服务招投标管理办法》第三十七条：禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

33.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件的要求前提下，按技术、商务和价格三部分进行评分。三项总分为100分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

33.1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

33.2.非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

33.3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为按无效文件处理。

33.4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.5.满足节能要求合格的产品设备，属于环境标志的产品设备，按照相关政策文件将强制或优先采购。

33.6.评审时技术偏离表后附合法有效的所投产品医疗器械注册证（属于医疗器械的应提供医疗器械注册证）、产品彩页、检测报告及技术白皮书，是作为关键性指标文件，如提供内容不全/或未提供的，视同不符合招标文件实质性要求,按无效文件处理。

33.7.投标文件应按招标文件的要求提供相关证明材料，如无法提供的，评标委员会有权认定视作不满足招标文件文件有关要求。

34.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

资格性审查和符合性审查

| 资格性审查 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 按招标文件规定的金额和方式缴纳了投标保证金 |
| 2 | 1、提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照。 2、投标产品为二类的应提供医疗器械经营备案凭证，三类的应提供医疗器械经营许可证。 3、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（原件备查）；法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明及身份证原件。 4、提供2022年任意一个月的纳税证明或完税证明。 5、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 注：1.资格性审查结论为 “合格”或“不合格”。 上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。结论为“不合格”的则不能进入下一评审环节。 2、对列入失信被执行人/严重违法失信主体名单/重大税收违法失信主体/政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他违法采购活动，其他不符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定条件的，招标采购单位将有权拒绝其参与本次政府采购活动，并且其投标文件按无效文件处理。 |  |
| 符合性审查 |  |
| 1 | 按照投标文件规定要求是否签字、盖章。 |
| 2 | 投标报价是否正确，没有超出采购预算。 |
| 3 | 投标文件有效期是否满足。 |
| 4 | 投标文件的技术条款是否按要求应答。 |
| 5 | 投标文件的商务条款是否实质性响应。 |
| 6 | 是否符合招标文件的其他实质性要求。 |
| 注：1.“商务偏离表”/“技术偏离表”：投标人必须对应招标文件“商务要求”/“技术参数要求”的内容逐条应答，如有缺项/漏项/虚假应标的，“商务条款”负偏离的，视同不符合招标文件要求，按无效文件处理。 2.符合性审查结论为 “合格”或“不合格”。 上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。结论为“不合格”的则不能进入下一评审环节。 |  |

注：如投标人的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。

（二）评分

第1包

| 总分100 |  |  | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 报价 | 30 | 最低报价为基准价计30分；其他各投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）X30=报价得分 注:满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |
| 技术 部分 | 技术 参数 | 40 | 所投产品设备技术参数，完全满足采购需求，得40分；*号负偏一项扣3分，非*号项偏一项扣1分，扣完为止。无法按照文件要求提供证明材料的按负偏计。 |
|  | 产品设备先进性，稳定性 | 9 | 所投设备的技术先进性、可靠性、安全性高，功能完善、货物与部件的制造技术、生产工艺达到行业内高水平、高质量标准，得8-9分； 所投设备的在同类中技术属于较先进、技术成熟性、设备可靠性较强，功能较完善的，得6-8分（不含8分）； 所投设备在同类中技术先进性、可靠性、安全性一般，货物及部件的制造技术、生产工艺等方面一般的，得4-6分（不含6分）； 所投设备在同类中技术先进性、可靠性、安全性差，货物及部件的制造技术、生产工艺等方面差的，得1-3分； 不提供方案的，得0分。 |
| 商 务 部 分 | 质量 保证 | 3 | 所投产品设备进货渠道正规，有合法有效的供货协议(不限于销售协议、代理协议、原厂授权等),确保供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。提供不全或无法提供的得0分。 |
|  | 业绩 | 4 | 提供所投核心产品2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今的业绩，业绩以合同为准，每个核心产品提供1份有效合同，得0.5分，满分4分。 |
|  | 履约 能力 | 7 | 提供产品的测试、安装调试、验收的具体实施方案： 实施方案详细具体,阐述全面的、可靠性强的,得6-7分； 实施方案较详细,阐述较全面,可靠性较强的,得4-6分（不含6分）； 实施方案较详细，阐述一般，可靠性一般的，得1-3分； 不提供方案的，得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 提供相关售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、保证措施、技术支持、质保期、备品配件价格、维护保养及应急维修时间安排等）、培训方案： 方案科学合理，内容全面，详细具体，可行高的，得6-7分； 方案较合理,内容较全面、具体,可行较高的,得4-6分（不含6分）； 方案较详细，内容、可行性一般的，得1-3分； 不提供方案的，得0分。 |

35.推荐中标候选人名单说明：

评标委员会根据以上内容进行综合比较，将评审得分汇总后，按得分由高向低排序，推荐前三名中标候选人。评分总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）。如以上都相同，由评审小组再次审核后确定。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报采购人。

第三部分  小微企业产品价格扣除条款

1.小型和微型企业产品价格扣除

1.1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2.《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业扶持，应当符合以下条件：

1.2.1.是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2.2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2.3.在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2.4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.5.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除相关政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

第四部分  采购内容及技术要求

采购清单

| 包号 | 采购内容 |  | 数量 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 1 | 全自动清洗消毒器 | 2套 | 73.24 |  |
|  | 2 | 快速式全自动清洗消毒器 | 3套 | 101.58 |  |
|  | 3 | 真空超声清洗器 | 1套 | 29.50 |  |
|  | 4 | 医用超声波清洗机(牙科手机专用) | 1套 | 12.19 |  |
|  | *5 | 煮沸消毒器 | 1套 | 5.66 |  |
|  | *6 | 大型压力蒸汽灭菌器 | 4套 | 102.00 |  |
|  | 7 | 环氧乙烷灭菌柜 | 1套 | 38.766 |  |
|  | 8 | 医用干燥柜 | 1套 | 11.20 |  |
|  | 9 | 水处理系统 | 1套 | 15.50 |  |
|  | 10 | 水处理系统 | 1套 | 11.35 |  |
|  | 11 | 软水机 | 1套 | 2.43 |  |
|  | 12 | 酸性氧化电位水生成器 | 1套 | 14.08 |  |
|  | 13 | 医用内窥镜洗消设备（超声） | 4套 | 56.60 |  |
|  | 14 | 医用内窥镜洗消 | 1套 | 11.625 |  |
|  | 15 | 软式内镜清洗机 | 1套 | 14.875 |  |
|  | 16 | 极速真空干燥柜 | 1套 | 11.25 |  |
|  | 17 | 纯蒸汽发生器 | 1套 | 28.52 |  |
|  | 18 | 蒸汽发生器 | 2套 | 10.50 |  |
|  | 19 | 切割封口打印一体机 | 2套 | 10.50 |  |
|  | 20 | 绝缘检测仪 | 1套 | 1.125 |  |
|  | 21 | 有害气体检测仪 | 1套 | 0.45 |  |
|  | *22 | 高低温二合一生物阅读器 | 1套 | 9.20 | 已做进口产品论证 |
|  | 23 | 环氧乙烷生物阅读器 | 1套 | 10.80 | 已做进口产品论证 |
|  | 24 | 蒸汽清洗机 | 1套 | 7.65 |  |
|  | 25 | 内镜可视系统 | 1套 | 9.60 |  |

清单中*号中为核心产品

第1包

1、全自动清洗消毒器

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于对手术器械（剪、钳、镊和其他金属器械）、器皿（换药碗、弯盘、试管、烧杯等）、麻醉器械（麻醉管、呼吸囊、面罩、各种导管等）、手术鞋等进行清洗 |
| 2 | 清洗舱容积 | ≥520L |
| 3 | 门结构 | 双扉，双门互锁，自动升降门，自动密封，单门结构：≥2个电机（门升降电机和门密封电机）≥4个限位开关（门开位、关位、密封位、卸压位）， 密封更加可靠，门上带有过流保护及远红外线防碰功能，不需接触障碍物即可提前预警门遇障碍 |
| 4 | 循环管路结构 | 快捷高效喷射臂、快速管路接口、挡汽结构、清洗架卡紧限位机构以提高循环效率和清洗效果 |
| 5 | 清洗流程 | 能够自动完成酶洗、漂洗、消毒、上油、干燥过程，可在运行时灵活开关、调整各阶段参数。 |
| 6 | 控制系统 | 采用PLC控制运行，触摸屏为彩色触摸屏，操作界面简单，并可灵活设置各项参数，满足用户个性化需求。 |
| 7 | 安全保护装置 | 漏电保护、风机保护、循环泵保护、门电机保护、门安全保护，加热管干烧双重保护 |
| 8 | 水位监测 | 应具备压力式水位监测装置，水位可调 |
| 9 | 风压保护 | 风压检测开关，风压低时停止加热管加热，实现加热管干烧双重防护。 |
| 10 | 管路系统 | 管路采用卫生级管路，阀门采用气动角座阀 |
| 11 | 程序选择 | 含有≥30个程序供用户灵活选择 |
| 12 | 最大水耗量 | ≤35L/步 |
| 13 | 最大清洗量 | ≥12个DIN标准托盘(标准托盘尺寸长*宽*高：480*250*50mm) |
| 14 | 结构形式 | 立式 |
| 15 | 水加热方式 | 电加热 |
| *16 | 清洁效果 | 对手术器械、器皿器械和塑料制品的清洗效果超过95%。 |
| *17 | 化学助剂 | 漂洗完成后，负载表面化学助剂残留浓度RLU≤500。 |
| *18 | 单一故障下的电流限值 | 对正弦波电流为有效值3.5mA，对非正弦波或混合频率电流为峰值5mA;或直流15mA |
| *19 | 湿热消毒 | 清洗消毒器应能设置消毒时间和消毒温度，应能保证最大A0值不小于71500 |
| *20 | 湿热消毒 | 每个工作周期都应包括湿热消毒阶段，负载和负载架所有表面温度在维持时间内应不低于规定的温度，或湿热消毒应达到A0值不小于800。 |
| 21 | 热水处理温度 | 清洗时热水处理温度≥50℃，消毒时热水处理温度≥93℃ |
| 22 | 注入方式 | 自动精确注入，每秒注入≥10mL，注入量可调 |
| 23 | 打印系统 | 内置热敏打印机，可以打印清洗过程、温度报表、流程时间、程序名称、操作员号等各种数据，可与追溯系统实现无缝对接 |
| 24 | 附件（以下尺寸为参考尺寸，以实际测量尺寸为准） | 一、污物接收台，数量：2个。1、全不锈钢；2、用于污染物品的回收；3、外形尺寸：1200×800×800(mm)； 二、清洗工作台，数量：4个。1、全不锈钢；2、 用于污染物品的分类；3、外形尺寸：1800×1080×800(mm)； 三、两槽污物清洗槽，数量2个。1、全不锈钢；2、双槽，带沥水台；3、外形尺寸：1800×605×980(mm)，水槽尺寸：500×360×280(mm)； 四、洗眼器，数量1个。1、落地式；2、双头出水，保证清洗效果； 五、小车清洗机，数量2个。1、压力高，出水量大；2、机器尺寸：≥380×230×220(mm)； |

2、快速式全自动清洗消毒器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于对手术器械（剪、钳、镊和其他金属器械）、器皿（换药碗、弯盘、试管、烧杯等）、麻醉器械（麻醉管、呼吸囊、面罩、各种导管等）、手术鞋、内窥器械等进行清洗 |
| 2 | 运行时间 | 标准循环（含酶洗、两次漂洗、消毒上油、干燥）全过程运行时间≤45分钟 |
| 3 | 整机结构 | 应具备清洗和消毒两个预热水箱，预热温度可任意设置 |
| 4 | 清洗舱容积 | ≥520L |
| 5 | 门结构 | 双扉，双门互锁，自动升降门，电动升降，自动密封，单门结构包含1个电机和1个气缸（门升降电机和门密封气缸）四个限位开关（门开位、关位、密封位、卸压位），密封更加可靠，门上带有过流保护及远红外线防碰功能，不需接触障碍物即可提前预警门遇障碍； |
| 6 | 循环管路结构 | 快捷高效喷射臂、快速管路接口、挡汽结构、清洗架卡紧限位机构 |
| 7 | 干燥系统 | 应采用电加热和蒸汽加热双级空气预热系统，无菌空气在进入舱体之前经过蒸汽预热和电加热两个预热箱体 |
| 8 | 清洗流程 | 能够自动完成酶洗、漂洗、消毒、上油、干燥过程，可在运行时灵活开关、调整各阶段参数 |
| 9 | 控制系统 | 采用PLC控制运行，彩色触摸屏，操作界面简单，并可灵活设置各项参数 |
| 10 | 安全保护装置 | 漏电保护、风机保护、循环泵保护、门电机保护门安全保护，加热管干烧双重保护 |
| 11 | 水位监测 | 应具备压力式水位监测装置，水位可调 |
| 12 | 风压保护 | 风压检测开关，风压低时停止加热管加热，实现加热管干烧双重防护。 |
| 13 | 管路系统 | 管路采用卫生级管路，阀门采用气动角座阀 |
| 14 | 程序选择 | 含有≥30个程序 |
| 15 | 最大水耗量 | ≤35L/步 |
| 16 | 最大清洗量 | ≥12个DIN标准托盘（大）(标准大托盘尺寸长*宽*高：480*250*50（mm) |
| 17 | 结构形式 | 立式 |
| *18 | 清洁效果 | 对手术器械、器皿器械和塑料制品的清洗效果超过95%。 |
| *19 | 化学助剂 | 漂洗完成后，负载表面化学助剂残留浓度RLU≤500。 |
| *20 | 单一故障下的电流限值 | 对正弦波电流为有效值3.5mA，对非正弦波或混合频率电流为峰值5mA;或直流15mA |
| *21 | 湿热消毒 | 清洗消毒器应能设置消毒时间和消毒温度，应能保证最大A0值不小于71500 |
| *22 | 湿热消毒 | 每个工作周期都应包括湿热消毒阶段，负载和负载架所有表面温度在维持时间内应不低于规定的温度，或湿热消毒应达到A0值不小于800。 |
| 23 | 水加热方式 | 蒸汽加热 |
| 24 | 热水处理温度 | 清洗时热水处理温度50℃，消毒时热水处理温度93℃ |
| 25 | 注入方式 | 自动精确注入，每秒注入≥10mL，注入量可调 |
| 26 | 打印系统 | 内置热敏打印机，可以打印清洗过程、温度报表、流程时间、程序名称、操作员号等各种数据，可与追溯系统实现无缝对接 |

3、真空超声清洗器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 硬式、软式管腔器械的清洗，及常规外科手术器械、器具 |
| 2 | 产品功能 | 全自动腔镜清洗、消毒、上油、真空干燥一体化 |
| 3 | 清洗技术 | 工作原理及功能要求：利用减压沸腾技术进行手术器械、器具的清洗及消毒一次完成，减压沸腾阶段具有液相脉冲与气相脉冲双重清洗功能，达到清洗器械表面与管腔内部的目的. |
| 4 | 设备材质 | 清洗舱容积及材质：有效容积≥150L，316L不锈钢镜面板制作，全自动无缝焊接，舱体排水结构有节水功能设计。 |
| 5 | 开门方式 | 电动翻盖自动门 |
| *6 | 装载方式 | 各类管腔器械无需连接各种接管接头，可直接放置于托盘中清洗；支持混合装载。 |
| 7 | 清洗程序 | 标准程序每次用时≤60min。包括预洗、超声、主洗、漂洗、消毒、上油、干燥等步骤，具有常规器械清洗模式、管状器械清洗模式、软管及网状器械清洗模式、自由清洗模式等多种模式可供选择。有清洗液泵自动供给系统，液位过低可自动报警。 |
| 8 | 加热方式 | 蒸汽加热，具有蒸汽稳压系统，保证蒸汽压力稳定，提供设备佐证。 |
| 9 | 减压沸腾次数及要求 | 腔体内压力脉冲次数≥20次。请提供运行曲线图。真空度可达到0.1bar(绝对值)，水沸腾温度控制在50℃ ±2摄氏度。 |
| 10 | 控制及显示方式 | 电脑自动控制,彩色液晶触摸屏操作,实时显示主要参数。遇有故障和误差,可立即停止操作、报警,打印并记录故障信息 |
| 11 | 清洗容量 | ≥120L |
| *12 | 资质报告 | 具有清洗消毒达芬奇机器人功能，提供第三方检测报告；认证：提供安全评价报告；提供清洗效果100％检测报告。 |
| 13 | 干燥方式 | 应具备真空干燥与热风干燥相结合方式 |
| 14 | 附件 | （ISO)标准篮筐，数量，80个。1、全不锈钢；2、外形尺寸：585×395×195（mm）； |

4、医用超声波清洗机(牙科手机专用)

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 清洗、超声、干燥 |
| 2 | 容积 | ≥120L |
| 3 | 显示方式 | 智能液显（超声波功率、频率、清洗温度、清洗时间、干燥温度、干燥时间等） |
| 4 | 报警系统 | 高低液位安全控制及故障自动检测报警系统 |
| 5 | 最大清洗量 | ≥48支 |
| 6 | 洗篮个数 | ≥2个 |
| 7 | 变频超声清洗技术 | 40KHz、80KHz、120KHz自动切换，牙科附件清洗更干净。 |
| 8 | 加热方式 | 电加热 |
| 9 | 加热功率 | ≥10.5KW |
| 10 | 工作噪音 | ＜70dB |
| 11 | 开门方式 | 手动单开门 |
| 12 | 槽体材质 | 304不锈钢 |
| 13 | 温控范围 | 常温-100℃ |
| 14 | 工作周期 | 60min（可自行设置） |
| 15 | 水源压力 | 0.2MPa～0.5MPa |
| 16 | 水质要求 | 纯水或软化水 |
| 17 | 打印机 | 具有热敏打印机 |
| 18 | 控制方式 | 采用PLC控制；通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；抗干扰能力强。 |
| 19 | 界面显示 | ≥7英寸高清彩色液晶触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性强。 |
| 20 | 流程控制 | 变频超声波清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
| 21 | 附件 | 高压水汽喷枪，数量2套。1、八喷头；2、用水和压缩空气进行清洗和干燥； |

5、煮沸消毒器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 对耐高温的医疗器械煮沸、消毒 |
| 2 | 容积 | ≥100L |
| 3 | 显示功能 | 应具备智能数显（消毒、上油时间及温度） |
| 4 | 报警系统 | 应具备高低液位安全控制及故障自动检测报警功能 |
| 5 | 上油功能 | 应具备自动上油装置 |
| 6 | 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 7 | 快速管路设计 | 内部水管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接。 |
| 8 | 管路控制 | 管路系统执行元件釆用电动阀和电动阀控制，安全、可靠、稳定。 |
| 9 | 功能系统 | 煮沸、消毒上油。 |
| 10 | 记录方式 | 可自动打印过程数据；可连接追溯系统。 |
| 11 | 洗篮个数 | ≥6个(3层) |
| 12 | 洗篮尺寸 | ≥340*250*50mm |
| 13 | 加热方式 | 电加热 |
| 14 | 加热功率 | ≥15KW |
| 15 | 总功率 | ≤16KW |
| 16 | 开门方式 | 自动螺旋丝杆电动升降门，操作更方便简单。 |
| 17 | 槽体材质 | 304不锈钢 |
| 18 | 消毒温度 | 93℃～100℃可调 |

6、大型压力蒸汽灭菌器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 对耐热、耐湿器械、器具和敷料物品的高温高压灭菌处理 |
| 2 | 灭菌室容积 | ≥1200L |
| 3 | 蒸汽来源方式 | 外接蒸汽源；自带品质提升装置，提高蒸汽干度，提供证明材料 |
| 4 | 主体结构 | 环形加强筋结构，多点进汽，多段加热，须提供竣工图为证。环形加强筋个数≥6个。多点进汽，进汽口数量≥6个； |
| 5 | 软化水的压力 | 0.15Mpa～0.3Mpa |
| 6 | 洁净压缩空气的压力 | 0.50MPa～0.70MPa |
| 7 | 主体设计压力 | -0.1MPa/0.3MPa |
| 8 | 主体额定工作压力 | ≤0.25MPa |
| 9 | 设计温度 | ≥144℃ |
| *10 | 设备材质 | 灭菌器内室、夹层、门板材质使用316L以上不锈钢, 提供证明材料；使用寿命≥15年/30000次灭菌循环，主体为环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个，进汽口数量≥5个，全自动焊接机器人焊接，内壳材质316L厚度≥5mm，夹套材质316L厚度≥5mm。 |
| 11 | 灭菌器舱门 | 双门通道设计，有安全互锁系统；门密封胶条为圆形空心，一次性冷压成型，无接口，门胶条采用设备主体安装，非门板安装。门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个，提供佐证。 |
| 12 | 节能环保 | 隔热、降噪和节能性能：有良好的隔热和隔音措施，使舱体外表层温度<45℃，控制真空泵噪音<65分贝；有蒸汽冷凝水再循环利用程序，节约能源。请提供相关佐证资料。 |
| 13 | 核心配件 | 主要部件内室夹层压力表、真空泵、气动阀、压力变送器、压力控制器、温度传感器、换热系统提供海关报告。 |
| 14 | 灭菌程序 | 有多种标准工作程序和舱体测漏程序，可自行设定程序适合各种物品的灭菌；能混装灭菌；免费提供重载灭菌程序。灭菌工艺：脉动、跨压脉动、正压脉动、升温、灭菌、排汽、真空干燥、平衡、结束，可提供真实的打印记录以佐证。 |
| 15 | 显示要求 | 倒计时圆的方式显示与记录每灭菌程序的运行周期，方便观察，每套程序首次成功运转结束后，自动存储为该程序比对基值。 |
| 16 | 数据保存 | 数据保存：显示屏存储：运行数据可存储在显示屏内，可存储数据量为6年/12000次灭菌循环；提供佐证 |
| *17 | 压力温度检测 | 根据新规ws310-2016对高温灭菌器物理参数的监测要求，生产厂家应取得实验室认可权威机构—中国合格评定国家认可委员会CNAS资质，可对灭菌器进行定期监测。 |
| *18 | 资质要求 | 产品质量要求：通过CE认证，ISO9001，ISO13485，电磁兼容报告等，须提供证件 |
| 19 | 标准配置 | 1辆304不锈钢内车，2辆304不锈钢外车 |
| 20 | 附件：（以下尺寸为参考尺寸，以实际测量尺寸为准） | 一、器械检查打包台，数量3个。1、全不锈钢；2、双层台面，双面使用、带节能照明灯3、外形尺寸：2000×1200×800/1450（mm）； 二、包布检查打包台，数量2个。1、全不锈钢；2、带检查灯，用于检查包布的微小破损；3、外形尺寸：2000×1200×800（mm）； 三、干燥物品工作台，数量3个。1、全不锈钢；2、外形尺寸：2000×1200×800（mm）； 四、多功能台，数量2个。1、全不锈钢；2、可任意移动，使用方便、简单3、带纸带切割机，可存放纸带；4、可安放纸带封口机，实现纸带切割和封口操作一体化操作；5、外形尺寸：1560×650×1590 五、医用无油静音空气压缩机，数量4个。220V,储气罐容积 28 升,用于给高压气枪等设 备连续提供压缩空气，最高压力 0.8Mpa启动压力 0.45Mpa，流量62L/min(0.4Mpa)，容积 28L |

7、环氧乙烷灭菌柜

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规 格 | ≥130L |
| *2 | 材质 | 采用优质航空铝材3003，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证环氧乙烷保持100%气态。 |
| 3 | 腔体温度加热功率 | 预热升温速度快，加热膜均布，保证内窒温度均匀。 |
| 4 | 腔体温度控制探头数量： | 数量2个，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 5 | 主体保温 | ≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。 |
| 6 | 门结构 | 单门；自动升降门；采用优质铝材YL12，厚度≥20mm。 |
| 7 | 门板加热功能 | 带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果。 |
| 8 | 真空系统 | 采用进口无油真空泵，流量≥130L/min，无需外置压缩气源系统，提供产品进口报关单； |
| 9 | 动作阀门 | 采用进口气动阀，压缩气0.4—0.7MPa,动作≥400万次无故障，提供产品进口报关单； |
| 10 | 加湿系统 | 加湿阀精确控制加湿水量，内置湿度传感器，保证灭菌湿度要求，提供专利。 |
| 11 | EO气体加注系统 | 负压刺破气罐，使用一次性专用铝合金罐装100%纯环氧乙烷气体，采用进口穿刺气缸，提供产品进口报关单。 |
| 12 | 压缩气系统 | 内置压缩气系统，无需外接压缩气气源，进口压缩机，并提供产品进口报关单。 |
| 13 | 压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥2个，当压力传感器1故障时，压力传感器2自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全 |
| 14 | 压力传感器 | 采用进口产品，测量范围0-0.1MPa,精度≥0.25%，并提供产品进口报关单； |
| 15 | 空气过滤器 | 过滤精度≤0.2μm,采用进口产品，并提供产品进口报关单； |
| 16 | 控制器系统 | 采用进口西门子PLC控制系统，提供产品进口报关单。 |
| 17 | 显示屏 | 采用≥5.7英寸彩色触摸屏，通讯速率≥19.2Kbps；触摸屏显示内容：灭菌过程的温度、压力、湿度、时间、循环模式，过程阶段，报警信息提示等，并提供实际界面照片。 |
| 18 | 打印记录 | 打印方式:曲线和报表两种形式，并提供打印样品；打印记录内容:程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间，报警代码等信息，并提供打印样品。 |
| 19 | 程序数量 | 设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度。 |
| 20 | 断电记忆功能 | 持功能停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 |
| 21 | 开门通风功能 | 灭菌完成后，15分钟后开门，按开门按钮后，进行一次通风处理，避免操作人员接触物品残留EO。 |
| 22 | 负压工作系统 | 负压循环过程安全可靠，环氧乙烷进入机器期间和灭菌结束后的泄露率平均值分别≤0.840mg/m3和≤0.160mg/m3,并提供专门机构检测报告。 |
| 23 | 用户 | 提供陕西省2018年以来至少5家三级以上医院使用的客户名单。 |
| 24 | 尾气排放方式 | 环氧乙烷尾气解析后尾气采用高空排放的形式；不能采用水处理的方式排放。 |
| 25 | 附件: | 一、污物车，数量2个。 1、全不锈钢；2、结构轻巧，推拉方便；3、可配用帆布罩或塑料袋，便于污物的存放和运输；4、用于医疗废物的回收及存放； 二、密封回收车，数量4个。 1、全不锈钢；2、单面对开门，门打开可与侧板平齐，适合狭小的空间使用；3、内置搁板，高度可调；4、外形尺寸：1190×610×1090（mm）±5% 三、贮槽平台车，数量4个。1、全不锈钢；2、结构轻巧，推拉方便，用于各种物品的运输；3、外形尺寸：900×500×950（mm）±5%； 四、单列篮筐车，数量2个。 1、全不锈钢；2、可容5只标准篮筐585x395x195；3、特有的挡架结构设计,保证篮筐前后不滑落；4、可选配用帆布袋罩；5、用于无菌物品的运输、发放；6、不含篮筐;7、外形尺寸：675×450×1545（mm）±5%； 五、大包布车:，数量2个。1、全不锈钢；2、可存放不同规格的包布或包装纸；3、外形尺寸：1125×730×970（mm）±5%； 六、密封发放车，数量4个。 1、全不锈钢；2、单面对开门，门打开可与侧板平齐，适合狭小的空间使用；3、内置搁板，高度可调；4、外形尺寸：1190×610×1090（mm）±5% |

8、医用干燥柜

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 适用于外科手术器械、不锈钢碗盘等进行干燥处理，可根据要求干燥玻璃制品、呼吸、麻醉、微创等各种器械 |
| 2 | 容积 | ≥360L |
| 3 | 结构形式 | 立式 |
| 4 | 空气加热管功率 | ≥6KW |
| 5 | 干燥风机功率 | ≥1KW |
| 6 | 设备最大功率 | ≤8KW |
| 7 | 干燥温度设置范围 | 25℃～100℃ |
| 8 | 干燥时间设置范围 | 0秒～9999秒 |
| 9 | 设备处理能力 | 一次可处理≥9个DIN标准器械托盘的器械或≥36根导管 |
| 10 | 控制系统 | 控制系统选用PLC控制更精确，运行更稳定，内置大于等于5套固定程序：A、手术器械 B、玻璃器皿 C、塑料制品D.导管制品 E.微创器械，外加五套自定义程序。人机界面采用彩色触摸屏，人机对话，实时显示动态参数，可实现参数修改、功能自检、各种故障中文报警等 |
| 11 | 结构材料 | 柜体采用304不锈钢拉丝板，具有隔热夹层，有效防止热量损耗，门具有钢化玻璃视窗 |
| 12 | 干燥管路 | 顶部配置≥两台风机和≥一组加热管，底部配置≥一台风机和≥一组加热管，增加热风内循环装置。 |
| 13 | 风压保护 | 应具备风压检测开关，风压低时停止加热管加热，实现加热管干烧双重防护。 |
| 14 | 新风过滤 | 配置无菌过滤器，过滤精度≤0.3um |
| 15 | 附件：（以下尺寸为参考尺寸，以实际测量尺寸为准） | 一、电动升降传递窗（双门），数量1个。1、全不锈钢；2、作为物品的传递通道；3、外形尺寸：1000×800×1500（mm）；4、电源220V，电动升降，按钮控制。 二、一单元双门互锁传递窗，数量2个。1、全不锈钢；2、双门互锁，门带玻璃视窗；3、外形尺寸：800×650×800（mm）。 三、器械柜，数量4个。1、全不锈钢；2、内置四层搁板，间隔可调；3、对开门，门带玻璃视窗；4、外形尺寸：960×400×1750（mm）； 四、敷料柜，数量8个。1、全不锈钢；2、 四门，内置隔板；3、外形尺寸：1200×400×1750（mm）； 五、不锈钢纸袋切割机，数量2个。1、全不锈钢；2、用于纸塑包装袋的存放及任意长度切割；3、外形尺寸：930×450×650（mm）； |

9、水处理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 符合消毒供应中心用水规范，单级反渗透，纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） |
| 2 | 适用范围 | 消毒供应中心器械清洗用水等。 |
| 3 | 产水量 | ≥3000L/h（25℃） |
| 4 | 水利用率 | ≥70% |
| 5 | 菌落、病毒清除率 | ≥99.99% |
| 6 | 溶解盐清除率 | ≥99.99% |
| 7 | 控制方式 | 采用全自动继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数。 |
| 8 | 纯水供水方式 | 全自动恒压供水，供水压力自适应可调节模式，压力≥0.2Mpa |
| 9 | 水处理方式 | 采用反渗透工艺系统，恒压供水工艺，保证设备在安全、稳定、节能的状态下长时间运行 |
| 10 | 数据显示 | 具备高灵敏度的电导率传感器，可精确在线监测，保证产水质量，并有压力、流量等显示 |
| 11 | 保护功能 | 具有多种保护功能，能在无水、低压、高压的情况下自动保护报警，确保系统运行安全 |
| 12 | 自动冲洗装置 | 自动定时冲洗,实现无人看管。 |
| 13 | 系统水泵 | 应采用不锈钢材质，配置符合水处理系统设计流速的全自动过滤器。 |
| 14 | 主机结构 | 采用不锈钢机架式一体机，结构紧凑，占地面积小。 |
| 15 | 管路材质 | 采用卫生级材料，管路设计无死角。 |
| 16 | 运行方式 | 全自动运行控制，自动定时冲洗,实现无人看管 |

10、水处理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 符合消毒供应中心用水规范，双级反渗透，纯水电导率：≤5μs/cm （25℃） |
| 2 | 适用范围 | 消毒供应中心器械清洗用水等 |
| 3 | 产水量 | ≥1000L/h（25℃） |
| 4 | 水利用率 | ≥70% |
| 5 | 菌落、病毒清除率 | ≥99.99% |
| 6 | 溶解盐清除率 | ≥99.99% |
| 6 | 控制方式 | 采用继电器全自动控制、按键操作，在线显示电导率等参数。 |
| 7 | 纯水供水方式 | 全自动恒压供水，供水压力自适应可调节模式，压力≥0.2Mpa |
| 8 | 水处理方式 | 采用双级反渗透工艺，恒压供水工艺，保证设备在安全、稳定、节能的状态下长时间运行 |
| 9 | 数据显示 | 具备高灵敏度的电导率传感器，可精确在线监测，保证产水质量，并有压力、流量等显示。 |
| 10 | 保护功能 | 具有多种保护功能，能在无水、低压、高压的情况下自动保护报警，确保系统安全。 |
| 11 | 自动冲洗装置 | 自动定时冲洗,实现无人看管。 |
| 12 | 系统水泵 | 应采用不锈钢材质，配置符合水处理系统设计流速的全自动过滤器。 |
| 13 | 主机结构 | 采用不锈钢机架式一体机，结构紧凑，占地面积小。 |
| 14 | 管路材质 | 采用卫生级材料，管路设计无死角。 |
| 15 | 运行方式 | 全自动运行控制，自动定时冲洗,实现无人看管。 |

11、软水机

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进水硬度 | 要求＜8mmol/L |
| 2 | 进水流量 | ≥3000L/h |
| 3 | 进水压力 | 0.2～0.4MPa |
| 4 | 工作温度 | 5～35℃ |
| 5 | 出水硬度 | ≤0.03mmol/L |
| 6 | 产 水 量 | ≥3000L/h |
| 7 | 进水压力 | 0.2～0.4MPa |
| 8 | 进水温度 | 5～35℃ |
| 9 | 再生盐耗 | 5kg/罐 |
| 10 | 再生水耗 | ≤5% |
| 11 | 工作压损 | 0.02～0.08MPa |
| 12 | 离子交换器罐 | 规格：≥4001665；材质：不次于FRP；盐耗：≤10kg/罐 |
| 13 | 运行方式 | 全自动运行 |
| 14 | 出水稳定性 | 采用全自动时间控制阀，其控制核心为一个机械控制器，通过精确计算，准确控制再生时间和程度，即使在出水量变化较大也不影响出水质量，确保用水设备安全运行。 |
| 14 | 自动化程度 | 只通过电话指导帮助设定和调试，既可在无人值班的条件下运行，现场的管理只需一人定期补充高纯度氯化钠即可。 |
| 15 | 结构样式 | 整体玻璃钢缠绕的软化床、模塑的控制器、紧凑的布置。 |

12、酸性氧化电位水生成器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 提供酸化水消毒液； |
| 4 | 消毒液生成量 | 酸化水的生成量≥2.0L/分钟、碱性水的生成量≥2.0L/分钟； |
| *5 | 消毒液技术指标1 | pH值2.0～3.0之间； |
| *6 | 消毒液技术指标2 | ORP值≥1100mV； |
| *7 | 消毒液技术指标3 | 有效氯含量50mg/L～70mg/L之间； |
| *8 | 残留氯离子 | ＜450mg/L； |
| 9 | 设备主要性能1 | 实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标； |
| 10 | 设备主要性能2 | 具有自动提示更换耗材功能，以保证设备工作在最佳状态； |
| 11 | 设备主要性能3 | 具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性； |
| 12 | 设备主要性能4 | 触摸屏具备电流过大、原水缺水等中文报警显示，同时伴有声音报警，以保证设备的正常运行和消毒液的合格； |
| 13 | 设备主要性能5 | 设备的倒极冲洗、正极冲洗和运行状态都在液晶屏上有与之对应的图型颜色显示，使设备的工作状态一目了然； |
| 14 | 设备主要性能6 | 备正常使用的情况下不用停机即可添加电解质，无需搅拌并且盐液浓度可随意配比； |
| 15 | 设备主要性能7 | 电解槽配有8片电极板组成，电解面积大、电解效率高、电解性能更稳定、电解槽的使用寿命更长； |
| 16 | 控制方式 | PLC控制，人机界面采用≥7英寸液晶触摸屏操作，一切均按程序自动运行 |
| 17 | 设备组成（柜式一体机） | 主要由控制系统（PLC+触摸屏）、电解槽、监测仪等组成，所有组成件集中在设备内部；设备主机外壳采用PE材质； |
| 18 | 消毒液输送系统 | 设备配备耐腐蚀酸水泵和碱水泵、可适应远距离用水点； 根据用水点的使用情况，酸碱泵自动启停运行； |

13、医用内窥镜洗消设备（超声）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计和功能要求 | 1.1、设备设计性质:要求产品设计具有先进性、成熟性、标准性、安全性及长期使用寿命等特性，所用材料符合医院特定环境的要求，防腐防潮。 1.2、生产许可：要求产品符合国家相关标准及生产许可，须取得食品药品监督管理局产品登记二类医疗器械注册证。 1.3、符合国家«内镜清洗消毒技术规范(2017)年版»要求。 |
| 2 | 符合国家消毒技术规范要求 | 符合《内镜清洗消毒技术规范(2017)年版》要求。 |
| 3 | 设备工作条件要求 | 1、环境温度： 0℃～45℃、 相对湿度：≤80％、 大气压力：70 kPa～106 kPa、供水压力：0.2 MPa～0.5 MPa； 供水温度 5℃～55℃。 |
| 4 | 电源要求 | 220V 10A 50HZ 输入功率（KW）≦1.9KW 噪音≤70dB. |
| 5 | 清洗槽及台面 | 全部采用PMMA-ABS高分子复合材料, 分段式一体吸塑成型，经多次复合，槽体内丝印容量刻度值，不会脱落，方便临床使用度量。该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光滑，细菌附着率低，易清洗，耐磨损，使用寿命长，对内镜无磨损，对人体无毒性，是高端医疗设备的理想材料。采用防泛水设计，清洗过程中溅到台面的液体全部会流入下水道。前端池边全弧形设计美观大方，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳； |
| 6 | 干燥台设计要求 | 全部采用PMMA-ABS高分子复合材料，一次成型，四周带有防护边，有效防止内镜及相关附件等的意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件。 |
| 7 | 功能背板及灯箱 | 多功能自动灌流器操作部分安装在功能背板上，倾斜角度适宜，适合人体的操作习惯有效的缓解了操作时手部的疲劳与不适。从视觉效果上有效的避免了炫光对操作人员眼睛造成的刺激，灯箱与背板为一次性吸塑成型，采用优质的PMMA高分子复合材料，整体的性能好，防水防潮，不存污垢，防污染，清洁保养方便快捷。经特定的生产工艺流程，防腐防潮，永不生锈，表面无需再做任何其他处理，材料本身具有抗紫外线老化的特征。 |
| 8 | 台面支架及柜体 | 台面支架为优质厚度1.5mm的304不锈钢材料，柜门为新型环保型E1食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。分段倾斜式柜门，美观大方、更加人性化、有效的消除了清洗人员的疲劳感。柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况，防水防潮、承重力强。 |
| 9 | 嵌入式超声波清洗机 | 1、产品采用优质304不锈钢板，数显记忆和设定的超声清洗时间，具有超温度、超电压、超电流保护功能，清洗器网架采用不锈钢筛氩焊成形，产品的操作程序采用单片机软件，降音盖采用优质不锈钢板，内尺寸：300*240*150mm，容积10L。 2、水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60 目)。 3、超声设备装置应符合以下要求： a)超声波功率密度；换能器发射端面单位面积的实际功率范围应在0.30 W/cm2～0.55 W/cm2； b)超声频率 40kHz；超声频率误差应在 ±10% 范围内； |
| 10 | 方槽盖 | 整体成型，透明美观，盖与槽面结合紧密，把手与盖体为一体成型 ，使用寿命长。 |
| 11 | 高压水枪 | 优质的304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊定制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内经接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力：自来水标准水压0.3MPa(恒定可调，由中心统一控制) 流量：5L/min。 |
| 12 | 中心气体处理器 | 气压调节范围：0~0.75MPa，分离空气中的水分及其它杂质，为医用内窥镜清洗消毒设备提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器，专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不会损坏内镜。 |
| 13 | 专用空压机 | 医用无油空压机，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa 供气量：60L/min 储气量：28L 噪音≦55dB 电压：220V 输入功率：600 W,为医用内窥镜清洗消毒设备提供纯净的压力空气来源。 |
| 14 | 高压气枪 | 优质304#不锈钢材质，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物掉入内镜腔道，从而造成内镜损坏，特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内镜接口。压力：0~0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的感觉性操作。内镜作为一个精密和昂贵的诊疗设备，从洗消效果和内镜安全上讲，都需要对其进行精准的气压控制。 |
| 15 | 供气管路 | 采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径（7.9，8.1）mm，内经（5.4，5.65）mm，耐压15Kg |
| 16 | 给排水系统 | 给水系统采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T50349-2005中的技术规范要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。功能槽水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250 μm(≥60 目)。 |
| 17 | 安装模式 | 标准定型台面及背板，不伤室内装饰好的墙地面，自由组合，安装、搬迁、重组、升级，方便灵活。 |

14、医用内窥镜洗消

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计和功能要求 | 1.1、设备设计性质:要求产品设计具有先进性、成熟性、标准性、安全性及长期使用寿命等特性，所用材料符合医院特定环境的要求，防腐防潮。 1.2、生产许可：要求产品符合国家相关标准及生产许可，须取得食品药品监督管理局产品登记二类医疗器械注册证。 1.3、符合国家«内镜清洗消毒技术规范(2017)年版»要求。 |
| 2 | 符合国家消毒技术规范要求 | 符合《内镜清洗消毒技术规范(2017)年版》要求。 |
| 3 | 设备工作条件要求 | 1、环境温度： 0℃～45℃、 相对湿度：≤80％、 大气压力：70 kPa～106 kPa、供水压力：0.2 MPa～0.5 MPa； 供水温度 5℃～55℃。 |
| 4 | 电源要求 | 220V 10A 50HZ 输入功率（KW）≦1.9KW 噪音≤70dB. |
| 5 | 清洗槽及台面 | 全部采用PMMA-ABS高分子复合材料, 分段式一体吸塑成型，经多次复合，槽体内丝印容量刻度值，不会脱落，方便临床使用度量。该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光滑，细菌附着率低，易清洗，耐磨损，使用寿命长，对内镜无磨损，对人体无毒性，是高端医疗设备的理想材料。采用防泛水设计，清洗过程中溅到台面的液体全部会流入下水道。前端池边全弧形设计美观大方，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳； |
| 6 | 干燥台设计要求 | 全部采用PMMAABS高分子复合材料，一次成型，四周带有防护边，有效防止内镜及相关附件等的意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件。 |
| 7 | 功能背板及灯箱 | 多功能自动灌流器操作部分安装在功能背板上，倾斜角度适宜，适合人体的操作习惯有效的缓解了操作时手部的疲劳与不适。从视觉效果上有效的避免了炫光对操作人员眼睛造成的刺激，灯箱与背板为一次性吸塑成型，采用优质的PMMA高分子复合材料，整体的性能好，防水防潮，不存污垢，防污染，清洁保养方便快捷。经特定的生产工艺流程，防腐防潮，永不生锈，表面无需再做任何其他处理，材料本身具有抗紫外线老化的特征。 |
| 8 | 台面支架及柜体 | 台面支架为优质厚度1.5mm的304不锈钢材料，柜门为新型环保型E1食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。分段倾斜式柜门，美观大方、更加人性化、有效的消除了清洗人员的疲劳感。柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况，防水防潮、承重力强。 |
| 9 | 多功能自动灌流器 | 采用触摸式液晶大屏中文显示操作面板，一键启动，操作简单，安全可靠；尺寸：180*115mm，隐藏式设计，节省操作空间。操作面板为触摸按键式，全屏触摸，模块化设计，使用寿命长，执行部件整体设计维修方便。在清洗、漂洗、终末漂洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染。具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，一键自动完成整个工作程序，转换器尺寸：290*130*110mm；集成芯片设计，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、数据准确。采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液、消毒液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。注液流量≥1800mL/min，注液（气）接口内径≤5mm。 |
| 10 | 快速接头 | 快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。快速插接头设计位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 |
| 11 | 方槽盖 | 整体成型，透明美观，盖与槽面结合紧密，把手与盖体为一体成型 ，使用寿命长。 |
| 12 | 水处理器 | 采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。5μΜ和1μΜ分级高精度超微过滤，流量：1.5T/h，可更换滤芯 |
| 13 | 高压水枪 | 优质的304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊定制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内经接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力：自来水标准水压0.3MPa(恒定可调，由中心统一控制) 流量：5L/min。 |
| 14 | 中心气体处理器 | 气压调节范围：0~0.75MPa，分离空气中的水分及其它杂质，为医用内窥镜清洗消毒设备提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器，专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不会损坏内镜。 |
| 15 | 专用空压机 | 医用无油空压机，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa 供气量：60L/min 储气量：28L 噪音≦55dB 电压：220V 输入功率：600 W,为医用内窥镜清洗消毒设备提供纯净的压力空气来源。 |
| 16 | 高压气枪 | 优质304#不锈钢材质，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物掉入内镜腔道，从而造成内镜损坏，特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内镜接口。压力：0~0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的感觉性操作。内镜作为一个精密和昂贵的诊疗设备，从洗消效果和内镜安全上讲，都需要对其进行精准的气压控制。 |
| 17 | 供气管路 | 采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径（7.9，8.1）mm，内经（5.4，5.65）mm，耐压15Kg |
| 18 | 给排水系统 | 给水系统采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T50349-2005中的技术规范要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。功能槽水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250 μm(≥60 目)。 |
| 19 | 安装模式 | 标准定型台面及背板，不伤室内装饰好的墙地面，自由组合，安装、搬迁、重组、升级，方便灵活。 |

15、软式内镜清洗机

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品用途及性能 | 适合于各种品牌、型号内窥镜的清洗使用。 |
| 2 | 设备工作条件 | 自来水进水量：≥12L/min，0.22Mpa≤水压≤0.5Mpa。电能参数：AC220V±10%，50HZ，10A。消毒液储存箱容量：底部储液箱容量14L，清洗槽容量9L。酶液储存箱容量：≥1.5L，酒精储存箱容量：≥1.5L。 |
| 3 | 须具有的功能 | 具有全程故障报警功能、清洗酶液不足报警、酒精不足报警、内镜漏气报警、消毒液储液箱液位低报警、管道通畅测试等常规工作状态检测。 |
| 4 | 须具有的功能 | 操作控制系统位于设备中间，7英寸触摸液晶彩色控制显示屏，液晶显示操控系统，控制界面与参数设置界面分开，防止误操作。 |
| 5 | 须具有的功能 | 清洗槽中间凸起，有效节约消毒液、酶液的用量，PMMA复合材质整体吸塑成型。机器为双缸机，可以同时对两条内镜进行清洗。 |
| 6 | 须具有的功能 | 具备清洗全过程持续测漏监控功能，数字式连续测漏，内镜漏气随时报警。 |
| 7 | 须具有的功能 | 采用三通道清洗设计，全过程灌流清洗保证管腔内部清洗彻底。 |
| 8 | 须具有的功能 | 设备自身消毒功能：可对自身的所有腔体、管道、机器内水处理器、槽体和槽盖进行消毒。 |
| 9 | 须具有的功能 | 设备自带多种工作模式，满足临床不同清洗需求。 |
| 10 | 酶洗功能 | 根据酶液要求按比例自动添加。 |
| 11 | 酒精干燥功能 | 自动进行酒精消毒并吹干。单次注入时间2S，单次注入量5-10ml，30S可吹净，吹干时间1s-99min59s分钟，可自行调整。 |
| 12 | 液晶操控显示系统 | 操控界面按键与参数设置按键分开，防止误操作。液晶触摸按键，全屏触摸，中文显示，最新IMD工艺设计。 |
| 13 | 须具有的功能 | 具有液体循环使用次数记录功能。 |
| 14 | 打印功能 | 能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗的时间日期、过程、状态、操作人员等。同时预留有追溯接口可连接内镜追溯管理系统与医院HIS\PACS等系统对接。 |
| 15 | 须具有的功能 | 脚踏电动开关，面板控制开关两种开盖方式，设备脚踏开关为单键，防止操作混乱。避免手动开关盖时产生二次污染。槽盖为透明钢化玻璃材质，能观察清洗槽内内镜清洗全过程。 |
| 16 | 须具有的功能 | 设备配备外置1μm水处理器1只和内置0.2μm水处理器1只，保证洗消用水达到设备的供水要求。排水具有增压功能，缩短排水时间。 |
| 17 | 须具有的功能 | 初洗、清洗、终末漂洗工作冲洗次数可调，流动水清洗，保证清洗过程更干净彻底。设备有漂洗水排放装置，漂洗为流动水漂洗。 |
| *18 | 消毒效果1 | 消毒模拟实验证实在全自动内镜清洗消毒机说明书介绍的最短消毒时间、最低浓度和最低温度下对铜绿假单胞菌（ATCC15442）杀灭对数值为≥5.00 |
| *19 | 消毒效果2 | 消毒模拟实验证实在全自动内镜清洗消毒机说明书介绍的最短消毒时间、最低浓度和最低温度下对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）杀灭对数值为≥3.00 |
| 20 | 附件 | 器械检查放大镜，数量3个。1、带灯，可自由伸展，可放大8倍。 |

16、极速真空干燥柜

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | ≥100L |
| 2 | 舱体保温 | ≥10mm橡塑阻燃海绵，隔音效果好。 |
| 3 | 舱体材质 | ≥6mm304 2B板精磨加工，耐腐蚀，经久耐用。 |
| 4 | 开门方式 | 手动双开门，操作更方便简单，故障率低。 |
| 5 | 快速管路设计 | 内部管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接。 |
| 6 | 管路控制 | 管路系统执行元件釆用气动阀控制，安全、可靠、稳定。 |
| 7 | 干燥系统1 | 抽真空的方式，从而达到在低温状态下器械能够快速彻底的干燥。 |
| 8 | 干燥系统2 | 采用外置加热装置，输送至干燥舱，使干燥舱升温快，温度均匀、快速提供热量实现干燥效果。 |
| 9 | 干燥系统3 | 无需人工气枪预干燥，即可达到彻底干燥。 |
| 10 | 核心配件 | 加热器、真空泵、气动阀均为性能稳定产品。 |
| 11 | 真空泵 | 真空泵最大抽气量42m³/h |
| 12 | 控制方式 | 采用PLC控制；通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；抗干扰能力强，稳定性高。 |
| 13 | 界面显示 | ≥7英寸高清彩色液晶触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境。 |
| 14 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |
| 15 | 程序名称 | ≥4套预置程序，≥1套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 |
| 16 | 流程控制 | 具有湿度探测功能，干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
| 17 | 运行时间 | 一个流程≤25min，时间1～99min（可调） |
| 18 | 干燥层 | ≥4层/舱 |
| 19 | 干燥温度 | 常温～120℃ |
| 20 | 干燥方式 | 低温干燥和高温干燥两种干燥方式 |
| 21 | 加热方式 | 电加热 |
| 22 | 加热功率 | ≥6.5KW |
| 23 | 总功率 | ≤8KW |
| 24 | 使用寿命 | 10年/30000次循环 |

17、纯蒸汽发生器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净蒸汽产汽量 | ≥500Kg/H |
| 2 | 进水水质及纯化水产水标准 | 进水要求为纯化水，纯化水产水质量应符合中国药典最新版要求。同时满足电导≤1.0μs/cm（20℃）、TOC≤100ppb、微生物限度≤50CFU/ml |
| 3 | 设备主要流程 | 原水泵—预热器---蒸汽发生器。另外配有必要的相关装置、过滤装置、相应监测配置等。 |
| 4 | 材质要求 | 与纯化水和蒸汽接触的部分必须采用316L 不锈钢且其表面光洁度应小于0.6um。其余材料均为304不锈钢。 |
| 5 | 材料要求 | 任何与纯化水接触和蒸汽的材料必须满足GMP 的要求。任何与纯化水接触的阀门必须是性能优良的，膜片使用PTFE/EPDM，无接缝、不存水。 |
| 6 | 连接方式要求 | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接、PTFE/EPDM 垫片。焊接连接为第一选择，对所有焊接点编号，焊接点要求提供焊接参数，手动焊接提供100%、自动焊接20%内窥镜拍照片和必需的X光探伤照片。 |
| 7 | 操作功能 | 整个系统必须全自动和手动操作功能。 |
| 8 | 蒸汽质量控制要求 | 为了控制蒸汽的质量，必须控制每个设备单元，保证不合格蒸汽不进入下一设备单元。每一步应设置必要的取样点及取样阀。 |
| 9 | 整套装置要求 | 整套装置的尺寸或大小(但不限于)以下几个方面： 洁净蒸汽产气量≥500Kg/H。洁净蒸汽压力从3 Mpa到8 MPa可调。耗水量≥570Kg/H。总功率≥1.5KW。工业蒸汽消耗量≥600Kg/H。总重量≥350Kg。持续检测洁净蒸汽质量，且超过设定值则系统报警并留屏及停机。采用PLC可编程控制器，数据进入液晶触摸屏。实现原水泵、产汽系统的全自动操作、控制和监控。 |
| 10 | 电气要求1 | 电气控制系统元件采用PLC控制，控制柜内电气按GB/T5226标准组装。设备上所用仪表、电器元件均须有出厂检验合格证。 |
| 11 | 电气要求2 | 电控柜包括：PLC(CPU、输入输出模块)、触摸屏≥12英寸（彩色）等控制元器件，电源、开关、按钮、接触器、继电器、变频器、指示灯等电气元器件，柜体，端子排，线缆和线槽，控制软件，DP通讯模块等元器件。 |
| 12 | 电气要求3 | 符合GB/T5226中规定；接地电阻≤0.1Ω；绝缘等级F级。 |
| 13 | 电气要求4 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角;所有线缆均有标号并有连接线路图,具有接地线,绝缘等级F级。联动线上安装的铭牌、警告标志、功能识别标记和接地符号应齐全有效，经久耐用，清楚易记。 |
| 14 | 电气要求5 | 联动机组运转在人员操作位置的噪音≤75dB。 |
| 15 | 电气要求6 | 所有管道、阀门安装要统一规范，符合GMP规范。 |
| 16 | 电气要求7 | 设备带急停按钮,当按下该键时,能立即关闭整个控制系统,防止意外事故发生,但按该键复位时,设备将进入待运行状态。系统必须经人工再次启动。电力停电后重启动不得为自动方式，必须人工手动启动。 |
| 17 | 排水要求 | 系统排水全部排入排水地槽。排放点：在排放点与排水管道之间必须有空气隔离装置，从排放点到地面排水漏斗的距离应为两倍排放管口径≥25mm。 |
| 18 | 控制系统要求 | 本系统采用可编程控制器（PLC）和触摸屏进行操作控制，可实现自动/手动控制两种操作手段，实现纯水制备过程中全自动操作控制和监控。系统设置总控制柜，可以显示各个泵组和自动仪表的运行/停止状态；并有系统报警显示（指示灯）和报警提示（蜂鸣器）等，可显示和储存生产参数及历史数据，并可显示故障点。PLC系统修定产品数据时应有分级密码保护。依据采集到分配系统的信号反馈来实现自动补、停水的联动。反馈信号线由分配系统提供。 |

18、蒸汽发生器

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 适用于需要低压蒸汽的设备,是大型蒸汽灭菌器、快速清洗机等医疗设备的理想汽源。 |
| 2 | 主体设计压力 | ≥0.70MPa |
| 3 | 最高工作压力 | 0.65MPa |
| 4 | 设计温度 | ≥170℃ |
| 5 | 最高工作温度 | 165℃ |
| 6 | 安全阀开启压力 | 0.7MPa |
| 7 | 电热管功率 | ≥60KW |
| 8 | 蒸汽发生量 | ≥80kg/h |
| 9 | 工作电压 | 380V |
| 10 | 控器系统 | 采用意法半导体公司的32位微处理器 |
| 11 | 安全保护装置 | 具备完善的安全保护装置：超压保护、加热管过热保护、缺水保护、注水电机保护 |
| 12 | 附件：（以下尺寸为参考尺寸，以实际测量尺寸为准） | 一、平板货架，数量10个。1、全不锈钢；2、五层平板，存取方便、容量大；3、底带调脚螺丝；4、外形尺寸：1200×500×1800（mm） 二、组合式货架，数量2个。1、全不锈钢；2、四层，间距可任意调节；3、底带调脚螺丝；4、外形尺寸：1200×450×1600（mm） 三、单列立式网筐储存架，数量4个。1、全不锈钢；2、立式网筐储存架构；3、可放20只标准篮筐；4、外形尺寸：2450×450×1340（mm） |

19、切割封口打印一体机

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | ≥7英寸彩色液晶电容触控屏 |
| 2 | 封口速度 | 10±0.5m/min |
| 3 | 密封宽度 | 12mm |
| 4 | 切割宽度 | ≤400mm（可多卷同时切割封口） |
| 5 | 切割长度 | ≥50mm |
| 6 | 切割速度 | 7.5±0.5m/min |
| 7 | 封口留边 | 0～35mm可调 |
| 8 | 工作温度 | 60～220℃可调 |
| 9 | 控温精度 | ≤1% |
| 10 | 打印方式 | 针式打印机 |
| 11 | 功能特点要求1 | 具有自动进纸切割封口打印功能，只需根据实际需要设置好所需的纸塑袋长度和数量，启动程序后，设备即可完成自动进纸、自动切割、自动进行热封、最后完成设置参数的中英文打印； |
| 12 | 功能特点要求2 | 具有独立切割纸塑袋、单独进行热封或封口打印功能，可实现一机多用； |
| 13 | 功能特点要求3 | 裁切封口边距可调，可以根据是否需要打印，调整切边到封口线的距离，提高卷材的利用率； |
| 14 | 功能特点要求4 | 可根据实际需要一次装入多卷不同宽度的纸塑袋，实现多卷同时完成切割封口； |
| 15 | 控制方式 | 彩色液晶电容触控屏，自带Andriod操作系统，图形化操作界面，内置时钟和工作参数的调整和设置，并具有自动储存功能； |
| 16 | 温度控制方式 | 1.7电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置； |
| 17 | 高速升温设计 | 室温-180℃升温只需40s，高效节能，满足快节奏的工作需要； |
| 18 | 辅助降温设计 | 配置有微电脑控制的降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间； |
| 19 | 安全性 | 封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行 |
| 20 | 打印功能 | 须具有打印系统功能，中英文，数字及符合《YY0466-2003医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现规范要求的失效期、批次、使用科室名称、操作者姓名或代码、锅号、锅次等各种打印要求； 1）灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，不需由于大小月手动调整每月天数； 2）自带封口机中英文打印系统，内置一台24针打印机，打印清晰，设置打印事项简便快捷； 3）具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，方便将更多内容打印到相对窄的袋子上； 4）系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小宽度，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒； 5）打印功能可实现一键式关闭，也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换； 6）自动节能待机：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度。 |

20、绝缘检测仪

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 对带电源手术器械进行绝缘层破损检测 |
| 3 | 电压调节 | 无档式电压调节,0～5000 V 可调输出 满足带电器械峰值电压条件下检测 |
| 4 | 电压精度 | 输出电压精度：±1% |
| 5 | 检测方式 | 手持式检测，检测不同规格器械 |
| 6 | LCD屏幕 | 3.5英寸LCD显示屏，点视角，方便操作者观看 |
| 8 | 报警方式 | 声、光两种报警方式、漏电检测提示闪烁 |
| 9 | 电池 | ≥10000 mAh大容量电池，工作时间：≥48h |
| 10 | 自动待机 | 仪器在停止使用２分钟后，主动降低屏幕亮度； 仪器在停止使用 10 分钟后，将自动进入待机休眠状态，保证电池组件较长使用寿命 |
| 11 | 输出电流 | 放电电流：<0.1mA（检测笔末端）、（保障操作者的安全） |
| 12 | 放电保护 | 高压放电连续2秒钟，自动停止高压输出 |
| 13 | 导通电阻 | 导通电阻范围：0-1000 |
| 14 | 导通电阻精度 | ±2%，具备导通性检测功能 |
| 15 | 充电时间 | 时间4-6小时，过充保护,持续工作时间≧48小时 |
| 16 | 连接端 | 多规格，可连接不同直径的器械接电端口 |
| 17 | 操作设置 | 预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械检测需要 |
| 18 | 语音 | 中文语音播报(音量5挡可调) |
| 19 | 多功能接口 | 配备特有的针式探头和方便特殊器械的检测的多种规格探头 |
| 20 | 计数 | 漏电次数计数(打印款可打印出次数和时长) |
| 21 | 环境要求 | 温度：10～40℃；湿度：≤90%（R.H）；大气压力： 50KPa-106KPa |
| 22 | 打印功能可选 | 无线连接打印机打印功能 |

21、有害气体检测仪

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 对环境内多种有害气体浓度检测与报警 |
| 2 | 显示方式 | 报警器≥1.8英寸LCD触摸显示屏，远程报警控制器≥7英寸LCD触摸显示屏 |
| 3 | 外壳材质 | 防爆材质 |
| 4 | 工作电压 | 24vdc |
| 5 | 环境要求 | 温度：-20～50℃，湿度：10~90%（R.H）；大气压力：50KPa-106KPa |
| 6 | 浓度单位 | 支持PPM和mg/m3浓度单位自由切换 |
| 7 | 最大量程 | 100ppm |
| 8 | 最大过载 | 200ppm |
| 9 | 分辨率/测量精度 | 0.01ppm |
| 10 | 传感器 | 电化学式气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性 |
| 11 | 模块化设计 | 传感器采用模块化设计，传感器到使用寿命时，可现场更换传感器模块,操作简单方便 |
| 12 | 报警值 | 报警值可自由设定 |
| 13 | 自检功能 | 开机运行自检功能，检测传感器及其他元件的当前性能，故障自动报警与指示 |
| 14 | 响应时间 | ＜40秒 |
| 15 | 线性误差 | 线性误差≤1%，重 复 性:≤1% |
| 16 | 零点漂移 | 零点漂移:±1%(F.S/年)，重 复 性:≤±1% |
| 17 | 恢复时间 | ≤20秒 |
| 18 | 数据导出 | 可通过U盘导出历史监测数据 |
| 19 | 报警方式 | 报警器声、光报警方式，远程报警控制器同步报警 |
| 20 | 传感器寿命 | ≥24个月 |
| 21 | 监测频率 | ≥5秒/次 |
| 22 | 信息储存与导出 | 可存≥3.5万条于远程报警控制器中，并支持查询和U盘导出历史数据 |
| 23 | 信息查询 | 报警器记录可查询 |
| 24 | 监测通道 | 可扩展至≥32路监测线路对不同类型的有害气体同步监测 |
| 25 | 标准 | 本报警仪符合GB12358-2006作业场所环境气体检测仪报警仪通用技术要求；依据中华人民共和国执业卫生标准GBZ2.1-2007 |

22、高低温二合一生物阅读器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 判读时间 | 阴性≤30分钟 ，阳性≤5分钟 |
| 2 | 培养孔数目要求 | 配备培养孔数目≥10，每个培养孔均配备独立的荧光检测读头 |
| 3 | 可激活荧光活性产物最佳波长紫外检测器 | 配备 |
| 4 | 防尘功能 | 机器自带遮光防尘盖 |
| 5 | 挤碎器 | 配备专用极速生物指示剂挤碎器 |
| 6 | 断电保护功能 | 断电5分钟可继续培养 |
| 7 | 安全使用年限 | ≥8年 |
| 8 | 具备程序自检功能及智能报警功能 | 具备程序自检功能及智能报警功能 |
| 9 | 网络功能 | 支持网络连接 |
| *10 | 生物指示剂要求 | 生物指示剂≤30分钟，生物监测指示物可室温保存时间。≥24个月以上保存效期。 |
| *11 | 培养功能要求 | 可培养压力蒸汽指示物及低温过氧化氢指示物 |
| *12 | 相关认证 | 具有FDA认证 |

23、环氧乙烷生物阅读器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物监阴性测结果判读时间 | ≤4小时 |
| 2 | 阅读器培养温度 | 37℃±2 |
| 3 | 配备挤碎器 | 设备自带挤碎槽 |
| 4 | 培养孔数量 | ≥10个 |
| 5 | 故障诊断功能 | 设备自带诊断功能 |
| 6 | 配备显示屏 | 配备LCD显示屏 |
| 7 | 网络连接 | 支持网络连接功能 |
| 8 | 具备自检功能 | 具备程序自检功能及智能报警功能 |
| 9 | 安全使用年限 | ≥8年 |
| 10 | 阳性对照支判读时间 | 报阳时间≤1小时 |
| *11 | 断电保护功能 | 断电5分钟内可继续培养，带断电保护功能 |
| *12 | 误操作保护功能 | 10秒内菌管拔出后放回可恢复正常培养 |
| 13 | 配备防尘盖 | 配有翻盖式防尘避光盖 |
| *14 | 相关认证 | 具有FDA认证 |

24、蒸汽清洗机

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于结构复杂的器械或污染程度重的器械的手动预清洁或后处理，清除黏附于动力手术器械,超声刀刀头等精密仪器、管腔器械、眼科器械、口腔科器械、妇产科器具等的表面顽固污渍 |
| 2 | 功能要求 | 利用高温、高压蒸汽，无需人工刷洗；须连续产生蒸汽，蒸汽工作压力使用范围在4Bar-8Bar之间，保证器械清洗效果。 |
| 3 | 手柄及喷枪喷头防烫保护功能 | 具有。 |
| 4 | 安全保护功能 | 具备缺水保护、过压保护、过温保护、漏电保护、安全警报提醒功能。自动监测水位，自动加水，不需要停机减压，具有进水超时保护，超压断电保护功能。具有耐高温电器控制系统，保证设备正常安全运行；设备散热系统，能够保证内部控制系统温度。 |
| 5 | 自动泄压功能 | 带自动泄压功能的安全阀，在容器内蒸汽压力过高时，自动开启泄压。 |
| 6 | 内壁要求 | 加厚内壁的铝合金压铸发热体设计。 |
| 7 | 外壳材质 | 采用全304不锈钢外壳 |
| 8 | 电源电压功率电流 | 电源电压（vac)：AC220±10%；电源主线：2M；最大功率（W)：3000；最大电流(A)：13.5。 |
| 9 | 蒸汽压力罐的压力（bar) | ≤8bar |
| 10 | 水箱最大容积（L） | ≥5L |
| 11 | 干烧报警温度℃ | 160℃ |
| 12 | 保险管溶断器℃ | 216℃ |
| 13 | 安全泄压阀（bar) | 9bar |
| 14 | 喷蒸汽模式 | 手动/脚动 |
| 15 | 防护基本等级 | IPX2 |
| 16 | 排水方式 | 电控开关 |
| 17 | 出口蒸汽温度 | 150℃ |
| 18 | 喷所量 | ≥140g/min |

25、内镜可视系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 探头工作长度 | 800/1250mm，定制长度≤3000mm |
| 1.2 | 分辨率 | 30万像素 |
| 1.3 | 外径尺寸 | 1.8mm |
| 1.4 | 镜头 | 抗干扰且插入管不易折断，管壁防水，弯曲灵活可控 |
| 1.5 | 光源 | 三组光源，三角形分布组合达到360°无暗影 |
| 1.6 | 成像原理 | CMOS电子成像 |
| 2.1 | 功能 | 具备拍照、录制功能 |
| 2.2 | 操作 | 一键按压即可 |
| 2.3 | 材质 | 航空铝材符合人体工程学 |
| 2.4 | 调节方式 | 自动调光、自动调焦 |
| 3.1 | 主机 | 自带电脑主机，智能办公，报告编辑输出更方便 |
| 3.2 | 分辨率 | ≥240万 |
| 3.3 | 拍照功能 | 可储存50万张以上照片 |
| 3.4 | 录像功能 | 可储存160小时以上视频 |
| 3.5 | 摄像头 | 前后摄像头均具备 |
| 3.6 | 办公软件安装 | 支持，含应用商店联网即可下载 |
| 3.7 | 电池容量 | ≥7000mAh |
| 3.8 | 待机时间 | ≥200小时 |
| 3.9 | USB接口 | Type-C |
| 3.10 | 音频接口 | USB Type-C |
| 3.11 | 内镜可视APP | APP含有拍照、摄像、照片查询、报告编辑及查询功能 |
| 4.1 | 显示器尺寸 | ≥11英寸触摸屏 |
| 4.2 | 德国莱茵低蓝光 | 护眼模式国家眼科工程中心专业测试 |
| 5.1 | 衔接方式 | 悬浮磁吸，无需接线或蓝牙 |
| 5.2 | 语音输入 | 支持 |
| 5.3 | 智慧触控 | 多种便捷手势操作 |
| 5.4 | 充电方式 | 开机自动充电，无需额外充电 |
| 6.1 | 检测报告 | APP内快速生成报告 |
| 6.2 | UDI编码识别 | 器械唯一编码扫描即可录入，无需外接码枪 |
| 6.3 | 内容 | 报告内容包含器械名称、编码、使用科室、清洗方式、消毒方式、图片、问题反馈、建议结论、操作人、核对人、操作时间等 |
| 6.4 | 图片插入数量 | 1-6张 |
| 6.5 | 输出 | 蓝牙传输或USB接口拷出 |
| 7.1 | 包装尺寸 | 34*25*10cm |
| 7.2 | 包装材质 | 带锁铝合金边框提箱 |
| 7.3 | 防水等级 | IP65 |

第2包

低温过氧化氢灭菌器

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌。 |
| 2 | 认证 | 具备消毒产品安全评价报告 |
| 3 | 灭菌方式 | 采用液态过氧化氢，进行加温并注入灭菌腔体后产生气态过氧化氢气体进行器械灭菌。 |
| *4 | 腔体深度 | ≥810mm，确保可以装载相应长度的不可弯曲器械 |
| *5 | 腔体容积 | 灭菌腔体有效容积≥120L。有效容积为实际装载容积而非腔体容积，提供技术证明文件。 |
| 6 | 腔体构造 | 灭菌腔体采用矩形设计，提高装载空间利用率 |
| 7 | 灭菌周期 | 采用双循环加强型灭菌技术，并采用半周期检测 |
| *8 | 灭菌循环浓度 | 在所有灭菌循环中，无须对灭菌剂进行浓缩。灭菌剂浓度必须维持在60%以下，减小灭菌剂对精密器械的损伤。 |
| 9 | 具备湿度报警功能 | 监测在灭菌循环进行中完成，结合报警系统中止灭菌 |
| 10 | 实体器械灭菌时间 | 针对非管腔器械灭菌循环时间≤25 min；提供相关证明文件，加盖公司公章。 |
| 11 | 管腔器械灭菌时间 | 针对管腔器械灭菌循环时间≤60 min；该时间内须包含除湿及湿度监测工作环节。须提供相关证明文件，加盖公司公章 |
| 12 | 软镜器械灭菌时间 | 针对软镜器械灭菌循环时间≤45 min；该时间内须包含除湿及湿度监测工作环节。须提供相关证明文件，加盖公司公章。 |
| 13 | 设备可针对单通道管腔器械进行灭菌，须提供相关第三方认证文件，加盖公司公章。 |  |
| 14 | 设备可针对单通道软式内镜进行灭菌，须提供相关第三方认证文件，加盖公司公章。 |  |
| 15 | 非管腔器械灭菌循环 | 可针对非管腔器械或实体器械进行灭菌，最多可装载重量≥22KG；须提供相关证明文件，加盖公司公章。 |
| 16 | 管腔器械灭菌循环 | 可针对管腔器械进行灭菌，最多可装载数量≥12根管腔器械；须提供相关证明文件，并加盖公司公章。 |
| 17 | 软镜灭菌循环 | 可对软式内镜进行灭菌；可一次性装载2根或以上单通道或双通道软镜；须提供相关证明文件，并加盖公司公章。 |
| 18 | 软镜灭菌需求 | 软镜（带有光纤）符合以下条件：单通道软镜直径≤1mm、长度≥1000mm ；须提供相关证明文件，并加盖公司公章。 |
| 19 | 器械混装能力 | 针对不同的器械，须进行所有工作循环验证；对于通过多个循环验证的器械可进行混装，以提高使用效率 |
| 20 | 工作温度 | ≤ 52°C |
|  | 灭菌剂及附件要求 |  |
| 21 | 灭菌剂浓度 | 灭菌剂浓度不超过60% |
| 22 | 灭菌剂包装 | 灭菌剂采用透明可视包装，人体无接触、无挥发；常温保存，无需其他特殊保存条件；须有防泄露设计；一次加载可最少使用 12次循环。 |
| 23 | 灭菌剂注射装置 | 精确释放装置，注入量精确 |
| 24 | 操作现实系统 | PC控制系统，≥ 10" 触摸彩色显示屏，可实时显示当前循环模式及剩余时间和相关灭菌参数 |
| 25 | 记录打印 | 可自动电脑打印提供每个灭菌周期的实时临界参数如舱内压、温度和灭菌时间等灭菌参数和故障显示的信息记录，提供打印条证明 |
|  | 其它相关要求 |  |
| *26 | 相关国际认证设备须具备FDA 510（K）、CE、ISO 13485、等认证，证明制造商及产品具有良好的质量管理和生产体系。 |  |
| *27 | 兼容性证明：提供不少于三家进口品牌器械，包括但不限于达芬奇机器人、Olympus、Stryker、Storz、Pentax、Wolf等品牌的灭菌兼容证明文件。 |  |
| 28 | 可兼容达芬奇手术器械，提供达芬奇厂家或第三方认证报告。 |  |
| 29 | 可兼容眼科器械，并提供相关证明资料 |  |
| 30 | 提供设备涂层兼容证明材料 |  |
| 31 | 提供金属（金，银，黄铜，铝，不锈钢，镍，钴铬合金）材料兼容证明 |  |
| 32 | 提供高分子材料兼容证明 |  |
| 33 | 提供陶瓷等其他材料兼容证明 |  |
| 34 | 开门方式：采用简易、方便、易维修的开门方式 |  |
| *35 | 在整个灭菌循环中，装载的物品可以触及腔体内壁，设备仍然可以正常运行，而不会发生报警、灭菌失败等； |  |
| 36 | 过氧化氢灭菌剂全部使用后可作为生活垃圾直接抛弃，减少对操作人员及环境危害（须提供相应厂家证明文件）。 |  |
| 37 | 提供PH值残留报告，残留量≤2ug/cm²（可出具CDC过氧化氢残留量检测报告） |  |
| 38 | 提供毒理检测报告 |  |
| 39 | 提供微生物杀灭模拟现场检测报告 |  |
| 40 | 提供金属腐蚀性检测报告 |  |
| 41 | 配套提供1台快速生物阅读器的，显示检测结果时间≤20分钟 |  |

第五部分 商务要求

一、交货地点：宝鸡市中医医院

二、交 货 期：合同签订后30天内。

三、合同价款：

1、合同总价包括：设备供应价、运杂费（含保险）、安装调试费、培训费、税费及其它相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响。

四、款项结算

1、合同款的支付：合同签订后，支付合同总价款的20%作为预付款；全部设备安装、调试、培训完成，验收合格并运行正常后，留10万元的履约保证金，其余货款在收到全额发票后的次月支付。

2、支付方式：银行转账

五、运输

1、产品设备运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品设备供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、人工费。

2、运输方式：自行选择。

六、质量保证及售后要求

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足标书要求。

2、设备因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标人负责解决并承担费用。

3、设备性能稳定，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期为验收合格后，质保期≥2年。

5、设备报修后，应立即响应;工程师到达用户场地时间应不超过12小时，备件送达时间应不超过24小时。

6、设备质保期超过一年的按其承诺质保，质保期内免费上门维修及保养。

七、技术服务

1、技术资料：

1.1、所投产品设备的合格证/检测报告、使用说明书、调试记录、测试报告等；

1.2、还应提供的其他必要资料；

2、人员培训:免费为采购人提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3、服务承诺：标书有明确的技术服务承诺。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供更换设备或质量不能满足技术要求，采购人会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对供方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

九、产品设备验收

1、产品设备到货后，中标人进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购人。

2、采购人根据合同要求对产品设备进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。

3、中标人按照合同要求完成产品设备的安装调试及必要操作培训后，提请采购人进行验收，采购人结合产品设备安装情况及操作人员培训情况验收合格后，中标人填写验收单、发票，中标人持中标通知书、供货合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人结算，并向采购人提交所有资料。以便采购人日后管理和维护。

4、验收依据：

4.1、签订的合同文本；

4.2、招标文件及中标人的投标文件；

4.3、国家相应的标准、规范。

第六部分　合同格式（仅供参考）

政府采购项目

XXXXXXX项目

合 同 书

合同编号：

甲    方：（采购人名称）

乙    方：（中标人名称）

签订时间：    年  月

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方应根据实际情况进行编写。

甲方：_______________________________乙方：___________________________________

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称：_______ 的投标文件（项目编号：________ ）和乙方的报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：人民币_________________（¥_________________）

2、合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务、质保期服务等的全部费用。

3、本合同价格为固定不变价。

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为_______________全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品、合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1、交货地点：（由甲方指定地点）。

2、合同签订生效后______天内完成供货、安装、调试并通过验收合格。

五、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

六、验收要求

1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有货物、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方投标文件要求。

2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3、甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

七、质量保证及售后服务

1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。有必要时甲方可以会同中标人到生产厂家仓库提货。

2、质量保证期：            。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

4、乙方应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

八、培训

1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。

2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。

3、乙方必须根据甲方投标文件要求及投标文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

九、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

4、上述费用均包含在合同总价中。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付，分期付清：

1、设备安装调试完毕并通过验收合格后   个工作日内支付合同款项的   %；

2、设备正常使用一年后  个工作日内支付剩余合同款项的   %。

十一、检验及验收

1、验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2、到货验收

货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前2 天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间（到货后3天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

3、验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各持一份。

4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十二、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与本项目的投标文件及合同要求不相符，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后15 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十三、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

十四、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天0.5 ‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限5 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价3 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起10 天内重新组织验收；经两次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起7 天内退回甲方已支付的价款。

十五、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方被授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1、本项目中标通知书、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式____份，双方各执____份，采购代理机构____份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件：货物的技术规格、性能指标_________________________________________

甲方（盖章）：_______________________     乙方（盖章）：______________________

地址：_____________________________     地址：_____________________________

法定代表人：_______________________     法定代表人：_______________________

委托代理人：_______________________     委托代理人：_______________________

电话：_____________________________     电话：_____________________________

传真：_____________________________     传真：_____________________________

签约时间：______年_____月_____日        签约时间：______年_____月_____日

第七部分  投标文件格式

公开招标项目

正本

XXXXXX采购项目

项目编号：

（第    包：            ）

投标文件

投标单位：（加盖公章）

投标时间：    年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 文件名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标文件 |  |
| 1 | 投标函（格式1） |  |
| 2 | 开标一览表（格式2） |  |
| 3 | 分项报价表（格式3） |  |
| 二 | 资格性、符合性评审 |  |
| 4 | 关于资格证明文件的声明函（格式4） |  |
| 5 | 统一社会信用代码的营业执照 |  |
| 6 | 法定代表人证明书及法定代表人身份证明（格式5） |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明（格式6） |  |
| 8 | 投标保证金缴纳凭证（格式7） |  |
| 9 | 纳税证明或完税证明（格式8） |  |
| 10 | 投标人参加政府采购活动近三年内无违法记录声明（格式9） |  |
| 11 | 投标人非联合体投标声明（格式10） |  |
| 12 | 其他资格证明文件（格式自拟） |  |
| 13 | 中小微企业声明函（如是） |  |
| 三 | 商务、技术文件 |  |
| 14 | 同意投标文件条款说明（格式11） |  |
| 15 | 商务偏离表（格式12） |  |
| 16 | 技术偏离表（格式13） |  |
| 17 | 技术方案（格式自拟） |  |
| 18 | 其他优惠条款（如有）（格式自拟） |  |
| 19 | 投标人人认为需提交的其他资料（如有） |  |
| 20 | 提供相关业绩（按要求提供合同）（格式14） |  |

注：1、请按照此目录（目录表可重新排版）的内容顺序及要求制作投标文件。

2、投标单位法定代表人直接参加投标的，投标文件中只需提供“法定代表人证明书及法定代表人身份证明”；如是投标单位被授权代表，投标文件中需提交“法定代表人证明书及法定代表人身份证明”和“法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明”。

3、如是中小微企业，则需按格式填写中小微企业声明函；如不是，则投标文件中则可不提供该声明函。

5、“商务偏离表”/“技术偏离表”：投标文件采购需求应具体、明确；“投标文件商务应答”/“所投产品的实际参数”中，投标人应按所投服务/货物实际数据填写。

4.“注”的内容文字无需编入投标文件中。

格式1

投标函

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方（投标人名称）作为本项目投标人正式授权（被授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件，正本  份，副本   份。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

1.我方决定参加：项目名称（项目编号：)的报价，总报价为人民币      万元。

2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起       日历天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它材料或信息。

5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味着必定获得中标资格。

6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。

8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、有效、完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，如有违法、违规、弄虚作假行为，造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。

9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴纳代理服务费。

注：有效期不得少于90天。

所有与本投标文件有关的函件请发往下列地址：

投标人：

地址：

电话：

电子邮件：

开户银行：

帐号：

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:

日   期：     年    月   日

格式2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（人民币大写）： ￥： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价时应注明核心产品。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:

日    期：     年    月   日

格式3

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                    人民币单位：元

| 序号 | 分项名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总金额 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格

2.本项目不接受零元报价及赠送。

3、报价时应注明核心产品。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:

日   期：     年    月   日

格式4

关于资格证明文件的声明函

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方愿响应贵方   年   月   日发布的     项目（项目编号：      ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1.我方保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

2.我方在参与本次投标时，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

3.我方为本次投标所提交的，所有证明我方提供货物和服务合格以及我方资格的文件是真实有效的和正确的，并愿为其真实有效性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法提供原件的，招标采购单位有权取消我方投标或中标资格。

4.我方承诺提供给采购人的货物及服务与投标文件承诺一致。

如有违反上述声明之情形，招标采购单位有权取消我方投标或中标资格并提交相关监管部门处理，我方自行承担一切后果及法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式5

法定代表人证明书及法定代表人身份证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

营业范围：

说明：内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

| 此处贴身份证复印件 | 此处贴身份证复印件 |
| --- | --- |

格式6

法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

本授权证明： （法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务） 。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我方的全权代理人，在 项目名称（项目编号：       ）的投标及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月       日签字生效，有效期     日历天，特此声明。

法定代表人身份证复印件                       被授权代表身份证复印件

| 此处贴身份证复印件 | 此处贴身份证复印件 |
| --- | --- |
| 此处贴身份证复印件 | 此处贴身份证复印件 |

注：该授权书自投标文件递交之日起有效期不得少于90日历天。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

被授权代表（签字）：

日   期：    年   月  日

格式7

投标保证金缴纳凭证

陕西盛鑫药械招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的 项目名称（项目编号：)招标项目的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人基本户银行：

投标人银行帐号：

投标保证金缴纳凭证

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式8

纳税证明或完税证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的项目名称（项目编号：)招标项目的采购活动。按招标文件的规定，提供我方    年     月税款缴纳证明：

税款缴纳证明

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式9

投标人参加政府采购活动近三年内无违法记录声明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。作为参加本次政府采购活动的投标人，郑重承诺：

1、我方参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录及其他违法采购活动记录，未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件记录名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我方参与本次政府采购活动近三年内：没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在近三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；没有在近三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方自行承担一切后果及法律责任。

注：在对投标文件中此声明函真实性和有效性进行审查、验证时，如有造假/情况不一致/未按要求提供的，按无效文件处理。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式10

投标人非联合体投标声明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：       ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

中小微企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称：（项目编号：））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，该声明函随中标结果在网上公示，接受监督。3、投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

其他资格证明文件（格式自拟）

投标人认为需要提供的其他资格证明文件

格式11

同意招标文件条款说明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

为响应贵方组织的项目名称：        项目（项目编号：         ）的公开招标采购活动，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此公开招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意公开招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式12

商务偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离 （无/正/负） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式13

技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 所投产品的实际参数 | 偏离 (无/正/负) | 页码 | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

技术方案（格式自定）

1.投标人根据招标文件采购要求的内容，编写技术方案。

2.采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务。

3.投标人认为对投标有利的其他资料。

格式14

业绩情况一览表

| 序号 | 采购人 | 合同标的物 | 合同标的物 型号 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同文件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日