政府采购项目

采购项目编号：SCZE2022-ZB-0621/001

合阳县医院医疗设备购置项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年四月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	8

（一）投标人须知前附表	8

（二）投标人须知	12

一、总  则	12

1.     采购人、采购代理机构及投标人	12

2.     资金来源	13

3.     投标费用	13

4.     适用法律	13

二、招标文件	13

5.     招标文件构成	13

6.     招标文件的澄清与修改	14

7.     投标截止时间的顺延	14

三、投标文件的编制	15

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	15

9.     投标文件组成	15

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	15

11.    投标报价	15

12.    投标保证金	16

13.    投标有效期	16

14.    投标文件的制作	17

四、投标文件的递交	17

15.    投标文件的密封和标记	17

16.    投标截止	18

17.    投标文件的接收、修改与撤回	18

五、开标及评标	18

18.    开标	18

19.    资格审查及组建评标委员会	19

20.    投标文件符合性审查与澄清	19

21.    投标偏离	20

22.    投标无效	21

23.    比较与评价	21

24.    废标	22

25.    保密要求	22

六、确定中标	22

26.    中标候选人的确定原则及标准	22

27.    确定中标候选人和中标人	22

28.    发出中标通知书	22

29.    告知招标结果	23

30.    签订合同	23

31.    履约保证金	23

32.    预付款	23

33.    招标代理服务费	24

34.    政府采购信用担保及融资	24

35.    廉洁自律规定	24

36.    人员回避	24

37.    质疑的提出与接收	24

附件1：投标担保函	26

附件2：履约担保函格式	27

第三章  评标方法和标准	29

第四章  拟签订的合同文本	33

第五章  采购需求及要求	37

第六章  投标文件格式	59

一、资格证明文件	60

二、商务及技术文件	69

投标函	71

开标一览表	72

投标分项报价表	73

技术偏离表	74

商务条款偏离表	75

中小企业声明函(货物)	76

投标人监狱企业声明函	77

残疾人福利性单位声明函	78

符合评分标准要求的商务文件	79

投标人须知第10条要求的所有技术文件	80

投标保证金支付凭证或担保函（复印件）	81

第一章  招标公告

医疗设备购置项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部获取招标文件，并于2022年05月11日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：SCZE2022-ZB-0621

项目名称：医疗设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,050,000.00元

采购需求：

项目概况：第一包：多功能心肺复苏机1台，心电图机2台，十二道自动分析心电图机1台，除颤监护仪2台，体外除颤器1台，具体内容详见招标文件；第二包： 胸痛救治单元系统12套，数字式多道心电图机12台，干式荧光免疫分析仪12台，全自动尿液分析系统1台，具体内容详见招标文件；第三包：病人监护仪2台，麻醉视频喉镜1套，输液泵5台，注射泵9台，振动式物理治疗仪1台，床单位消毒机3台，空气消毒机8台等内容，具体内容详见招标文件；简要技术要求、用途：医院自用。

本项目不接受联合体投标

合同履行期限：2022-05-20 00:00:00 至 2022-07-19 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

## 二、申请人的资格要求：

### 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 合同包1(第一包：多功能心肺复苏机等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

### 2.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4 《财政部 国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

2.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

2.6 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

2.7 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.8 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.9 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.10 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.11 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

2.12 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

### 合同包2(第二包：胸痛救治单元系统等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

### 2.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4 《财政部 国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

2.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

2.6 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

2.7 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.8 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.9 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.10 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.11 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

2.12 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

### 合同包3(第三包：床单位消毒机等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

### 2.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4 《财政部 国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

2.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

2.6 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

2.7 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.8 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.9 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.10 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.11 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

2.12 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

### 3、本项目的特定资格要求：

### 合同包1(第一包：多功能心肺复苏机等)特定资格要求如下:

### 3.1供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

### 3.3供应商不得存在下列情形之一：

### （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

### 合同包2(第二包：胸痛救治单元系统等)特定资格要求如下:

### 3.1供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

### 3.3供应商不得存在下列情形之一：

### （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

### （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3.4需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

### 合同包3(第三包：床单位消毒机等)特定资格要求如下:

### 3.1供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

### 3.3供应商不得存在下列情形之一：

### （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

### （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3.4需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

### 三、获取招标文件

时间：2022年04月19日至2022年04月24日，每天上午 08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部

方式：现场获取

售价：300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年05月11日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第一会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 本项目开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第一会议室

## 本项目为非专门面向中小企业的项目。

## 购买文件时须携带单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖公章）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息：

### 名称：合阳县医院

地址：合阳县黄河路80号

电话：0913-5518376

### 2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层

### 联系方式：029-88490543

### 3、项目联系方式

项目联系人：张怡  马超

电 话：029-88490543

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：合阳县医院 地 址：合阳县黄河路80号 电 话：0913-5518233 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层 联系人：张怡 马超 电话：029-88490543 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 3、供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； 4、需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业：其他未列明行业 |
| 2.2 | 项目预算金额： 第一包：375000.00元； 第二包：1275000.00元； 第三包：400000.00元； |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标1个包 |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交第一包人民币柒仟伍佰元（￥7500.00元）、第二包人民币贰万伍仟元（￥25000.00元）、第三包人民币捌仟元（￥8000.00元）的投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金）。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 帐号：103660080610 联系人：侯娜 联系电话：029-85256853 |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：3份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档2份。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022-05-11 14:30:00 |
| 18.1 | 开标时间：2022-05-11 14:30:00 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第一会议室 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品： 第一包：多功能心肺复苏机 第二包：胸痛救治单元系统 第三包：床单位消毒机 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3名 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：合同总价的 （不得超过政府采购合同金额的10%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 日历日 |
| 32.1 | 预付款比例为：无 |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准收取，不足5000元的按5000元计取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 |
| 2 | 投标人应提交的其他文件：/ |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

（3）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”了解详情。

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于  年  月  日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
    2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
    4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
    四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):     
法定代表人或其授权委托代理人(签字）：                
单位地址:     
电话:

日期:     年    月    日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 |
| 商务响应 | 5 | 经过资格性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对付款、交货、验收、售后服务等方面进行响应说明，视响应程度及优劣程度赋0～5分，无响应说明的不计分。 |
| 节能、环境标志产品 | 5 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～5分。 |
| 技术分 | 30 | 1、依据各投标供应商主要技术指标、参数、性能等情况；全部满足参数要求得25分；技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 2、产品便于操作，安全可靠，功能齐全，性能良好，按其响应程度计0～5分。 |
| 可靠性 | 15 | 1、投标产品及备品配件供应渠道正常，故障率低，质量有保证，按其程度计0～5分。 2、生产装备先进，检测方式齐全，能够保证按期交货。按其响应程度计0～5分。 3、以用户反馈意见表或评价书的形式提供投标产品运行评价，按设备的性能稳定，使用效果。按其响应程度计0～5分。 |
| 售后服务 | 15 | 1、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～5分。 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分。 3、投标人对投标设备的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0～5分。 |
| 总分 | 100分 |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：设备到院运行正常验收合格后半月内支付合同总价款的60%，一年到期后半月内支付合同总价款的30%，质保到期后半月内支付合同总价款的10%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：合同签订后60日历天

2、地点：合阳县内甲方指定地点

3、方式：

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在12小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期：质保期为验收合格后24个月，若存在质量问题，按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，  备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年   月   日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |
| --- |
| 采购单位 |  |
| 采购项目 |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） | 使用单位验收意见：（盖章） |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |

第五章  采购需求及要求

第一包：

一、多功能心肺复苏机                 1台

1、工作原理：电控气动

2、按压深度50mm-65mm可调节，每档5mm；

3、按压通气比：30：2连续按压可切换；

4、按压频率:100次/min ；110次/min；120次/min；

5、按压释放比：1：1；

*6、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；

7、气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所需压深；

8、电量显示，低电压报警，启动暂停功能；

9、胸厚测量指示功能；

*10.控制面板位于病人上方；

*11.机身360度旋转，可使胸部开放；

12、适用病人胸厚范围为165mm到305mm；

13、开放旋臂式经典垂直按压;

14、防摔，操作面板位于患者上方；

15、外壳防护等级为IP55（防尘及防喷水）；

二、心电图机              2台

1、导联：12导联同步采集、显示、打印。

2、噪声电平：≤15uVp-p

3、频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）

*4、时间常数：≥5S

*5、抗击化电压：±650mV

6、共模拟制比：≥105dB

*7、增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

8、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

9、≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

10、交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

11、可存储最近2分钟12导联波形。

12、可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

13、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

*14、具有隐藏式提手。

15、通过CFDA、CE认证。

三、十二道自动分析心电图机               1台

1、导联：标准12导联、十二道同步采集及记录

2、输入回路电流：≤0.1μA

3、输入阻抗：≥50MΩ

4、定标电压：1mV±1%

5、标准灵敏度：10mm/mV ±2%

6、增益： 1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动

*7、耐极化电压：≥±550mV

*8、共模抑制比：≥103dB

9、频响：0.05～150Hz

10、噪声电平：≤15uVp-p除颤保护

11、时间常数：≥3.2s

12、采样速率：8000/s

13、道间干扰：≤0.5mm

14、基线稳定性：灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

15、温度漂移：在5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

*16、内置显示器：彩色液晶显示器≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。

17、滤波器：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

交流滤波器：50/60Hz≥20dB

漂移滤波器：0.25/0.5Hz≥3dB

肌电滤波器：25/35Hz≥3dB

高频截止滤波器：75/100/150Hz

18、具有抗除颤保护功能

19、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

20、检查方式：标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

21、记录方式：具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。

*22、分析结果：手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果

*23、回顾记录：可记录前10秒测量的心电图波形。

24、心律不齐自动延长记录：分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告

*25、分析结果指南：具有分析结果指南功能

*26、记录日志：可打印当天、指定日期或全部心电图日志

27、记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

28、记录道数：3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH

*29、记录纸：内置210mm宽 卷纸和折纸

*30、内置存储器：主机可存储500组以上的心电图数据

*31、外接存储器：SD卡或 U盘存储，选用512M  SD卡可至少存储15000件心电图文件

*32、输入设备：自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入。

33、信号输出：1通道 ECG信号同步输出

*34、接口类型：RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

*35、网络功能：内置LAN接口(可选配无线网络)

*36、电源要求：交流：100~240V  50Hz

直流：内置可充电锂电池及充电器

*37、直流工作时间：可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的12ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。

37、附加功能：可连接条码扫描枪或ID读卡器

38、质量证书：取得CMC计量器具许可证

39、取得CMD的质量体系认证证书

四、除颤监护仪              2台

1、整机

*（1）整机带电池重量不超过6Kg

（2）防固体颗粒进入等级：IP4X

*（3）防液体进入等级：IPX4

（4）工作温度：0～45ºC（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作60分钟）

（5）具有体外除颤、监护、AED工作模式,可选起搏模式

（6）拥有开机自检功能

2、显示

*（1）彩色液晶显示器，屏幕不小于7英寸，像素不小于800×480

（2）可显示至少3通道波形

（3）心电波形显示时间最大不小于16s

3、电池

（1）配置可充电免维护锂电池

（2）关机状态充电至90%小于2小时；充电至100%小于3小时

*（3）监护时间大于等于2.5h，360J能量除颤次数大于等于100次

（4）有电池容量计，可用于快速评估电池电量

*（5）除颤充电迅速，充电至200J<5s

4、记录

（1）记录方式：高分辨率热敏点阵打印

（2）记录通道：最大可同时输出不少于3道波形

（3）走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选

（4）记录纸宽：50 mm

5、除颤要求

*（1）除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术

（2）除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤

（3）除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

*（4）体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360J

（5）体内除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J

*（6）可通过体外电极板进行能量选择

（7）本地同步放电延时小于60ms（自R波尖峰起）

6、AED除颤要求

（1）输出能量用户可设置

（2）电击能量：100～360J可配置

（3）电击次数：1，2，3次可配置

7、监护要求

（1）可实现3/5导联ECG 参数测量

（2）可实现RESP参数监测

*（3）可升级SpO2参数、NIBP监测功能

8、报警

（1）提供高、中、低三种报警级别

（2）报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能

（3）报警指示：独立的双色报警指示灯

9、品质要求

*（1）冲击：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求

（2）振动：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备振动试验的要求

*（3）碰撞：满足救护车标准EN1789中6.3.4.2关于碰撞试验的要求

（4）跌落：满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求

*（5）EMC：满足IEC60601-1-2要求

（6）产品安全：满足EN/IEC60601-1-1要求

五、体外除颤器                  1台

除颤模式：半自动、全自动

除颤波形：双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

能量选择范围 ：成人：100 J、150 J、170 J、200J、300 J、360 J

小儿：10 J、15 J、20 J、30 J、50 J、70 J、100 J

电击序列：成人：100 ~ 360 J可配置

小儿：10 ~ 100 J可配置

默认配置符合AHA/ERC 2015急救指南

能量精度：±2 J 或±10 % ，取大者

开机时间 ：<2秒

ECG分析时间 ：<5秒

充电时间 ：0秒（ECG分析时同步预充电）

开机到充电完成时间 ：<8秒（200J，新电池，20±5 ℃）

迈瑞可除颤节律：对从患者身上采集到的ECG信号进行分析算法分析，准确判断患者是否需要进行除颤治疗

灵敏度和特异性：迈瑞可除颤节律分析算法满足 GB9706.8-2009 的要求和 AHA 的建议病人阻抗范围25~200Ω

CPR 规格

CPR 指导：提供动画1、语音指导

CPR 节奏音

CPR 实时质量反馈 2

符合 AHA/ERC 2015 急救指南要求

显示器

屏幕类型：彩色液晶显示器

工作模式：自动、室内、室外（自动模式需要根据环境光线亮度自动选择屏幕亮度）

防尘防水等级：IP55

温度：工作环境：-5 ~ 50 °C

存储环境：-30 ~ 70 °C

湿度：工作/存储环境：5 ~ 95 %（非冷凝）

大气压：工作/存储环境：57.0 ~ 106.2 kPa

冲击 ：RTCA-DO-160G-2010，Section

7Operational Shocks；

IEC 60601-1-12，10.1.3，10.1.4

振动： MIL-STD-810G-2008，method

514.6，Category 13，Category

14，Category 20，Category 24；

EN13718-1，4.7.2；

IEC 60601-1-12，10.1.3,10.1.4

碰撞：EN1789，6.3.4.2；

EN13718-1，4.7.2

跌落：1.5 m（6 个面各一次）

EMC：YY 0505；GB9706.8

电池

电池类型 ：一次性锂锰电池

电池容量 ：标准电池：4200 mAh

大容量电池：6600 mAh （选配）

工作时间

有屏版：工作时间不少于 12 小时；350 次 200 J 放电（新电池，每分钟充放电 3 次）

待机时间

标准电池：5 年（环境温度 20±5 °C,每日自检，不开机使用，不发送自检报告)

大容量电池：8 年（环境温度20±5 °C, 每日自检，不开机使用，不发送自检报告)

低电量提醒：至少可持续 30 分钟工作时间和至少10 次 200 J 除颤放电（环境温度20±5°C）

电极片规格

适用人群：成人/小儿

电缆长度：1.2 m，预连接

设备自检

自检频率：每日/每周、每月、每季度

设备状态指示灯：直观显示当前设备状态

数据存储

事件数据：最多 500 条

录音数据：最多 1 小时

CPR 数据：最多 5 小时

自检报告：1000 份

数据导出：支持USB 数据导出

第二包

一、胸痛救治单元系统                 12套

| 功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 患者管理 | (1)*要求管理胸痛的所有基层危重症患者；【提供终端操作视频录制料】 |
|  | (2)要求能记录患者基本信息、生命体征、检验检查结果等，并能上传原始病历文件，实现患者救治信息管理；【提供胸痛单元系统的自主知识产权或原创证明文件复印件】 |
|  | (3) *对于胸痛患者要求能对接心电图机，自动获取心电图报告；【提供终端操作视频录制材料】 |
|  | (4) *对于胸痛患者要求对接POCT设备，自动获取心肌标志物相关检测项目结果和时间节点。【提供终端操作视频录制材料】 |
|  | (5) 满足国家胸痛单元质控指标要求。 |
| 远程会诊 | (1) 根据患者情况，可随时发起远程会诊； |
|  | (2) 要求会诊通知不仅能通知到医院，还能自动通知医生个人手机； |
|  | (3) 要求上级医院会诊结果实时回传； |
|  | (4) 上级医院会诊结果能指导基层医院用药，及转诊要求。 |
| 患者转诊 | (1) 要求具备转诊列表，查看所有转诊患者信息； |
|  | (2) *要求自动生成包含患者关键信息的转诊单，供上级医院快速获取患者信息；【提供终端操作视频录制材料】 |
|  | (3) 发起转诊后，上级医院能实时接收转诊信息； |
|  | (4) *发起转诊后，转诊患者和上级医院均需要收到短信等提醒。【提供终端操作视频录制材料】 |
| 电脑主机 | 处理器：R5 3500 8G 内存 1T 硬盘 集显 WIFI 21.5显示器 |

二、数字式多道心电图机     12台

*1、须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒；

2、十二导同步采集、同屏显示；

3、显示屏：≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作；

4、支持拼音、五笔、手写等输入法；

5、具备患者信息录入：支持手动、条形码、磁卡读卡器、身份证读卡器，支持WORKLIST快速下载排队预约的患者信息；

*6、支持有线、无线Wi-Fi和3G/4G联网，支持本机直接发送E-mail；

*7、支持本机心电数据双向传输，可将采集的心电数据直接上传至心电网络平台，同时本机可直接接收心电网络平台返回的诊断结果，并可通过本机热敏记录机输出心电诊断报告；

8、支持（包含但不限于）PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式；

9、支持（包含但不限于）FTP、HTTP、SMB传输协议；

10、A/D转换：≥24bit；

*11、采样率：≥32000Hz；

*12、频率响应：0.01Hz ~ 350Hz；

*13、耐极化电压：≥±950mV；

14、采集时间设置：多项可选，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式；

15、支持实时采样、预采样、触发采样模式，支心律不齐自动延长记录，分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。

16、屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等；

17、自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警；

*18、可区分性别、年龄段、用药和种族；支持心电向量、时间向量功能（提供证明）；

*19、具备ST段抬高型心肌梗死的特异性；支持起搏功能；

20、支持（包含但不限于）U盘、SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告，本机支持外接激光打印机；

21、交直流两用，自动转换；内置锂电池，充满电后可连续工作：≥4小时；

22、标准配置：心电图机1台、12导联线1条、肢电极4个、胸电极6个、电源线1根、接地线1根、其它必要辅件1套。

三、干式荧光免疫分析仪（含孵育器）       12台

1、检测方法：荧光免疫层析法

2、样本类型：支持全血、血浆、血清

3、检测时间：≤9分钟

4、检测项目：包括但不限于hs-cTnI、Myo、CK-MB、NT-proBNP等

5、精密度要求：批内CV≤3%

6、孵育器孵育通道：≥6通道。

7、孵育温度：0℃～70℃，实测温度与设置温度的差值不大于0.5℃

8、孵育时间：0～99分钟可调，最小步进1s

9、显示屏≥2.4寸TFT。

10.接口：USB

四、全自动尿液分析系统                1台

1、尿液分析工作站组合形式：尿液分析流水线或尿液干化学有形成分分析一体机

*2、工作原理：采用数字成像自动识别技术，进行尿液有形成分分析，采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目进行检测

3、一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测；

*4、检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥11项

*5、吸样量：有形成分与干化学联合分析总吸样量≤1.3ml

6、检测速度：干化学+有形成分检测模式或有形成分检测模式：≥40个测试/小时

7、携带污染率：有形成分分析仪对细胞的携带污染率应≤0.02%。

8、检出限：分析仪应能检出最小浓度水平为5个/μL的红细胞、白细胞样本

9、审核规则：具有自定义审核规则设定界面

*10、自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦

*11、可对检测区域进行全视野识别分析：拍摄图片收集视野数量≥35个

12、可提供红细胞位相参数：包括对红细胞大小、形状、色度的分析，以及散点图分析

13、条码识别：具有全自动条码扫描功能，自动识别标本信息

14、急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测

15、报告方式：有形成分检测可提供xx个/µl报告方式

16、网络接口：标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网

第三包：

一、病人监护仪                     2台

1、基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析、监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

2、便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

*3、≥8英寸高清触摸屏，触控操作。

*4、双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

5、整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

6、固定式提手，提动时稳固安全。

*7、右侧按键板设计。

8、心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

9、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

10、加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

11、具有监护、诊断、手术、ST模式。

12、具有心律失常分析和ST段功能。

13、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

14、窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

15、具有心动干扰（CVA）识别功能。

*16、血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

17、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

18、NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

19、NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

20、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

21、具有辅助静脉穿刺功能。

*22、支持手写中文输入。

23、可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。

24、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

25、具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

*26、具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

27、可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。

28、标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。

29、支持连接同品牌中央监护系统。

二、麻醉视频喉镜      1套

- 显示屏

- 尺寸：≧3.0寸进口高清LCD显示器

- 直角平面显示屏，显示屏与主机为可拆卸分离设计

- 分辨率	1600*1200

- 电源	12V

- 色温	不小于5000K

- 上下转动角度	0-130°±2°

- 左右转动角度	0-270°±2°

数据输出：2种文件输出法，USB传输，内置16G内存卡读卡器读写

- 喉镜片（含摄像头）

- 摄像头分辨率200万像素

- 电源	12V

- *喉镜片	8种规格钛钢可选重复使用金属镜片（a:镜片前端可活动式带弯头镜片分：成人大号，成人中号，儿童；b：固定式金属镜片分：成人大号，成人中号，儿童，婴儿，早产儿）；4种钛合金支架（配套使用一次性镜片，一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，）重复使用镜片和支架规格齐全，适应不同病员，消毒时镜片与摄像头可拆卸独特设计，大大避免损伤摄像头，所有镜片与支架均与主机兼容匹配。

- 视场角	≧90°

- 光照度	≧800LUX

- 电池

*视频喉镜专用大容量锂电池，不可拆卸，待机高达500分钟。

- 电压	7.4V

- 容量	3000mAh

- 充电次数	≧500次

- 充电时间	≤4小时

- 电源适配器

- 充电接口输入极性	内正外负

- 充电器输入	100-250V,50Hz

- 充电器输出	4.2V-12V,1000mA

- 运输/储存环境

- 温度	-10℃~﹢40℃

- 湿度	≤93％

- 大气压力	500hPa to 1060hPa

- 工作环境

- 温度	-10℃~﹢40℃

- 湿度	30％~85％

- 大气压力	700hPa to 1060hpa

- *防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。

- 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。

- *拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照，摄像功能，轻轻一点，即可实时存储高清图片或影像。

- *镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用最新防脱落锁扣开关设计，所有连接器采用航空标准弹性针孔设计，针孔均进行过镀真金处理。

- 手柄为波浪型防滑设计，手柄顶端可旋开盖帽，随意更换锂电池；手柄材质采用高强度进口PC材料。

三、输液泵               5台

(1)输液器规格:适用10滴/ml、15滴/ml、20滴/ml、60滴/ml等4种规格

(2)输液模式：容积模式、滴速模式、微量模式、编程模式、体重模式等

(3)输液器管理：可增加、删除、保存1～40种输液器品牌，校准后适用国内外所有输液器品牌

(4)精度误差: 流速精度：≤±5%，滴速精度：≤±2%  （校准后）

(5)流速设定: 容积速度：0.1ml/h～1200ml/h       快排速度：600ml/h

滴数速度：1滴/min～400滴/min

- 预置量设定: 1～9999ml

- KVO速度: 1ml/h～10ml/h可调，默认：1ml/h

(8)BOLUS输液：手动Bolus：输液中长按BOL键执行Bolus,松手停止Bolus

自动Bolus：输液中点按BOL键,设置Bolus的量和速度

(9)气泡检测:超声波检测，气泡≥50uL可检测，5档灵敏度可调

(10)下端压力: 200mmHg至1200mmHg，16档可调，实时压力显示，mmHg和kPa两种单位可选

（11）键盘锁: 输液过程中可以手动上锁与锁键

(12)快速更改输液速度: 输液过程中，可不停机修改预置量、速度与时间

(13)报警:开门、气泡、漏液、空瓶、下端阻塞、上端阻塞、暂停超时、输液完成、压力传感器脱落、滴速传感器脱落、加温器脱落、电机反转、滴速异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏等 30 多种安全监控报警

(14)灯光提示:3种颜色提示：绿色为输液正常；橙黄色为中低级警报，输液不停止；红色为高级警报，输液停止

(15)历史记录: 可记录20000条输液记录、10000条事件记录，可下载到电脑保存、查询

(16)电池：镍氢电池，DC9.6V，2000mAh；可在25ml/h速度下使用超过5小时

（17）电气设备安全分类: Ⅰ类、带内部电源、IPX4、CF型

（18）安装方式:适用圆杆和方杆，可90℃旋转，可横、竖两种方式安装

（19）使用环境:温度 +5℃ ～ +40℃；湿度 20% ～ 90%；大气压70kPa  ～ 106kpa

四、注射泵                 9台

（1）流速范围：0.01～1200ml/h，以0.01ml/h递增；

（2）流速精度：≤±2%；

（3）可使用不同规格的注射器：5,10,20,30,50/60ml，并自动识别注射器规格；

（4）注射模式：速度/总量、时间/总量、速度/时间、推空、微量、编程、药物体重、手动Bolus、自动Bolus、药物库等10种模式

- 暂停时间：1分钟到24小时，可调；

- BOLUS功能：快速Bolus：在注射过程中长按BOL键，不限制Bolus量

编程Bolus：在注射过程中点按BOL键，设置Bolus的量和速度；

（7）KVO速度：0.1～20ml/h可调，默认：1ml/h；

（8）编程模式：可编辑8段的注射过程；

*（9）压力跌落（针头脱落）：输液过程中压力快速跌落时，提醒针头脱落或者管路接头脱落

*（10）阻塞报警极限值：200mmHg至1200mmHg，16档可调，实时压力显示，mmHg和kPa两种单位可选；

（11）压力信息显示：图形显示当前管路内的压力信息；

（12）消除间隙：安装注射器后，自动检测、消除推杆和注射器的间隙；

（13）报警信息：药物将尽、注射完毕、推空、阻塞、暂停超时、速度异常、压杆错误、推杆错误、推柄夹错误、供电异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏、压力传感器脱落、机器故障等 20 多种安全监控报警

（14）预报警信息：电池欠压预报警、药物将尽预报警；

（15）键盘锁：具有键盘锁功能；

（16）外观设计：具有注射器活塞推杆保护器、双方向摇摆固定夹；

*（17）历史记录：可记录20000条输液记录、10000条事件记录，可通过USB接口下载到电脑；

*（18）电池电量：在5ml/h时，最少使用7个小时；

（19）安装方式：适用圆杆和方杆，可横、竖两种方式安装,可叠加2～6台组成多通道注射

（20）防电流等级：CF、I类设备。

五、振动式物理治疗仪                1台

1.供电电源：220VAC，50Hz
2.振动频率：10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调
3.振动时间：1-60分钟，连续可调
4.输出路数：单路输出
5.振动幅度：动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力
6.叩击换向器：具有90度固定角度叩击换向器
7.动力管：长度2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧
8.人机交互界面：高亮电子数码管显示，简易按键式操作
9.伺服系统：采用24V安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致
10.叩击头：
1号叩击头(外径尺寸Φ4130mm，滑面硅橡胶叩击头)：增强型，强力治疗使用：
2号叩击头(外径尺寸中Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头)：标准型，普通治疗或护理使用：
3号叩击头(外径尺寸中Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头》：柔和型，特殊治疗或护理使用：
4号叩击头(羊角形，聚氨酯海绵面叩击头)：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用
11.噪声控制：正常振动频率(25Hz)运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB
六、床单位消毒机             3台

（一）主要功能：

1、微电脑程序控制，中文液晶显示屏，触感面板操作；

2、采用高精度实时时钟芯片控制；

3、*可手动压缩、手动消毒；

4、*可全自动压缩、全自动消毒一体式控制方式；

5、双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

6、采用高频陶瓷放电发生器；

7、*臭氧发生器具有故障监测、报警功能；

8、*臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能；

9、内设臭氧还原功能，臭氧还原时间快；

10、内置空气过滤；

11、配置空气压缩机，大功率；

12、*臭氧输出管采用隐藏式设计，其出气嘴选用不锈钢材质；

13、*消毒床罩接气嘴采用高密度聚乙烯树脂；

14、*消毒床套接气嘴采用三层ABS板、二层硅胶板加工成型。

（二）主要技术参数：

1、额定电压：AC 220V±22V

2、额定频率：50Hz±1Hz

3、功率：≤1200W

4、臭氧浓度：≥500mg/m3

5、消毒时间：1min-120min任意设定，自动保存

6、压缩时间：0S-99S任意设定，自动保存

7、*臭氧泄漏量：＜0.07mg/m3

8、臭氧还原时间可调：1s-99min

9、*臭氧浓度可调：1-10档

10、*标配：一次性消毒袋1：50、一次性消毒床罩1：50、多次消毒袋1：2、多次消毒床罩1：1、多次消毒床套1：1

七、空气消毒机                8台

（一）、主要功能：

1、*微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

2、*UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、*风速高、中、低可选；

9、*双通道循环出风；

10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、*外设防滑扶手，推拉移动自如。

（二）、主要技术参数：

2、适用体积：100m3

2.1、外形：移动式

2.2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm

2.3、*循环消毒风量：≥1000m3/h

2.4、*紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.29×103μW/cm2

2.5、消毒功率：≤430W

2.6、紫外线管寿命：≥5000h

2.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

2.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

2.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

2.10、额定电压：AC 220V±22V

2.11、额定频率：50Hz±1Hz

2.12、噪音：≤55dB(A)

2.13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

2.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

2.15、安全防护类型：I类

八、诊查床                      4张

1.尺寸：1950*650*650 （mm）

2.床身：采用优质钢管弯制焊接而成。

3.床面：高级皮革包裹进口海绵。

4.表面处理：床身采用静电喷塑处理。

九、转运平车                   1辆

1.尺寸1930*750*600/830mm框架结构采用优质碳钢喷塑成型。

2.平车面及护栏采用ABS材料一次成型。

3.平车面分体设计，起背由气弹簧控制，可单手操作，使用方便，背部提起角度大于60°。

4.左右两侧ABS材质大护栏有阻尼装置，移动轮采用高级橡塑静音轮。

5.平车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为600/830mm;

6.采用中控刹车系统，稳定可靠；配导向轮装置，一人可轻松操作。

7.焊接工艺：采用自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固；金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；喷塑工艺：经过SGS认证，采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等22道工序，提高整体的防腐蚀性能。

十、护理车                  2辆

1、主体采用优级304不锈钢材料。

2、三层结构可放置物品方便使用，上中层带有不锈钢实芯三面围栏。

3、柜体右侧配置一个污物袋，防水牛津布制作，耐用，可拆卸清洗。

4、配置φ100静音脚轮， 推动灵活。

5、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

6、尺寸：950×450×810（mm)

十一、仪器车               2辆

- 整车由不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成。

- 双层设计，每层三面均带围栏。

- 抽屉配有高静音滑轨。

- 配置四个优质静音耐磨万向脚轮，推动轻松灵活。

5.尺寸：650*550*890(mm)

十二、治疗车                    2辆

- 框架采用优质304不锈钢管材,面板采用1.0mm优质304不锈钢拉丝板；

- 不锈钢实芯三面围栏，两层台面下均有支撑管加固；

- 四个φ100超静音脚轮，其中两个带刹车，方便推送；

4.尺寸750*450*900mm

十三、仪器柜                   2台

- 尺寸900*400*1750mm

- 柜体采用1.0mm厚锈钢板加工,门子为玻璃对开门,带可调层板托架(4个),

- 门板内外均为不锈钢板。

十四、抢救车                  2辆

1.柜体均采用优质304不锈钢板材，框架采用Φ25不锈钢圆管；

2.整体制作精美，焊缝平滑，内外无毛刺、倒钩等，螺丝、导轨等部件有安全保护措施，防止意外划伤人体导致交叉感染。

3.下方左侧为单门带锁可存放物品，右侧上方为抽屉，抽屉滑轨为双节静音滑轨，下方配有单门带锁可存放污物桶。

4.脚轮：采用静音万向轮，对角刹车。车轮内置高耐磨自润滑轴承，优质耐磨轮体，可有效防止头发等异物缠绕，运转灵活，长期使用无噪音、不生锈，稳定性好。

5.车身不积尘、不生锈，耐医疗药品及酸碱腐蚀，易于清洁与消毒。台面长期使用不塌陷。

6.尺寸：650*400*850mm

十五、污物车                    1辆

1.采用优质不锈钢材料焊接而成，外观平整，光滑美观；

2.污物袋采用防水牛津布制作，耐用，可拆卸清洗。

3.配置φ100静音脚轮， 推动灵活。

4.外型美观，平整、端正、四角平行，抛光均匀。

5.尺寸：880×670×945（mm)

十六、病历车                    1辆

1.全车由304不锈钢板焊接组装而成，防锈，耐久，坚固；

2.脚轮采用φ100刹车万向轮，坚固、耐磨损

3.框架：30*30*1.8mm不锈钢管

4.抽屉顶采用1.0厚CR拉丝板，抽屉滑轨为双节静音滑轨

5.上层抽屉，下层40格病历插板。

十七、单动钛夹钳                5把

| 序号 | 名称 | D | L | ɑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单动钛夹钳 | Φ10±0.5 | 180-450 | ≥5º |

1、钛夹钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

2、头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

3、钛夹钳硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

十八、持针钳                  5把

| 序号 | 名称 | 规格 | 钳杆外径D | 钳杆长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式（直头、弯头、归位） | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 | ≥30º |

1、持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

2、头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

3、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

十九、弯剪刀                     5把

| 序号 | 名称 | 规格 | 钳杆外径D | 工作长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯剪刀 | Φ5 | Φ5±0.3 | 330±10% | ≥50º |

抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

1、钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

2、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

3、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

4、器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

二十、无创抓钳                   5把

| 序号 | 名称 | 规格 | 钳杆外径D | 工作长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创抓钳 | Φ5 | Φ5±0.3 | 330±10% | ≥50º |

1、抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

2、钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

3、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

5、器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

二十一、弹簧抓钳                    5把

| 序号 | 名称 | 规格 | 钳杆外径D | 工作长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧抓钳 | Φ5 | Φ5±0.3 | 330±10% | ≥50º |

1、抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。

2、钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

3、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。

4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。

5、器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

二十二、弹簧吸引器                 5套

| 序号 | 名称 | 规格 | 管部外径D | 管部长度L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧吸引器 | Φ5 | Φ5±0.3 | 180-450 |

1、吸引器采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。

2、吸引器内芯通常，无堵塞现象。

3、器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

### 正本/副本

### 政府采购项目

### 采购项目编号：

合阳县医院医疗设备购置项目

投 标 文 件

## （资格证明文件）

包    号：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

## 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）供应商2020年度或2021年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（5）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（6）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）

（7）投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2020年度或2021年度经审计的财务报表

提供供应商2020年度或2021年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9  投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

合阳县医院医疗设备购置项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）

包    号：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式三）

2、开标一览表（见投标文件格式四）

3、投标分项报价表（见投标文件格式五）

4、技术偏离表（见投标文件格式六）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式七）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式八）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式九）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式三）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式四）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式五）

### 投标分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

（投标文件格式六）

### 技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标文件技术响应内容必须按照投实际响应内容填写，不得直接将采购文件的技术要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式七）

### 商务条款偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 验收 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式八）

### 中小企业声明函(货物)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式九）

### 投标人监狱企业声明函

（注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　期：

（投标文件格式十）

### 残疾人福利性单位声明函

（注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 包括但不限于投标方案或技术方案（格式自拟，内容应包含评标办法中除商务响应以外的内容）

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）