政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-1414/001

陕西省勉县医院医用直线加速器、大孔径定位CT采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年六月

目  录

第一章  招标公告	1

陕西省勉县医院医用直线加速器、大孔径定位CT采购项目招标公告	1

一、项目基本情况：	1

二、投标人的资格要求	1

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；	1

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：	1

3、本项目的特定资格要求：	1

三、招标文件的获取方式	2

四、投标文件递交	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

八、附件	4

第二章  投标人须知	5

（一）投标人须知前附表	5

（二）投标人须知	10

一、总  则	10

1.     采购人、采购代理机构及投标人	10

2.     资金来源	11

3.     投标费用	11

4.     适用法律	11

二、招标文件	11

5.     招标文件构成	11

6.     招标文件的澄清与修改	12

7.     投标截止时间的顺延	12

三、投标文件的编制	12

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	12

9.     投标文件组成	13

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	13

11.    投标报价	13

12.    投标保证金	13

13.    投标有效期	14

14.    投标文件的制作	15

四、投标文件的递交	15

15.    投标文件的密封和标记	15

16.    投标截止	15

17.    投标文件的接收、修改与撤回	16

五、开标及评标	16

18.    开标	16

19.    资格审查及组建评标委员会	17

20.    投标文件符合性审查与澄清	17

21.    投标偏离	18

22.    投标无效	18

23.    比较与评价	19

24.    废标	19

25.    保密要求	20

六、确定中标	20

26.    中标候选人的确定原则及标准	20

27.    确定中标候选人和中标人	20

28.    发出中标通知书	20

29.    告知招标结果	20

30.    签订合同	21

31.    履约保证金	21

32.    预付款	21

33.    招标代理服务费	21

34.    政府采购信用担保及融资	22

35.    廉洁自律规定	25

36.    人员回避	25

37.    质疑的提出与接收	25

附件1：投标担保函	27

附件2：履约担保函格式	28

第三章  评标方法和标准	30

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。	30

二、由评标委员会负责的审查评审工作。	30

三、评审标准中应考虑下列因素：	31

评审因素和指标	33

第四章  拟签订的合同文本	35

第五章  采购需求及要求	39

一、采购清单	39

二、技术参数要求	39

第六章  投标文件格式	41

一、资格证明文件	41

正本/副本	41

政府采购项目	41

采购项目编号：	41

（资格证明文件）	41

第一部分  身份证明文件	42

二、商务及技术文件	49

目  录	50

投标函	51

开标一览表	52

投标分项报价表	53

节能产品、环境标志产品明细表	54

配置清单	55

技术偏离表	56

商务条款偏离表	57

中小企业声明函(货物)	58

中小企业声明函(服务)	59

投标人监狱企业声明函	60

残疾人福利性单位声明函	61

符合评分标准要求的商务文件	62

投标人须知第10条要求的所有技术文件	63

投标方案或技术方案	64

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）	64

业绩一览表	65

投标人须知前附表要求的其他文件	66

投标保证金支付凭证或担保函（复印件）	67

第一章  招标公告

## 陕西省勉县医院医用直线加速器、大孔径定位CT采购项目招标公告

###### 项目概况

医用直线加速器、大孔径定位CT采购项目采购项目招标项目的潜在投标人应在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/获取招标文件，并于 2022年08月03日 14时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SCZD2022-ZB-1414-001

项目名称：医用直线加速器、大孔径定位CT采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：35000000.00元

最高限价：31000000.00元

采购需求：医用直线加速器、大孔径定位CT各1台，预算金额：35000000.00元，最高限价：31000000.00元。简要技术要求、用途：高精立体定向外科等先进治疗技术。具体参数详见招标文件。

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(医用直线加速器、大孔径定位CT采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(医用直线加速器、大孔径定位CT采购项目)特定资格要求如下:

3、本项目的特定资格要求：
3.1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2、投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；
3.3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
3.4、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；
3.5、供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.6、需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

#### 三、获取招标文件

时间： 2022年07月13日 至 2022年07月20日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/

方式：在线获取

售价： 500元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月03日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第1会议室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第1会议室

1、落实政府采购政策：

1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3  《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4  《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、招标文件获取方式

（1）下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传介绍信及身份证复印件，否则购买操作无法完成。

（2）下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

（3）下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确完善用户信息，特别是财务信息。

（4）下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用由招标代理机构出具，在开标时领取；平台下载服务费、由“中招联合信息股份有限公司”出具增值税电子普通发票，可登录平台自行下载。

（5）中招联合招标采购平台统一服务热线：010-86397110(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：陕西省勉县医院

地址：陕西省汉中市勉县

联系方式：0916-3232072

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证劵大厦8层

联系方式：029-88497916

###### 3.项目联系方式

项目联系人：魏博芸、程燕

电话：029-88497916

陕西省采购招标有限责任公司

2022年07月13日

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：陕西省勉县医院 地 址：陕西省汉中市勉县 电 话：/ |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证劵大厦8层 联系人：魏博芸、程燕 电话：029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 3.1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3.5供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.6需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 医用直线加速器不允许采购进口产品 大孔径定位CT不允许采购进口产品 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：本项目不接受联合体投标 |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业（制造业） |
| 2.2 | 项目预算金额：35000000.00元； 最高限价：31000000.00元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 1 包 |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币 壹拾万元整（￥ 100000.00 元）的投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金）。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号：102861184552 联系人：侯娜 联系电话：029-85256853 |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 商务及技术投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份。 |
| 16.1 | 投标截止时间： 2022年08月03日 14时30分00秒 （北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年08月03日 14时30分00秒 （北京时间） 开标地点：西安市高新二路山西证券大厦8层第1会议室 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品：医用直线加速器、大孔径定位CT |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 是 （是、否） 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的5%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 日历日 |
| 32.1 | 预付款比例为：/ |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）标准收取 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为： 3.1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3.5供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.6需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。 |
| 2 | 投标人应提交的其他文件：满足招标文件评审要求 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告/投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”了解详情。

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

1	陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

2	西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

3	西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

4	西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

5	西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

6	西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

7	西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

8	西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

9	西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

10	西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

11	咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

12	宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

13	铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

14	榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

15	延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

16	汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

17	安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

18	商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

1	宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

2	榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

3	延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

4	咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

5	营销一部	李 敏	87236311	13772031109

6	营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

7	营业部	张翔琮	87236306	18829235568

8	电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

9	明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

10	东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

11	经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

12	凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

13	兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

14	长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

15	友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

16	边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

17	北关支行	菅新培	86248203	18092169361

18	南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

19	西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

20	丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

21	雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

22	唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

23	枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

24	南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

25	南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

26	曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

27	太白路支行	马振林	68912880	15353736656

28	明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

29	凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

30	昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

31	丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

32	新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199
联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

十二、网商银行（合同贷）
十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
    2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
    4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
    四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):     
法定代表人或其授权委托代理人(签字）：                
单位地址:     
电话:

日期:     年    月    日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 （货物服务10%（通用）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 （注意小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除） |
| 环保节能评审 | 5 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0-5分 。 |
| 技术分 | 35 | 1、评审依据是投标响应产品的相关技术资料（如检测报告或技术白皮书）的有关内容对产品技术指标进行评审。完全满足参数要求得30分，非*项一项不满足扣除3分，*项一向不满足扣5分，扣完为止。 2、投标产品技术资料齐全、真实、表述一致，检测方式齐全，能够保证按期交货（提供虚假、伪造技术资料的取消其投标资格），计0～2分。 3、投标产品及其配置功能对招标文件要求进行响应，按其响应程度计0～3分。 |
| 售后服务 | 10 | 1、针对该项目有详尽售后服务承诺，售后服务计划、售后服务措施、质保期等，按其响应程度得0～4分； 2、所投产品厂家具有本地化的原厂售后服务，售后服务响应及时，在当地驻派有售后服务团队，提供相关证明与相关服务资格证书0～3分； 3、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～3分。 |
| 质量保证 | 15 | 1、对产品的供货、安装调试组织措施及方案完善，并针对该项目做出合理计划及调配，保证顺利进行，计0-5分； 2、设备供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，计0-5分； 3、产品设备性能优良，参数、性能、质量等符合国家的标准和有关规定，提供法定检测机构的检验证书，厂家授权等质量保证。按其响应程度计0～5分。 |
| 业绩 | 5 | 提供2019年以来生产厂家直线加速器或者大孔径CT的项目业绩，业绩以合同文件为依据，每提供一个类似项目业绩得1分，满分5分。 |
| 总分 | 100分 |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

乙方：（成交单位名称）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：完成服务内容所需的全部税费。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

1.1、付款方式:

1.1.1、合同签订后支付合同总价的50%

1.1.2、8月25日之前以预付款方式支付剩余50%，待货物安装验收合格以后予以确认。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、交货条件:

1、交货地点：陕西省勉县医院指定地点

2、交货期：60日历天

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后 12 个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

- 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。协商不成，可向    人民法院提起诉讼；或双方协议向    提起仲裁

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |
| --- |
| 采购单位 |  |
| 采购项目 |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） | 使用单位验收意见：（盖章） |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |

第五章  采购需求及要求

## 一、采购清单

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | 一台 | / |
| 2 | 大孔径定位CT | 一台 | / |

一、医用直线加速器

|  | 设备名称：医用电子直线加速器 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求：高端全数字化精准放疗医用直线加速器系统，支持三维适形、动态调强、 容积旋转调强、KV-CBCT 三维容积影像、可视化 4D CBCT，高精立体定向外科等先进治疗技术 |
| 1 | 配置要求 |
| 1.1 | 医用加速器主机 |
| 1.2 | 加速器专用进口激光定位灯 |
| 1.3 | 碳纤维床面病人治疗床 |
| 1.4 | 配套冷水机组 |
| 1.5 | 配套交流稳压电源 |
| 1.6 | 电视监视系统及双向呼叫系统 |
| 1.7 | 电子线限光筒，数量 5 个 |
| 1.8 | 常用维修工具 |
| 1.9 | 楔形过滤系统 |
| 1.10 | 电子线铅挡制作模具 |
| 1.11 | X 线铅挡托架 |
| 1.12 | 室内数据监视器 2 套 |
| 1.13 | 远程诊断维修 |
| 1.15 | 操作手册和维修手册及电路图 |
| 2 | 技术规格及量化指标 |
| 2.1 | 核心结构: |

| 2.1.1 | 加速管类型：行波或驻波 |
| --- | --- |
| 2.1.2 | 加速管/微波功率源的能量利用率≥5MV/MW |
| 2.1.3* | 质保:整机质保期 1 年，核心部件加速管部件免费质保 10 年。需原厂公司出具证明 材料。 |
| 2.1.4 | 微波功率系统:大功率磁控管，最大功率≥5MW。 |
| 2.1.5 | 电子枪：与加速管可分离，单独拆卸，便于维修。 |
| 2.1.6 | 束流磁偏转系统：滑雪式偏转或 270 度偏转。 |
| 2.1.7 | 电离室结构:双通道开放式或闭合式陶瓷电离室，具备温度气压函数自动修正功能 |
| 2.1.8 | 计算机控制系统：全数字化控制系统，在控制计算机显示器上可实时提供所有机器运 行参数。 |
| 2.1.9 | 计算机控制结构：应具有临床应用模式；特殊治疗应用模式；物理模式和维修模式。 |
| 2.1.10 | 联网功能：具有 DICOM RT 接口,可与第三方放射治疗产品相联接 |
| 2.1.11 | 维修模式软件的密码：投标厂商应提供进入维修模式的密码，直至最底层的维修模式。 |
| 2.1.12 | 室内数据显示器：在治疗室内应安装有至少 2 个数据显示器。治疗时可显示所有治疗 参数包括机械参数 |
| 2.1.13 | 远程维修功能：必需具备加速器的"远程维修"功能，提示故障趋势，并及时通知用户， 变"无序故障停机维修"为"有计划停机维护"，切实提高设备的无故障运行效率。 |
| 2.2 | 射线束特性: |
| 2.2.1 | X 射线 |
| 2.2.1.1 | X 线能量：6MV 和 10MV，需符合最新 BJR25 国际标准 |
| 2.2.1.2 | X 线百分深度剂量：水下 10cm，SSD=100cm,10X10cm 射野：6MV: 67.5% +/- 1.0% 10MV: 73 %+/- 1.0% |
| 2.2.1.3 | X 线最大剂量建成深度：SAD=100cm, 10X10cm 射野：6MV: 1.5 +/- 0.2cm 10MV: 2.25 +/- 0.2cm |

| 2.2.1.4 | 束流精度：束流击靶点尺寸不超过 2mm 直径的圆点 |
| --- | --- |
| 2.2.1.5 | X 线射野尺寸 0.5x0.5cm 至 40x40cm (SSD=100cm) |
| 2.2.1.6 | X 线对称性≤103% |
| 2.2.1.7 | X 线平坦度≤106% |
| 2.2.1.8 | 光野与射野的一致性≤1mm。 |
| 2.2.2 | 电子线 |
| 2.2.2.1* | 电子线能量：4 至 18MeV，可提供 5 档 |
| 2.2.2.2 | 电子线对称性 103% |
| 2.2.2.3 | 电子线平坦度 103% |
| 2.2.2.4* | 电子线的 X 线污染 4- 12MeV: ≤2%，>12MeV: ≤4% |
| 2.2.2.5 | 电子线限光筒：要求提供至少五个限光筒 |
| 2.2.2.6 | 限光筒安全性：有安全机械连锁防碰装置 |
| 2.2.2.7 | 使用限光筒时的光野：光野始终可见 |
| 2.2.3 | 剂量率 |
| 2.2.3.1 | X 线最小剂量率： ≤50MU/min@等中心处 |
| 2.2.3.2 | X 线最大剂量率： ≥600MU/min@等中心处 |
| 2.2.3.3 | 电子线最大剂量率： ≥600 MU/min |
| 2.2.4 | 特殊治疗模式 |
| 2.2.4.1 | 弧形治疗：具备 |
| 2.2.4.1.1 | 角度剂量率：0 º ~ 10º/MU (或 0.1MU~20MU/度) |
| 2.2.4.1.2 | 角度剂量率的调节精度： ≤0.1MU/度 |

| 2.2.4.2 | 楔形过滤板：具备 |
| --- | --- |
| 2.2.4.2.1 | 结构：内置全自动楔形板，无需手动跟换操作 |
| 2.2.4.2.2 | 楔形板角度调节范围：0 度-60 度连续可调楔形角 |
| 2.2.4.2.3 | 楔形照射野面积： ≥30cm X 40cm |
| 2.2.5 | 机械运动系统 |
| 2.2.5.1 | 机架旋转角度： ≥360°，顺时针和逆时针方向，显示误差不大于 0.5 度。 |
| 2.2.5.2 | 机架旋转速度：应连续可调 |
| 2.2.5.3 | TAD 距离：100 +/- 0.2cm |
| 2.2.5.4 | 机架、机头、床等中心精度≤0.75mm 半径球体 |
| 2.2.5.5* | 等中心高度： ≤128cm |
| 2.2.5.6 | 等中心到机头的净空间： ≥45cm |
| 2.2.5.7 | 等中心到机架纵向净空间： ≥120cm |
| 2.2.5.8* | 准直器系统：旋转可旋转范围≥360 度 |
| 2.2.5.9 | 准直器系统旋转精度≤0.5 度 |
| 2.2.5.10 | 上独立准直器移动范围：至少-12.5cm ~ +20cm |
| 2.2.5.11 | 下独立准直器移动范围：至少 0cm ~ +20cm |
| 2.2.5.12 | 独立准直器的自动复位：当选择使用对称模式时，上下两对独立准直器系统能自动复 位成对称位置 |
| 2.2.6 | 碳纤维床面治疗床 |
| 2.2.6.1 | 运动控制：应有调速电机控制，可调速运动 |
| 2.2.6.2 | 负载能力： ≥200 公斤 |
| 2.2.6.3 | 垂直移动范围： ≥110 cm |

| 2.2.6.4 | 前后移动范围： ≥100cm |
| --- | --- |
| 2.2.6.5 | 左右移动范围： ≥50cm |
| 2.2.6.6 | 治疗床的等中心旋转： ≥+/-95 度 |
| 2.2.6.7 | 治疗床面板：碳纤维结构，对 X 线吸收小，不影响剂量分布和建成深度；对 KV 级 X 线锥形束 CT 成像不形成伪影。 |
| 2.2.6.8 | 提供床面延长扩展板 |
| 2.2.6.9* | 床面独立旋转：床面可独立旋转角度≥+/-180 度 |
| 2.2.7 | 多叶准直器系统 |
| 2.2.7.1 | 叶片数量： ≥160 片 |
| 2.2.7.2 | 叶片高度： ≥8cm |
| 2.2.7.3* | 所有叶片在等中心平面的最大投影宽度：≤5mm |
| 2.2.7.4 | 叶片透射率(不含准直器：) ≤0.5% |
| 2.2.7.5 | 叶片移动精度误差：≤1mm |
| 2.2.7.6* | 叶片的移动速度：等中心处叶片移动最大速度≥5cm/s |
| 2.2.7.7 | 叶片移动精度的保证机制:对多叶准直器的叶片移动及其精度的监测，采用"光、电" 双重监测机制，保证移动精度 |
| 2.2.7.8 | 多叶准直器的调强应用:可进行静态调强、动态调强和容积旋转调强临床应用， |
| 2.2.7.9 | 叶片的验证：实时的叶片位置验证功能 |
| 2.2.7.10* | 动态调强具备准直器(钨门) 跟随功能: 运动速度≥9cm/s |
| 2.2.7.11 | 跟随准直器(钨门) 过中线距离:≥12cm |
| 三 | 实时影像验证系统 |
| 1 | 配置要求 |

| 1.1 | MV 级平板成像系统及可伸缩支架 |
| --- | --- |
| 1.2 | 专用工作站 1 套 |
| 1.3 | 数字化图像采集及图像处理软件 |
| 1.4 | DICOM 网络接口：具备 |
| 1.5 | 室内遥控器 |
| 2 | 技术规格及量化指标 |
| 2.1 | 硬件的要求 |
| 2.1.1 | 传感器面板材料结构：采用非晶态硅的平板型直接数字化成像检测器 |
| 2.1.2 | 有效图像感应面积： ≥40X40cm2 |
| 2.1.3 | 空间分辨率： ≥1024X1024 像素 |
| 2.1.4 | 像素灰度分辨率： ≥16bit/pixel |
| 2.1.5 | 像素空间分辨率： ≤0.25X0.25mm |
| 2.1.6 | 图像采集速度： ≥5 帧/秒 |
| 2.1.7 | 连读采集能力：可进行透视成像(电影拍摄和回放方式) |
| 2.1.8 | 双次曝光：自动进行双次曝光 |
| 2.1.9 | 射线能量：响应范围 X 射线 4-18MV |
| 2.1.10 | 缩回能力：:探测器应由马达驱动，可通过遥控收回，避免射线束的照射 |
| 2.1.11 | 防碰撞：具有防碰撞联锁功能 |
| 2.2 | 软件系统的要求 |
| 2.2.1 | 多种图像显示能力：可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图 像(模拟定位图像，或 DRR 图像) ，以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示 参考图像 |

| 2.2.2 | MLC 显示：可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状 |
| --- | --- |
| 2.2.3 | 图像增强：图像采集后自动进行图像增强处理 |
| 2.2.4 | 图像增强算法：具有先进的图像增强显示算法，有效分离靶区和周围正常组织和器官； 图像采集后自动关闭加速器的射线输出 |
| 2.2.5 | 软件其他功能 |
| 2.2.5.1 | 图像调节：自动/手动调节窗宽/窗位 |
| 2.2.5.2 | 图像放大/缩小显示：支持图像的放大/缩小显示调节 |
| 2.2.5.3 | 图像编辑功能：包括大小、翻转、旋转 |
| 2.2.5.4 | 几何测量功能：距离，面积，角度 |
| 2.2.5.5 | 栅格覆盖显示：支持 |
| 2.2.5.6 | 自动照射野边界搜索和显示：具备 |
| 2.2.5.7 | 统计直方图的计算和显示：具备 |
| 2.2.5.8 | 可回放运动图像 |
| 2.2.5.9 | 可进行文字标注 |
| 2.2.6 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检 测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差 |
| 2.2.7 | 具有 DICOM 标准网络功能 |
| 四 | 集成 X 线容积影像系统(锥形束 CT 系统) |
| 1 | 配置要求 |
| 1.1 | KV 级 X 线球管、发生器及滤线板 |
| 1.2 | 非单晶硅影像探测板 |
| 1.3 | X 线容积影像软件系统 |

| 1.4 | 高性能影像重建与处理工作站 |
| --- | --- |
| 2 | 技术规格及量化指标 |
| 2.1 | 系统基本结构：整套系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架及等中心。 |
| 2.1.1 | 高压发生器：40kW,射线能量 70- 150kVp |
| 2.1.2 | X 线球管：15/45kW,双焦点：0.4/0.8mm |
| 2.1.3 | 滤线器：提供至少 3 种型号，并可编码 |
| 2.1.4 | 支撑球管的机械臂：可以伸缩，不用时可以收回 |
| 2.1.5 | 机械臂到位精度： ≤±1mm |
| 2.1.6 | CBCT 影像扫描孔径： ≥90cm |
| 2.2 | 非单晶硅影像数字化板 |
| 2.2.1* | 探测器平板：有效物理尺寸≥40x40cm |
| 2.2.2 | 成像方式：支持 X 光拍片，透视，和容积影像(锥形束 CT) 模式 |
| 2.3 | 图像软件系统 |
| 2.3.1 | 系统接口 |
| 2.3.1.1 | 与加速器的接口：当加速器上选定病人时，影像系统上也同时指向同一病人 |
| 2.3.1.2 | 与治疗床接口：可将治疗床摆位修正矢量传送到治疗床，并可以在控制台自动控制床 位置。 |
| 2.3.2 | 二维 X 线图像：支持拍摄/处理静态 kV 级 X 线图像 |
| 2.3.3 | X 线透视功能：支持 kV 线 X 线透视功能 |
| 2.3.4 | 三维 X 线容积图像(Cone-beam CT) |
| 2.3.4.1 | 图像采集/重建时间：可以 1 分钟内完成机架旋转 360 度,采集图像并同步完成图像 重建.并可以用不到 360 度的旋转快速完成 X 线容积图像(Cone-beam CT) |

| 2.3.4.2 | 可采集重建 CBCT 图像最大长度： ≥25cm |
| --- | --- |
| 2.3.4.3 | 图像处理功能：支持 DRR 任意角度的平面重建，有图像显示工具，窗宽/窗位调节， 缩放显示等 |
| 2.3.4.4 | 图像配准(Registration)：可以手动和自动进行计划图像和千伏级(KV)影像系统的 图像进行配准, 自动配准时,至少可以对感兴趣区内的图像进行骨性解剖结构或灰度 (CT)值进行 |
| 2.3.4.5 | 计划数据显示：治疗计划中的轮廓线可以显示于千伏级(KV)影像系统中 |
| 2.3.4.6 | 床移动矢量：图像配准后,可自动生成治疗床的移动矢量;包括三维平移矢量和三维转 动量;其中转动量可以自动转换成平移矢量 |
| 2.3.4.7 | 床相对零位：可以在加速器控制室内设定床相对零位,记录、显示并行床相对移动矢 量 |
| 2.3.5 | 千伏级(KV)影像系统控制台：可以在影像系统控制台上同时控制实时影像系统 EPID 的图像 |
| 2.3.6 | 质控设备：有一整套完备的千伏级(KV)影像系统图像质量和几何位置质控模体,可以 方便地测量 CBCT 图像的灰度分辨率和空间分辨率, 以及 KV 与 MV 系统的几何重合 度 |
| 2.3.7 | CBCT 图像质量要求 |
| 2.3.7.1 | 图像空间分辨率： ≥ 10 LP/cm |
| 2.3.7.2 | CBCT 重建图像分辨率：最大可达到 1024x1024x16bits |
| 五 | 可视化四维 CBCT 影像引导系统 |
| 1 | 功能要求 |
| 1.1 | 实现患者自由呼吸情况下，用 CBCT 影像追踪体内肿瘤靶区的临床目的 |
| 1.2 | 在操作工作台上直接显示治疗前的四维靶区运动影像 |
| 1.3 | 本系统支持运动 4D CBCT 影像采集，并可在操作员工作站上进行 on-line 在线的 匹配、校准。 |
| 1.4 | 在操作工作台上可以显示横断面、冠状面和矢状面的四维 CT 影像 |

| 1.5 | 四维影像引导系统可依序将每个投影按照时相归类；通过每个投影图像中观察解 剖结构的运动来确定排序归类的时相，并从体内解剖结构的运动中直接计算出呼 吸曲线。上述功能自动完成，无需添加外部的辅助门控设施。 |
| --- | --- |
| 2 | 技术性能 |
| 2.1 | 与动态配准同步完成所有时相配准结果，具有并且能够浏览任意结果。 |
| 2.2 | 支持 4D 图像配准结果修正偏差阈值设定，配准结果超阈值报警 |
| 2.3 | 所有时相 4D 图像配准均能得到三方位线性及三方位旋转偏差结果。 |
| 六 | 高精立体定向动态放射外科功能 |
| 1* | 提供 HDRS 或 HyperARC 等专用高精动态放射外科功能，厂家需配备各自最新高端精 细化多叶光栅系统来满足此技术开展的需要。 |
| 2 | 能够支持开展脑部 SRS 及体部 SBRT 立体定向放疗技术 |
| 2.1 | 剂量调节能力：能够突破叶片宽度限制，剂量调节可达到 1mm 分辨率 |
| 2.2 | 可实现单中心多靶区同步治疗 |
| 2.3 | 可执行多弧快速计划 |
| 七 | 放射治疗计划系统 |
| 1 | 系统用途 |
| 1.1 | 本系统用于设计制定三维适形以及精准调强放射治疗计划。 |
| 1.2 | 本系统三维计划要求具备 CT 模拟功能，能融合多种影像以准确确定靶区及其它组织； 计算模型为基于业界金标准的蒙特卡罗算法；具有基于放射生物原理的计划优化引 擎。 |
| 1.3 | 提供 1 套物理计划系统工作站，2 套医生勾画工作站。 |
| 2 | 系统运行环境要求及参数 |
| 2.1 | 招标范围：计算机硬件，操作系统，应用软件和外设： |
| 2.1.1 | 物理计划系统工作站主频≥2.6 GHz Xeon 14-Core 双路 CPU 或同等性能； |

| 2.1.2 | 内存≥ 128 GB； |
| --- | --- |
| 2.1.3 | Windows 7 64 位操作系统； |
| 2.1.4 | ≥ 24寸 的 LCD 显示器； |
| 2.1.5 | 物理计划系统医生勾画工作站主频≥ 2.8 GHz Xeon 4-Core CPU 或同等性能； |
| 2.1.6 | 内存≥ 8 GB； |
| 2.1.7 | Windows 7 64 位操作系统； |
| 2.1.8 | ≥ 24寸的 LCD 显示器； |
| 2.2 | 系统应能将上述数据以数字化方式存储，并能与其他计算机系统通过网络进行相关的 数据传输。 |
| 2.3 | 系统能进行 CT 模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗， 能够进行逆向调强治疗计划设计。 |
| 2.4 | 系统应完全遵从 DICOM 标准，以实现医学影像共享。 |
| 2.4.1 | 系统能与支持 DICOM3.0 的 CT、MR、PET 等影像设备连接，并导出 DICOM 影像。 |
| 3、 | 计划系统软件要求： |
| 3.1 | 厂家负责一台加速器的特殊蒙卡算法的线束数据的采集、拟合和输入。 |
| 3.2 | 轮廓勾画功能如下： |
| 3.2.1 | 边缘自动探测和重要器官自动规避的功能； |
| 3.2.2 | 智能三维自动勾画软件功能； |
| 3.2.3 | 逐层上、下复制和内插功能； |
| 3.2.4 | 快速创建和外放结构，多结构相加或相减； |
| 3.2.5 | 支持 PET SUV 的轮廓自动勾画； |
| 3.2.6 | 提供四维勾画功能：采用四维影像图集来创建轮廓； |

| 3.2.6.1 | 可将两个以上或 4D 图像序列合并生成特殊影像(最大密度投影 MIP， 最小密度投 影 MinIP， 或平均密度投影 Average) ，这些特殊影像可快速定义受呼吸运动影响 的靶区体积； |
| --- | --- |
| 3.3 | 适形计划： |
| 3.3.1 | 自动或手动设置形状； |
| 3.3.2 | 在影像上编辑挡块、射野形状和 MLC； |
| 3.3.3 | 可以在 BEV 图像上，对 MLC 的位置或挡铅形状、大小进行编辑； |
| 3.4 | 该软件系统的 IMRT 计划功能要求如下： |
| 3.4.1 | 多种函数模式： |
| 3.4.1.1 | 生物剂量函数模式； |
| 3.4.1.1.1 | 生物函数可用于肿瘤和串行以及并行危机器官； |
| 3.4.1.2 | 物理剂量函数模式； |
| 3.4.1.2.1 | 高/低剂量的百分体积约束； |
| 3.4.1.2.2 | 基于剂量体积的约束，可用于肿瘤和正常组织优化； |
| 3.4.2 | 优化方式： |
| 3.4.2.1* | 可以自动定义优化函数作用的区域，从而无需勾画辅助器官即可优化没有勾画的区域 的剂量； |
| 3.4.2.2 | 可定义剂量过渡区； |
| 3.4.2.3 | 可将优化函数作用区域用图形显示出来； |
| 3.4.2.4 | 当优化靶区时，用约束性优化工具来保证所有危机器官达到目标； |
| 3.4.2.5 | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来，当满足第一目标后自动 寻找下一个更严格的目标，以更好地满足正常器官； |
| 3.4.2.6 | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制 作； |

| 3.4.2.7 | 子野形状优化(SSO) 能够改善计划的质量和子野执行效率； |
| --- | --- |
| 3.4.2.8 | 能够智能考虑表浅移动靶区的剂量分布； |
| 3.5 | 计算方式： |
| 3.5.1 | 能提供多种光子线剂量算法； |
| 3.5.2* | 光子线蒙卡算法 |
| 3.5.3 | 光子线 Collapsed Cone 算法； |
| 3.5.4 | 电子线蒙卡 EMC 算法； |
| 3.6 | CT 模拟功能： |
| 3.6.1 | 多方位重建视图：能生成任意方位剖面的重建； |
| 3.6.2 | 生成的 DRR 要求： |
| 3.6.2.1 | DRR 可在任意方向平面生成； |
| 3.6.2.2 | DRR 重建矩阵不小于 CT 扫描矩阵(≧512X512)； |
| 3.6.2.3 | 显示骨和软组织的最大密度投影差异； |
| 3.6.2.4 | 鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC 和 port 随射野变化而更新； |
| 3.6.3 | CT 模拟实现方式：可移动激光灯和定位系统。 |
| 3.7 | 外照射计划显示要求： |
| 3.7.1 | DVH 计算和显示； |
| 3.7.2 | 快速查找剂量的热点和冷点位置； |
| 3.7.3 | 定制等剂量线显示模板； |
| 3.7.4 | DVH 实时更新； |
| 3.7.5 | REV(Room's-Eye-View )视觉观，可虚拟显示患者在机房治疗时的位置，与机架、 治疗床、和光野的关系，用以治疗时验证患者； |

| 4 | 售后服务及技术支持 |
| --- | --- |
| 4.1 | 供应商负责进行数据采集和拟合。 |
| 4.2 | 供应商应安排原厂具有专业资质的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作 人员及医生进行应用培训。 |
| 八 | 肿瘤放疗信息管理系统 |
| (一) | 网络技术规格及要求 |
| 1.1 | 网络拓扑结构：以太网结构 |
| 1.2 | 网络通讯协议：TCP/IP |
| 1.3 | 网络数据传输速度： ≥1 GB/s |
| 1.4 | 交换机：厂商提供 8 口以上千兆以太网交换机 |
| 1.5 | 网络物理连线材料：带屏蔽五类双绞线或光纤 |
| (二) | 硬件技术规格及要求 |
| 2 | 应用/数据库服务器：X86 架构服务器 |
| 2.1 | 数据库服务器：核心数据库和应用软件服务器 |
| 2.1.1 | 中央处理器：英特尔四核至强处理器 |
| 2.1.2 | 内存： ≥12GB，DDR- 1333 内存带 ECC |
| 2.1.3 | 驱动器： ≥146GB SAS/SATA 驱动器 |
| 2.1.4 | 网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 2.1.5 | 光盘驱动器：DVD ROM |
| 2.1.6 | 不间断电源：10 分钟后备时间，报警功能 |
| 2.1.7 | 操作系统：微软 Windows Server 2008 64 位英文版本 |
| 2.1.8 | 数据库：微软 SQL Server 2008 64 位英文标准版本 |

| 2.1.9 | 机柜：22U 标准机柜 |
| --- | --- |
| 2.1.10 | 保修：提供原厂上门服务 |
| 2.2 | 条码打印机：条码打印管理 |
| 2.3 | 数码摄像头：病人大头照拍摄管理 |
| 3 | 放疗网络连接：通过放疗网络，能实现与下列设备和系统联网，根据医院实际需求开 放相应接口 |
| 3.1 | 支持主流直线加速器接入 |
| 3.2 | 治疗计划系统接入 |
| 3.3 | 支持主流加速器所带 MLC，要求放疗网络实现 MLC 参数设置、记录、验证 |
| (三) | 软件环境，技术规格及要求 |
| 1 | 系统平台：运行放疗网络系统的工作平台 |
| 1.1 | 操作系统和数据库正版软件要求：所有运行于服务器和工作站的软件必须是正版软件 |
| 1.2 | 系统架构：支持 C/S 系统架构 |
| 1.3 | 操作系统：支持 X86 硬件架构的网络操作系统 |
| 1.4 | 数据库：关系数据库微软 SQL Server |
| 2 | 放疗数据库应用软件：建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户 界面程序。病人治疗数据，包括文字资料，治疗计划数据，集中存储在服务器数据库 中，联网工作站之间信息资源共享 |
| 2.1 | 用户权限管理：用户权限集中管理 |
| 2.2 | 电子病历软件功能：配备应用软件系统，对病人数据、治疗计划射野参数信息的浏览 功能 |
| 2.2.1 | 病人基础资料管理：实现病人基础 ADT 数据的录入 |
| 2.2.2 | 登记：患者原始数据录入，快速检索患者资料、医嘱、治疗安排等相关信息 |

| 2.2.3 | 排程：治疗日历模块能自动安排患者治疗时间和治疗模式 |
| --- | --- |
| 2.2.4 | 统计：具有统计图表绘制功能，自动分析设备使用情况、病人数据和医务人员工作量 的分析 |
| 2.3 | 加速器连接：可以连接主流加速器各项功能，支持设备验证，指示超出误差范围，用 户自定义误差范围限制 |
| 2.4 | R&V：加速器参数配置，可设置加速器的机械和治疗参数警报功能，照射参数或剂量 超出容许误差时，显示警告信息 |
| 2.5 | 自动序列照射：支持“自动序列照射”功能，在对一个病人进行多个照射野的连续治疗 中，自动按照设定的次序设置加速器和多叶准直器的照射参数，并进行定位验证，中 途不需技术员进出治疗室 |
| 2.6 | 记录和验证系统：记录和验证系统可自动记录实际治疗数据 |
| 2.7 | 科室管理模块：科室主任管理科室日常工作的工具 |
| 2.7.1 | 科室人员工作安排：动态日程安排，智能化冲突解决方案，快速检索 |
| 2.7.2 | 优化：治疗资源的自动分配和优化 |
| 2.7.3 | 报表：自定义报表功能，允许用户管理报表格式和样式，自定义报表内容 |
| 2.7.4 | 统计：统计分析工具，帮助分析科室工作效率，包括设备工作量统计、人员工作量统 计、病人量统计等供科研用的统计报告 |
| 九 | 售后服务 |
| 1 | 提供系统制造商原厂常驻中国的售后物理师提供相关物理服务。 |
| 2 | 系统制造商原厂常驻中国的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及 医生进行应用培训并协助完成临床前测试，须提供不少于二次的现场培训,直至临床 正常使用为止 |
| 3 | 提供所有硬件和软件系统(加速器控制系统，信息网络系统，治疗计划系统) 的最高 配置和最新版本，并提供所有软件系统(加速器控制系统，信息网络系统，治疗计划 系统) 的软件版本免费升级服务≥1年 |

| 十 | 加速器配套质控及辅助设备 |
| --- | --- |
| 10.1 | 三维剂量验证系统1套：支持容积旋转调强、IMRT验证需求 |
| 10.2 | 绝对剂量仪1套：用于输出量校准等基本测量项目 |
| 10.3 | 晨检仪1套：用于加速器日常质量保证 |
| 10.4 | 一维水箱1套 |
| 10.5 | 固体水模1套 |
| 10.6 | 放疗体位固定装置：全身集成固定架2套, 全碳俯卧位固定架2套, 全碳乳腺托架2套 |
| 10.7 | 放疗辅助性产品：提供面模、体膜、头枕、真空垫、恒温水箱、个人剂量仪等满足放疗科开展工作所需的辅助产品 |
| 十一 | 售后服务及技术支持 |
| 11.1 | 提供系统制造商原厂常驻中国的售后物理师、医师、技师技术支持服务。 |
| 11.2 | 系统制造商原厂常驻中国的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训并协助完成临床前测试，须提供不少于三次的现场培训,直至临床正常使用为止； |
| 11.3 | 提供国内知名三级医院物理师1人次、医师2人次、技师1人次、维护技术工程师人次1月以上外出培训，承担全部费用。 |

二、高端螺旋CT技术参数

| 序号 | 招标技术规格与要求 |
| --- | --- |
|  | 设备概况 |
|  | 设备型号：放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机 |
|  | 提供国家医疗器械注册证（CFDA/NMPA） |
|  | 本次招标的货物为医院所需的一套先进的放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机。以上货物要求具有技术先进、功能齐全、操作简单、运行维护成本低、与相关放疗设备兼容性好的特点。 |
|  | 主要技术规格要求与配置 |
|  | 机架系统 |
|  | 滑环类型：低压滑环 |
| * | 机架孔径：≥850mm |
|  | 焦点到探测器距离：≥1100mm |
|  | 扫描架倾角：≥±30°，最小变量≤0.5° |
|  | 每旋转360°采集：≥32层 |
| * | 冷却方式：油风冷或油水冷（如果采用油水冷方式，需提供两套进口水冷机组，注明品牌、型号，并负责安装、调试和整机相同保修期限） |
|  | 高压发生器 |
| * | 高压发生器功率（非等效）：≥ 80kW |
|  | 设计方式：对称式设计，将两套正负极的高压发生器放置于机架对称位置，减少额外配重。 |
|  | 正负级高压发生器质量相同 |
|  | 正负极高压发生器平局分担高压发生器功率 |
|  | 最大管电流：≥660mA |
|  | 最小管电流：≤20mA |
|  | 管电流最小变量：≤1mA |
|  | 最大管电压：≥140kV |
|  | 球管 |
|  | 球管小焦点：≤0.5×1.0mm |
|  | 球管大焦点：≤1.0×1.0mm |
|  | 球管采用液体金属轴承技术 |
| * | 球管阳极热容量（非等效）：≥8MHU |
|  | 最大阳极冷却率：≥1600kHU/min |
|  | 球管阳极靶面直径：≥200mm |
|  | 提供球管标准保修方案：保用时间≥1年 |
|  | 探测器 |
|  | 探测器材料：固态稀土陶瓷材料 |
|  | 每排探测器实际物理个数：≥800 |
| * | 探测器物理宽度：≥24mm |
|  | 探测器物理排数：≥24排 |
|  | 探测器采用非等宽技术设计 |
|  | 探测器非等宽技术中宽探测器宽度：≥1.5mm |
|  | 探测器非等宽技术中窄探测器宽度：≤0.75mm |
|  | 传输速度：≥2.5GB/s |
|  | 扫描床系统 |
|  | 扫描床Z轴定位精度：≤±0.25mm |
| * | 扫描床需满足AAPM-TG66标准并在白皮书中注明 |
|  | 扫描床垂直升降与床纵向运动必须全程实现分开操作 |
|  | 床面垂直运动范围（从地面算起）：最低≤580mm |
|  | 床面垂直运动范围（从地面算起）：最高≥1000mm |
| * | 最大载重量：≥295kg |
|  | 提供原厂放疗定位专用全碳纤维平床板 |
| * | 提供放疗专用扫描床系统，不能以“Z”字形放射诊断扫描床代替，需要符合AAPM TG66标准。 |
|  | 扫描参数 |
|  | 定位像角度：90°，180°； |
|  | 定位像长度：≥1800mm， |
|  | 定位像宽度：≥600mm |
| * | 最大真实扫描视野(SFOV)：≥600mm |
|  | 轴向扫描最大真实扫描视野(SFOV)：≥600mm |
|  | 螺旋扫描最大真实扫描视野(SFOV)：≥600mm |
|  | 最大显示（扩展）视野(EFOV)：≥700mm |
|  | 扫描时间：螺旋扫描≤0.44s/360° |
|  | 最大单次连续螺旋扫描时间 ≥ 120s |
|  | 最小扫描层厚 ≤ 0.6mm |
|  | 轴向扫描最大层厚≥12mm |
|  | 螺旋扫描最大层厚≥10mm |
|  | 最大连续轴向扫描范围 ≥1840mm |
|  | 最大连续螺旋扫描范围 ≥1730mm |
|  | 扫描床最高位置距离地面：≥1000mm |
|  | 最小螺距因子≤ 0.04 |
|  | 最大螺距因子≥1.65 |
|  | 提供自动曝光控制功能，减少患者受照剂量 |
|  | 图像质量 |
|  | 空间分辨率：≥16 lp/cm |
|  | 低密度分辨率：≤4.0 mm @0.3% |
| * | 噪声：≤0.27% |
|  | CT值范围：-1024～＋3071HU(12-bit) |
|  | CT值范围：-1024 ～ +31743 HU (16-bit) |
|  | CT值误差不超过±4HU |
|  | 计算机系统 |
|  | 操作系统：Windows系统，不低于Windows10 |
|  | 处理器：四核≥3.6GHz |
|  | 硬盘容量：≥480GB |
|  | 内存：≥16GB |
|  | 提供包含GPU芯片的控制台计算机，保证系统稳定性 |
|  | 支持中文字符显示和输入 |
|  | 支持中文字符导出到医院的HIS系统 |
|  | 图像系统处理计算机处理器：八核≥1.8GHz |
|  | 硬盘存储容量： ≥700,000幅512×512无压缩的图象 |
|  | LCD彩色显示器：≥19″，分辨率≥1280X1024，2台，具备双屏显示功能 |
|  | 提供包含GPU芯片的图像系统处理计算机，保证图像重建稳定性 |
| * | 重建矩阵：≥1024×1024 |
|  | 具备768×768 重建方式 |
|  | 显示矩阵：≥1024×1024 |
| * | 提供厂家最新微辐射影像重建算法，Philips提供iDose4，GE提供ASIR2，Siemens提供Safire, Canon提供AIDR 3D |
|  | 该算法可实现低剂量成像 |
|  | 该算法可实现低造影剂剂量强化 |
|  | 具备降低噪声能力 |
|  | 具备去伪影功能 |
|  | 提供智能化量体成像操作平台 |
|  | 要求该平台可综合考虑包括临床表现,身体状态(从婴儿到病态肥胖的成年人)、扫描区域、年龄、生理和解剖因素后优化CT扫描条件，保证图像质量和低剂量扫描。 |
|  | 要求该操作平台可实现曝光条件智能化管理，操作员输入参数与传统操作系统比较可减少点击一半以上，保证临床工作效率。 |
|  | 要求该操作系统可以保证不同操作员扫描结果的一致性 |
|  | 要求该操作系统调整曝光条件时不改变KV值 |
|  | 要求该系统在降低辐射剂量的同时保证图像质量的优化和提升 |
|  | 重建速度：≥30幅/s |
|  | 一体化图像光盘存储系统 |
|  | 计算机同步处理能力：可实现在扫描状态下的图像实时同步重建并行处理图像 |
| * | 质控模体 |
|  | 提供原厂CT模拟定位设备校准专用模体 |
|  | 提供原厂CT模拟定位设备质控专用模体 |
|  | 模体需要分别针对头部和体部设计 |
|  | 可校准CT值准确性 |
|  | 可测试CT影像质量 |
| * | 提供TG66模体 |
|  | 可校准内置激光灯和扫描平面一致性 |
|  | 可测试外部定位激光精度 |
|  | 可测试治疗床水平度 |
|  | 可测试治疗床扫描图像时的走位精度 |
|  | 提供原厂CT质控软件，并可自动生成检测报告 |
|  | 其它应用软件 |
|  | CTA |
|  | 造影剂自动跟踪软件 |
|  | 实时三维软件 |
|  | 动态剂量调制 |
|  | 最大密度投影MIP |
|  | 最小密度投影MinIP |
|  | 多平面体积投影MPR |
|  | 薄块浏览 |
|  | 多平面重建 |
|  | 智能循迹切割 |
|  | 自动层面相关显示 |
|  | 图像智能优化显示软件 |
|  | 容积三维重建 |
|  | 婴幼儿专用扫描方案 |
|  | 肿瘤专用扫描方案 |
|  | 自动毫安选择功能 |
|  | 自动语音系统及双向语音传输 |
|  | 齿科软件 |
|  | 多任务并行处理功能 |
|  | 具备激光相机DICOM接口功能 |
|  | 自动照相技术 |
|  | 放射CT诊断附件 |
|  | 提供患者固定装置包 |
|  | 提供床面延长板 |
|  | 提供标准头托 |
|  | 提供床板 |
|  | 提供输液架 |
|  | 提供臂托 |
|  | 提供垫子 |
|  | 提供主控台主机30分钟不间断电源 |
|  | 提供PDU |
|  | 提供整机保修一年 |

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

### 正本/副本

### 政府采购项目

### 采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

## （资格证明文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）供应商上一年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）
     （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；
     （4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）
     （5）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（6）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）

（7）证明供应商符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  上一年度经审计的财务报表

提供供应商上一年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月纳税凭证，并加盖本单位公章。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商应提供近六个月中至少一个月的社保缴纳凭据，并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段（若有） | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制类 |
| （2）非强制类 |
| 合计（人民币） |  |
| 占总价的百分比（%） |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

### 配置清单

| 序号 | 配置内容 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用直线加速器 |
| 大孔径CT |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函(货物)

（注(联合体)：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函(服务)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称) ，属于 (采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企必、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称) ，属于 (采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企必、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

### （格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）