## 1、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 一氧化碳检测仪 | 台 | 1 |  |  |

## 技术要求

高档多功能全能麻醉机参数

★1、货物要求：高档多功能全能麻醉机

1.1 麻醉领域的主流品牌，提供装机名单

★1.2 要求为生产厂家最新一代产品，提供FDA，CE，NMPA

2、技术要求：

2.1后备电池使用时间：≥85分钟

2.2机架：带推车，三个大抽屉，

2.3工作台双层灯光亮度无极可调 ，标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。

★2.4电子气道压力表，主机屏幕上一体化显示，（非回路机械压力表设计）

3 、气源要求

3.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警，具有空气气源及接口，快速充氧范围25-75L/min

4、流量计

4.1电子流量计，氧气、空气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min

4.2具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作

4.3配有辅助氧流量计，流量范围1-10 l/min，不需要开机即可给患者吸氧，

★5、挥发罐要求

5.1 两个挥发罐的位置，带互锁装置(提供彩页证明)

5.2标配同品牌原装进口七氟醚挥发罐

5.3快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染。

5.4可选配升级同品牌地氟醚挥发罐。

6、呼吸回路

6.1模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装

6.2所有模块（包括流量传感器）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。

6.3标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，不用停机，不会产生漏气。智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

★6.4最新的单向呼吸活瓣垂直设计，内置于回路中，无需单向活瓣观察视窗，减少因为水汽附着引起的回路打开失败风险

7、呼吸机

★7.1气动电控呼吸机

7.2应用范围： 能够满足新生儿，儿童及成人等所有病人手术（提供注册证证明）

★7.3麻醉机屏幕的要求:麻醉机出厂的原机屏幕（非外接扩展屏）要求≥15英寸外置悬挂式可旋转触摸显示屏（非一体化内置屏幕，彩页证明），屏幕角度可根据临床要求进行多角度旋转调节，不用移动机器即可实现屏幕角度调节。

★7.4用户可选择的全面自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检，自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况。

7.5必须具备的通气模式，呼吸模式: VCV、PCV， 手动通气、电子PEEP。

★7.6 具备高端通气模式SIMV PCV, SIMV VCV, PSVpro和PCV-VG

7.7潮气量范围:5-1400ml

7.8呼吸频率：4-90 次/分钟

7.9吸呼比：2:1到1:7

★7.10最大吸气流速：≥110 l/min+新鲜气体流速

7.11压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O

7.12压力限制范围：12到 90 cmH2O

7.13 PEEP范围：关，4 到 28 cmH2O

7.14具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

7.15智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全，具备三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式。

8、数字和波形监测

8.1监测参数：吸入氧、空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；

8.2潮气量监测范围：5 到1500ml

8.3报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

- ★9、高端模块监测。具备高端麻醉气体监测模块，可监测CO2和O2浓度，自动识别五种麻醉气体监测浓度。

9.1氧气测量技术：标配采用顺磁氧技术，无需氧电池支持。

9.2二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术。

9.3水-气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，精准测量的同时并延长设备使用寿命。需提供技术白皮书 等文件证明。

9.4可自动识别、分析5种吸入性麻醉气体及O2 、CO2 、N2O共计8种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时 MAC值及具有年龄特异性MACage值。

9.5呼吸回路中混合2种不同成分的吸入性麻醉气体时，设备即刻报警。

9.6测量精度：

O2   测量范围： 0 ~ 100% ，测量时间： < 360 ms ，精度： ± 2 %；

CO2 测量范围： 0 ~ 15% ，测量时间： < 360 ms ，精度： ± 0.2 %；

N2O 测量范围： 0 ~ 100% ，测量时间： < 360 ms ，精度： ± 2 %；

氨氟烷、异氟烷、氟烷测量范围： 0 ~ 6% ，测量时间： < 520 ms ，精度： ± 5 %；

七氟烷测量范围： 0 ~ 8% ，测量时间： < 520 ms ，精度： ± 5 %；

地氟烷测量范围： 0 ~ 20% ，测量时间： < 520 ms ，精度： ± 5 %。

10、传感器

10.1韧钢抗变型加热流量传感器

★10.2可耐受134℃高温高压消毒，且传感器实物标有134℃字样，（提供流量传感器实物照片证明）

10.3高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

11、可选配升级主动排污系统

12、售后服务

12.1 要求接到电话后4小时内工程师到达现场，24小时内完成维修。提供免费服务电话（要有生产厂家售后服务承诺书），并配备专职售后服务工程师。

12.2 设备主机保修期贰年，厂家负责保修，终身维护，保修期内提供全免费保修，保修期后只能收取维修材料成本费。

12.3 负责对科室人员进行培训，并提供设备操作规程及注意事项手册，保证培训人员能够完全掌握设备的操作和使用，能进行常规的设备保养。

呼出气一氧化氮检测仪参数

功能指标

1.*适用范围：用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度(需配合相应的检测器使用)

2.采样方式；在线、离线和潮气三种采样方式。

3.智能化呼气采样。在线测试引入了智能化，代替人工专业指导，呼吸困难人群均能成功呼气采样。

4.*离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。

5. *潮气采样器具备吸气过滤装置，不仅操作便捷，而且可以有效的过滤空气中的污染。

6.检测需要的有效分析气体量：30毫升。

7. 呼气流速。口呼气流速 50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

8. 仪器具备联检功能，可检测指标FeNO50、FeNO200，(FeNO+CaNO)上下气道

(FeNO+FnNO)，FeNO+CaNO+FnNO、sNO；

9.*采样过滤；吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，可过滤NO等有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染；呼出过滤器含N99纤维层与湿化层，严防细菌病毒等微生物进入体内。

10.仪器系统可与医院 HIS 等系统数据互联。

11.仪器配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

12.仪器配套使用的一氧化氮检测器和一氧化碳检测器应具有单独的二类医疗器械注册证(《医疗器械分类目录》2017年食药监总局第143号

性能指标

1.*测试范围：NO:0ppb-3000ppb;CO:0ppm-250ppm:

2.*准确性（与标准配气的比较)：呼气NO:当测定值<50ppb，误差<±3ppb；

当测定值≧50ppb，误差<±10%；

呼气 CO：当测定值≤20ppm，误差<±2ppm；

当测定值＞20ppm，误差<±10%；

3*干扰气体：16种常见呼气分子（包含NO2）干扰程度<3ppb。

4.重复性：相对偏差CV应在10%内：

5.稳定性：测盘间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内；

6.仪器寿命：5年或50000次检测。

质量控制

1.仪器自动监控并提示测试状态(包括吸气、呼气流速、压力与时间)和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。

2.*仪器除了可通过标准气和呼出气检验校准外，具备自标定专利技术，可以按模拟的人体呼出气进行校准，保证仪器的质控需求。

3. 产品生产厂家具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化复标准气。

4. *质量认证：ISO13485质量体系认证和CE认证。

产品影响力

1. 产品得到国内有影响力医院的认可。

2. 有以产品实验数据发表的SCI文章，国内核心期刊文章。

3. 产品得到国内外指南、共识的认可。