项目编号：ZYZB2022-GK1107

石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程

招标文件

陕西正翼招标代理有限公司

2022年7月

注意事项

1、本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统）。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书，如因投标单位自身原因未携带数字认证证书造成无法解投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http:/www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)http:/www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统- 企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目一项目流程- -. 上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、开标签到

投标单位等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后将无法签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前30分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

- 注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前30分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

（3）及时关注右侧公告及互动栏目信息。

6、已报名单位如不参与项目投标，须在递交投标文件截止时间至少前一日以书面形式告知采购代理机构（接收邮箱：sxzyzbgs@163.com）。否则，采购代理机构将向财政部门如实反应相关情况。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	22

第四章 采购内容及技术要求	37

第五章 评审方法	34

第六章 投标文件格式	42

# 招标公告

项目概况

石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）获取招标文件，并于 2022年08月03日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZYZB2022-GK1107

项目名称：石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程

采购方式：公开招标

预算金额：1,377,564.96元

采购需求：

合同包1(石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程):

合同包预算金额：1,377,564.96元

合同包最高限价：1,377,564.96元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 工程排水施工 | 1377564.96 | 1,377,564.96(项) | 详见采购 文件 | 1,377,564.96 | 1,377,564.96 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起120日历天（以具体开工时间为准）

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（5）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）;
（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。
    若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程)特定资格要求如下:

- 提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件;
 (2)法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；
 (3)投标人须具备地质灾害治理工程施工乙级（含乙级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

- （4）投标人拟派项目经理须具备相关专业（水文地质或工程地质或环境地质等）中级及以上职称，提供项目经理职称证及未担任其他在建工程项目承诺书；
  (5)财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；
  (6)税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
  (7)社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  (8)具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明;
  (9)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  (10)投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

#### 三、获取招标文件

时间：2022年07月14日 至 2022年07月20日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价： 500元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月03日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）/安康市公共资源交易中心301第二开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：安康市公共资源交易中心301第二开标室

（1）报名登记：投标人使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）网上报名成功后须携带介绍信、网上报名回执单、经办人身份证复印件（以上资料须加盖公章）到陕西省安康市石泉县城关镇育才北路15-4号提交报名资料，报名资料审核完成后缴纳报名费；未在规定发售时间缴费登记的，报名无效；（3）招标文件的获取：投标人交纳招标文件费用后，务必在报名期限内登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件；（4）本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统），相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；（5）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（6）本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场），“不见面开标大厅”登录网址http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：石泉县自然资源局

地址：石泉县城关镇春潮广场创投中心四楼

联系方式：0915-6318058

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西正翼招标代理有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F

联系方式：029-86210100转806

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘媚、杨慧

电话：029-86210100转806

陕西正翼招标代理有限公司

2022年07月13日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标代理机构：陕西正翼招标代理有限公司 地址：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F 采购项目联系人：刘媚、杨慧 电话：029-86210100转806 邮箱：sxzyzbgs@163.com |
| 2 | 2.2.5 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 5 | 11.1 | 投标报价：报价以人民币报价。投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的工程且验收合格的所有费用。任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 12.1 | - 投标单位资质要求： - （1）提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件; (2)法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）； (3)投标人须具备地质灾害治理工程施工乙级（含乙级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证； - （4）投标人拟派项目经理须具备相关专业（水文地质或工程地质或环境地质等）中级及以上职称，提供项目经理职称证及未担任其他在建工程项目承诺书； (5)财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； (6)税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； (7)社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (8)具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; (9)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； (10)投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 备注：本项目不接受联合体投标。 上述资格证明文件为必备资格，须加盖投标单位公章，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效投标处理。 |
| 7 | 14.1 | 投标有效期（含授权有效期）：递交投标文件的截止之日起 90 个日历天。 |
| 8 | 15.1 | 电子版（U盘）：壹份（文件命名为投标人名称） U盘存储内容为word版及PDF版投标文件。 中标结果发布后三个工作日内交与代理机构。 |
| 9 | 16 | 发布中标结果后三个工作日内中标单位应按照采购人需求另行提供纸质版响应文件（一正一副）交与代理公司，无需封标。 |
| 10 | 17.1 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告。 投标文件递交地址：安康市公共资源交易中心网 |
| 11 | 17.2 | 开标时间：详见招标公告。 开标地点：安康市公共资源交易中心网（远程不见面开标）。 |
| 12 | 22.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章）。 |
| 13 | 27.1 | 招标代理服务费： 1、招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。 2、招标代理服务费由中标单位支付，在领取《中标通知书》前，由中标单位一次性支付给陕西正翼招标代理有限公司。 3、招标代理服务费缴纳账户： 开户名称：陕西正翼招标代理有限公司西安分公司 开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 账 号：78680188000360910 |
| 14 | 28 | 履约保证金: ☑ 不要求提供 □ 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 15 | 资金来源 | 2022年易地搬迁后续扶持项目资金 |
| 16 | 资金落实情况 | 资金已落实到位 |
| 17 | 招标范围 | 工程量清单范围内包含的所有内容。 |
| 18 | 计划工期 | 工期：合同签订之日起120日历天。 开工日期：以实际开工日期为准。 |
| 19 | 质量要求 | 工程质量必须达到国家建设工程验收标准的“合格”。 |
| 20 | 现场踏勘 | þ自行踏勘 ¨组织踏勘 联系人：/ 联系方式：/ 踏勘地点：/ |
| 21 | 答疑 | 本项目不召开答疑会，投标人对招标文件、工程量清单以及施工现场条件等的疑问和要求澄清的内容，在投标截止时间10天前以加盖投标人公章的书面形式递交至采购代理机构（同时请将电子版发至sxzyzbgs@163.com），采购人和采购代理机构做出统一解答和必要澄清后在投标截止时间5天前将以书面的《招标答疑纪要》发送所有投标人。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 |
| 22 | 分包 | 不允许 |
| 23 | 偏离 | 不允许 |
| 24 | 构成招标文件的 其他材料 | 澄清、修改、答疑文件等相关材料 |
| 25 | 招标控制价 | 投标报价高于招标控制价的按废标处理。 |
| 26 | 同义 词语 | 构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、“和“投标人”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 27 | 其他无效的条件 | 1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2、为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 3、为本项目的监理人； 4、为本项目的代建人； 5、为本项目提供招标代理服务的； 6、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 7、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 8、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 9、投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的； 10、被责令停业的； 11、被暂停或取消投标资格的； 12、财产被接管或冻结的； 13、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 投标人不得存在上列情形之一否则，按无效投标处理。 |
| 28 | 信用记录查询说明 | 1.依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，采购人、采购代理机构对各投标单位信用记录情况进行查询甄别，并对查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版形式予以留存。 2.查询截止时间：响应文件递交截止时间后2小时内网站查询，若查询结果不符合要求，按无效响应处理。 3.在本投标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 4.投标单位自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 |
| 29 | 其他 | 1、本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统）。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（投标人版）》。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、中标单位应按照采购人需求另行提供纸质版响应文件（一正一副）交与代理公司，无需封标。 3、各投标单位于开标后三个工作日内向代理机构提供电子版（U盘）投标文件一份，存储内容为word版及PDF版投标文件。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次公开招标所签合同使用2022年易地搬迁后续扶持项目资金支付，资金已落实到位。

2.招标代理机构及合格的投标单位

2.1 招标代理机构

实施本次招标的招标代理机构为陕西正翼招标代理有限公司。

2.2合格的投标单位：

2.2.1符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标单位基本资格条件:

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

2.2.1.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.2.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（同一包/标段）的采购中同时参与投标，否则均为无效投标处理。

2.2.3投标人不得直接或间接地与采购人和招标代理机构有任何关联，亦不得是采购人和招标代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.2.4投标人必须在陕西省安康市石泉县城关镇育才北路15-4号登记后方可参与投标。招标文件售后不退。

2.2.5本项目不接受联合体投标。

如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并递交投标文件接收人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（同一标段）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（同一标段）投标，否则按无效投标处理。

2.2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标产品的合格性和合法性

3.1投标标的物应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的标的物，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 投标文件构成及格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3本招标文件的解释权归陕西正翼招标代理有限公司。

7.招标文件的修改和澄清

7.1在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

7.2招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间, 该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力。

7.3已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在投标截止日期5日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有投标人。

7.4投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

三. 投标文件的编制

8.投标语言和投标货币

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效处理。

9.投标文件的构成

9.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

一、投标函

二、法定代表人授权委托书

三、投标报价表

四、商务要求

五、技术要求

六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

七、落实政府采购政策须提供的资料及投标人认为有必要提供的其它资料

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其将按无效投标处理。

9.3本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2按招标文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效投标处理。

11.投标报价

11.1报价以人民币报价。投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的工程且验收合格的所有费用。投标报价表中标明所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3投标报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12.证明投标人合格的资格证明文件

12.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效投标处理。

13.证明标的物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应在投标文件中提供标的物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标文件将被作无效投标处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

13.2.1工程内容、施工方案、工期、付款方式等方面的详细说明；

13.2.2 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

14.投标有效期

14.1投标有效期（含授权有效期）从上传投标文件的截止之日起 90 个日历天。投标有效期不满足招标文件要求的投标，将被视为非实质性响应性投标而予以拒绝，将按无效投标处理。

15.投标文件的式样、签署及制作

15.1各投标单位于中标公告发出之日起三个工作日内向代理机构提交电子版U盘一份，存储内容为WORD及PDF版投标文件。

15.2编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

投标单位登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标单位登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095。

15.3电子投标文件须由法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章。（招标文件要求投标文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署，要求盖章处均须加盖公章，若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”附在投标文件中，所有要求签字或盖章处，均须由签字者本人书写或盖章。

15.4投标人名称应填写全称并加盖公章。

15.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四.投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

发布中标结果后三个工作日内中标单位应按照采购人需求另行提供纸质版响应文件（一正一副）交与代理公司，无需封标。

17．投标文件的递交

17.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

18．投标文件的修改与撤回

18.1在规定的开标时间截止之前，投标单位可随时撤回已上传的电子投标文件。

五.开标与评标

19.开标

19.1 招标代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。在投标文件递交截止时间前投标人进入不见面开标会议室，并进行签到。

19.2开标由招标代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

19.3 开标时，由系统自动按顺序宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑，未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

19.4招标代理机构将做开标记录，存档备查。

19.5在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

（1）投标单位拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因投标单位自身原因（所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

20．评标组织及评标原则

20.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。其中采购人代表须持有评审授权书。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

20.3在评审期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评标。

20.5投标文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

20.5.1采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20.5.2计算错误将按以下方法更正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件20.3条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5.3在详细评审前，根据本须知第20.5.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是与招标文件要求的全部条款、有关服务期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应并相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不接受澄清或说明及寻求外部的证据。

20.5.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

20.5.4.1没有按照招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；

20.5.4.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

20.5.4.3资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

20.5.4.4投标文件要求盖章处无投标人公章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；

20.5.4.5无投标有效期或有效期不满足招标文件要求的；

20.5.4.6对招标文件要求有重大负偏离的；

20.5.4.7投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

20.5.4.8投标总报价低于成本或者高于项目预算金额的；

23.5.4.9投标文件与本项目名称不一致的；

23.5.4.10法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

20.6 投标文件的详细评审

20.6.1评标委员会将按照本须知第20.5.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

20.6.2详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

20.7中标候选人的确定

20.7.1评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐3名中标候选人，标明排列顺序。

21．评标过程的保密

21.1评标委员会全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

21.2在评审过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评标委员会和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

22．评审方法

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用以下评审方法中的一种：综合评分法（详见第五章）。

22.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22.1.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23．评标程序

按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中，投标人被按无效投标处理的或被废标的投标人，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

24．定标程序

24.1评标委员会根据评审方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会全体成员签字确认。

24.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

24.3确定的中标人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

24.4采购人也可以授权评标委员会评审后直接确定中标人。

24.5中标人确定之后，中标公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

24.6投标单位或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

25．中标与落标通知

25.1 招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

25.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26. 中标合同的签订

26.1采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

26.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

26.4采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27．招标代理服务费收费标准和计算方法

27.1招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。

27.2招标代理服务费由中标单位支付，在领取《中标通知书》前，由中标单位一次性支付给陕西正翼招标代理有限公司。

27.3招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：陕西正翼招标代理有限公司西安分公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行

账  号：78680188000360910

28.履约保证金：

☑ 不要求提供

□ 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

29.其他

29.1开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，应予无效投标处理。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

29.2投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号的规定，报告当地有关财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续招标的决定。

30.质疑与质疑答复

30.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

30.2质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

30.3投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.4法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

30.6质疑答复

采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

30.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

31.信用担保

31.1陕西省政府采购信用担保及信用融资政策

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：石泉县自然资源局 地址：石泉县城关镇春潮广场创投中心四楼 项目名称：石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程 资金来源：2022年易地搬迁后续扶持项目资金，资金已落实到位 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的 “投标人”，在招标投标阶段措辞为“投标人”；在项目招标结束，中标结果确定后，措辞由“投标人”转为“中标人”；在采购人与中标人签订合同，履约、实施阶段，措辞由“中标人”转为“投标人”。 |
| 3 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 4 | 工期：合同签订之日起120日历天（以具体开工时间为准） |
| 5 | 工程质量：达到国家建设工程验收标准的“合格” |
| 6 | 质保期：验收合格之日起1年 |
| 7 | 付款： 1.合同价款的确定及调整（以实际验收合格工程量核算）：以中标人的投标价格为合同价款的结算依据，如需调整将在补充协议条款中具体明确。 2.付款方式和程序： 2.1由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具相应金额发票给采购人（附详细清单）。 2.2付款方式： 2.2.1付款方式:工程开工建设后预付合同款30%作为启动资金，按工程施工进度付款，所付工程进度款不得超过完成工程量的70%，工程竣工验收合格决算审计后扣除审定结算总价款的5%作为质保金，余款一次性付清。 2.3支付方式：银行转账 |
| 8 | 质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。 工程质量和检查验收： 1. 乙方必须严格按国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。 2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料，如试验、试压、测试、报告等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。 3. 工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交工程验收书，甲方自接到上述资料一月内审查完毕。 4. 验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。 5. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。 安全施工： 应遵守国家、陕西省主管部门颁发的安全生产规定，遵守现场安全文明管理规定，遵守甲方的相关规章制度，在施工中加强职工安全教育，并对施工中发生的一切安全事故承担全部责任。并做到现场文明施工、工完场清。在施工现场中引发的人身安全、机械事故、治安事件等均由投标人承担全部责任。 安全责任： 投标人须遵守工程施工安全生产有关规定，科学制定方案，精心组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工人员安全，否则由此引发的安全事故由乙方承担全部责任。 1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如非因甲方原因而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 2. 在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。 其他要求：甲方根据施工场地条件可以调整建设相关内容。 |
| 9 | 双方责任： 1. 甲方 1) 合同签订后，向乙方提供有关技术要求； 2) 组织乙方和设计单位参加施工交底，并做好各方共同签署的交底纪要； 3) 审核乙方工程进度。 2. 乙方 1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具； 2) 做好材料和设备的检验、管理； 3) 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，提供工程进度报表，按合同规定的时间如期完工和交付 。 4) 提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收； 5) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。 6) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。 7) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。 |
| 10 | 知识产权： 投标人应对所供产品具有或已取得合法知识产权，投标人应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，投标人应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 11 | 合同争议的解决： 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。 |
| 12 | 违约责任： 1.按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。 3、投标人的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。 |
| 12 | 政府采购合同： 政府采购合同适用《中华人民共和国民法典》。采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购人可以委托采购代理机构代表其与中标单位签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、成交通知书对采购人和中标、成交投标人均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交投标人放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 经采购人同意，中标、成交投标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                               。

2.工程地点：                               。

3.工程立项批准文号：                       。

4.资金来源：                               。

5.工程内容：                               。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                             。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

甲  方（公章）                              乙  方（公章）

单位名称：                                  单位名称：

地    址：                                  地    址：

代 理 人：                                  代 理 人：

联系电话：                                  联系电话：

帐    号：

开户银行：

签订日期：                                  签订日期：

第二部分  通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

具体内容请访问中华人民共和国住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn）→办事大厅→下载中心→示范文本

第三部分 专用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

具体内容请访问中华人民共和国住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn）→办事大厅→下载中心→示范文本

# 采购内容及技术要求

- 一、项目概况

- 石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程，项目内容为坡面清理；锚杆格构梁（9米锚杆共170根，基础梁90.5米）；布设截水沟总长度302米，排水沟92米；监测墩3个。

- 编制说明

- 1.1 编制原则

- 本工程投资预算根据陕西省水利厅发布的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》进行编制。

- 1.2 编制依据

- 1）《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年）；

- 2）《陕西省水利建筑工程预算定额》（2017 年）；

- 3）《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2017 年）；

- 4）《陕西工程造价信息（2021 年第 3 期）》；

- 5）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670 号）；

- 6）《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39号）；

- 7）《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）；

- 8）《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17 号）。

- 工程量清单

| 工程项目总价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 格构锚固梁 |  |
| 3 | 基础梁 |  |
| 4 | A型截排水 |  |
| 5 | B型排水沟 |  |
| 6 | C型排水沟 |  |
| 7 | 浸沥青木板伸缩缝 |  |
| 8 | 疏通排水盲管 |  |
| 9 | 模板 |  |
| 10 | 植生袋绿化 |  |
| 11 | 临建拆除与恢复 |  |
| 12 | 监测墩 |  |
| 13 | 脚手架 |  |
| 14 | 其他临时工程 |  |

| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程 |  |  |  | 标段名称： |
| 序号 |  | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| 1 |  | 项目名称 | 计量单位 |  |
| 1.1 |  | 坡面整理 |  |  |
| 1.1.1 |  | 土方开挖 | m³ | 671.4 |
| 1.1.2 |  | 石方开挖 | m³ | 240 |
| 1.1.3 |  | 土石方外运 | m³ | 1100 |
| 2 |  | 格构锚固梁 |  |  |
| 2.1 | 钢筋 |  | t | 38.5 |
| 2.2 | 锚杆注浆 |  | m³ | 28.33 |
| 2.3 | 钻孔 |  | m | 1598 |
| 2.4 | C30砼 |  | m³ | 174.8 |
| 2.5 | 石方开挖 |  | m³ | 30 |
| 2.6 | 土方开挖 |  | m³ | 91.83 |
| 3 | 基础梁 |  |  |  |
| 3.1 | 钢筋 |  | t | 4.27 |
| 3.2 | C30砼 |  | m³ | 65 |
| 3.3 | 石方开挖 |  | m³ | 50 |
| 4 | A型截排水 |  |  |  |
| 4.1 | C25砼 |  | m³ | 139.52 |
| 4.2 | 土方开挖 |  | m³ | 315.59 |
| 5 | B型排水沟 |  |  |  |
| 5.1 | 石方开挖 |  | m³ | 40 |
| 5.2 | C25砼 |  | m³ | 23.5 |
| 6 | C型排水沟 |  |  |  |
| 6.1 | 石方开挖 |  | m³ | 36 |
| 6.2 | C25砼 |  | m³ | 25.08 |
| 6.3 | 土石方外运 |  | m³ | 600 |
| 7 | 浸沥青木板伸缩缝 |  |  |  |
| 7.1 | 浸沥青木板伸缩缝 |  | ㎡ | 40 |
| 8 | 疏通排水盲管 |  |  |  |
| 8.1 | 新布设排水盲管 |  | m | 30 |
| 8.2 | 疏通排水盲管 |  | 个 | 15 |
| 9 | 模板 |  |  |  |
| 9.1 | 模板 |  | ㎡ | 700 |
| 10 | 植生袋绿化 |  |  |  |
| 10.1 | 植生袋绿化 |  | m³ | 90 |
| 10.2 | PVC管 |  | m | 200 |
| 11 |  | 临建拆除与恢复 |  |  |
| 11.1 |  | 临建拆除与恢复 | ㎡ | 8 |
| 12 |  | 监测墩 |  |  |
| 12.1 |  | 土方开挖 | m³ | 1.92 |
| 12.2 |  | C25砼 | m³ | 0.6 |
| 12.3 |  | 压实回填 | m³ | 1.92 |
| 12.4 |  | 钢筋 | t | 0.03 |
| 13 |  | 脚手架 |  |  |
| 13.1 |  | 脚手架搭设拆除 | ㎡ | 1800 |
| 14 |  | 其他临时工程 | ％ | 1337441.71 |

# 第五章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一标准）

二、评标程序

按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标的投标人，不进入下一步的评审。

1、初审：资格性审查和符合性审查

1.1资格审查：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。须提供的证明材料有： |
| 1.1 | 提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件; |
| 1.2 | 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）； |
| 1.3 | 投标人须具备地质灾害治理工程施工乙级（含乙级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证； |
| 1.4 | 投标人拟派项目经理须具备相关专业（水文地质或工程地质或环境地质等）中级及以上职称，提供项目经理职称证及未担任其他在建工程项目承诺书； |
| 1.5 | 财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； |
| 1.6 | 税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 1.7 | 社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 1.8 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; |
| 1.9 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 1.10 | 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |
| 2.1 | 中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 |

1.2符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查细则 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标响应文件完整性 | 投标响应文件构成无重大缺项，按照招标文件要求的格式编写投标响应文件； |
|  | 投标响应文件报价 | 报价唯一，且没有低于成本价或高于采购预算的； |
|  | 投标响应文件有效性 | 投标响应文件的签署、盖章符合投标文件要求，投标人递交的投标响应文件与本项目名称一致； |
|  | 投标有效期 （含授权有效期） | 文件递交截止之日起90日历日； |
|  | 投标响应文件响应性 | 工期、质量、质保期响应招标文件要求。 |
|  | 其他 | 无招标文件中规定的无效情形 |

- 综合评估打分：

2.1澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3详细评审（总分100分）

评价和比较以投标文件为依据，从“投标报价”、“施工组织设计”、“人员配置”、“施工机械配备”、“同类业绩”五个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 总分 | 评 审 要 素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 | 30分 |
| 施工组织设计 | 46分 | ①针对本项目制定本工程施工方案包括技术方案、安全方案、材料供应方案等，内容完备、科学、合理、针对性强得7-10分；内容较完备、合理、可行得4-7分；内容一般、基本可行得0-4分。 | 10分 |
|  |  | ②针对本项目提供的项目进度计划和工期目标，项目进度计划和工期目标科学、合理、可行，满足采购人需求。 项目进度计划和工期目标科学、合理、可行得6-8分； 项目进度计划和工期目标科学、合理性一般、可行性一般得3-6分； 项目进度计划和工期目标不科学、不合理、可行性较差得0-3分。 | 8分 |
|  |  | ③针对本项目提供的项目质量保证体系及措施科学、合理、可行，满足采购人需求。 质量保证体系及措施科学、合理、可行得6-8分； 质量保证体系及措施较科学、较合理、较可行得3-6分； 质量保证体系及措施不科学、不合理、可行性较差得0-3分。 | 8分 |
|  |  | ④施工过程中应对紧急预案措施 。 措施方案具体、可行赋7-10分； 措施方案基本合理、可行性一般赋4-7分； 措施方案不合理、不可行得0-4分。 | 10分 |
|  |  | ⑤确保安全施工、文明施工、降低环境污染的技术组织措施： 文明施工及环境保护措施描述完整、可操作性强、细节描述详细得（7-10）分； 文明施工及环境保护措施描述基本完整、可操作性一般、细节描述基本详细得（4-7）分； 文明施工及环境保护措施描述不完整、可操作性不强、细节描述粗略得（0-4）分。 | 10分 |
| 人员配置 | 10分 | ⑥拟投入本项目劳动力配置情况，明确负责人、人员组织、人员配备、人员职责等，评标委员会成员根据横向对比自主打分。 拟投入的劳动力充分、能满足项目需要得7-10分； 拟投入的劳动力较充分、基本满足项目需要得4-7分； 拟投入的劳动力不充分、不能满足项目需要得0-4分。 | 10分 |
| 施工机械配备 | 10分 | 施工机械配备和材料投入计划 评标委员会根据投标单位拟投入本项目的设备材料投入综合情况，横向对比，自主赋分。（0-10分） | 10分 |
| 同类 业绩 | 4分 | 提供2019年至今完成过的同类项目业绩。每提供一个业绩证明得1分，最多得4分。 注：以合同协议书或中标通知书复印件加盖公章为准 | 4分 |
| 说明 | 1、评标委员会各成员独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |

2.3.2、详细评审：对于经初审合格的所有投标，由评标委员会各成员按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3、中标价格=中标投标人的有效投标报价。

4、推荐中标候选人名单：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

5、定标：

1、中标结果报告由评标委员会全体成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以复函通知招标代理公司。

三、政策性扣减

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）对政府采购相关政策落实如下：

1、财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合本办法规定的参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标单位提供的《中小企业声明函》必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—财库[2017]141号

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

评标委员会对投标单位提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定，对残疾人福利性单位的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185号

根据《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在投标时投标单位应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标投标单位红色公章）。（注：节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

6、《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在投标时投标单位应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标投标单位红色公章）。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

7、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库【2019】27号）

7.1鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品

各级预算单位采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各主管预算单位要做好统筹协调，确定并预留本部门各预算单位食堂采购农副产品总额的一定比例定向采购贫困地区农副产品。各级预算单位要按照积极稳妥的原则确定预留比例，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则，在确保完成既定预留比例的基础上，鼓励更多采购贫困地区农副产品，注重扶贫实际效果。

贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

7.2鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性投标、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

注：本项目为专门面向中小企业采购的项目不进行政策性扣减。

# 第六章 投标文件格式

投标文件编制说明

1、招标文件中提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

项目编号：ZYZB2022-GK1107

石泉县云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程

投标文件

投标单位名称：（公章）

2022年  月

目  录

一、投标函

二、法定代表人授权委托书

三、投标报价表

四、商务要求

五、技术要求

六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

七、落实政府采购政策须提供的资料及投标人认为有必要提供的其它资料

### 一、投标函

致：石泉县自然资源局/陕西正翼招标代理有限公司

根据贵方项目名称：                  (项目编号：            ）的招标文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人  (投标人名称)提交电子投标文件。

我方承诺如下：

1.投标总价为 ：人民币：                （￥        元）。

2.如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意在投标有效期内（自投标之日起     天内），本投标函对我方具有约束力。

5.同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

6.我们同意，如果中标，向陕西正翼招标代理有限公司交纳招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 二、法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证明书

陕西正翼招标代理有限公司：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

投标人名称（公章）:

日期：

2.2授权委托书

致：陕西正翼招标代理有限公司

(投标人名称)    按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。  (法定代表人姓名)  特授权 （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对本次         (项目名称）（项目编号：      ）的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年    月     日签字生效，特此证明。

| 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人二代身份证双面复印件

备注：法定代表人直接参与投标的无需提供此页内容

投标人名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 三、投标报价表

3.1开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                  单位：（元）

| 投标总报价 | 工期 | 工程质量 | 项目经理 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ 元 ） |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

注：若有落实政府采购相关政策的证明资料，请附于本表下方。

投标人名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

3.2分项报价表

（格式自拟，如不提供分项报价按无效投标处理）

投标人名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

#### 日    期：

四、商务要求

投标人应按照招标文件的要求编制商务要求。主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应招标文件要求，将按无效投标处理。

（一）资格审查文件（以下相关资料提供加盖公章的复印件，须清晰可见）

投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有：

- （1）提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件;
 (2)法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；
 (3)投标人须具备地质灾害治理工程施工乙级（含乙级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（4）投标人拟派项目经理须具备相关专业（水文地质或工程地质或环境地质等）中级及以上职称，提供项目经理职称证及未担任其他在建工程项目承诺书；
  (5)财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；
  (6)税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
  (7)社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  (8)具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明;
  (9)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  (10)投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（11）中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

附件1：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：陕西正翼招标代理有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为  （没有填零）次，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

备注：1.投标人须根据自身实际情况作出真实声明。2.重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件2：

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

的书面声明

致：陕西正翼招标代理有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

备注：投标人须根据自身实际情况作出真实声明。

（二）投标人资格声明：

2.1.投标人资格声明

1.名称及其它情况

投标人名称：

地   址：

电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

职工总人数：

工程技术及管理人员数分别为：

3.投标人最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

- 有关银行的名称和地址：

5.其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.2.投标人企业关联关系声明函

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人为同一人的其他单位：                     。

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：                     。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

- 对第三章“合同条款前附表”项目实施地点、工期、工程质量、质保期、付款方式、质量标准、安全施工、安全责任、双方责任、知识产权、违约责任要求等合同条款逐条响应；（格式自拟）

- 投标人业绩

投标人业绩情况

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号，表格后须附证明材料并加盖公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

（五）其他可以证明投标单位实力的文件（如果有，格式自拟）

五、技术要求

（格式自拟）

1.投标人按照招标文件“第四章 采购内容及技术要求”及招标文件“第五章 评审方法”中的评审细则表编制对应的技术要求。

2.投标人需要说明的其他问题。

3.完成下列附件：

附件3：本项目拟投入人员汇总表和项目经理简历表

附件4：计划开工日期、完工日期和施工进度横道图

附件5：拟投入主要施工机械设备情况表

附件3：

3.1本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表不适合投标人实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

3.2项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业资格 |  |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 职 称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：表后附该项目经理相关证明材料

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

3.3项目经理无在建项目承诺

（格式由投标人自拟）

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

计划开工日期、完工日期和施工进度横道图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用横道图表示。

3. 投标人根据公司实际情况作出相应文字说明，格式由投标人自拟。

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件5：

- 拟投入主要施工机械设备情况表

序号： 第  页 共  页

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂

承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地    址：

邮    编：

电    话：

日    期：

七、落实政府采购政策须提供的资料及投标人认为有必要提供的其它资料

附件6：（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。如实填写，不符合条件的投标人无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由投标人自行负责。

2.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件7：（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.投标人应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件8：（如有）

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。