政府采购项目

项目编号: SDZC2022-343

山阳县中医医院设备购置与更新改造建设项目（检查治疗类）

公开招标文件

陕西上德招标有限公司

二零二二年十一月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	12

一、投标人须知前附表	12

二、项目说明	16

三、招标文件	16

四、投标文件	17

五、投标担保	21

六、投标	22

七、开标、资格审查、评标和定标	23

八、合同	44

九、合同的履约验收	44

十、招标代理服务费	44

十一、重新组织采购活动	45

十二、询问、质疑与投诉	45

十三、拒绝商业贿赂	46

十四、政府采购信用担保及信用融资政策	46

第三章  采购内容及技术要求	48

第1包 详细产品技术参数：	48

第2包 详细产品技术参数：	57

第3包 详细产品技术参数：	62

第4包 详细产品技术参数：	68

第5包 详细产品技术参数：	77

第6包 详细产品技术参数：	87

第四章  商务要求	98

第五章  合同条款	101

第六章  投标文件格式	111

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

山阳县中医医院设备购置与更新改造建设项目（检查治疗类）潜在投标人应在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取招标文件，并于2022年12月12日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2022-343

项目名称：山阳县中医医院设备购置与更新改造建设项目（检查治疗类）

采购方式：公开招标

采购需求：

合同包1(DR（悬吊双版）、数字胃肠机、移动平板DR):

合同包预算金额：4,350,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用X线设备 | 放射科设备 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,350,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后30个日历日内安装调试完毕

合同包2(全高清电子胃肠镜系统):

合同包预算金额：4,100,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 医用内窥镜 | 胃肠镜系统 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,100,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后国产产品30个日历日内，进口产品90个日历日内安装调试完毕

合同包3(全高清电子支气管镜系统、电子支气管镜):

合同包预算金额：2,530,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜系统 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,530,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后国产产品30个日历日内，进口产品90个日历日内安装调试完毕

合同包4(全高清腹腔镜系统等):

合同包预算金额：2,950,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 医用内窥镜 | 手术影像类设备 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,950,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后国产产品30个日历日内，进口产品90个日历日内安装调试完毕

合同包5(高频电刀等):

合同包预算金额：2,140,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 手术器械 | 手术工具类设备 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,140,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后国产产品30个日历日内，进口产品90个日历日内安装调试完毕

合同包6(麻醉机、呼吸机等):

合同包预算金额：2,100,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 手术急救设备及器具 | 急救类设备 | 34(个) | 详见采购文件 | 2,100,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后30个日历日内安装调试完毕

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(DR（悬吊双版）、数字胃肠机、移动平板DR)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包2(全高清电子胃肠镜系统)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章，进口产品无需提供）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），如所投产品为进口产品的提供“进”字号医疗器械注册证（复印件加盖投标人公章）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包3(全高清电子支气管镜系统、电子支气管镜)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章，进口产品无需提供）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），如所投产品为进口产品的提供“进”字号医疗器械注册证（复印件加盖投标人公章）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包4(全高清腹腔镜系统等)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章，进口产品无需提供）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），如所投产品为进口产品的提供“进”字号医疗器械注册证（复印件加盖投标人公章）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包5(高频电刀等)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章，进口产品无需提供）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），如所投产品为进口产品的提供“进”字号医疗器械注册证（复印件加盖投标人公章）；骨科等离子刀提供三类医疗器械注册证；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包6(麻醉机、呼吸机等)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年11月18日至2022年11月25日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场获取

售价：300元/标段

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月12日10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

开标地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

- 1.落实的政府采购政策:

- 1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

- 1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

- 1.6《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- 1.7《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.8《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.9如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

- 获取招标文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，加盖投标人公章（鲜章），（谢绝邮寄）。

- 文件售价：每标段300.00元（人民币），售后不退。

4.（包2全高清电子胃肠镜系统；包3全高清电子支气管镜系统；包4全高清腹腔镜系统；包5高频电刀）已做进口论证，允许采购进口设备。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：山阳县中医医院

地址：山阳县城关镇北大街60号

联系方式：0914-8322372

2.釆购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

- 地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703

- （张家堡转盘东南角）

- 联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：金岩（1号工位）

- 电 话：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8001

温馨提示：购买招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。投标文件建议双面打印。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 山阳县中医医院 |
|  | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
|  | 监督管理机构 | 山阳县财政局 |
|  | 投标人 | 响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
|  | 交货期、交货地点 | 交货期：自合同签订后国产产品30个日历日内，进口产品90个日历日内安装调试完毕。 交货地点：山阳县中医医院使用部门 |
|  | 联合体投标 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 无 |
|  | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
|  | 投标担保 | 1.担保方式：(任选其一) 1.1投标保证金： 包1：人民币捌万元整 包2：人民币捌万元整 包3：人民币伍万元整 包4：人民币伍万元整 包5：人民币肆万元整 包6：人民币肆万元整 1.2担保函（陕西省财政厅确定的政府采购信用担保机构出具的担保函）。 2.投标担保递交截止时间：2022年12月12日10:00前，若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或者有效担保函的，其投标将被拒绝。 3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金仅限于通过对公账户形式交纳，招标结束后以转账形式退至投标人对公账户内。投标保证金以银行凭证为准。 |
|  | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：中信银行西安南稍门支行 3.帐 号：8111 7010 1170 0299 237 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8033 备注：投标人在汇款时须注明项目编号+项目简称 |
|  | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
|  | 投标文件数量、装订、密封 | - 1.数量：纸质投标文件正本一份、副本四份、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。每个标段单独一套投标文件。 - 2.装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 3.密封：纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“开标一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
|  | 投标报价 | 本项目属于交钥匙工程，投标报价=设备价（进口设备为CIF价）（含税）＋运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等 |
|  | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |
|  | 投标人注册登记 | - 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
|  | 信用信息查询特别说明 | 投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，招标人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格； |
|  | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
|  | 疫情防控措施 | 1.投标人只需拟派1人参与本项目开标会议； 2.投标人拟派人员必须注册陕西“一码通”且为绿码； 3.投标人拟派人员经现场测量体温不得超过37℃； 4.参与开标会议的人员均需携带口罩等防护措施。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业 | 否 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
|  | 核心产品 | 包1：数字胃肠机 包2：全高清电子胃肠镜系统 包3：全高清电子支气管镜系统 包4：全高清腹腔镜系统 包5：高频电刀 包6：麻醉机 |
|  | 是否允许进口产品 | 包2：全高清电子胃肠镜系统已做进口论证，允许采购进口设备 包3：全高清电子支气管镜系统已做进口论证，允许采购进口设备 包4：全高清腹腔镜系统已做进口论证，允许采购进口设备 包5：高频电刀已做进口论证，允许采购进口设备 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见投标人须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

## 三、招标文件

1.招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。

2.招标文件购买：投标人须从采购代理机构处购买招标文件，招标文件售后不退，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。投标人名称与登记购买招标文件的单位名称不一致的，将作为无效投标处理。

3.招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4.投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。

5.招标文件的澄清或修改：

5.1采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6.投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8.在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1.投标文件的组成

1.1投标函（格式）

1.2开标一览表（格式）

1.3分项报价表（格式）

1.4节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关认证证书，否则评审时不予计分。

1.5选配件报价表（格式，若有）

1.6技术规格响应偏离表（格式）

1.6.1对应招标文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3投标人应按实际响应的技术参数明确、如实填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

注：技术响应文件所含内容必须表述一致，如出现厂家技术资料、检测报告、技术指标等不一致等情况将作为无效投标处理。

1.7商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.7.1对应招标文件《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.7.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.7.3投标人应按实际响应的商务条款如实填写。

- 1.8法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人投标时提供投标文件格式“8.1法定代表人资格证明书”，被授权人投标时提供“8.2法定代表人授权委托书”。

1.9.资格证明文件

1.10.产品的佐证材料

1.11.项目实施方案

1.12.产品的合法渠道证明文件

1.13.质量保证

1.14.售后服务方案

1.15.培训方案

1.16.招标文件要求的其他证明资料及投标人认为需要提供的资料。

2.投标文件编写说明

2.1投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写，否则将作为无效投标处理。

2.2投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

2.3投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.5投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.6投标文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由投标人自行承担。

2.7投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致。

2.8“开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，并单独密封提交，同时应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中仍有且一致。如果不一致，以唱标内容为准。

3.投标文件的数量、装订、密封

- 3.1数量：纸质投标文件正本一份、副本四份、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。

- 3.2装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

- 3.3密封：纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“开标一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

- 4.投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.投标报价

5.1投标货币：人民币      单位:元（保留小数点后两位）。

5.2投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据。

5.3投标报价=设备价（进口设备为CIF价）（含税）＋运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

注：投标报价超过采购预算的，投标无效。

5.4投标人须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的投标。投标人应在投标分项报价表上标明拟对本次招标所采购的货物和与货物有关的服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

5.5投标人要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

5.5.1所投货物的设备价

5.5.2备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

5.5.3专用工具价（如果需要使用）

5.5.4安装调试费

5.5.5货物运至指定地点的运输（含保险）费用

5.5.6售后服务费

5.5.7培训费

5.5.8招标文件要求的所有伴随服务的费用

5.5.9所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

5.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

5.7选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

6.对投标人的其他要求：

6.1投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6.2必须根据招标文件要求进行生产、供货等。

6.3本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

6.5投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7投标人承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

## 五、投标担保

1.担保方式：见投标人须知前附表。

2.投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金仅限于通过对公账户形式交纳，招标结束后以转账形式退至投标人对公账户内。投标保证金以银行凭证为准。

4.投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或有效担保函的，或未在投标文件中附投标担保凭证的，其投标无效。

5.退还投标保证金：

5.1在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

5.2所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.3中标人的投标保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还。

6.发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还，提供担保函的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1投标人提供虚假资质谋取中标的；

6.2有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

6.4投标人自行放弃投标资格而未在开标前一天以书面形式告知采购代理机构的；

6.5投标人自行放弃中标资格的；

6.6中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

6.7中标人不按规定支付招标代理服务费的；

6.8中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

## 六、投标

1.投标文件的提交：

1.1投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收；

1.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

2.投标文件的补充、修改与撤回：

2.1投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2.4投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2.5在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.投标有效期：

3.1自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

4.投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4.1投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

4.2投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4.7投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、开标、资格审查、评标和定标

1.开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1.4投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

1.5采购代理机构依照提交的“开标一览表”的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1.6主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1.7采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1.8采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标结束后，由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。资格证明文件须装订在每份投标文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件；

2.1.1具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（式样见投标文件格式）

2.3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

2.3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章，进口产品无需提供）；

2.3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），如所投产品为进口产品的提供“进”字号医疗器械注册证（复印件加盖投标人公章）；第5包骨科等离子刀提供三类医疗器械注册证；

2.3.5投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或陕西省财政厅确定的政府采购信用担保机构出具的担保函）

2.3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）。

2.3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）。

3.评标

3.1评标委员会

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

3.1.2采购人派一名代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

3.1.3评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

3.1.4评标委员会成员不得参加开标活动。

3.1.5评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

3.1.5.2符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4对投标文件进行比较和评价；

3.1.5.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.1.5.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.1.5.7对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

3.1.5.8配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

3.1.5.9配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3.5.1投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

3.5.1.1投标人名称与购买招标文件的单位名称不一致；

3.5.1.2除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制；

3.5.1.3投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；

3.5.1.4投标文件不符合招标文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.5.1.6投标报价超过采购预算；

3.5.1.7投标有效期不符合招标文件的要求；

3.5.1.8未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应；

3.5.1.9未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

3.5.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.11法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3.5.2投标文件的澄清：

在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5.3书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

3.5.3.1投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

3.5.3.2写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

3.5.3.5投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8分项报价表、技术规格响应偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

3.5.3.9多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述3.5.3.1至3.5.3.4两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.5评审：

3.5.5.1评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

3.5.6其他需说明的情况：

3.5.6.1对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

3.5.6.2最低报价不是中标的唯一条件；

3.5.6.3如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5.6.4无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3.6评分标准：

| （包1评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 3分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期、质保期两项优于招标文件的，每项最多加1分。 |
| 技术 指标和配置 | 30分 | 1、基本分（25分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计25分；参数中带“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。 注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 9分 | 项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计9-7分； ②方案内容有1到3项欠缺、较薄弱的计7-4分； ③方案内容有3项以上严重欠缺、薄弱的计4-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个产品计1分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 8分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。 ①内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 8分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训 方案 | 8分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计8-4分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供培训服务方案不得分。 |

| （包2评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 3分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期、质保期两项优于招标文件的，每项最多加1分。 |
| 技术 指标和配置 | 27分 | 1、基本分（22分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计22分；参数中带“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。 注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 12分 | 项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计12-8分； ②方案内容有1到3项欠缺、较薄弱的计8-4分； ③方案内容有3项以上严重欠缺、薄弱的计4-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供的计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 8分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。 ①内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 8分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训 方案 | 8分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计8-4分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供培训服务方案不得分。 |

| （包3评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 3分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期、质保期两项优于招标文件的，每项最多加1分。 |
| 技术 指标和配置 | 27分 | 1、基本分（22分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计22分；参数中带“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。 注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 12分 | 项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计12-8分； ②方案内容有1到3项欠缺、较薄弱的计8-4分； ③方案内容有3项以上严重欠缺、薄弱的计4-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个产品计1.5分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 8分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。 ①内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 8分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训 方案 | 8分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计8-4分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供培训服务方案不得分。 |

| （包4评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 3分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期、质保期两项优于招标文件的，每项最多加1分。 |
| 技术 指标和配置 | 27分 | 1、基本分（22分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计22分；参数中带“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。 注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 12分 | 项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计12-8分； ②方案内容有1到3项欠缺、较薄弱的计8-4分； ③方案内容有3项以上严重欠缺、薄弱的计4-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个产品计0.6分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 8分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。 ①内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 8分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训 方案 | 8分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计8-4分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供培训服务方案不得分。 |

| （包5评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 3分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期、质保期两项优于招标文件的，每项最多加1分。 |
| 技术 指标和配置 | 27分 | 1、基本分（22分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计22分；参数中带“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。 注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 12分 | 项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计12-8分； ②方案内容有1到3项欠缺、较薄弱的计8-4分； ③方案内容有3项以上严重欠缺、薄弱的计4-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 产品 渠道 | 3.5分 | 能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个产品计0.5分，共计3.5分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 8分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。 ①内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 8分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训 方案 | 7.5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计7.5-4分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供培训服务方案不得分。 |

| （包6评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 3分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期、质保期两项优于招标文件的，每项最多加1分。 |
| 技术 指标和配置 | 27分 | 1、基本分（22分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计22分；参数中带“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。 注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 12分 | 项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计12-8分； ②方案内容有1到3项欠缺、较薄弱的计8-4分； ③方案内容有3项以上严重欠缺、薄弱的计4-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 产品 渠道 | 5.5分 | 能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个产品计0.5分，共计5.5分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 8分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。 ①内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 8分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计8-4分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计4-1分； ③未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训 方案 | 5.5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计5.5-3分； ②培训方案内容欠缺、薄弱的计3-1分； ③未提供培训服务方案不得分。 |

注：3.6.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 3.6.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3特殊情况处理：

3.6.3.1当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

3.6.3.2相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见须知前附表）品牌相同的，按照前款规定处理。

3.6.3.3若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

3.6.3.4评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3.7政府采购政策评分标准

3.7.1小微企业的价格评分标准

3.7.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）的文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

3.7.1.2联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-4%）。

3.7.1.3中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.7.1.4小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.7.1.5在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3.7.2监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.4监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4节能产品、环境标志产品政策

3.7.4.1节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.7.4.2投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

3.7.4.3若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.7.4.4节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.7.4.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.7.4.6获得上述认证的产品在开标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

4.定标

4.1定标程序

- 4.1.1评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

- 4.1.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 4.1.4采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.投标无效的情形：

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6提供虚假材料谋取中标的；

5.7采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.中标通知书及未中标通知书

6.1中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、合同

1.中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2.中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

1.中标人在领取中标通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳，不得用投标保证金冲抵。

3.中标人如未按上述第1条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

## 十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）重新组织采购活动：

1.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.所有投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：金岩(1号工位)，联系方式:029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8001,地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

## 十四、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库（2011）124号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

投标人在缴纳投标保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

# 第三章  采购内容及技术要求

- 第1包 详细产品技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DR（悬吊双版） | 1台 |
| 2 | 数字胃肠机（高配） | 1台 |
| 3 | 移动平板DR | 1台 |

一、DR（悬吊双板）

1、设备名称：数字化摄影X射线机

2、设备功能：本产品可供医疗单位做X射线摄影诊断用，满足全身各体位数字化摄影，及全自动长骨拼接功能。

- 3、设备主机结构：

3.1	高频高压发生器1套；

3.2	X射线管组件1只；

3.3	X射线平板探测器2块；

3.4	悬吊机架1套；

3.5	限束器1套；

3.6	控制台1套；

3.7	图像处理系统1套；

3.8	滤线栅2套。

- 4、平板探测器：（两块）

4.1平板探测器配置

4.1.1非晶硅CsI整板数字探测器（非拼接）；

4.1.2采集像素矩阵：≥3000×3000；

4.1.3探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸；

4.1.4摄影空间分辨率：≥3.5 lp/mm；

4.1.5图像输出灰阶：≥16bit；

4.1.6像素尺寸：≤139μm；

4.1.7成像时间≤7S；

4.1.8图像传输方式：无线或有线；

★4.1.9平板探测器是无线可移动的，而且可在机/在线充电，不需要拿出平板或拆下电池充电。

5、高频高压发生器

★5.1高压发生器：与整机品牌一致；

★5.2最大输出功率：≥65kW；

- 5.3摄影最大管电压：≥150kV；

- 5.4摄影管电流: ≥800mA；

- 5.5电流时间积最大值：≥1000mAs；

★5.6最大逆变频率≥480kHz；

- 5.7具有自动曝光控制（AEC）功能（通过硬件电离室实现），提供相关证明材料，包括不限于检测报告等。

- 6、X射线管组件

- 6.1球管：

6.1.1焦点：0.6mm/1.2mm；

★6.1.2阳极热容量：≥350kHU；

6.1.3球管靶角：≥12°；

6.1.4球管最高输出管电压：≥150kV。

7、机械运动控制装置

- 7.1悬吊机架

7.1.1全身各部位多功能摄影，含卧位、立位一键到位功能；

★7.1.2球管绕垂直轴旋转：0°~360°；

7.1.3球管绕水平轴旋转：-120°~120°；

7.1.4球管升降≥1450mm；

★7.1.5球管中心距离地面最低高度≤340mm；

7.1.6球管沿天轨横向移动范围≥1800mm；

7.1.7球管沿天轨纵向移动范围≥1800mm；

7.1.8具有无线遥控器；

7.1.9具有机架内置语音对讲系统（机房内音箱和拾音器集成在胸片架内）；

7.1.10具有牛头触控屏与DR工作站信息同步功能，提供相关证明材料，包括不限于检测报告等，证明材料中有此项功能明确说明。

- 7.2立式摄影架

7.2.1立式摄影架片盒沿立柱升降运动范围：≥1400mm；

7.2.2片盒中心线最低：≤353mm。

7.3固定式升降浮动患者台：

7.3.1床面横向运动范围≥1000mm；

7.3.2床面纵向运动范围≥260mm；

7.3.3片盒横向运动范围≥340mm；手电一体；

7.3.4床面升降运动范围：≥340mm；

7.3.5摄影床工作承载≥320kg；

7.3.6床下障碍物智能防护功能；

★7.3.7球管与探测器双向自动跟踪。

8、滤线栅

8.1滤线栅栅格比为10:1；

8.2栅密度：≥103L/inch；

9、限束器

9.1限束器：光野操作手自一体，有触摸显示屏，有激光线光源，有电动切换附加滤过；

★9.2具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，限束器智能缩窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。

10、电离室（每个片盒配置一块，共两块）

10.1探测野≥3野；

10.2可探测管电压范围：40-150kV；

10.3可探测曝光时间范围：1ms-10s。

11、工作站硬件（最低配置要求）

11.1CPU双核Dual-Core 主频≥2.7G，内存≥4GB，通讯网卡≥1000M网卡；

11.2CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录，硬盘容量≥500GB；

11.3显示器≥24英寸液晶显示器。

12．医生登记采集诊断工作站软件功能

12.1患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

12.2图像信息采集管理：摄影影像采集图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记；

12.3图像处理：图像校正，图像翻转；

12.4全身拼接：支持全身图像拼接功能；

12.5图像观察：查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原；

12.6病历报告：病人信息自动加载、专家模板；

12.7胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印；

12.8DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器；

12.9器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序不少于1350个；

12.10束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示；

12.11曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录。

13．探测器、高压、机架及软件系统均与整机为同一品牌，提供证明材料；

二、数字胃肠机

★设备用途：本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及胃肠造影检查。

- 1、系统配置：

1.1	动态数字探测器（可动静态切换）1套；

1.2	图像处理系统	  含硬件软件1套；

1.3	高频高压发生器  具有自动亮度控制功能（ABS）1套；

1.4	X射线管组件1套；

1.5	高压电缆1套；

1.6	限束器1个；

1.7	动态遥控床1台；

1.8	遥控台1套；

1.9	滤线栅1块；

1.10旋转脚踏板1套。

- 2、技术参数：

- 2.1动态数字探测器

★2.1.1 探测器类型：动态平板探测器；

2.1.2 视野范围：≥17x17英寸；

2.1.3 摄影像素：≥900万；

2.1.4 透视最大像素：≥200万；

2.1.5 在动态过程中点片矩阵：≥3000*3000；

2.1.6 最高帧率：≥30f/s；

★2.1.7 点片摄影准备时间：≤0.8s；

2.1.8 图像输出灰阶：16位；

2.1.9 成像时间：≤6秒；

2.1.10 静态片空间分辨率：≥3.5LP/MM；

2.2高频高压发生器

2.2.1 最大输出功率：≥50kW；

2.2.2 摄影最大管电压：≥150kV；

2.2.3 透视最小管电流: ≤1mA；

2.2.4 透视最大管电压：≥120kV；

★2.2.5 摄影管电流: ≥650mA；

2.2.6摄影最大mAS值：≥630mAS；

★2.2.7具有自动亮度控制功能（ABS）；

- 2.3 X射线管组件

- 2.3.1 焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm；

2.3.2 最高输出电压：150KV；

★2.3.3 球管热容量：≥320KHU；

2.3.4 球管最大功率：≥50KW。

- 2.4动态遥控床

2.4.1 一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，可实现动态成像及全数字化成像功能；采用低吸收剂量的高强度床板。

2.4.2 床面横向移动距离：≥250mm；

2.4.3 探测器移动行程：≥900mm；

2.4.4 床身转动范围： ≥-15°～90°；

2.4.5 球管可随立柱旋转角度：≥-35°～35°；

★2.4.6 SID运动范围：1000—1800mm；

★2.4.7 脚踏板：带360°旋转盘；

★2.4.8 床高：≤730mm；

2.4.9 可手动移除式滤线栅；

2.4.10 具有一键到位功能；

★2.4.11 曝光透视开关：可禁止曝光和透视，保障医生安全，防止误触曝光；

2.4.12 承重：≥150kg；

2.4.13 具有智慧剂量控制（IDC）功能。

- 2.5图像处理系统

2.5.1 CPU：INTEL-Xeon W-2102，≥8G内存，≥1T硬盘；

2.5.2 显示器像素：≥1280*1024像素；

★2.5.3 具有透视视频的录制、保存、回放功能，同时透视视频支持任意段截取保存及影像抽帧，且视频支持发送PACS及时有效的保存数据；

★2.5.4 为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产；

2.5.5 病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

2.5.6 图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送。图像处理：图像校正，图像翻转，iEAE智能高效率自动增强系统，包括：iGCR 智能感兴趣区灰度补偿功能，iTE智能组织均衡功能，iCED 智能增强降噪功能，iMR 智能金属识别功能，iDG 智能栅纹去除功能。图像观察：查看静态图像，查看动态影像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原；

2.5.7 病历报告：病人信息自动加载、专家模板；

2.5.8 胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

2.5.9 DICOM传输：可发送图像和透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器；

★2.5.10 拥有动态平板软件著作权，保证可以对用户升级（提供软件著作权证书）；

2.5.11 可支持全身拼接功能

★2.5.12 透视图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍；

2.5.13 具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。且改变SID时束光器光野会智能维持原有大小；

★2.5.14具备iEAE智能高效率自动增强功能,采用多频域图像处理技术，5大核心图像处理技术（iGCR、iTE、iCED 、iMR、iDG）使影像效果的一致性、柔和性、空间层次感和纹理细腻度等均得到大幅提升。

三、移动平板DR

1、设备用途：

1.1通过电动助力移动，用于床旁全身各部位X线摄影；

1.2可以配合摄影床旁、胸片架进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影要求定位方便快速、灵活准确；

1.3满足儿科育婴箱、急诊、ICU、骨科、手术室等各科室数字化X线摄影需求。

2、主要技术参数

2.1高压发生器

2.1.1最大输出功率：≥40KW；

2.1.2最大管电流：≥400mA；

2.1.3最大输出电压：≥150KV；

2.1.4最小电流时间积：≤1mAs；

★2.1.5最大电流时间积≥630mAs；

2.1.6具有解剖程序（APR）；

2.1.7具有遥控曝光控制；

2.1.8具有两档式曝光手闸。

2.2 X射线管

★2.2.1阳极热容量:≥290KHU ；

2.2.2 球管管组件热容量：≥1250KHU；

★2.2.3 球管焦点：0.6mm/1.2mm。

2.3探测器

2.3.1 无线数字平板探测器；

2.3.2 探测器尺寸：≥35*43cm（14″*17″）；

2.3.3像素矩阵：≥2500*3000；

2.3.4像素尺寸：≤140μm；

2.3.5空间分辨率：≥3.5lp/mm；

2.4球管支撑臂结构

2.4.1 球管中心距离立柱边沿伸缩运动范围: ≥500mm；

2.4.2 球管中心沿立柱升降：≥1200mm；

2.4.3 立柱旋转角度范围：≥±315°；

2.4.4 限束器旋转角度范围：≥±90°；

2.4.5机身宽度：≤580mm；

2.4.6防碰撞具有：束光器人体碰撞防护、具有移动物体碰撞制动功能、超声运动防碰撞提示；

2.4.7具有电量管理系统：低电快充、功耗智能管理、高压休眠、充电供电切换模式；

2.4.8储能电池容量≥336V,12Ah；

★2.4.9配置10寸平板电脑，具备远程可视化曝光、观察系统与对讲系统；

★2.4.10为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，要求高压发生器、软件、探测器、机械系统为同一品牌；

2.5软件功能

2.5.1病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

2.5.2图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送；

2.5.3图像处理：图像校正，图像翻转；

2.5.4图像观察：窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；

2.5.5病历报告：病人信息自动加载；

2.5.6胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

2.5.7 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站；

2.5.8具备双显示屏：具备显示器触屏≥19寸、牛头信息显示屏≥7寸；

2.5.9可实现图像实时无线传输；

★2.5.10激光测距功能（SID显示）。

2.6售后服务

2.6.1开通7*24小时，400全国免费客服电话，接到故障维修后2小时内响应，48小时内到达现场；

2.6.2免费培训操作人员及维修人员，内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等；

2.6.3持续提供免费的技术升级服务，确保机器性能指标能与主流DR技术的发展保持一致。

- 第2包 详细产品技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清电子胃肠镜系统 | 1套 | 高清胃镜1条、治疗胃镜1条、光学放大胃镜1条、经鼻胃镜1条、肠镜1条 |

## 全高清电子胃肠镜系统

## 一、高清内镜摄像系统（1台）

- 摄像主机、光源主机分体式或一体式设计，具备数字化信号处理功能及高清图像输出；

- 支持窄波成像，具备NBI/BLI/OE等染色功能；

- 色彩强调：具备；

- 图像增益功能：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度；

- 色调调节：“R”调节：± 4档，“B”调节：±4档，自动白平衡功能；

- 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号等；

- 快速实时冻结功能：可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示；

- 三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光；

- 三档构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓。三档轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓；

- 防电击保护类型：I级；

- 兼容性：可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头、内科胸腔镜；

- 摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖。

## 二、冷光源（1台）

- 满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展；

- 检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）或多色LED光源；

- 灯泡平均寿命：≥500小时；

- 点亮方式：开关调节器；

- 亮度调节：光路光圈控制或自动能量控制；

- 冷却：强制空气冷却；

- 颜色转换：使用滤光片可以实现或按键控制；

- 自动亮度控制：伺服光圈模式或根据视频信号调节；

- 自动曝光：≥9档；

- 送气：气泵，横隔膜式气泵；

- 送水：气压式送水或可拆式水瓶；

- 设定存储：关闭电源后，设定值仍可被保存；

- 防电击保护类型：I级。

## 三、高清电子胃镜（1台）

- 具备满足特殊光（窄波成像）观察的功能；

- 视野角度：≥140°；

- ★景深：3-100mm；

- 具备双焦点功能，便于观察细微黏膜形态；

- 视野方向: 0°直视；

- 弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100°；

- 先端部外径：≤10.2mm；

- 插入部外径：≤9.9mm；

- 器械钳道内径：≥2.8mm；

- 工作长度：≥1000mm，总长度：≥1300mm；

- 具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程。

## 四、超细高清电子胃镜（1台）

- 具备满足特殊光（窄波成像）观察的功能；

- 具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程；

- ★具备双导光束设计，为检查提供了充足的亮度；

- 视野角：≥140°；

- 视野方向：0°直视；

- 景深：3-100mm；

- 弯曲角度 上≥210°、下≥90°，左\右≥100°；

- 插入部外径：≤6.0mm；

- 先端部外径：≤6.0mm；

- 钳子管道内径：≥2.15mm；

- 有效长度：≥1100mm；

- 全长：≥1400mm。

## 五、高清光学放大电子胃镜（1台）

- 具备窄波特殊光观察的功能；

- 具备光学放大功能，便于观察黏膜微血管细节；

- ★视野角度：常规焦距观察时≥140°，放大焦距观察时≥49°；

- ★景深：常规焦距观察时为7-100mm，放大焦距观察时为1.5-2.5mm；

- 视野方向: 0°直视；

- 弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100°；

- 先端部外径：≤10mm；

- ★插入部外径：≤10mm；

- 器械钳道内径：≥2.8mm；

- 工作长度：≥1000mm，总长度：≥1300mm；

- 具有副送水功能；

- 具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程。

## 六、高清治疗型电子胃镜（1台）

1）具备特殊光观察的功能；

2）★具有副送水功能；

3）视野角：≥140°；

4）视野方向：直视；

5）景深：3-100mm；

6）先端部外径：≤9.9mm；

7）插入部外径：≤9.9mm；

8）弯曲部弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左/右≥100°；

9）有效长度：≥1000mm；

10）全长：≥1300mm；

11）钳子管道内径：≥3.2mm；

12）最小可视距离距离先端部3mm。

## 七、高清电子结肠镜（1台）

- 具备满足特殊光（窄波成像）观察的功能；

- 视野角度：≥170°；

- ★景深：4-100mm；

- 视野方向: 0°直视；

- 弯曲角度：向上≥180°，下≥180°,向右≥160°，左≥160°；

- 先端部外径：≤13.2mm；

- 插入部外径：≤12.8mm；

- 器械钳道内径：≥3.7mm；

- 工作长度：≥1300mm，总长度：≥1600mm；

- 具有副送水功能；

- 具有强力传导；

- ★具有智能弯曲；

- 具备全防水设计。

## 八、27寸医用专业监视器（1台）

- ≥27寸全HD，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920 X 1200，高亮度、高对比度、及高质量图像；

- 多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像；

- 各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO；

- 节能设计包括低能消耗、各种节电模式。

## 九、内镜用台车（1台）

1）内镜室专用。支持液晶监视器，并可随意调整监视器角度，配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板。

- 第3包 详细产品技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清电子支气管镜系统 | 1套 | 标配2条镜 |
| 2 | 电子支气管镜 | 1台 |  |

全高清电子支气管镜系统

一）摄像主机

- ★摄像主机、光源主机分体式独立设计；

- ★顺次扫描方式成像，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出；

- ★支持窄波成像、自体荧光信号处理，具备窄波光、荧光观察显示功能；

- 可利用光谱分光技术，实现特殊光观察；

- 色彩强调：基于内镜图像的血红蛋白值来强调色彩的细微差异；

- 彩虹现象修正功能：减小由于顺次方式造成的RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图象；

- 图像增益功能：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度；

- 色调调节：“R”调节：±8档，“B”调节：±8档，“C”调节：±8档，自动白平衡功能；

- 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号、备注、服务协议、保修期、所有者、用户ID号码；

- 快速实时冻结功能：可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示；

- 三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光；

- 三档构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓。三档轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓；

- 防电击保护类型：I级；

- ★兼容性：可连接电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、单气囊小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头，内科胸腔镜等；

15）★摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖。

二、氙灯冷光源（1台）

- ★满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展；

- 检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）；

- 灯泡平均寿命：≥500小时；

- 点亮方式：开关调节器；

- 亮度调节：光路光圈控制；

- 冷却：强制空气冷却；

- 颜色转换：使用滤光片可以实现；

- 自动亮度控制：伺服光圈模式；

- 自动曝光：≥17档；

- 送气：气泵，横隔膜式气泵；

- 送水：气压式送水或可拆式水瓶；

- 应急灯：12V卤素灯；

- 设定存储：关闭电源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存；

- 防电击保护类型：I级。

三）超细型电子支气管镜 （1台）

- ★高清HDTV图像, 顺次成像方式；

- ★内镜具备插入部可旋转功能，左≥120°，右≥120°；

- ★内镜具备窄波特殊光诊断；

- 视野角：≥110°；

- 视野方向：0°直视；

- 观察深度： 2-50mm；

- 先端部外径 ≤4.2mm；

- 插入部外径: ≤4.1mm；

- ★弯曲部：上≥210°，下≥130°；

- 有效长度: ≤600mm；

- 钳子管道内镜：≥2.00mm。

四）治疗型电子支气管镜 （1台）

- ★内镜具备插入部可旋转功能，左≥120°，右≥120°；

- ★内镜具备窄波特殊光诊断；

- 视野角：≥120°；

- 视野方向：0°直视；

- 观察深度：2-100mm；

- 先端部外径 ≤5.9mm；

- 插入部外径: ≤6.0mm；

- 弯曲部：上≥180°，下≥130°；

- 有效长度≥600mm；

- 钳子管道内镜：≥2.9mm。

五）专用台车（1台）

1）专为内镜室设计。支持液晶监视器，并可随意调整监视器角度，配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板。

## 六）医用专业监视器（1台）

- 1）≥27寸全HD，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920×1200，高亮度、高对比度、及高质量图像；

- 2）FLIP功能(如水平翻转和180°旋转)，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局；

- 3）多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像；

- 4）各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO；

- 5）节能设计包括低能消耗、各种节电模式。

内镜清洗工作站招标参数

- 技术要求

- 本次招标内容为：1套内镜清洗工作站。

- 一）内镜清洗工作站技术要求：

- 清洗槽需满足对内镜的全浸泡要求，尺寸≥500mm×710mm，数量：4个，干燥台尺寸≥L1500mm×W710mm，数量：1个，具体尺寸可根据房间尺寸调整。

- 清洗槽、台面、干燥台、功能背板，材质为高分子复合材料（PMMA）一次吸塑而成，表面平整光滑。

- ★清洗槽的材质应耐酸碱腐蚀：材质在10%HCl质量分数的酸性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐酸测试；在40%NaOH质量分数的碱性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐碱要求，提供证明材料，包含但不限于检测报告等。

- ★清洗槽应能耐机械应力。

- 柜体：尺寸与清洗槽实际总长度相匹配，全部采用SUS304不锈钢钢管焊接而成；柜体底部全部采用PVC防水底板铺满，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。

- 柜门采用高强度玻璃敷膜外加铝合金框架组合而成，防水、防潮、耐腐蚀。

- 配置酶液/消毒液管道循环灌注装置及控制系统，数量2套：

- 管道循环灌注装置采用三步脉动灌注，灌注、静止、注气；

- 非外挂式，控制主机与灌注装置分离设计，控制注液与注气。

- 脉动灌注，对内镜的水气管道、吸引管道进行最长99小时59分59秒的灌注，灌注后可进行最长99小时59分59秒的注气。

- ★为保证系统稳定性，系统需提供软件著作权登记证书。

- 消毒槽配有消毒槽盖，数量1个，一体式手柄，采用透明亚克力面板吸塑成型，不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的情况。

- 专用PVC给排水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，密封连接，可保证≥10年无漏水现象。

- 2套专用水龙头：主体采用SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀铬防锈处理，抗磨损，耐酸碱。

- 2把高压清洗水枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净液体通过枪体腔道的二次污染。

- 3把高压气枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

- 配置纯净水质处理器，采用双筒设计，使用活性碳、低密度过滤棉消除水中杂质及颜色，超微孔径超滤膜将有害细菌进行阻隔，可更换滤芯。

- 无油活塞式医用空气压缩机，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0.5Mpa-0.8Mpa之间调节，气罐一次性储气量不低于22L，主机排气量115L/min，噪音≤65分贝。

- 安装手动总水开关、总电开关。

- 配备纱布盒2个。

电子支气管镜技术参数

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-200mm；

1.2视野角度≥120°；

1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；

1.4成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

★1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.6插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

★1.7插入软管先端具备左右方向旋转调节功能，向左≥120°，向右≥120°,操控更精准；

1.8插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全；

★1.9操作手柄具备≥3个功能按键；

1.10操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

1.11自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热。

2. 电子内窥镜图像处理器

★2.1配备≥4.0英寸手持式显示屏；

2.2采用翻盖式结构可角度调节133°；

2.3显示屏高宽比为1：1，可获得宽大视野；

2.4操控方式：触摸屏操控；

2.5显示屏：液晶显示器；

2.6显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：≥5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求；

2.7通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；

2.88预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能；有利于临床操作使用；

2.9录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；

2.10供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作；

2.11视频输出接口：有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

2.12调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像；

2.13亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

2.14与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用；

2.15录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；

2.16白平衡功能：具有白平衡调节功能。

- 第4包 详细产品技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清腹腔镜系统 | 1套 | / |
| 2 | 输尿管肾镜 | 1套 | 电子硬镜 |
| 3 | 纤维胆道镜 | 1套 | 纤维镜 |
| 4 | 关节镜 | 1套 | 加动力系统 |
| 5 | 椎间孔镜 | 1套 | 加动力系统 |

一、全高清腹腔镜系统

1、数字化全高清特殊光诊断系统

1） HDTV高清成像,水平扫描分辨率≥1080线，具有3D降噪功能；

2） ★带有特殊光成像检查术，可对早期癌症进行有效的提示；

3） 预冻结功能，自动从图像缓存中采集在启动冻结前1秒的画面中选择最清晰的一张；

4） 能接入外部视频信号(B超CT等),可在同一屏幕上同时显示2幅动态图象,具有画中画功能；

5） 图像强调:可以选择结构强调或边缘强调等≥19种强调模式，以提高图像观察度以及平面图像的立体效果；

6） 具备HD-SDI/SD-SDI/DV/DVI高清数码输出方式；

7） 具备图像放大功能；

8） 兼容数字化摄像头及高清摄像头；

9） ★电子镜平台，兼容采用先端CCD技术的高清电子腹腔镜、电子胆道镜镜、四方向电子镜等电子镜，并可以连接内科内镜，如电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜，可进行双镜联合手术；

10） 静态图象采集:可使用XD卡或SD卡对术中静态图像进行高质量保存和回放及注释等处理；

11） 动态图象采集:可通过DV数字接口，将数字录像直接存储于个人PC、数字刻录机或摄像机上；

12）光亮度自动控制:具有AUTO、PEAK、AVE三种测光模式，自动光圈，残余信号放大、光点测量与光源通过电缆进行连接，可对光亮度进行自动调节保证提供明亮的照明同时不会出现反光现象；

13）色彩调节功能:共三种17级色彩调节和强调功能，可满足不同手术及不同术者对于颜色的各种要求；

14）★可升级3D系统。

2、全自动调光光源

1）全自动300W氙灯照明,自动调光功能；

2）★提供特殊光检查功能；

3）双灯设计，具有≥35W备用灯泡；

4）有自动曝光调光功能和待机模式，拥有高亮度透光模式，可连接各厂家导光束，可连接软性电子、纤维镜满足各类手术需要。

3、高流量气腹机

1）★ 45L/min最大注气流速，容量大，进气速度快；

2）流速设定范围0.1-45L/min，精细化控制腹腔压力；

3）★具有正常和小腔体模式，可以更安全的为腹腔注气，全自动，微电脑控制，满足不同患者腹腔镜手术环境的要求；

4）有大钢瓶内压力显示，腹内压显示，流速显示及总用气量显示；

5）配有内置减压阀，可直接接大钢瓶；

6）设有腹内压过高报警，管路堵塞报警、钢瓶内压力过低报警；

7）防水面板设计，全部数字量化显示。

4、高频电刀装置

1）涵盖单极和双极、等离子外科手术模式，可进行开放式、腹腔镜下和等离子电切手术；

2）根据不同组织自动调节功率输出，可控、精确和快速的切割；

3）快速记忆功能，方便找到喜欢使用的设置；

4）新型生理盐水模式（用于生理盐水中切除），改进激发性能，持续汽化；

5、液晶监视器

1）屏幕尺寸≥27英寸，全HD的LCD面板，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920 X 1200，高亮度、高对比度、及高质量图像；

2）FLIP功能(如水平翻转和180°旋转)，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局；

3）多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像；

4）各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO；

5）节能设计包括低能消耗、各种节电模式，相对于前代产品外形更加轻量化。

6、专用台车

1） 可兼容各类腔镜设备，搭载大尺寸监视器，有效收纳设备线缆。

7、全高清摄像头

1） 高清摄像头；

2） ★具有特殊光成像检查术，可对早期癌症进行有效的提示；

4） ★可高温高压灭菌，兼容ETO灭菌。

8、腹腔镜光学视管

1） 广角镜头；

2） 采用柱状透镜组使图像完全无失真、亮度高、清晰度好；

3） 镜头为非球面镜，无畸变，不论图像中心或边缘部分均可获得真实、清晰的图像效果；

4） 导光束接口可配不同接头，具有良好的适配性。目镜接口可拆卸，可方便地接配电视系统摄像头；

5）光学视管表面采用闷光（喷砂）处理，消除反光，方便手术操作。

可高温高压消毒，确保患者安全；

- 30°视野方向 10mm壹根、5mm壹根。

- 二、输尿管肾镜及配套手术器械

- 1.输尿管肾镜

- 1.1 视向角：0°；

- 1.2 景深范围：4-16mm。

- 1.3 视场角：≥80°；

- 1.4 直径：前端≥8.0Fr，后端≥9.5Fr。

- 1.5 工作通道：≥5Fr

- 1.6 工作长度：≥420mm。

- 1.7 进口光纤，可做常规消毒，亦可高温高压消毒。

- 2.配套手术器械

| 金属导丝* |  | 2 | 支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抓钳 | 硬性 4.5Fr 600mm | 1 | 把 |
| 活检钳 | 硬性 4.5Fr 600mm | 1 | 把 |
| 抓钳 | 软性 4.5Fr | 1 | 把 |
| 活检钳 | 软性4.5Fr | 1 | 把 |
| 尿道扩张器 | 13Fr | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | 11Fr | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | 9Fr | 1 | 支 |
| 进水阀门 | 配件 | 3 | 只 |
| 导光束* | φ4.5*2000mm(插口式) | 1 | 根 |
| 密封帽 | 配件 | 5 | 个 |

- 三、纤维胆道镜

1.视场角：≥65°；

2.景深：3~50mm；

3.最大插入部外径∶≤5.0mm；

4.钳道孔直径：≤2.2mm；

5.弯曲角度：上≥125°下≥125°；

四、关节镜及配套手术器械

- 1.关节内窥镜

1.1 视向角：0°、30°、70°各1支；

1.2 景深范围：2-50mm；

1.3 视场角：≥70°；

1.4 直径：φ4；

1.5 工作长度：≥170mm；

1.6 进口光纤，可做常规消毒，亦可高温高压消毒。

- 2.配套手术器械

| 剪刀 | 0° | 1 | 把 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪刀 | 上弯15° | 1 | 把 |
| 剪刀 | 左弯30° | 1 | 把 |
| 剪刀 | 下弯15° | 1 | 把 |
| 剪刀 | 右弯30° | 1 | 把 |
| 咬切钳 | 0° | 1 | 把 |
| 咬切钳 | 15°上弯 | 1 | 把 |
| 咬切钳 | 30°左弯 | 1 | 把 |
| 咬切钳 | 15°下弯 | 1 | 把 |
| 咬切钳 | 30°右弯 | 1 | 把 |
| 抓钳 |  | 1 | 把 |
| 香蕉刀 | 92mm | 2 | 把 |
| 玫瑰型齿刀 | 92mm | 3 | 把 |
| 锉 | 92mm | 3 | 把 |
| 切刀 | 92mm | 2 | 把 |
| 探针 | 3×92mm4×92mm | 2 | 支 |
| 切刀 |  | 1 | 把 |
| 切刀 | 7×92mm | 1 | 把 |
| 刮匙 | 5×92mm | 1 | 把 |
| 杯型匙 | 7×92mm | 1 | 把 |
| 反角刀 | 45° | 1 | 把 |
| 关节穿刺器 | Φ5×140mm | 1 | 套 |
| 关节穿刺器 | Φ4×140mm | 1 | 套 |
| 咬切钳 | 0°宽头 | 1 | 把 |
| 咬切钳 | 反咬左 | 1 | 把 |
| 咬切钳 | 反咬右 | 1 | 把 |
| 连接器 | 配件 | 1 | 个 |
| 进水阀门 | 配件 | 1 | 个 |
| 鼻腔吸引管 | Φ4×155mm | 1 | 支 |
| 鼻腔吸引管 | Φ3×155mm | 1 | 支 |
| 鼻腔吸引管 | Φ2.5×155mm | 1 | 支 |
| 导光束 | Φ4.5×2000mm | 1 | 根 |

3、手术动力系统

（1）、微电脑主机

电源电压AC：220V   50/60HZ

熔断器：F3AL250V

输入功率：200VA

外型尺寸≤：380×340×150mm

（2）、脚踏控制器，防水型。

5键位控制：3个选择开关，2个启动开关。

（3）、关节手机

手机转速范围：1000～12000转/min

摆动最高使用转速：3500转/min

额定转矩：1N.cm

摆动换向频率：30ms-1

重量：≤230g

（4）、配套刀头

球状刀头：φ5 *130mm1支

其它刀头：φ5 *130mm3支

（5）、注水系统

流量：＞50ml/min二档

压力：＞25mmHg。

五、椎间孔镜及配套手术器械

1、椎间盘内窥镜

- 1.1 多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥180mm，外径≥6.0mm，器械通道≥3.5mm；

- 1.2 视向角≥30°，视场角≥70°；

- 1.3 两个带旋塞的灌洗通道；

- 1.4 防刮擦的蓝宝石玻璃镜头；

- 1.5 标准的光源/摄像接口，高放大率，色彩真实；

- 2、配套手术器械

| 厚壁导杆 | φ6.3×210mm，圆锥形 | 1 | 支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚壁导杆 | φ3×230，圆锥形 | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×150mm (0°) | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×155mm (30°) | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×160mm (45°) | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×165mm (70°) | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×170mm (120°) | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.8×180mm (70°) 厚壁 | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.8×190mm (120°) 厚壁 | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×120mm (30°) 后路 | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×120mm (45°) 后路 | 1 | 支 |
| 工作套管 | φ7.5×120mm (70°) 后路 | 1 | 支 |
| 定位针 | Φ2*170mm | 1 | 个 |
| 探针 | Φ2*170mm | 1 | 个 |
| 环锯 | Φ2*170mm | 1 | 个 |
| 定位调整套管 | Φ8×170mm (双通道) | 1 | 支 |
| 骨钻手柄 |  | 1 | 只 |
| 骨钻 | Φ4*200mm | 1 | 只 |
| 骨钻 | Φ6*200mm | 1 | 只 |
| 骨钻 | Φ7*200mm | 1 | 只 |
| 骨钻 | Φ8*200mm | 1 | 只 |
| 骨钻 | Φ9*200mm | 1 | 只 |
| 环锯 | φ5.1×240mm | 1 | 个 |
| 环锯 | φ6.3×240mm | 1 | 个 |
| 镜下环锯 | φ3×355mm | 1 | 个 |
| 神经拉钩 | 2×330mm | 1 | 个 |
| 剥离子 | 2.2×330mm | 1 | 个 |
| 神经探针 | 2.2×330mm | 1 | 个 |
| 空心尖锥 | φ3×330mm | 1 | 个 |
| 定位标尺 | φ4×300 | 1 | 把 |
| 骨凿 | 3×330mm半圆头 | 1 | 个 |
| 软导丝 | φ0.8×450mm | 2 | 根 |
| 软导丝 | φ1×450mm | 2 | 根 |
| 减压阻断器 |  | 1 | 个 |
| 毛刷 | φ1.5×330mm | 1 | 支 |
| 橡胶锤 |  | 1 | 只 |
| 穿刺针 | 150mm，200mm | 2 | 个 |
| 活检钳 | φ3×330mm（长碗） | 1 | 把 |
| 抓钳 | φ3×330mm（45°） | 1 | 把 |
| 咬切钳 | φ3.5×330mm 上翘 | 1 | 把 |
| 倒齿抓钳 | φ3mm×330单动 | 1 | 把 |
| 粗齿异物钳 | φ3×330mm单动 | 1 | 把 |
| 锯齿钳 | φ3×330mm | 1 | 把 |
| 异物钳 | φ3.5×270mm单动 | 1 | 把 |
| 活检钳 | φ2.7×330mm，头部可弯 | 1 | 把 |
| 咬骨钳 | 3.5×320mm，旋转45°切口 | 1 | 把 |
| 连接器 |  | 2 | 个 |
| 导光束 | φ4.5×2000mm | 1 | 根 |

3、孔镜下动力系统

1.主机1台；手机 1支；防水IPX8脚踏开关 1个；可拆接头（手柄）1支。额定转矩30 mNm负载时，电机失速小于80%。

2.鞘2支，配可拆接头

Φ3.4×290mm，保护鞘：对遮挡视野的组织进行打磨和去除

Φ3×290mm

3.刀头4支

圆柱形钻头（配保护鞘）290mm*2.5mm；

圆柱形磨头（配保护鞘）290mm*2.5mm；

球形钻头290mm*3.0mm；

球形磨钻头290mm*3.0mm；

- 第5包 详细产品技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外科等离子刀 | 1台 |
| 2 | 骨科等离子刀 | 1台 |
| 3 | 超声软组织切割止血设备 | 1台 |
| 4 | 高频电刀 | 2台 |
| 5 | 等离子体手术系统 | 1台 |
| 6 | 医用钬激光治疗机 | 1台 |
| 7 | 手术自动牵引床 | 1张 |

一、外科等离子刀多功能手术系统技术参数

临床用途：在泌尿外科用于经尿道良性前列腺增生切除和膀胱肿瘤电切。在妇科用于子宫内膜息肉，子宫肌瘤等切除。

（一）、主机（一套）

1、一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；

2、★一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；

3、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

4、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8；

5、★工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz；

6、★输出模式：等离子输出：≥10档可调；

7、★阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

8、工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

9、整机输入功率：≥700W、整机输出功率：≥350W；

(二)、电切镜：（一套）

1、镜子：30°蓝宝石镜，Φ4mm；

2、手柄：被动式操作器；

3、内鞘：≤24Fr；

4、外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关。

（三）手术电极

1、电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作；

2、多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头；

3、★电极有环状电极、铲状电极、钩状电极、滚状电极、可重复使用电极、等型号能满足临床不同应用。

二、骨科等离子刀多功能手术系统技术参数

一、临床用途：椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、配合脊柱内镜下消融、止血。软骨打磨成形、滑膜切除、肌腱打孔、半月板成形、韧带松解皱缩、肌肉松解皱缩、运动神经减压等微创手术、术中止血。

二、性能指标：

1.电源：AC220V ，50Hz；整机输入功率：≤700VA；

★2.等离子工作频率：≤100KHz；

射频工作频率：≤1.71MHz；

★3.输出模式：

等离子模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝固止血模式

射频模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝血模式

每种模式1-10档可调；

4、组织阻抗实时监测：三位数字显示，反馈治疗深度和范围；

5、工作时间显示：二位数字显示，0-99s循环显示；

6、电压范围：等离子模式电压范围：320Vrms@100KHz；

射频模式电压范围：210Vrms@1.71MHz；

7、最大输出功率：等离子模式：350W；

射频模式：105W

8、报警和指示：声光报警报警指示（连续单音：正常输出；间隔双音：报警、无输出）；

9、防电极类型：Ⅰ类CF型；

三、显示界面：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计

1、阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

2、切割消融（ABLATION）、止血（PLACOAG）工作模式显示；

3、电极（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）状态显示。

三、超声软组织切割止血设备技术参数

结构及组成：超声软组织切割止血设备由超声主机、脚踏开关、换能器和刀具（含扭力扳手）组成。

适用范围：在医疗机构使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可用于闭合直径不超过3mm的血管。

一、工作环境条件和电源条件：

1、环境温度：10℃～30℃；

2、相对湿度：30%～75%（无冷凝）；

3、大气压力：700hPa～1060hPa；

4、交流供电电压：220V；

5、交流供电频率：50Hz；

6、输入功率：500VA；

7、熔断器：5A 250VAC。

二、技术指标：

1 尖端主振幅

| 档位 | 1档 | 2 档 | 3 档 | 4 档 | 5 档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖端主振幅 | 50um±15um | 55um±15um | 60um±15um | 65um±15um | 70μm±20μm |

2 尖端横向振幅

| 档位 | 1档 | 2 档 | 3 档 | 4 档 | 5 档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖端横向振幅 | ≤10μm | ≤15μm | ≤20μm | ≤25μm | ≤30μm |

3 最大电功率

| 档位 | 1档 | 2 档 | 3 档 | 4 档 | 5 档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大电功率 | 20w±8w | 25w±8w | 30w±8w | 35w±8w | 40W±8W |

三、运输及存储环境条件：

应储存在温度-35℃～55℃，相对湿度10%～90%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

四、 设备分类：

1、按防电击类型分类：I类；

2、按防电击程度分类：BF型；

3、按对进液的防护程度分类：主机IPX0；脚踏开关 IP68；

4、按在与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不能在与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备；

5、按运行模式分类：间歇加载连续运行（工作时间不超过10s，停止时间不少于2s）；

6、设备不具有对除颤放电效应防护的应用部分；

7、设备不具有信号输出或输入部分；

8、永久性安装设备或非永久性安装设备:非永久性安装设备。

五、仪器使用期限：

超声主机：正常使用期限为7-10年，本机主机经包装后，在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂日起，在 2年内产品不能正常工作时，无偿修理或更换零件和产品。

换能器：以非无菌方式出厂，使用前需按照说明书要求进行清洗、消毒和灭菌处理，最大使用次数为95次。

脚踏开关：经包装后，在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂之日起，在2年内产品不能正常工作时，无偿修理或更换零件和产品。

★六、需配套耗材：

配套耗材需与主机为同一厂家生产。刀头为整体式刀具，手柄和刀杆不能分离，刀头拥有多种规格，能同时满足开放、腔镜、减重手术的需求。刀头注册证需具备以下信息：

★超声刀具：无菌方式出厂，一次性使用，无菌有效期为3年。

★超声高频外科集成系统超声刀头，无菌方式出厂，一次性使用，无菌有效期为3年。

四、高频电刀技术参数

一、技术参数

1	适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血；

2	输出功率≥300W；

3	输出频率：≥434KHz；

4	输出特性：浮地式（隔离式）输出；

5	CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电；

6	具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；

7	显示屏：液晶触摸屏；

8	系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能；

9	具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险；

9.1	监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA；

9.2	当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

10	单极切割模式≥二种：纯切，混切

10.1	纯切：功率1-300W，峰值电压1287V；

10.2	混切：功率1-200W，峰值电压2178V。

11	具备特殊功能模式；

11.1	将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果，功率1-200W，峰值电压2178V；

11.2	刀笔具备启动切割功能、止血与切割功能，启动凝血功能。

12	单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝

12.1	软凝：功率1-120W，峰值电压264V；

12.2	电灼：功率1-120W，峰值电压3448V；

12.3	喷凝：功率1-120W，峰值电压3932V；

13	普通双极模式≥三种：精确，标准，宏

13.1	精确：功率1-70W，峰值电压284V；

13.2	标准：功率1-70W，峰值电压415V；

13.3	宏：功率1-70W，峰值电压530V。

14	FT双极模式≥三种：低，中，高

14.1	低：功率1-15W，峰值电压415V；

14.2	中：功率16-40W，峰值电压214V；

14.3	高：功率45-95W，峰值电压462V。

15	精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出；

16	演示模式：具备演示模式功能；

17	排烟系统：具备排烟系统连接功能；

18	心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号；

19	以太网：对设备执行维修操作；

20	USB连接：对设备进行维修操作；

21	氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能；

22	脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关。

★23以上技术参数必须提供原厂说明书。

五、等离子体手术系统技术参数

一、临床用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

二、 性能指标：

1、电源  交流220V，50Hz；

★2、工作频率：100KHz；

3、输出功率：等离子汽化切割：1-10档可调；

等离子汽化凝血：1-10档可调

等离子汽化打孔：1-10档可调

等离子消融凝血：1-10档可调

★4、阻抗显示	阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

5、工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

6、整机功耗≤700W；

7、输出功率≤350W。

三、界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计

1、阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

2、切割消融（ABLATION）、止血凝固（PLACOAG）工作模式指示；

3、刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）、刀头寿命和等离子浓度（PLA DENSITY)连接、识别指示。

四、性能特点：

一）、实用性体现：

1、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠；

2、两种工作模式，一种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式；

3、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头；

★4、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦；

5、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等；

6、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位；

7、治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；

8、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统；

9、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态；

10、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

★11、主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态；

12、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。

二)安全可控：

1、低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小；

2、操作精确：消融作用在靶组织表面，等离子作用仅为100微米；

3、保障安全：电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-3.5eV，有效避免对神经的损伤；

4、创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

六、医用钬激光治疗机技术参数

1、适用范围：人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石；

2、激光模式：多模；

3、工作激光输出波长：2100nm；

4、激光器输出方式：双核输出技术，提供相关证明文件；

5、具有激光耦合保护系统，提供相关证明文件；

6、具有智能光纤接头，自动检测光纤到位和光纤型号及光纤工作温度，提供相关证明文件；

7、★具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%；

8、★功率复现性：≤±5%；

9、★光纤末端最大单脉冲能量：≥4.5J可调；

10、★最大工作频率：≥4 0Hz，可调；

11、★光纤终端输出平均功率：≥60W；

12、脉冲宽度：窄脉宽不小于300us，宽脉宽不大于600us；

13、激光传输系统：多种规格光纤，可重复使用；

14、控制方式：大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制；

15、电源：220V/50Hz；

16、显示功能：专家临床数据库；

17、指示光：绿光 (波长532nm）,<5mw；

18、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保；

19、氙灯寿命：≥100万次；

20、核心元器件，如氙灯，钬棒，光纤为进口；

21、设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证，提供相关证明文件；

22、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证；

23、产品设计使用寿命不小于10年（提供相关证明文件）；

七、电动手术台牵引架招标参数

一、性能说明

1、电动手术台适用于医院胸、腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科和骨科等多种类型的手术。

2、整机主要采用了电动推杆的传动机构，传动的稳定性好、噪音小、安全系数高。

3、可根据客户需求进行双模式操作设计，使其不仅能够用手控器进行操控，还能用立柱上的横屏控制器进行控制，为手术进行双重保障。

4、底座上安装的是进口的大脚轮，使用时更灵活、更稳固、更安全。

5、台面进行加宽设计；底座除了外形大气，底座罩壳可由中间拆开，一分为二，十分便于维修保养。

6、五大独立部分（头、背、腰、臀、腿）创造了专业的符合人体生理结构的定位，气动腿板方便操作，同时手术床的可操作性，能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位，极大节省了手术时间。

7、分腿板的可拆卸式设计，不仅便于清洗消毒，还可在拆卸后可同骨科牵引架配合，进行所需手术。

8、手术台的升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件皆为304不锈钢材料，便于清洗，消毒。

9、床面采用的是高透光纤维材料，加上范围长达350mm的平移让X光片完全无盲点。

10、床垫采用高级记忆海绵，具有抗静电，减压作用，病人长时间手术可防止褥疮产生。

11、手术床还能在无电源状态使用，所配置的电池可供30台手术的需要。

二、手术台技术参数

台面长度：≥2100mm        台面宽度：≥550mm

台面最低高度：≤700mm     台面最高高度：≥1000mm    台面升降行程：300mm

台面前后倾角度：≥25°    台面左右倾角度：≥15°

头板上折角度：≥45°      头板下折角度：≥90°

背板上折角度：≥80°      背板下折角度：≥17°

腿板下折角度：≥90°      腿板外展角度：≥90°      腿板上折角度：≥15°

台面纵向移动：≥350mm     腰桥上升高度：120mm

三、碳纤维骨科牵引架技术参数

长≥1620mm；牵引范围≥600mm；两牵引机构外展角度≥60°；托腿架可移动量≥500mm；牵引行程≥200mm。

1、悬挂式骨科牵引架需要与手术台组合配套使用，采用插入式连接，不用时可将牵引架取下放置于专用推车。

2、牵引架主要用于施行下肢的牵引、复位和固定各种骨科手术，手术中可对病人的肢体进行侧、卧式牵引及内外展体位。

3、牵引架的体位调节、牵引等均为人力操纵，机械传动。

4、牵引架主架管为碳纤维材质，美观大方、清洁方便。

5、选用优质不锈钢标准件及主要零部件均不锈钢材质，耐磨抗腐性能更强。

- 第6包 详细产品技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血气生化分析仪 | 1台 |
| 2 | 血液净化仪 | 1台 |
| 3 | AED除颤仪 | 1台 |
| 4 | 呼吸机 | 2台 |
| 5 | 麻醉机 | 2台 |
| 6 | 多模块心电监护仪 | 2台 |
| 7 | 产科专用监护仪 | 2台 |
| 8 | 可视喉镜 | 1条 |
| 9 | 便携式心电图机 | 1台 |
| 10 | 便携式呼吸机 | 1台 |
| 11 | 多参数心电监护仪 | 20台 |

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血气生化分析仪 | 血气生化分析仪参数表 1、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++,HCO3-； 2、样本量：小于150微升； 3、测试速率：每小时大于等于20个测试； 4、检测通道：1个检测通道； 5、显示系统：大于6寸全触摸彩屏； 6、结果数据管理：可存储结果数据5000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理； 7、打印系统：可外接USB扫描仪，打印机； 8、通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口； 9、通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接； 10、重量：小于10kg； 11、操作温度：10℃-31℃； 12、操作相对环境湿度 ：25%-80%； 13、储存温度：-20℃-60℃； 14、电源：AC220V，频率50HZ； ★15、电源输入接口：3P电源端口，自带移动电池，断电至少支持50个测试； ★16、辅助判断：自带酸碱平衡图； ★17、操作培训：仪器自带操作动画； ★18、液路：仪器本身无液路，不需液路维护； 19匹配检测试剂项目参数 ★1)试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温储存九个月； ★2)测试技术：干式电化学； 3)测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数； 4)计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥34项； 5) 试剂内标：独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正。 |
| 2 | 血液净化仪 | 血液净化设备技术参数 一、性能特点： 1.具有8种治疗模式：连续性静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、连续性静静脉血液透析(CVVHD)、连续性静静脉血液滤过(CVVH)、缓慢连续性超滤(SCUF)、单重血浆置换(PE)、血浆吸附(PA)、连续性血浆滤过吸附(CPFA) 、血液灌流治疗(HP)； 2.智能的枸橼酸抗凝方案：设备配置有枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵，选择枸橼酸抗凝方案后，两泵启、停控制自动同步，并与血泵控制关联，血泵停止时枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵自动停止； 3.NaHCO3通过设备单独补入功能：NaHCO3通过设备配置的流量泵直接输入血液，并与基础置换液输入自动同步输入，彻底解决钙沉淀堵塞管路烦恼； 4.引导式管路安装：具有图文引导式管路安装，让管路安装更加的简单、快捷； 5.方便的一键式管路预冲：一键式治疗模式切换和一键式管路自动预充，极大的方便临床使用过程中的治疗需要； 6.精准的温度和流量控制：采用大体积双面加热装置，加热均匀高效，可适应大流量置换液的加热；精确的置换液温度监测及反馈控制，区别于其他设备的控制档位方式，控制精度可达 ±1℃以内。拥有两个高精度计量秤，称重精度控制在千分之一以内，脱水误差控制在20g/h，100g/8h范围内。拥有5个高精度大流量蠕动泵，最小流量可低至1mL/min,最大流量可达15000mL/h，流量控制精度5%范围内； 7.多功能注射泵满足多种抗凝需求：多功能注射泵可用于肝素、氯化钙等推注，且自动识别注射器型号，如 10ml、20ml、30ml、50ml 多种注射器； 8.人机工程学设计：整机设计充分考虑人机工程学，移动方便、安全，更好的满足床旁治疗的需求。≥12.1英寸可旋转彩色触摸屏，操作更简便，还可为医护人员提供提示信息，在紧急情况下快速、充分的采取行动。 二、主要技术参数: 1.流量控制 血泵流量：0mL/min，30mL/min～600mL/min，精度：设定值的±10%。 补液泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。 废液泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。 分流泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。 功能泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。 注射泵流量：流量可调范围0mL/h～10 mL/h，精度：±0.2mL /h 或读数的±5％，快速注射流量：10mL/h～2000mL/h，注射器使用规格：10mL/20mL /30mL/50mL。 2.液体平衡控制 补液秤：0kg ～30kg精度：±5g或±0.1％。 废液秤：0kg ～30kg精度：±5g或±0.1％。 辅助补液秤Ⅰ：0kg ～12kg精度：±5g或±0.1％。 脱水范围：0mL/h ～4000 mL/h。 脱水误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。 平衡误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。 3.压力监控 动脉压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。 静脉压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。 滤前压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。 跨膜压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。 一级膜外压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。 二级膜外压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。 4.液体加温 温度范围：33～40℃ 置换液温度控制精度：±1℃。 5.安全监测 空气监测：可检测＞0.02mL气泡。 漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。 |
| 3 | AED除颤仪 | 1.1物理规格/性能 1.1.1设备具备便携把手； 1.1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受不小于1.5m跌落冲击； 1.1.3★防尘防水级别：防尘防水级别IP55； 1.1.4工作温度范围满足-20℃～50℃； 1.1.5工作湿度范围：0%～95%非冷凝； 1.1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa； 1.1.7运输、储存温度：-30℃～70℃； 1.1.8符合EN1789急救车标准认证。 1.2除颤性能 1.2.1★采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω。 1.3电池 1.3.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年； 1.3.2在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗； 1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电。 1.4电极片 1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量； 1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示； 1.4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 1.5操作 1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言； 1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式； 1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式。 1.6数据传输和存储 1.6.1数据传输：支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台； 1.6.2★数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音。 1.7维护与自检 1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检； 1.7.2提供设备状态指示灯。 1.8机箱要求 1.8.1采用壁挂式机箱和立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。 |
| 4 | 呼吸机 | 1基本特征 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 采用≥12.1英寸彩色触摸控制屏幕，分辨率1280*800。 屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 具有有创通气模式、可选无创通气模式。 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 可选配旁流CO2监测。 可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图。 呼吸机整机重量约小于11kg（不包括台车），方便手提移动。 2呼吸模式及功能 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式 可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。 可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳 具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）监测功能。 3设置参数 潮气量：20ml—2000ml； 呼吸频率：1-100次/min； SIMV频率：1-60次/min； 吸/呼比：4:1—1:10； 最大峰值流速：≥210L/min； 吸气压力：5--80 cmH2O； 压力支持：0—80cmH2O； PEEP：OFF,1--45 cmH2O； 压力触发灵敏度：-10 — -0.5cmH2O； 流速触发灵敏度：0.5—15L/min； 氧浓度：21—100%； 叹息功能：有。 4监测参数 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 吸入的氧浓度的监测 趋势图和趋势表显示 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 5其他功能 便利的锁屏功能 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 提供直流（12V）和交流两种供电方式 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 |
| 5 | 麻醉机 | 性能及技术参数 一、主要功能介绍： 1、气动电控呼吸机，全面的患者适应群---从小儿到成人； 2、自动实时的动态潮气量补偿技术； 3、待机功能，轻松快速启动呼吸机； 4、同时显示三道波形和两个呼吸环（肺功能容量环）； 5、屏幕亮度设置、报警音量设置、锁屏功能报警日志； 6、内置≥10.4寸液晶显示屏，人性化的用户界面，全中文的显示和操作 7、集成化，低阻抗呼吸阀体； 8、模块化设计，减少潜在的泄露、误接、脱落； 9、回路徒手拆卸，耐≥134℃高温高压消毒； 10、上升式风箱设计直观判断患者呼吸活动及回路密闭性； 11、大容量CO2吸收系统1.5L； 12、独创的防水设计； 13、通用横梁设计可选挂各种蒸发器； 14、先进的气电隔离系统，克服富氧环境； 15、潮气量补偿功能； 16、内置大容量免维护蓄电池，无网电源工作不低于8小时。 二、技术参数： 1、流量控制（五管流量计），氧气：（0.1～10.0）L/min 笑气：（0.1～10.0）L/min 空气：（0.1～10.0）L/min； 2、工作气源：氧气、空气、笑气； 3、快速供氧：（25～75）L/min； 4、麻醉通气系统：APL阀调节范围：0.2～7.5Kpa；吸气阻抗≤0.6 Kpa；呼气阻抗≤0.6 Kpa； 5、通气模式：IPPVVC、IPPVPC、SIPPVVC﹑SIPPVPC、Tr、TIP、SIGH、PEEP、手动、待机； 6、吸呼比：1：0.5-------1:8； 7、呼吸频率：（5～99）次／min； 8、潮气量：10ml～1500ml； 9、分钟通气量：不小于18 L/min； 10、吸气触发压力：-0.1KPa～-0.9Kpa； 11、PEEP：0.1Kpa～1.5 Kpa； 12、监测功能：潮气量、分钟通气量、气道峰压、平均气道压、压力波形 潮气量波形、流速波形、容量波形、气道压力波形、呼吸流速波形； 13、报警功能：潮气量上下限、压力上下限、氧浓度上下限、电池不足、气源不足、断电报警。 三、气源及电源要求 1、驱动气源：氧气 0.45Mpa±0.05 Mpa； 2、电 源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz； 3、输入功率：75VA±15%； 4、熔断器规格：RF1-20-2.0A； 5、内置蓄电池：12V7AH×2只； 四、电气安全性符合：GB 9706.1-2007 《医用电气设备第1部分：安全通用要求》的相关要求。 |
| 6 | 多模块心电监护仪 | 多模块心电监护仪参数 1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪； 2.★≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素；具有智能光感器，自动调节屏幕亮度功能； 3.具有中文手写输入功能； 4.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式； 5.★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿；配置双有创压监测和呼气末二氧化碳监测功能； 6.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 7.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息； 8.可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、儿童和新生儿； 9.耐极化电压：±850mV，共模抑制能力大于106db； 10.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 11.★≥26种心律失常分析，具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值； 12.具有全屏级联功能和心率变异性分析功能； 13.可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%； 14.NIBP测量范围： 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg -260mmHg； 小儿：收缩压25mmHg-250mmHg，舒张压15mmHg-210mmHg，平均压15mmHg-225mmHg； 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg -125mmHg； 15.具备脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能。 |
| 7 | 产科专用监护仪 | 母胎监护仪参数 1.标配参数：胎心率、宫缩压力、胎动、心电、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温； 2.超声工作频率：1MHz； 3.超声波束声强：Iob<5mW/cm2； 4.★胎心率测量范围：30～250bpm，精度：±1bpm； 5.宫缩压力测量范围0-100单位，非线性误差为±8%； 6.具有手动胎动和自动胎动标记功能； 7.配置3/5导心电，可配置12导心电测量； 8.心率测量范围：成人15-300bpm，儿童/新生儿15-350bpm，精度：±1%或±1bpm，取大者； 9.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，测量精度±3 mmHg； 10.NIBP初始充气压力（预充气值）可设置，默认值：成人160 mmHg，儿童120mmHg，新生儿100mmHg； 11.SPO2测量范围：0-100%，测量精度：在70%-100%范围内，成人/儿童±2%，新生儿±3%； 12.可选配Masimo血氧监测，显示灌注指数PI，测量范围0.02%-20%； 13.★具备智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时自动报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线； 14.具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能； 15.≥12英寸液晶显示屏，触摸屏，0-90度可调，可多角度观察； 16.应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便区别报警类型； 17.★具有探头自动识别功能，不同探头（胎心、宫缩及打标器探头）可任意连接所有胎监接口； 18.标配双USB接口，可同时支持USB外接打印机和外接U盘存储病例； 19.标配高灵敏度防水探头，可用于水中分娩； 20.配备一体化探头支架，方便附件管理； 21.内置大容量锂电池，可持续工作4小时以上； 22.内置150mm宽行热敏打印机，满足临床使用需求； 23.支持USB外置打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例； 24.支持选段评分打印、定时打印、打印预览功能； 25.监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240，50-210、其它3种类型可选； 26.可将病例报告打印成图片格式，通过其他设备查看结果，如电脑，手机等，方便教学、存储； 27.★支持中文手写输入功能； 28.支持滑屏操作快速切换显示界面； 29.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响； 30.具有胎儿界面、母亲/胎儿监护界面、母亲监护界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面等多种界面可选； 31.内置专家评分系统，提供了NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法让医护人员灵活选择； 32.具有智能电源管理功能，节能环保，可定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机； 33.具有数据掉电存储功能，回放功能，支持胎监数据回放60小时； 34.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。 |
| 8 | 可视喉镜 | 视频喉镜招标参数 1、整机参数 1.1 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%； 1.2 显示屏：≥3.0英寸电容触摸屏； 1.3显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°； 1.4 摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX)； 1.5 图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率640x480； 1.6★内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时； 1.7软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能； 2、一次性使用喉镜片 2.1★防雾性能：当温度在20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层； 2.2 配备同一厂家的成人款一次性喉镜片，出厂前经过环氧乙烷灭菌。 3、工作环境 3.1、温度：-5℃--+50℃； 3.2、湿度：10%--85%（非冷凝）。 4、存储 4.1、标配8G SD卡：可存储3万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片或可存储最长4小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频。 |
| 9 | 便携式心电图机 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印； 2.噪声电平：≤15uVp-p； 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）； 4.★时间常数：≥5S； 5.★耐极化电压：±650mV； 6.共模拟制比：≥105dB； 7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC； 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 9.≥5.6英寸液晶屏，支持中文、英文输入； 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作不少于2小时； 11.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量； 12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息； 13.★具有隐藏式提手。 |
| 10 | 便携式呼吸机 | 便携式呼吸机参数 1.专用于成人、儿童、婴幼儿的呼吸机，具备转运功能； 2.★电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动； 3.通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式。 4.设置参数 4.1 ★潮气量：20ml-2200ml； 4.2 呼吸频率：1-80次/min； 4.3 吸/呼比：4:1-1:10； 4.4 呼末正压：0-40mmHg； 4.5 压力上升时间：0-2000 ms； 4.6 压力支持：3-65cmH2O； 4.7 氧浓度：21-100%。 5.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 6.具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 7.可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 8.★可具备内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 9.可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图。 10.可升级高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度。 11.可选脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。 12.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 13.呼吸机提供锁屏功能。 14.具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。 15.具有顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿、海拔自动补偿功能。 16.内置1块锂电池，工作时长≥280分钟，可选双电池，工作时长≥560分钟。 17. ★大于等于8.4英寸彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式。 18.防水等级：IPX4。 |
| 11 | 多参数心电监护仪 | 1.便携式一体化监护仪，固定式提手。 2.监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。 3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 4.不小于10.4英寸触摸屏，触控操作。 5.★支持手写中文输入。 6.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。 7.心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 8.具有ECG全屏级联。 9.★心律失常分析不少于26种。（提供证明文件） 10.具备ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 11.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 12.★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。 13.具有NIBP与血氧同侧测量功能。 14.NIBP具备手动、自动、连续、整点测量模式。 15.NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 16.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。 17.IBP监护可测量十多种压力项目。 18.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 19.具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。 20.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。 |

# 第四章  商务要求

一、交货时间及地点：

1.交货时间：自合同签订后国产产品30个日历日内，进口产品90个日历日内安装调试完毕。

2.交货地点：山阳县中医医院使用部门

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试及培训：中标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

三、付款方式：

货物全部运到采购人指定地方，办理百分之二十（20%）货款的支付手续；安装完毕并经终验合格后，办理百分之二十（20%）货款的支付手续；半年后办理百分之五十（50%）货款的支付手续；自终验结束之日起两年后，在无索赔争议的情况下，在买方处办理百分之十（10%）货款的支付手续。

四、验收:

1.项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3.验收依据

3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

3.3招标文件；

3.4中标人的投标文件；

3.5货物清单；

3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

五、质量保证

1.第1包质保期为终验合格后不少于24个月。

第2.3.4.5包质保期进口产品为终验合格后不少于12个月；国产产品为终验合格后不少于24个月。

第6包质保期为终验合格后：血气生化分析仪、血液净化仪不少于36个月；AED除颤仪、多模块心电监护仪、产科专用监护仪、可视喉镜、便携式心电图机、便携式呼吸机、多参数心电监护仪不少于24个月；呼吸机、麻醉机不少于12个月。

（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

六、合同实施：

1.中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2.若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

七、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

- 第五章  合同条款

一、供货合同格式

山阳县中医医院设备购置与更新改造建设项目（检查治疗类）(项目编号：SDZC2022-343-包号)，在山阳县财政局的监督管理下，由陕西上德招标有限公司组织公开招标。山阳县中医医院(以下简称“买方”)确定(中标单位名称) （以下简称“卖方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，买方通过公开招标采购（货物名称） ，并接受了卖方以价格(中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1合同条款

2.2合同条款附件

附件1—设备清单

附件2—质量保证

附件3—售后服务方案

附件4—培训方案

2.3中标通知书

2.4招标文件

2.5投标文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和与货物有关的服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方提供的货物和与货物有关的服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：

6.交货期：自合同签订后   个日历日。

交货地点：

7.本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，山阳县财政局备案壹份。

8.本合同由买卖双方共同签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。

| 买方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字或盖章： 盖章： 年 月 日 | 卖方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字或盖章： 盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1.6“合同条款”系指本合同条款。

1.7“买方”是指购买货物的单位即山阳县中医医院。

1.8“卖方”是指提供本合同内的货物的法人或其他组织即中标人。

1.9“天”指日历天数。

2.适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3.使用合同文件和资料

3.1没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6.检验和测试

6.1买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6.2检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6.3如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.5如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.包装及运输

7.1卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7.2卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7.3货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8.伴随服务

8.1卖方必须在合同生效后三十(30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

8.2卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

8.2.1实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

8.2.2提供货物组装和/或维修所需的工具；

8.2.3为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

8.2.4在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.2.5在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8.3卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.4如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9.备品备件

9.1卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

9.1.1买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

9.1.2在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

9.1.3在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1质量保证期为终验合格之日起   个月。

10.2卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.3根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.4卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.5如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11.索赔

11.1如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

11.1.1卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10.1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12.变更指令

12.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

12.1.1本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

12.1.2运输或包装的方法；

12.1.3交货地点；

12.1.4卖方提供的服务。

12.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13.合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14.转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.卖方履约延误

15.1卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15.2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15.3除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16.验收

16.1项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

16.2验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

16.3验收依据

16.3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

16.3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

16.3.3招标文件；

16.3.4中标人的投标文件；

16.3.5货物清单；

16.3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17.误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18.违约终止合同

18.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

18.2如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

18.3如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

18.4如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.2如果买方根据上述第18.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19.不可抗力

19.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20.因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21.因买方的便利而终止合同

21.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

21.2.1仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

21.2.2取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和与货物有关的服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22.1双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22.2向有管辖权的人民法院起诉。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24.通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.税款

25.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26.合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1.投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4.投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                           政府采购项目

项目编号: SDZC2022-343-包号

山阳县中医医院设备购置与更新改造建设项目（检查治疗类）

（包号+标段名称）

投标文件

投 标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1．投标函（格式）

2．开标一览表（格式）

3．投标分项报价表（格式）

4. 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

5．选配件报价表（格式，若有）

6．技术规格响应偏离表（格式）

7．商务条款响应偏离表（格式）

8．法定代表人授权书（格式）

9.资格证明文件

10.产品的佐证材料

11.项目实施方案

12.产品的合法渠道证明文件

13.质量保证

14.售后服务方案

15.培训方案

16.投标人认为有必要说明的事宜（若有）

17.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

18.《中小企业声明函》

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

20.监狱企业证明文件（若有）

1.投标函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（SDZC2022-343-包号）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。

2.我方已详细审阅全部投标文件，确认无误。提交投标文件正本一份，副本四份，

电子文件一份，“开标一览表”一份。

3.我方所附投标报价表中应提交和交付的货物投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

4.我方已详细审查全部招标文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解投标人须知的所有条款。

5.我方完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6.我方接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝投标的条款。

8.我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。

9.我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10.我方同意按招标文件规定，遵守招标文件中的各项规定和要求。

11.我方对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13.若我方中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

14.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

15.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.开标一览表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）

| 项目编号 | 投标总价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
| SDZC2022-343-包号 |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                               日 期：

3.投标分项报价表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）                                    项目编号：SDZC2022-343-包号

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  | 售后服务费 |  |  |  |
| 运输费（含保险） |  |  |  |  |  | 技术培训费 |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  | 伴随费用等 |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |

注：制造厂家写厂家全称

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                日 期：

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

投标人名称：                           （投标人单位公章）                             项目编号：SDZC2022-343-包号

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                      日 期：

5.选配件报价表（格式，若有）

投标人名称：                          （投标人单位公章）                                项目编号：SDZC2022-343-包号

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                     日 期：

6.技术规格响应偏离表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章） 项目编号：SDZC2022-343-包号

| 序号 | 招标文件采购内容及技术要求 | 投标文件技术响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第三章中的采购内容及技术要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 日 期：

7.商务条款响应偏离表（格式）

投标人名称：                 （投标人单位公章）     项目编号：SDZC2022-343-包号

| 序号 | 招标文件商务要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第四章中的商务要求做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1或P页码”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     日 期：

附：商务响应方案

8. 法定代表人授权书（格式）

8.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 | SDZC2022-343-包号 |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

投标人名称：                        （投标人单位公章）   日 期：

注：法定代表人投标时提供

8.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 | SDZC2022-343-包号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：             （投标人单位公章）     日 期：

注：被授权人投标时提供

9.资格证明文件

9.1基本资格条件证明文件：

9.2特定资格条件证明文件：

10.产品的佐证材料

11.项目实施方案

12.产品的合法渠道证明文件

13.质量保证

14.售后服务方案

15.培训方案

16.投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

17.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的投标人，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

18.《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称+包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

20.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：SDZC2022-343-包号

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：SDZC2022-343-包号

项目名称：

开标一览表

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容