| 序号 | 名称 | 配置要求 | 技术参数 | 售后服务 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础AFM系统 | 全功能AFM原子力显微镜系统，包含 具有XYZ扫描系统，XY电动样品台，Z向电动趋近马达，光杠杆，闭环反馈，电子控制器，用于针尖对焦和样品放置的高分辨率光学显微镜，用于获取扫描数据和后期处理的软件系统 | 噪声水平要求：XY轴的分辨率小于等于0.15nm，噪声水平小于等于0.15nm；Z轴的分辨率小于等于0.03nm，噪声水平小于等于0.035nm； | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 2 | 扫描器 | 可快速更换独立XY平板扫描器；消除AFM扫描中的蠕变效应；XY扫描器闭环控制 | 扫描器的扫描范围应大于等于90µm×90µm×10µm | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 3 | 控制器 | 包含接触模式，非接触模式，轻敲模式，相位成像，侧向力显微镜,力曲线，力谱成像；磁力显微镜，静电力显微镜，扫描电势显微镜，压电力显微镜力谱成像显微镜，纳米压痕 | 控制器额外内置不少于三个独立锁向通道；单次测试不少于8通道，单通道不小于像素4096×4096 | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 4 | 样品台 | 开放式样品台 | 样品台尺寸的开放式样品空间应不低于100mm×100mm×15mm；全自动XY位移样品台，位移行程不小于20mm×20mm | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 6 | 数据处理软件 | 可以在Windows系统中安装使用 |  | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 7 | 液相模块 | 常用液体池 |  | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 8 | 系统控制器 | 16GB内存，2T硬盘，双LED显示器 |  | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 9 | 隔音罩 | 落地一体式封闭罩，可起到防风，防噪音等控制，隔温 |  | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 10 | 防震平台 | 主动电磁减震台 |  | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 1 |
| 11 | 耗材 | 非接触模式探针一盒，每盒10根 轻敲模式探针一盒，每盒10根 |  | 安装、调试，保证维修，定期保养 | 20 |

主要功能：

可以在不破坏样品内部结构的情况下观测样品纳米级微区表面三维形貌

和多相结构；同时可对样品表面进行物理化学特性研究，数值测定与分析，

可实现探针对样品表面相互作用力的测定。

技术指标：

1 工作模式

1.1原子力显微镜需包含接触模式、非接触模式、轻敲模式、相位成

像、侧向力显微镜、力曲线、力谱成像、磁力显微镜、静电力显微镜、扫描

电势显微镜、压电力显微镜力谱成像显微镜、纳米压痕等工作模式；

2 扫描器系统

2.1扫描器类型为高端平板扫描器，可以消除传统管式扫描器带来的球

形扫描误差；*2.2扫描范围、分辨率及噪声水平：XY轴扫描范围大于等于90µm×90

µm，分辨率小于等于0.15nm，，噪声水平小于等于0.15nm；Z轴扫描范围

大于等于10µm，分辨率分辨率小于等于0.03nm，噪声水平小于等于0.035n

m；

2.3进针方式采用智能自动进针方式，可方便人员操作；

*2.4测试中单线扫描变速功能；

3 位移系统

*3.1样品台尺寸满足开放式样品空间不小于100mm×100mm，能放置最大

样品高度不小于15mm；

3.2系统具有自动聚焦功能和自动进针系统；Z轴方向电动位移行程不

小于：25mm；

3.3程序控制的电动XY样品定位平台，可自动移动，步进定位精度不小

于0.6µm，位移范围不小于20mm×20mm；可程序化控制实现多点自动测

试；

4 控制器

*4.1控制器额外内置不少于三个独立锁向通道；单次测试不少于8通

道，单通道不小于像素4096×4096；

4.2可以自动设定扫描，自动调整反馈；同时提供，智能故障诊断系

统，如发生故障，可迅速进行诊断与处理；

4.3配有快速扫描模式实现高频率的扫描速度成像；

4.4包含一台控制电脑：Windows64位操作系统，Intel处理器，内存不

低于16GB，硬盘容量不低于2TB，两台显示器尺寸不低于23英寸显示器；

5 操作软件

5.1提供配套数据分析软件并可终身免费升级，可独立安装并进行分

析；

6 售后服务

6.1保修期：验收之日起1年，保修期内任何故障均由供货方免费维修和

技术支持；

6.2提供安装、调试和培训服务，且安装培训不少于3天；

6.3质保期后对设备进行两年至少一次定期巡检；

7 其他7.1配备原子力显微镜专用落地隔音罩和主动电子减震系统；

*号项为必须满足项，供应商必须提供佐证材料证明其满足，佐证材料包

括：彩页或产品说明书或检测报告或加盖厂家公章的技术声明等，否则按无

效文件处理。