政府采购货物项目

招 标 文 件

| 项目名称： | 西安市第三医院科研科医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 0617-2322HZ1604 |

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二三年八月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知及前附表	5

第三章  供货合同	27

第四章  投标文件格式	34

第五章  招标内容	54

第六章  评标方法	82

# 第一章 招标公告

西安市第三医院科研科医疗设备采购项目的潜在投标人应在 西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10层标书发售处 获取采购文件，并于2023年9月14日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0617-2322HZ1604

项目名称：科研科医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1978900.00元

采购需求：

合同包1(科研科医疗设备采购):

合同包预算金额：1978900.00元

合同包最高限价：1978900.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 科研科医疗设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 1978900.00 | 1978900.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起进口设备90天内，国产设备30天内

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(科研科医疗设备采购)特定资格要求如下:

（1）纳入医疗器械管理的，投标人须具有与本次招标货物相符的医疗器械经营资质；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。

三、获取招标文件

时间：2023年8月23日至2023年8月30日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10层标书发售处

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年9月14日9时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室

开标地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取招标文件请携带有效的单位介绍信、经办人身份证复印件并加盖单位鲜章（谢绝邮寄）；

2.本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目所属行业：工业。

4.超低温冰箱（带冷链监控）6台，预算39万元；高速低温离心机1台，预算14万元，接受进口产品；细胞培养箱3台，预算21万元，接受进口产品；脱水机1台，预算25万元；石蜡包埋机1台，预算19万元；石蜡切片机1台，预算16万元，接受进口产品；实验室防爆冰箱1台，预算2.1万元；离心机（细胞用）2台，预算2万元；旋转混匀仪3台，预算0.39万元；细胞计数仪1台，预算7.5万元；脱色摇床2张，预算0.4万元；组织珠磨器1台，预算8.5万元；恒温金属冰盒1台，预算0.9万元；微孔板洗板机1台，预算5万元，接受进口产品；医用冷藏柜4台，预算5.6万元；荧光滤块1套，预算5.8万元，接受进口产品；高倍物镜1套，预算5.5万元，接受进口产品；负40度冰箱2台，预算4.6万元；超低温冰箱冻存架8套，预算1.6万元；微量病毒注射系统1套，预算7.2万元；微电极拉制仪1台，预算6.8万元。

5.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

6.本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（9）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；

（12）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号；

（13）其他需执行的政府采购政策。

七、如对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：西安市第三医院

地    址：陕西省西安市未央区凤城三路东段10号

联系方式：029-61816113

2.采购代理机构信息

名    称：西北（陕西）国际招标有限公司

地　  址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10～14层

联系方式：029-85592868

3.项目联系方式

项目联系人：蔺立甫、杨凡、张勃

电　  话：029-85592868

# 第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：西安市第三医院 地址：陕西省西安市未央区凤城三路东段10号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：西北（陕西）国际招标有限公司 地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10～14层 邮编：710075 电话：029-85592868 |
| 2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件； | 6）/ |
|  | 本项目特定条件 | 7）纳入医疗器械管理的，投标人须具有与本次招标货物相符的医疗器械经营资质。 |
| 2.4 | 关于联合体的相关要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| 3 | 投标人信用信息 查询 | “信用中国”（www.creditchina.gov.cn，和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 |
| 6.3 | 招标内容的实质性响应要求 | 招标文件第五章“招标内容”中以“*”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。 |
| 8.1 | 供应商提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门 | 1、已经合法获取招标文件的供应商对招标文件提出质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 2、接收质疑函的方式：书面形式，格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”； 3、联系部门：西北（陕西）国际招标有限公司综合监督处； 4、联系电话：029-85362812 5、通讯地址：西安市南二环西段58号成长大厦12楼 1203室 |
| 8.2 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）、主要负责人，或者其授权代表（附法定代表人（单位负责人）授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 1、对于供应商依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复。 2、对于供应商在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。 |
| 11.1 | 报价要求 | 固定总价，包含本项目所有采购内容货到采购人指定地点的供货、运输、装卸、保险、安装调试、技术服务、税费等一切相关费用。投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 |
| 11.3 | 是否允许备选方案 | 否 |
| 11.4 | 本次投标的最小单元要求 | 本次投标的最小单元为“项目”，不能对本项目中的部分内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| *12.2 | 投标人资格证明文件 | （一）具有独立承担民事责任的能力。 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 提供2022年度经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告； /或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； /或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明原件； 以上四种形式的资料提供任何一种即可。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供声明文件原件。 （四）具有依法缴纳税收的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的增值税（或所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； /或具有依法缴纳税收的诚信声明原件； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； /或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明原件； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。 （七）法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）证明书；法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，还须出具法定代表人（单 位负责人）授权书（原件）。 （八）纳入医疗器械管理的，投标人须具有与本次招标货物相符的医疗器械经营资质； （九）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。 注:以上（一）至（八）项资格证明文件供应商必须完全提供（除注明原件外，均为复印件并须加盖供应商公章）并胶装在投标文件中，一项不合格即按照无效处理。第（九）项资格要求评标现场进行核查，如果供应商被查实在开标时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 |
| *12.4.2 1） | 本次采购特别要求的货物合格性证明文件 | （1）投标人所投产品为进口产品的，提供所投进口产品生产厂家授权书，投标产品授权链应完整、真实、有效。 （2）纳入医疗器械管理的，提供与投标产品相应的医疗器械注册证或备案凭证。 注:以上证明文件投标人必须完全提供并胶装在投标文件中；如未提供，投标将被否决。 |
| 14 | 所属行业 | 工业 |
| / | 政府采购政策功能 | 1、根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号，详见本章附件1）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。政府采购监管部门业务咨询电话：同级政府采购监管部门业务咨询电话：029-68936409、68936341、69936154。 2、对于供应商符合政府采购政策关于小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业等规定的，在评标时给予相应的价格折扣，具体办法详见第六章“评标办法”。 |
| 15.1 | 是否要求投标保证金 | 本次招标不要求提交投标保证金 |
| 15.2 | 关于投标保证金的相关要求 | 无 |
| 15.4 | 投标保证金不合格时的处理 | 不适用 |
| 16.1 | 投标有效期 | 开标之日起90天。 |
| 17.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本两份。 |
| 17.2 | 电子版文件要求 | 有。 格式和载体要求： 1．投标人须另行提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式U盘，且盖章、签字处必须扫描并清晰可辨； 2．投标人须保证投标文件的纸质文件与电子文档保持一致； 3．电子载体表面需标明招标项目编号、投标人名称等信息。 |
| 17.3 | 签字盖章 | 所有要求法定代表人（单位负责人）签名处，均须由签名者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写全名，也可以盖刻有法定代表人（单位负责人）姓名的图章代替。 招标文件规定盖公章处，可加盖经公章授权的本单位其他印章（附公章授权书原件，格式自拟）。 |
| 18.1 | 投标文件装订、包装、密封及标记要求 | 1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、密封包装方式： （1）资格部分投标文件正、副本一包密封。 （2）技术和商务投标文件正、副本一包密封。 （3）电子版单独密封递交。 3、外层包装请按以下要求标记： （1) 投标人的全称 （2）投标项目名称、项目编号 （3）正本或副本及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封” |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交地址: 西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室 投标截止时间: 2023年9月14日9时30分00秒 投标文件接收人:西北（陕西）国际招标有限公司 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间: 同投标文件递交截止时间 开标地点: 同投标文件递交地点 |
| 21.3 | 开标大会宣布内容 | 1、开标一览表的全部内容； 2、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有）。 |
| 21.8 | 投标人资格审查 | 审查时间：开标结束后； 审查内容： 2.1 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）对投标人信用信息进行查询，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 2.2 审查投标人资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。资格证明文件不合格的，其投标为无效。 3、通过资格审查的投标人不足三家的，不进行评标。 |
| 24.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第六章 评标方法）。 |
| 26.1 | 中标候选人数量 | 推荐3名中标候选人。 |
| 26.7 | 评标特别规定 | 无 |
| 30 | 招标代理服务费 | 中标人应在收到中标通知3日内，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。采购代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定标准下浮20%计算。 |
| 其他 | 供货合同价款支付 | 付款方式1（适用于全部中标产品均为中小企业生产的情形）： （1）合同签订后，支付合同价款的40%作为预付款； （2）全部设备到达并安装至甲方指定地点并验收合格后，60日内支付全部合同款。 （3）乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。 （4）银行转账，乙方持验收书，发票（按合同总价开甲方），成 交通知书、供货合同，与甲方结算。 付款方式2（适用于中标产品非全部为中小企业生产的情形） （一）合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，设备到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方支付合同总价款的95%。 （二）合同总价的剩余部分，验收合格之日起，三年后甲方一次性无息支付。 （三）支付方式：银行转账。 （四）结算方式：乙方持货物验收合格单，全额合规发票（按合同标的物中的货物全款开甲方），成交通知书、供货合同，与甲方结算。 |

# 附件1

# 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕财办采〔2018〕23号

各设区市、西咸新区、韩城市财政局，省级各部门、单位，各有关金融机构、有关企业：

自2012年起，我省启动了政府采购信用担保融资试点工作，取得了一定成效。为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我们制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，现印发给你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2018年10月8日

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

第三条  本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条  开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条  政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条  各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

第十九条 本办法自2018年11月1日起施行。

投标人须知

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2实施本次招标的采购代理机构为西北（陕西）国际招标有限公司。西北（陕西）国际招标有限公司具有中华人民共和国财政部授予的中华人民共和国政府采购代理机构甲级资格，在陕西省政府采购网登记备案。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5投标人必须在西北（陕西）国际招标有限公司依法获取招标文件，方可参加投标。

2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务。招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 供货合同

第四章 投标文件格式

第五章 招标内容

第六章 评标方法

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4本招标文件的解释权归西北（陕西）国际招标有限公司。

7.招标文件的澄清修改

7.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.招标文件的质疑答复

8.1已经合法获取招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以书面形式向采购代理机构指定的联系部门提出询问或者质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2供应商提出质疑应当按照“投标人须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三.投标文件的编制

9.投标语言和投标货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11.投标报价和投标方案要求

11.1投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的部分内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12.投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法定代表人（单位负责人）授权书。

12.2按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.3按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

12.4.1投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明；

3）国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

5）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

13.落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠 (详见评标方法)。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15.投标保证金

15.1如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在投标时向西北（陕西）国际招标有限公司提交投标保证金,其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表”。

15.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

15.6.5中标供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16.投标有效期

16.1投标应在 “投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的格式和签署

17.1投标人应按照投标人须知的要求, 准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果招标文件有要求，还应按照“投标人须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人（单位负责人）或经法定代表人（单位负责人）正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法定代表人（单位负责人）授权书”附在投标文件中。法定代表人（单位负责人）签字要求见“投标人须知前附表”

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四.投标文件的递交

18.投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订、包装、密封和标记要求见本须知“投标人须知前附表”规定。

18.2如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此而引起的投标文件误投、提前开启或投标资料泄露等不良后果，由投标人自行承担。

19．投标文件递交方式和投标截止时间

19.1投标人必须派出代表，在本须知 “投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，将全部投标文件和投标资料、物品等递交至投标地点并签字确认。投标地点见“投标人须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.3采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的投标文件和投标资料。

20．投标的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标、审查与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，由投标人代表检查各自在投标截止时间之前递交的投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

21.3采购代理机构将当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及本须知“投标人须知前附表”规定的需要宣布的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.4在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

21.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.8开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格和投标保证金缴纳情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25．评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六.定标、中标通知与签约

26．定标

26.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1～3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3采购人也可以委托评委会直接确定中标人。

26.4中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。如果中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

26.5投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与落标通知

27.1中标人确定之后，西北（陕西）国际招标有限公司将发出《中标通知书》。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，西北（陕西）国际招标有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

30．招标代理服务费

30.1中标单位应在收到中标通知书3日内，向西北（陕西）国际招标有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2招标代理服务费的金额见前附表。

31.废标与采购方式的变更

31.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

32.其它

32.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

32.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3非单一产品采购项目，在第五章招标内容中载明核心产品，投标人提供的核心产品品牌全部相同时，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

# 第三章 供货合同

标准

西安市第三医院医疗设备

供 货 合 同

招标编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

甲  方：西安市第三医院

乙  方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

见证方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX年 XXX月

中国  西安

供 货 合 同

甲方：西安市第三医院

住所地：西安市凤城三路东段10号

法定代表人：杨军乐

联系方式：029-61816199

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX

住所地：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXX

联系方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

见证方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

住所地：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXX

联系方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

西安市第三医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的医疗设备，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称见证方）按照政府采购程序组织公开招标，确定XXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准，标的物规格标准详见附件一、附件二）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物价款合计（大写）：XXXXXXXXXXX ¥：（XXXX万元） |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）XXXXXXXXXXXXX（￥XXXX万元）。

（二）合同总价包括：货物费、原厂维修保养服务费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，设备到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方支付合同总价款的95% ，即人民币（大写）XXXXXXXXXXXXX（￥XXXX万元）。若乙方届时未提供全额合规发票，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

（二）合同总价的剩余部分 ，即人民币（大写）xxxxxx元整（￥xxxxxx万元），验收合格之日起，三年后甲方一次性无息支付。

（三）支付方式：银行转账。

（四）结算方式：

货物结算：乙方持货物验收合格单，全额合规发票（按合同标的物中的货物全款开甲方），中标通知书、供货合同，与甲方结算。

服务结算：乙方持维修保养服务验收合格单，全额合规发票（按合同标的物中的原厂维修保养服务全款开甲方），货物验收单，供货合同，与甲方结算。

四、交货条件：

（一）交货地点：西安市第三医院指定地点。

（二）交货期：

1、交货期：合同签订后国产设备XX个日历日；进口设备XX个日历日。不得延期。

2、合同签订后，乙方即刻派遣场地工程师到达安装现场勘察，协助甲方基建规划完成场地建设，按照供货期要求组织货物到达、安装事宜。场地不满足安装验收条件时，由乙方保存货物，费用由乙方全部承担。

3、如果乙方交货时间比合同约定的供货时间延迟，每推迟一天扣除合同总价款的1%；如果交货时间超过合同约定的供货时间十五天，视乙方根本违约，甲方享有单方解除合同权，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除。乙方还应按照本供货合同第十条第二款之约定承担违约责任。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求和标准，确保达到最佳运行状态，对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、原厂维修保养服务：提供原厂免费质保X年（提供原厂保修协议），同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用的，甲方有权立即要求乙方免费更换同型号、同规格的产品，服务响应时间及解决方案按照本合同第七条“售后服务”中的约定执行；若乙方未按照上述约定期限内及时解决问题,造成甲方损失扩大的,乙方应就损失扩大部分承担全部赔偿责任。终身免费维护。

2、30天内，如出现质量问题，甲方可以选择换货或退货；

3、7天内，如出现质量问题，甲方可选择换货。

（五）保证设备后期可与甲方各类信息化网络系统免费无缝链接

七、售后服务

乙方为所供货物提供以下售后服务：

（一）原厂维修保养服务期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担由此产生的一切费用；

2、每年四次派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不超过24小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担，直接从原厂维修保养服务费用中扣除，此项费用已付或无法支付全部维修费用的，超出部分由乙方另行承担。

（二）服务期结束前，乙方进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单；

4、乙方提供相关部门出具的检验测试报告；

5、其它资料。

（二）培训：乙方须在设备安装调试完成后对甲方操作人员进行完整使用、保养等培训，是否完成培训视为货物验收必备条件之一；

（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）货物安装、调试过程中，属于国家计量法规定需要检测的设备及配件，乙方需提供计量检测部门的检测报告，属于特种设备的，乙方需办理注册登记和使用许可，而后能够正常使用时书面通知甲方。

（三）乙方向甲方提交原厂质保证明文件，要求覆盖乙方所承诺的全部原厂维修保养服务期限。

（四）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。

（五）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（六）验收依据：

1、本合同及合同附件。

2、国家相应的标准、规范。

3、竞争性招标文件、投标文件、澄清表（函）。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物、质保服务或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，提供质保服务，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金，同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方、见证方各执壹份，本合同自甲方、乙方、见证方三方签字盖章之日起生效，原厂维修保养服务期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十三、其他事项

（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方（法人公章）                  乙  方（法人公章）

单位名称：西安市第三医院            单位名称:

地  址：西安市凤城三路东段10号     地  址：

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签章）

开户银行:

账   号：

签订日期： 年  月  日               签订日期： 年  月  日

见证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

法定代表人：（盖章）

签订日期：  年  月  日

附件一：配置清单

附件二：设备参数

# 第四章 投标文件格式

政府采购货物项目

投 标 文 件

（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日期：        年    月    日

目 录

（一）法定代表人（单位负责人）证明书

法定代表人（单位负责人）授权书（适用于有被授权人的情形）

（二）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（三）资格证明文件

一、法定代表人（单位负责人）证明书

投标人名称：_________________________

单位性质：_________________________

地址：_________________________

成立时间：          年        月        日

经营期限：_________________________

姓名：          性别：         年龄：        职务：_________

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

法定代表人（单位负责人）授权书

（适用于有被授权人的情形）

致：西北（陕西）国际招标有限公司

(投标人名称     ) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息           ），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息           ）正式联系电话为（             ）。    (法定代表人姓名       )特授权（被授权人姓名       ）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （招标项目名称和项目编号）         项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日起签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人（单位负责人）签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

投标人名称：

公章：

附件：法定代表人、被授权人身份证复印件

（必须印正反两面的完整信息）

注：身份证信息不全的授权书无效。

二、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：______________

公章：______________

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：______________

三、资格证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2022年度经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；

/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）；

/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

/或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明原件；

以上四种形式的资料提供任何一种即可。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

提供声明文件原件。

（四）具有依法缴纳税收的良好记录。

提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的增值税（或所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；

/或具有依法缴纳税收的诚信声明原件；

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

（五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；

/或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明原件；

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

（七）纳入医疗器械管理的，投标人须具有与本次招标货物相符的医疗器械经营资质。

附件1：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

（投标人名称）     为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：___________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：___________

日     期：       年     月     日

附件2：

诚信声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）________

项目名称：___________

项目编号：___________

（投标人名称）           郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：___________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：___________

日     期：       年     月     日

政府采购货物项目

投 标 文 件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日  期：        年     月     日

目 录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

一、投标函

致：西北（陕西）国际招标有限公司

根据贵方为（项目名称）   项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号)   ，签字代表（姓名、职务）   经正式授权并代表投标人(投标人名称)     提交下述文件正本一份及副本  份。

我方承诺如下：

- 投标总价为         （人民币）、（用文字和数字表示的投标总价）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起 90  天内），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向西北（陕西）国际招标有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：                       邮政编码：_____________

电话/传真：                      电子邮件：_____________

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：_____________

投标人名称：_____________

公章：_____________

日期：_____________

二、投标报价表

2.1开标一览表(投标报价表)

投标人名称：                   项目编号：______________________

| 项目名称 | 投标总价 （元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市第三医院科研科医疗设备采购项目 | 小写金额： 大写金额： | 合同签订后__天内 | 西安市第三医院指定地点 |

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：___________

公章：___________

2.2投标分项报价表

投标人名称：                   项目编号：______________________

| 序号 | 名称 | 型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |

注：1、投标人根据第五章招标内容及要求编制投标分项报价表；

2、投标分项报价表总计金额应与开标一览表(投标报价表)中的投标总价一致。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）： _______________

公章： _______________

三、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，包括但不限于以下内容：

1.技术响应文件

1.1 产品来源渠道合法的证明文件（如果有）。

1.2填写技术规格响应表（见附表1）并单独说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如果有的话）并提供支持文件。

1.3 投标货物（设备）的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；货物（设备）制造商及原产地。

1.4 说明投标货物（设备）的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关标准、认证等；

1.5实施方案，质量保证，售后服务。

2.商务响应文件

2.1 填写商务条款表（见附表3）。

2.2 业绩证明文件。

附表1

技术参数响应表

投标人名称：____________

项目编号：____________

| 序号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：____________

公章：____________

注：

1.招标技术参数指招标文件中的招标技术参数,投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2.投标规格(参数)指投标人拟提供的投标设备的功能及技术规格(参数),投标人应逐条如实填写。

附表2

供货一览表

投标人名称：____________

项目编号：____________

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：____________

公章：____________

附表3

商务条款偏差表

投标人名称：____________

项目编号：____________

| 序号 | 招标文件采购要求 | 投标文件响应情况 | 偏离 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，必须一一对应填写，若无偏离则附此空表加盖单位公章。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：____________

公章：____________

附件3：

注：非中小企业无需提供此文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件4：

注：非残疾人福利性单位无需提供此文件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

# 第五章  招标内容

一、招标内容及技术参数要求

本次采购核心产品为超低温冰箱(带冷链监控)。

（一）超低温冰箱(带冷链监控)

设备名称：超低温冰箱(带冷链监控)

设备数量：6台

设备总预算：39万元

质保时间：5年

参数条款：

1．温度范围-10℃～-86℃可调节，适用范围在-40℃～-86℃ ，控温精度0.1℃

2．★具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；

3．采用HC环保制冷剂；

4．采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷；

5．根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

6.制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；

7．25℃环温时，耗电量应≤14.5kWh/24h；

8．★冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环境温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2 个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机；

9．一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

10．★4个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封；

11．★整机温度均匀性好，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5.5℃，确保存储的样本温度均匀,具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门;

12．25℃环温时，降温速度≤380min；

13．压缩机2个，功率≤1000W；

14．微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压；

15．使用航空真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；

16. 可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

17．具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

18．具有三个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；

19．具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

20．可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；

21．25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，所需时间≥210min；

22．有效容积≥620升；

23. ★每台冰箱均配置外置冷链监控模块，手机端实时显示设备状态，实现远程报警功能，配置冷链监控服务器一台，要求i7处理器，内存≥16G，固态硬盘≥1T，≥27寸4K显示器。

对于易损配件和一次性耗材进行报价。

（二）高速低温离心机（接受进口产品）

设备名称：高速低温离心机

设备数量：1台

设备总预算：14万元

质保时间：3年

参数条款：

1．最大相对离心力（rcf）：

5ml固定角转： 20,900 × g（14,000 rpm）

50 ml 固定角转：20,130 x g (12,100 rpm)

水平转子：4,500 × g（5,000 rpm）

2．离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增；

3．噪音水平： 56 dB(A)；

4．最大容量：4 × 750 mL；

5．★具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全；

6．具备程序记忆功能，存储≥35 个用户程序；

7．★具备快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖；

8．转子使用寿命≥ 100,000 次；

9．具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913 × g；

10．具备10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬；

11．所有转子（除S-4-72、A-4-81、S-4-104 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）；

12．★具备定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性；

13．CE 认证，CFDA 认证，产品符合 IVD（98 / 79 / EG) 欧洲标准

14．具有气密性转子盖，转子具有气密性认证，可高温高压灭菌

15．温度控制范围：-9℃ 至40℃

16．具备快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体

17．具备待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度

18．转子在最高转速下，仍可以保持4℃

19．具备自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命

20．★内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀

21．★详细配置：

1.1 主机1套；

1.2 气密性固定角转1个，容量：48×1.5/2.0ml，最大转速：13,000 rpm, 最大离心力(×g)：19,000；

1.3水平转子1个，最大离心容量4X750ml，最大转速：3,900 rpm, 最大离心力：3,200×g；适配器：5ml、10ml、50ml各4个；

1.4 气密性深孔板水平转子1个，最大转速4,500rpm。

（三）细胞培养箱（接受进口产品）

设备名称：细胞培养箱

设备数量：3台

设备总预算：21万元

质保时间：3年

参数条款：

1.设备工作体积≥180升；

2.设备标配搁板数目/最多可选装搁板数要求：4块/16块；

3.设备保温方式：气套直热式；

4.★设备温度控制范围：高于室温3℃至48℃；

5.设备温度控制精度要求：±0.1℃；

6.★设备温度均一性要求；±0.3℃(在37℃下)；

7.设备具有超温保护功能，具备温度跟踪报警功能；

8.设备显示要求：可精确显示温度、CO2浓度及箱体内部洁净度；

9.设备二氧化碳控制范围：0～20%；

10.二氧化碳控制精度：±0.1%；

11.设备具备二氧化碳跟踪报警；

12.二氧化碳浓度恢复要求：开门后3分钟内达到5±0.2%；

13.★要求二氧化碳浓度控制采用T/C热导传感器；

14.★设备高效空气过滤系统要求：箱体内具备整套有效的HEPA高效空气过滤系统；在关门6分钟内使腔体达到100级洁净指标；每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次，确保24小时持续除菌；

15.设备具有程序自检功能；

16.设备具有断电自动启动功能；

（四）脱水机

设备名称：脱水机

设备数量：1台

设备总预算：25万元

质保时间：5年

参数条款：

1．用户交互：全中文彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，观察角度三挡可调，多角度显示；主界面以动画方式显示脱水程序，清晰显示所有的步骤详情和进度；

2．操作台面：操作台面采用大理石，表面光滑，方便日常清洁；

3．组织缸容量：≥300个组织脱水盒。

4．组织样本篮：必须为方形不锈钢，至少配置2种不同规格大小的样本篮，从而方便放置于不同大小的脱水机中；

5．★运行方式及组织缸开关盖方式：运行采用整机全自动全封闭模式，采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置，确保缸盖锁紧的安全和可靠性；不能采用手动滑动或旋转式机械锁。

6．★组织缸盖：缸盖可加热，室温至70℃可调，具有镀层，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝，减少试剂的交叉污染，耐腐蚀，清洁方便。

7．★液位监测：组织缸内≥3个超声波液位传感器，检测液位精准可靠；可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量；不能采用光学液位传感器；

8．★石蜡缸：石蜡缸≥4个，必须采用便于清洁拆卸的抽屉式结构，全部石蜡缸并排位于组织处理缸的正下方，便于石蜡的彻底排放；其中3个反应石蜡缸≥4L，1个备用蜡缸≥5.5L。

9．试剂瓶：所有试剂瓶必须采用抽插式设计，方便操作人员自由抽出和推入，进行清洁试剂瓶内沉淀杂质；试剂瓶数量≥13只，采用透明仓门可见全部试剂瓶；其中脱水用试剂瓶10只、清洗瓶3只，冷凝瓶1只；试剂瓶最大容量≥5L。

10．试剂瓶检测：具有位置探测和蓝光照射功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位，保证脱水程序能正常运行；同时，试剂瓶身具有3个液位刻度标识，在背景蓝光透射下，方便液位观察。

11．温度设置：石蜡温度范围为50℃至65℃可调，试剂温度范围为室温至65℃可调，控温精度±1℃。

12．脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个，每个程序最多有 13 个步骤。

13．清洗程序：≥3 种清洗程序，且清洗完必须具备自动进行烘干功能，确保组织缸清洁更彻底；

14．灯光提示：正面中央有灯光提示功能，绿色表示设备处于正常运行，黄色表示设备处于自检状态，红色表示设备处于预警状态，直观了解机器运行状态。

15．搅拌功能：具有常压、加压、真空、加压和真空交替等四种辅助脱水功能，同时具有搅拌功能，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。

16．★流体控制系统：应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。（提供旋转阀材质证明文件）

17．远程监控：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。（提供微信小程序监控软件运行界面截图）

18．试剂质控功能：可以对脱水盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。

19．试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。

20．试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。

21．断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。

22．程序自检功能：程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数，并以弹窗形式提示自检详情和进度，自检通过后，自动运行所选脱水程序。（提供自检弹窗界面图片）

23．部件监控功能：持续监控设备功能和性能运行参数，实时了解关键部件的的寿命期以及使用频次等信息，提前预知和预警，提升设备稳定性。

（五）石蜡包埋机

设备名称：石蜡包埋机

设备数量：1台

设备总预算：19万元

质保时间：5年

参数条款：

1.★包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗；同时操作台须配置小冷台，便于底蜡固定组织。

2.★配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。当包埋模触碰到微动开关触头时，包埋模的定位即告完成同时可实现出蜡完成标本的包埋，缩短了包埋标本的时间，提高了工作效率；

3.★操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。

4.有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设；

5.储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠；

6.彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面；

7.智能PID温控技术，；

8.大容量冷冻台，超静音压缩机可以降低操作员的噪声疲劳；

9.采用硅橡胶加热膜系统，加热器温度设定范围：室温-99℃；

10.温度显示误差：≤±1℃；

11.保存盒尺寸：≥18*19*5cm(C*K*H)；

12.蜡缸容积：≥6.5L；

13.包埋机功率：＜1200W；

14.冷冻台面温度：-10℃-0℃；

15.冷冻台面积：355×300mm(S×W)；

16.半导体冷冻台功率：90W。

（六）石蜡切片机（接受进口产品）

设备名称：石蜡切片机

设备数量：1台

设备总预算：16万元

质保时间：3年

参数条款：

1.切片方式：电动进样，半自动轮转切片；

2.★切片厚度：0.5-100μm，切片精度≤0.5μm；具有二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。

3.修块厚度：1-600µm；

4.水平进样幅度不小于24mm；

5.静音样品回缩：5-100μm，可关闭；

6.粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s；

7.两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式；

8.手轮具有平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳；

9.★具有摊片和烤片功能；

10.★最大样品尺寸不小于（L×H×W）：55×50×30mm；垂直样品行程不小于70mm；

11.独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作；

12.具有个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向；

13.★带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本；

14.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑；

15.具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具；

16.刀架带有红色护手，确保操作者安全；

17.★具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长；

18.手轮有不少于2个独立的安全锁定系统；

19.快速转换样本夹，可单手操作；

20.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片；

21.具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能；

22.两种小手轮运行模式：步进和连续；

23.可归零的切片以及厚度计数功能；

24.具有可视信号和声音信号提示剩余进样距离；

对于易损配件和一次性耗材进行报价。

（七）实验室防爆冰箱

设备名称：实验室防爆冰箱

设备数量：1台

设备总预算：2.1万元

质保时间：5年

参数条款：

1．有效容积：箱内有效容积≥310L；

2．★温度控制: 箱内温度0℃～18℃，微电脑控制，可在3℃～16℃范围内任意调整设定温度，满足多温度段的存储要求；实时显示箱内温度，温度显示精度1℃；产品温度控制具有密码保护功能，输入密码才能进入系统查看并更改参数，保护参数不能随意更改，并可一键查询箱内实际温度的最高值和最低值；

3．整体结构：立式，单开发泡门体，采用喷涂钢板箱体和永久防静电塑料板材内胆及门衬，可随意擦拭且永久性防静电，保障箱内无静电火花的产生；

4、核心组件：，采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好，碳氢制冷剂，节能环保；并能提供组件铭牌证明；

5．★防爆类型：箱内防爆，ⅡC级防爆风机，设备最高表面温度等级（T4、T5或T6），为防爆II类设备，能应用于2区爆炸性气体环境；；

6．认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证；产品或相关材料均应有防爆合格证（有效期内，国家级），具有防爆标志。

7．温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤3℃；

8．门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门，产品标配助力手把，轻松开关；

9．安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、开门报警；

10．箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个钢化玻璃搁板，单个承重24Kg以上；

11．冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工除霜的烦恼；

12．节能降噪：低噪音，噪音低于42分贝；

13．固定移动：配备4个定向脚轮、2个平衡底脚，便于移动且固定方便；

14．安全保障：门体带暗锁，左下角可增加挂锁，保证储物安全；

15．过流保护：搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。

（八）离心机（细胞用）

设备名称：离心机（细胞用）

设备数量：2台

设备总预算：2万元

质保时间：5年

参数条款：

1．最高转速5000转/分钟，最大离心力4600Xg；

2．程序组号、转子号、转速、时间同时显示；

3. 最大离心容量8X100ml；

4. ★100组程序存储，20档升降速选择；

5. ★多段离心/常规离心模式，可任意切换；可最多设置5段多段离心；

6. 离心时间定时范围1s-99h59m59s；可选择时/分或分/秒计时；

7. 电子安全门锁控制，和弦音提示开门关门状态；

8. RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算；

9. 运行中可改变转速，离心力，时间，等参数；

10. 故障自动诊断；

11.电器安全满足EN 61010-1:2010+A1:2019和EN 61010 2-020：2017标准，保障使用人员及设备的用电安全；

12.电磁兼容满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰；

13．配置：主机一台，8X50ml水平转子一套、32X15ml适配器一套。

（九）旋转混匀仪

设备名称：旋转混匀仪

设备数量：3台

设备总预算：0.39万元

质保时间：5年

参数条款：

1.1	工作模式：点动/连续模式

1.2	振动方式：圆周

1.3	振幅：6mm

1.4	转速设置范围：0-3000rpm

1.5	转速调节方式：旋钮刻度调速

1.6	电源适配器：DC 12V，3A

1.7	外形尺寸：≥100mm×140mm×160mm

1.8	保护等级：IP21

（十）细胞计数仪

设备名称：细胞计数仪

设备数量：1台

设备总预算：7.5万元

质保时间：5年

参数条款：

1．一体机细胞计数仪，显示、操作、记录、分析一台机器完成，无需另配电脑，；

2．具备自动进样和自动对焦功能：插入样本计数板后仪器自动进样自动对焦；

3．★具备600万像素高清相机；

4．★显示屏：8英寸高清触摸屏，使用更加方便直观；

5．每个细胞样品全自动独立读取检测三个视野并拍照，对所选3个视野照片分别进行计数分析同时综合平均数据进行统计分析；

6．计数模式：支持明场台盼蓝染色（区分死活细胞）与非台盼蓝染色2种计数功能；

7．预设多种实验类型：台盼蓝计数，细胞计数，颗粒计数，此外可以自定义快捷程序；

8．细胞直径可测范围：2-200μm，涵盖范围广，尤其适合PBMC的分析；

9．细胞浓度检测范围：1×104-3×107个/mL

10．分析参数：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、结团率、直径分布等参数，可进行多数据比对，可生成生长曲线等；

11．分析精度：细胞浓度5×105-1×107个/ml，状态良好时，CV值≤5%

12．★上样体积：每个检测样本仅需≤12μL，既节省宝贵细胞样本和试剂；

13．★检测分析快速省时：单样品采集3张视野照片、计数及出报告时间总计<10s，6个样品计数出报告在1分钟内完成；

14.采用先进的A.I.人工智能算法，仪器具有自我学习功能，使用次数越多，数据越准确；

15.数据存储：存储主流Excel、PDF、JPG格式，配备USB3.0接口可随时导出至U盘；另，仪器自带500G固态硬盘，储存容量在使用寿命范围内足够储存所有数据并在空间剩余10%时发出提醒；

16.软件升级：仪器使用周期内无限免费升级软件，仪器具备无线联网升级功能，确保软件内细胞数据不断更新。

一次性耗材报价：细胞计数板

（十一）脱色摇床

设备名称：脱色摇床

设备数量：2台

设备总预算：0.4万元

质保时间：5年

参数条款：

1．电源：220V

2．功率：40W

3．频率：40～240转/分

4．旋幅：回转半径15mm

5．速度：无极调速、数字显示

6．托盘：≥300×260mm

7．定时：0～120分/连续

8．外观尺寸：≥370×330×140mm

（十二）组织珠磨器

设备名称：组织珠磨器

设备数量：1台

设备总预算：8.5万元

质保时间：5年

参数条款：

1. 	温度设置范围：-10-40℃；

2．室温降至0℃时间：＜30 min；

3．振动速度：4.00-7.00 m/s，以0.05 m/s递增；

4．时间设置：运行时间1-90 sec；间隔时间1-120 sec；

5．程序存储：≥50个；

6. 样品容量： 24*(0.2-0.5ML)/16*2ML/8*(7-10)ML/8*15ML/4*25ML/2*50Ml/24*2/1.5ml/12*5ml可选。可任选两种适配器，可以任意定做各种规格研磨管。单管单样无交叉污染；

7. 研磨球直径：0.1-30mm可选，至少配置2种直径。

8．★样本支架：单圈圆形支架保证各样本的轴距相等，受到的研磨力度一致；

9．安全防护：压盘锁扣、上盖锁设计、开盖自动停止运行；

10．噪音等级：≤65 dB，启动稳定时间：＜4 sec；

11．按键操作：可盲操，杜绝触屏误触以及手套触屏不灵敏情况；

12．运动模式：三维∞字振动模式，研磨力度更大；

13．制冷方式：压缩机主动制冷，上盖涡旋风扇，保证机内温度均匀。

（十三）恒温金属冰盒

设备名称：恒温金属冰盒

设备数量：1台

设备总预算：0.9万元

质保时间：5年

参数条款：

1．温度设置范围：-10-105℃

2．温度控制范围：室温25~105℃

3．升温时间：≤15min（从室温25℃升至105℃）

4．降温时间：≤15min（105℃降至室温25℃）

5．105℃温度稳定性：≤±0.5℃

6．40℃模块最大温差：0.3℃

7．定时范围：1min-99h59min

8．程序设置：可设置五个时间和温度段

9．模块选择：可选择24*0.2ml、12*0.5ml、6*1.5ml、6*2.0ml、6*15ml、3*50ml、96*0.2ml七种模块，其中24*0.2ml、12*0.5ml、6*1.5ml、6*2.0ml可任意混搭

10．尺寸：≥230×180×140mm

12．电源适配器：DC2.4V，5A

13．配置

五段程控金属浴1台，

T型提手1个

保温罩1个

（十四）微孔板洗板机（接受进口产品）

设备名称：微孔板洗板机

设备数量：1台

设备总预算：5万元

质保时间：3年

参数条款：

1.洗液、废液通道：各1个；

2.瓶容量：≥2L洗液瓶、≥2L废液瓶；

3.非压力式洗瓶废液瓶，可开盖操作，配液位报警器；

4.★洗头：同轴套管式8道洗头；

5.清洗板型：96孔板，U型底、V型底、C型底、星型底；

6.分液、吸液高度及吸液速度可调；

7.清洗体积：50-1000µl；

8.预洗体积：5-100ml；

9.冲洗体积：5-100ml；

10.加液量：50-400 µl；

11.残液量：≤1.5 µl；

12.吸液模式：正常、两点清扫、三点清扫；

13.具有溢流清洗功能；

14.振荡器：三档速度可调；

15.★数据接口：USB接口，可存储及更新程序软件；

16.程序内存：可存储≥99个程序；

17.按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言。

（十五）医用冷藏柜

设备名称：医用冷藏柜

设备数量：4台

设备总预算：5.6万元

质保时间：5年

参数条款：

1.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；

2.产品箱内温度2～7℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀；

3. 温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-7℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度；

4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警；

5．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

6.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

7. 配备脚轮，可移动、可通过底脚固定；

8.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀；

9.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况；

10.多层搁架设计，可实现物品分类存取；

11.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察；

12.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障；

13.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消；

14.USB存储功能，可存储≥十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录；

15、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况；

16．整机噪音42分贝以下，提供安静的工作环境。

（十六）荧光滤块（接受进口产品）

设备名称：荧光滤块

设备数量：1个

设备总预算：5.8万元

质保时间：3年

参数条款：

1.可适配于实验室现有活细胞成像仪（品牌：Bio-Tek,型号：Cytation1），软件可自动识别

2.荧光滤块：激发：531/40 发射：593/40

3.兼容染料： Alexa Fluor 555、Calcium Orange、CellMask Orange、Cy3、MitoTracker Orange、OFP、POPO-3、Resorufin、RFP、Rhodamine Phalloidin、Tag RFP、TAMRA、TRITC等

4.提供安装售后及技术支持

（十七）高倍物镜（接受进口产品）

设备名称：高倍物镜

设备数量：1个

设备总预算：5.5万元

质保时间：3年

参数条款：

1.可适配于实验室现有活细胞成像仪（品牌：Bio-Tek,型号：Cytation1），软件可自动识别

2.物镜倍数：20X，NA:0.45,工作距离：6.4-7.6mm

3.支持长时间动态观察

4.提供安装售后及技术支持

（十八）负40度冰箱

设备名称：负40度冰箱

设备数量：2台

设备总预算：4.6万元

质保时间：5年

参数条款：

1．温度范围-20℃～-40℃可调节；

2．微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3．具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；

4．具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

5．多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6．后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上；

7.★采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

8.★根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9．采用碳氢节能压缩机;

10．★设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5.5℃以内；

11．★立式单门+双内门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；

12．内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

13．箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

14．门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

15．具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

16．脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

17．可选配圆盘式温度记录仪，USB接口，打印机，RS485或WIFI模块（二选一）。

18．有效容积：≥290升

（十九）超低温冰箱冻存架

设备名称：超低温冰箱冻存架

设备数量：8台

设备总预算：1.6万元

质保时间：5年

参数条款：

- 材质：耐腐蚀型304不锈钢材质，可整体加厚，可耐受温度范围：-196℃到121℃；

- 可选样式至少包括2种：抽屉式与侧取式；

- 可匹配市场上各品牌全系列型号超低温冰箱，尺寸大小可定制；

- 可容纳冻存盒大小：1英寸和2英寸。

滑槽式冻存架有凸出的抽拉把手，便于拿出，配有卡槽便于做样本标记，翻边设计避免划伤冲压成型。

（二十）微量病毒注射系统

设备名称：微量病毒注射系统

设备数量：1套

设备总预算：7.2万元

质保时间：5年

参数条款：

1.定位装置可选配不同动物适配器:大鼠、小鼠；配置一台带光源体式显微镜；

2.★操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm，移动距离读数精度为10μm

3.独有的垂直操作方向指示标志,防止误操作，垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置，水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置

4.传感器及LCD显示屏分开独立安装,方便读数；电池使用寿命长,不产生电子噪声,方便电生理实验

5.精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离28mm

6.★精细旋转适配器矢状板设计，可左右、前后及水平摆动，最大限度调整动物颅骨水平度和矢状缝对齐性，无需移动动物，方便定位操作。矢状板三轴位移距离（X，Y，Z轴）30mm，矢状板左右旋转角度调节范围±30°，矢状板上下摆动角度调节范围不低于±10°，中心底板水平角度调节范围不低于±10°

7.标配颅骨钻，转速可达35,000rpm；主机带可以选择正向或逆向旋转，可以手动或脚踏方式控制

8.病毒注射运行模式为注射/抽吸，可针对卵⺟细胞、动物幼体、原⽣动物、动物颅脑等进⾏显微注射或抽吸

9.最小注射速度达0.02nL/s，最小注射体积分辨率达0.1 nL

10.★具备填充，排空功能，填充速率0.02nL~200 nL/s，排空速率0.02nL~200 nL/s

11.★注射量程为0.6 nl-5000 nl

12.内置留针时间设定功能，注射完成后如需留针操作，可设置留针时间，无需使用计时器进行留针时间设定

13. ≥5.0英寸LCD触摸屏直观显示注射状态，触屏控制灵敏，可戴手套操作

对于易损配件和一次性耗材进行报价。

（二十一）微电极拉制仪

设备名称：微电极拉制仪

设备数量：1套

设备总预算：6.8万元

质保时间：5年

参数条款：

1.电源	100-240VAC，50/60Hz；

2.拉力	0-255；

3.气压 1-999；

4.软化点 1-999；

5.★拉制尖端口径 最低为0.06μm；

6.锥体长度 3~15 mm；

7.毛细管外径范围	1.0-2.0 mm；

8.可存用户自定义程序数150个；

9.触摸屏尺寸为全彩≥7寸电容屏，满足佩戴手套也可正常操作。

屏幕分辨率为1024*600像素；

10.系统语言 中文、英文；

11.针对不同型号加热片配有不同规格的加热合金片固定卡槽，保证更换的便捷；

12.★内置拉制电极参考程序，覆盖三种加热片，七种玻璃管，四种常用实验；

13.加热模式，2种，定时、延时；

14.电极电阻 1到100兆欧以上均可满足；

15.一键式玻璃管软化点测试功能，直接显示在主界面上便于客户使用；

对于易损配件和一次性耗材进行报价。

二、商务要求

*1、交货期：合同签订之日起进口设备90天内，国产设备30天内。

*2、交货地点：西安市第三医院指定地点。

3、合同专用条款和通用条款的全部内容。

注：“*”号标记的条款为实质性要求和条件，若偏离则为无效投标。

# 第六章 评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》﹝2002﹞第68号、《中华人民共和国政府采购法实施条例》﹝2015﹞第658号和《政府采购服务和服务招标投标管理办法》﹝2017﹞第87号的规定，本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的。

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五. 评标程序

1、投标文件的审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

投标文件审查合格的为实质性响应招标文件要求的供应商。

1.1资格性检查：

采购人或代理机构对投标人的投标文件进行资格性审查：

1.1.1提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。

1.1.2在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在谈判截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应为无效。

1.2符合性检查：

1.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性（完整性、有效性及响应性）审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

1.2.1.1投标文件的完整性审查。

1.2.1.1.1投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；

1.2.1.1.2投标文件内容是否有重大缺漏项。

1.2.1.2投标文件的有效性审查。

1.2.1.2.1投标文件的签署、加盖印章是否有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否有效。

1.2.1.3投标文件的响应性审查。

1.2.1.3.1投标报价是否超过采购预算；

1.2.1.3.2投标报价有效期是否符合招标文件的要求；

1.2.1.3.3投标文件内容是否符合国家法律法规，没有重大偏离；是否提供了有效的货物合格性证明文件。

1.2.1.3.4对招标文件中规定的要求是否做出了实质性响应。

1.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、相同品牌产品投标的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

投标人提供的核心产品品牌全部相同时，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

3、澄清有关问题：

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计

算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不

一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价

为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标价的确定：

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则

进行评标价的确定。

4.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条

款修正后的投标总价。

4.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1符合财库〔2020〕46号文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.1.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.1.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

4.2.1.3.2在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.2.1.3.3投标时须提供按照（财库〔2020〕46号）文件附件格式填写的

《中小企业声明函（货物）》。

4.2.2符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

4.2.2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确残疾人福利性单位的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.2.3确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.2.3.1符合（财库〔2017〕141号）文件相关规定。

4.2.2.3.2投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.2.2.3.3供应商须提供按照（财库〔2017〕141号）文件附件格式填写

的《残疾人福利性单位声明函》。

4.2.3符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

4.2.3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确监狱企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.3.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.3.3.1符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。

4.2.3.3.2投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

4.2.3.3.3投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3评标价的计算：

4.3.1投标人为非联合体的情况：

小型企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

微型企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

监狱企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

残疾人福利性单位，其评标价=最终报价*（1-10%）；

4.3.2投标人为联合体且联合体协议中或分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按照以下规则进行评审价计算：

与小型企业联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）；

与微型企业联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）；

与监狱企业联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）；

与残疾人福利性单位联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）。

4.4对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=投标人提交的最终报价。

5、符合政府采购政策的投标产品的加分规则

5.1符合节能产品文件规定的加分规则：

5.1.2投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的予以加分，具体评审标准及分值见《评审因素量化赋分表》；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

5.2符合环境标志产品文件规定的加分规则：

5.2.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的予以加分，具体评审标准及分值见《评审因素量化赋分表》；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

6、比较与评价：

6.1评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

7、推荐中标候选人名单：

7.1汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按

包得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

7.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并

列。

评审因素量化赋分表

| 类别 | 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 30分 | 1 | 价格 30分 | 1.最低评标价为评标基准价，得30分。 2.按（评标基准价/评标价×30）的公式计算价格得分。 |
| 技术 65分 | 1 | 投标产品技术参数的响应程度 20分 | 投标产品技术参数满足或优于招标文件要求，要求提供证明材料的应按招标文件要求提供相关证明材料；标记“★”的技术参数每负偏离一项扣3分，未按要求提供证明材料、证明材料不全的视为负偏离。未标记“★”的技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止，不计负分。 |
|  | 2 | 投标产品选型及配置 15分 | 投标产品选型配置齐全，整体功能完备且完全满足使用要求，提供了投标产品技术支持文件，根据响应情况得10～15分； 投标产品选型配置较齐全，整体功能基本满足使用要求，提供了投标产品技术支持文件，根据响应情况得5～9.9分； 投标产品选型配置较差，功能存在明显不满足要求的情况，根据响应情况得0～4.9分。 |
|  | 3 | 实施方案 10分 | 供应商提供详细的拟投入人员、人员配置、分工、备货、供货进度及质量保证措施，产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。包括详细的实施计划、整体工期要求、进度安排和按期完成的措施、质量保证措施、验收组织等内容。根据供应商的响应情况赋分。 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得7～10分； 内容笼统，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得4～6.9分； 内容有欠缺，可行性差的得0～3.9分。 |
|  | 4 | 质量保证 9分 | 投标产品供应渠道正常、质量有保证，产品环保、可靠，具有较好的使用效果，符合相关标准及行业要求。提供所投国产产品的来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）、质量保证措施等。 提供投标产品的来源渠道证明材料完整，质量保证措施完善，得6～9分； 提供投标产品的来源渠道证明材料较完整，质量保证措施基本完善，得3～5.9分； 提供投标产品来源渠道证明材料不完善、质量保证措施欠缺，得0～2.9分。 |
|  | 5 | 售后服务 10分 | 1.售后服务方案（如售后服务体系流程、服务内容、响应时间、服务网点，故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）售后服务机构健全。根据响应情况计0～5分。 2.针对本项目设备的维修、操作、人员的使用等对设备的管理和使用人员进行培训，并制定完整的使用培训方案根据响应情况计0～5分。 |
|  | 6 | 节能环保 1分 | 所有投标产品均为“节能产品政府采购品目清单”内的，得0.5分；否则不得分。 所有投标产品均为“环境标志产品政府采购品目清单”内的得0.5分；否则不得分。 提供证明文件（符合财库〔2019〕9号文件）。 |
| 商务 5分 | 1 | 业绩 5分 | 2020年1月1日至今，供应商承担过的类似项目业绩（以合同复印件为准），每有一项得1分，最多得5分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |