# 第四章 采购内容及需求

# 一、项目概况

项目主要实施内容是入河排污口监测点设置建设3个；监测点位能力补充6个；便携式水质设备购置19台；入河排污口标识牌购置46块；入河排污口视频监控购置23个；市内入河排污口档案建设；102处污水收集口改造构建工程等。

# 二、计划工期及工程质量要求

1、工期要求：合同签订后180日历天。

2、工程质量要求：合格。

3、运维服务期3年。

# 三、采购内容

该项目主要实施内容是对铜川市所有入河排污口实现全覆盖在线监测并建设铜川市入河排污口平台系统，有效提高铜川市入河排污口在线监测体系和构建智慧高效的生态环境管理信息化体系。根据送审资料，具体实施内容可分为以下几个部分：

一是监测点设置工程，其中包括：建设站房及配套设施 2 处，购置安装高锰酸盐水质分析仪2 台、氨氮水质分析仪 2台、总磷水质分析仪6台、总氮水质分析仪3台、常规多参数分析仪2台，并购置安装辅助设备(采水单元、配水单元、控制单元等)；

实施地点位于：铜川市漆水河耀州段、高尔塬水库、桃曲坡水库等河流及水库。

二是便携式水质监测设备，其中包括：购置 COD/NH3-N/TP氰化物/六价铬/余氯六参数分析仪8台、便携式重金属监测仪3台、便携式测油仪3台、便携式 PH 仪 5 台等(用于耀州区、王益区、印台区、宜君县、新区生态环境局，市第一、第二环境监测站、市环境监测站)；

三是入河排污口标识牌工程，其中包括：800×400mm 平面固定式标识牌23块；1200×700mm立式固定式标识牌23块；立式固定式标识牌最上端距地面2m, 地下0.5m。

四是入河排污口监控工程，实施前段视频监控30 处点位，每个点位购置设备包括：室外高速球机、立杆、4G 视频服务器、硬盘、设备箱、辅材、流量卡等；

五是入河排污口档案建设，建设铜川市入河排污口分析平台系统，对全市入河排污口数据资料进行实时收集并进行数据分析，完成铜川市入河排污口档案建设。

六是污水收集口标准化建设工程，其中包括：固定标识牌基座安装，建设无动力式雨污分流井5座，重力式截污收水井及污水收集口改造97座（个），并配套附属分流、截污装置，随井敷设连接塑料管网等工程。

# 四、监测站设置工程

## 1、新增监测设备

根据现场二次调研情况，需要新增建设站房及配套设施2处，购置安装高锰  酸盐水质分析仪2套、氨氮水质分析仪2套、总磷水质分析仪2套、总氮水质分析仪2套、常规多参数分析仪2套，并购置安装辅助设备（采水单元、配水单元、控制单元等）；

实施地点位于：漆水河耀州区孝雷村、高尔塬水库。

## 2、新增监测设备清单

- 新增监测设备清单一览表

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐 水质分析仪 | 1.测量原理：高锰酸钾氧化法； 2.检测范围：0～10mg/L；0～20mg/L（可扩展）； 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； 4.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； 5.零点漂移： ≤±5%；量程漂移：≤±5%；葡萄糖试验： ≤±5%（测量误差）；重复性： ≤±10%；检出限： ≤0.5mg/L； 6.▲多点线性核查： ≥0.998； ▲稳定性（4h内）：≤±3%； 7.连续稳定运行不少于168小时； 8.实际水样比对试验：±10%； 资质要求：第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 | 2套 |
| 2 | 氨氮水质 分析仪 | 1.测量原理：水杨酸分光光度法 2.检测范围：0～2mg/L；0～10mg/L（可扩展）； 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； 4.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； 5.准确度： 标准溶液和水样浓度≤2mg/L，不超过±0.16mg/L,标准溶液和水样浓度＞2mg/L，不超过±8% ； 6.零点漂移： ≤0.02mg/L；量程漂移：≤±1%；重复性： ≤2%；检出限： ≤0.005mg/L； 7.▲多点线性核查： ≥0.998； ▲稳定性（4h内）：≤±3%； 8.PH干扰试验： ±6.0%； 9.连续稳定运行不少于168小时 资质要求：提供省级及以上第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告 | 2套 |
| 3 | 总磷水质 分析仪 | 1.测量原理：钼酸铵分光光度法； 2.检测范围：0～2mg/L；0～10mg/L（可扩展）； 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； 4.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； 5.准确度：标准溶液和水样浓度≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L；标准溶液和水样浓度＞0.5mg/L，不超过±10%； 6.零点漂移： ≤±5%； 量程漂移：≤±10%； 直线性 ： ≤ ± 10%； 重 复 性 ： ≤ ± 10% ； 检 出 限 ： ≤ 0.005mg/L； 7.▲多点线性核查： ≥0.998； ▲稳定性（4h内）：≤±3%； 8.连续稳定运行不少于168小时 9.实际水样比对试验：±10%； 资质要求：提供第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 | 2套 |

| 4 | 总氮水质分 析仪 | 1.测量原理：碱性过硫酸钾消解-氧化紫外分光光度法； - 2.检测范围：0～10mg/L；0～50mg/L（可扩展）； 3.★具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； (提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章） 4.★具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章） 5.示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L，标准溶液＞2.0mg/L，不超过±10%； 6.零点漂移： ≤±5%；量程漂移：≤±5%；重复性：≤±5%； 7.★检出限： ≤0.05mg/L； 8.★多点线性核查： ≥0.998； 9.连续稳定运行不少于168小时； 10.★实际水样对比实验 ： ±10%(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章，且报告中能明确包含该指标）； 资质要求：第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 | 2套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 常规多参数 分析仪 |  | 2套 |
| 5.1 | 水温自动分 析仪 | 测试原理：热电阻或热电偶；测量范围：测量范围：0-60℃，可调；测量偏差： ± 0.5℃；连续稳定运行不少于168小时； | 2组 |
| 5.2 | PH自动分析 仪 | 测试原理：玻璃电极法；测量范围：ph0-14（0～40 ℃），可调；重复性：±0.1pH； ▲准确度： ≤0.01pH；漂移（4、7、9） ： ± 0.1pH ； 响应 时 间 ： ≤ 30s ；温度补偿精度 ： ± 0.1pH； 电压稳定性： ±0.1pH实际水样： ±0.1pH；连续稳定运行不少于168小时；重复性：±0.1 pH；实际水样比对试验：±0.1 pH；防护等级：≥IP65； | 2组 |
| 5.3 | 溶解氧自动 分析仪 | 测试原理：电化学法、荧光法；测量范围：0～20.00 mg/L；重复性： ±0.1mg/L； ▲准确度： ≤0.1%； 零点漂移： ± 0.1mg/L ；量程漂移 ： ± 0.1mg/L； 响应时 间（T90） ： ≤120s； 温度补偿精度： ±0.3mg/L； 电压稳定性： ±0.3mg/L；实际水样： ±0.3mg/L；连续稳定运行不少于168小时；实际水样比对试验：±0.3 mg/L；防护等级：≥IP65。 | 2组 |
| 5.4 | 电导率自动 分析仪 | 测试原理： 电极法； 测量范围： 0～500ms/cm0～40℃），可调；； 重复性： ±1%； ▲准确度： ≤0.33%；零点漂移： ±1%；量程漂移： ±1%；响应时间（T90）： ≤30s；温度补偿精度： ±1%； 电压稳定性： ±1%；实际水样： ±1%；连续稳定运行不少于168小时；防护等级：≥IP65。 | 2组 |
| 5.5 | 浊度自动分析仪 | 测试原理：光散射法；测量范围：0～4000NTU；重复性： ±5%； ▲准确度： ≤1.05%； 零点漂移：± 3%； 量程漂移：±5%； 线性误差： ±5%； 分辨率：0.01NTU； 电压稳定性： ±3%；连续稳定运行不少于168小时；实际水样比对试验：±10%；防护等级：≥IP65。 | 2组 |
| 6 | 站房建设辅 助设备 |  | 2套 |
| 6.1 | 采水单元 | 采水泵、水泵电缆、采水装置、过滤器、取水软管、取水管、排水管、穿线管、保温棉、保护套管、辅材 (包含钢丝绳、弯头、胶水等)。 | 2组 |
| 6.2 | 配水单元 | 多参数流通池、预处理设施、臭氧除藻器、空压机、反冲洗用自来水取水管、反冲洗用自来水取水管管件、反冲洗用自来水管保温棉 | 2组 |
| 6.3 | 控制单元 | 显示屏、工控机、防雷模块、 电气成套设备、控制电缆 | 2组 |
| 6.4 | 数据采集及传输单元 | 路由器、水质在线监测系统软件、流量卡 | 2组 |
| 6.5 | 站房及配套设备 | 站房、配电箱、空调、照明、站房供电电缆、站房供电电缆穿线管及管件 | 2组 |

## 3、原有站房加装监测设备

原已建设站房及配套设施不完善，缺少部分水质分析仪表，本次购置安装总磷水质分析仪4套、总氮水质分析仪1套，根据需要委托于原有站点第三方运维公司加装上传，保证系统的统一性和完整性。

### 3.1原有站房加装监测设备清单

- 加装设备清单一览表

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总磷水质分 析仪 | 1.测量原理：钼酸铵分光光度法； 2.检测范围：0～2mg/L；0～10mg/L（可扩展）； 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； 4.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； 5.准确度：标准溶液和水样浓度≤0.5mg/L，不超过± 0.05mg/L；标准溶液和水样浓度＞0.5mg/L，不超过± 10%； 6.零点漂移： ≤±5%； 量程漂移：≤±10%； 直线性 ： ≤ ± 10% ； 重 复 性 ： ≤ ± 10% ； 检 出 限 ： ≤ 0.005mg/L； 7.▲多点线性核查： ≥0.998； ▲稳定性（4h内）： ≤±3%； 8.连续稳定运行不少于168小时； 9.实际水样比对试验：±10%； 资质要求：提供第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 | 4套 |
| 2 | 总氮水质分 析仪 | - 1.测量原理：碱性过硫酸钾消解-氧化紫外分光光度法； - 2.检测范围：0～10mg/L；0～50mg/L（可扩展）； 3.★具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； (提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章） 4.★具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章） 5.示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L，标准溶液＞2.0mg/L，不超过±10%； 6.零点漂移： ≤±5%；量程漂移：≤±5%；重复性：≤±5%；直线性：±10%； 7.★检出限： ≤0.05mg/L； 8.★多点线性核查： ≥0.998； 9.连续稳定运行不少于168小时 - 10.★实际水样对比实验 ： ±10%(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章，且报告中能明确包含该指标）； | 1套 |

### 3.2. 便携式水质监测设备

根据铜川市入河排污口规范化建设项目具体实施内容，需购置便携式水质监测设备，其中包括：购置COD/NH3-N/TP氰化物/六价铬/余氯 六参数分析仪8台、便携式重金属检测仪3台、便携式测油仪3台、便携式PH仪5台 等（用于耀州区、王益区、印台区、宜君县、新区生态环境局，市第一、第二环境监测站、市环境监测站）。

#### 3.2.1. 便携式监测设备清单

表 3.2-1 便携式设备清单一览表

| 序号 | 产品类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质测定仪（COD、氨氮、总磷、氰化物、余 氯、六价铬） | 8 | 套 |
| 2 | 便携式PH水质测定仪 | 5 | 台 |
| 3 | 便携式测油仪 | 3 | 台 |
| 4 | 便携式多参数重金属测定仪 | 3 | 台 |

#### 3.2.2.  视频监控系统设备清单

对入河排污口安装远程视频监控系统，各入河排污口共计安装30套，监控设施清单见下表：

表3.2-2 视频监控清单一览表

| 序号 | 产品类型 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）系统前端建设子项 |  |  |  |  |
| 1.1 | 球机摄像头 | 不低于400万4寸23倍红外4G 网络高清智能球机-直流 | 23 | 套 |
| 1.2 | 红外枪型摄像机 | 不低于400万筒型4G网络摄像机，配套DC12V电源适配器； | 7 | 套 |
| 1.3 | 4G路由器 | 全网通4G路由器 | 4 | 台 |
| 1.4 | 立杆及设备箱 | 3M镀锌立杆，监控专用防水箱，热镀锌金属材质防水箱【竖款】 | 30 | 套 |
| 1.5 | 电表计量单元 | 电度表电表家用 单相电表火表电能表 | 30 | 套 |
| 1.6 | 网线及辅材 | 超五类性能千兆室外网线无氧铜及线缆辅材接头等 | 23 | 套 |
| （二）系统后端建设子项 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 1 | 个 |
| 2.2 | PDU | PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线 板/拖线板 8位总控全长不低于1.8米 | 1 | 个 |
| 2.3 | 磁盘阵列(CVR） | 6T机架式，24盘位， 24块6T企业级SATA硬盘，64位多核处理器 ，4GB缓存（可扩展至64GB））， 2个千兆数据网口，1个千兆管理网口，冗余电源，网络协议：TSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 1 | 台 |
| 2.4 | 在线视频监管平台 | 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。 3、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 4、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 5、支持联动上墙并发1次/秒； 6、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 7、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像。 | 1 | 套 |
| 2.5 | 数据采集服务器 | 2U机架式，1颗铜牌3204 06核 1.9GHz，单电 32G内存，1块4T SATA硬盘 | 1 | 台 |
| 2.6 | 综合安防平台服务器 | 2U机架式，配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz ¦ 4G DDR4， 4*600G 10K SAS硬盘，550W（1+1）铂金冗余电源； | 1 | 台 |
| 2.7 | 防火墙 | 企业级防火墙，2*GE+8*GE千兆VPN网络安全上网行为，吞吐量大于等于2G； | 1 | 台 |
| 2.8 | 交换机 | 24口千兆电+4千兆光纤口二层Web网管企业级网络交换机分线器降噪； | 1 | 台 |
| （三）其它 |  |  |  |  |
| 3.1 | 企业宽带服务费 | 1个固定IP，上下行带宽200M，含3年服务费 | 1 | 条 |
| 3.2 | 物联网卡服务费 | 含3年物联网卡 | 34 | 张 |

### 3.3. 入河排污口档案建设

#### 3.3.1. 系统构成

系统主要由“ 1个规范、1个数据库、1个系统 ”构成。为全市入河排污口建立详细

完整的文档。

“一个规范 ”即数据标准规范，根据监控管理要求，基于国家、省、市相关技术标

准规范编制一套适应档案馆管理建设要求和实际情况的标准规范体系。

“一个数据库 ”即“基础信息资源库 ”，作为整个项目的基础数据支撑；

“一个系统 ”面向档案管理工作，实现档案库房系统

系统总体架构主要包括感知层、网络层、数据层、服务层、平台层、应用层、政策

法规、安全标准等层面。

项目建设基于信息标准，实现信息数据的集中部署，要做到以下五个方面的统一：

●统一数据标准（数据系统架构、数据库结构、数据表）；

●统一基础信息（文字、图片等）；

●统一地理信息（位置信息、GPS数据、电子地图）；

●统一交换接口（内部数据交换接口规范、开放数据接口规范）；

●统一技术平台（硬件、软件、网络、安全）。

##### 3.3.1.1.建设内容

1.入河排污口登记表；

2.入河排污口设置申请文件；

3.同意设置入河排污口的决定文件；

4.入河排污口监督检查资料；

5.入河排污口监测资料；

6.其他有关文件和资料。

##### 3.3.1.2.应用架构

入河排污口档案建设系统的应用架构主要包括数据采集、平台数据、应用支撑、应用系统等。

1.采用B/S多层体系结构：采用B/S多层体系结构实现。三层结构包括表示层、业务逻辑层、数据访问层：

2.采用面向服务的架构(SOA)：为了降低服务架构模块之间的耦合度，增强 系统的可扩展性；需要采用面向服务的构架(SOA)，各个功能模块分别提供不同的服务，通过服务总线集成为用户提供一体化的服务；

3.基于J2EE体系：为了保证系统的兼容性，高可用性、高可靠性和可扩展性，系统必须沿用前期项目的技术路线，要选择支持强大的企业级计算的成熟的J2EE企业标准；

4.基于Web服务 (WebService)：为了让地理上分布在不同区域的计算机和设备一起工作，以便为用户提供各种各样的服务。用户可以控制要获取信息的内容、时间、方式，而不必像现在这样在无数个信息孤岛中浏览，去寻找自己所需要的信息，系统对外接口统一需要采用WebService服务的方式定义；

5.采取XML数据交换：系统的外部接口需要采用XML数据交换格式，用XML作为数据定义和交换的中介。

##### 3.3.1.3. 数据库设计

历史数据库用来存储实时数据库的历史数据。实时数据库中只有各种设备的当前值（状态），而以前的实时数据要存储在历史数据库中，以备日后查询。

为了可以精确获取每个数据采集仪的任何时候状态，历史数据库中要保存所有节点的全部采样数据。

历史数据库系统采用大型商用关系型数据库。

历史数据库系统是整个应用程序的数据层。它为各种客户提供所需要的历史数据。

历史数据库系统采用双机备用方式。

历史数据服务库系统的功能包括：采样历史数据的存储；计算各种分析所需的统计数据；记录变位、SOE等随机性数据；记录用户对应用程序的操作的日信息；存储用户权限等安全信息；提供Web发布所需的各种历史数据。

历史数据库系统的数据源由实时数据库系统提供，在实时数据库系统中，已经对数据质量、数据一致性、完整性做了处理，因此由实时数据库系统提供给历史数据库系统的数据均为有效数据。实时数据库系统负责定时的将有效数据送给历史数据库系统的代理程序，随机数据在产生的时候送给代理程序，代理程序负责将数据写入历史库中。同时代理程序负责定时对采样数据进行统计、计算并将结果存入数据库中。

历史数据系统示意图

它应能确保当数据库系统DownTime时，当数据库数据存储媒体被破坏时以及当数据库用户误操作时，数据库数据信息不至于丢失。数据安全的解决，主要有系统双机热备份、数据库的备份和恢复等办法，本系统的数据安全，纳入信息中心的系统安全体系，共享一些硬件设施，实现数据的备份等。

##### 3.3.1.4. 标准化体系设计

标准化工作是组织、协调项目顺利发展的重要手段，也是系统的重要组成部分。通过制定和贯彻执行各类技术标准，就能从技术上、组织管理上把各方面有机的联系起来，形成一个统一的整体，保证项目有条不紊的进行。国内外信息化的实践证明，信息化建设必须有标准化的支持，尤其要发挥标准化的导向作用，以确保其技术上的协调一致和整体效能的实现。因此，标准体系建设在系统实施过程中具有非常重要的意义，是系统设计和工程建设的重要基石。

为保证标准体系建设的顺利进行，制定以下总体目标：

1.系统标准化建设将与国家信息化建设标准保持一致性；

2.建立并不断完善系统标准体系；

3.制定系统关键基础标准，为系统互联互通、信息共享、信息安全打好基础；

4.建立系统标准贯彻实施机制，为标准的实施提供有效服务。

为了完成标准体系建设目标，本着“统筹规划、面向应用、突出重点、分工协作 ”的方针，依托现有资源和信息化工作的基础，坚持自主制定与采用国际标准相结合，加强与示范应用的有机结合，强化标准实施与监督力度。

#### 3.3.2入河口档案建设设备软件清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础包 | 基础包模块软件开发 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数据采集 | 数据采集模块软件开发 | 套 | 1 |  |
| 3 | 数据推送 | 数据推送模块软件开发 | 套 | 1 |  |
| 4 | 数据分析展示 | 数据分析展示模块软件开 发 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频管理 | 视频管理模块软件开发 | 套 | 1 |  |
| 6 | 水环境应用 | 水环境应用模块软件开发 | 套 | 1 |  |
| 7 | 监管配置 | 监管配置模块软件开发 | 套 | 1 |  |

# 五、监测点设置工程主要设备、材料表

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 规格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测设备站点分项 |  |  |  |
| 1 | 新增监测设备站点 |  |  |  |
| 1. 1 | 高锰酸盐水质分析仪 | 2 | 高锰酸盐指数 | 1.测量原理：高锰酸钾氧化法 2.检测范围：0～10mg/L；0～20mg/L （可扩展） 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换。 3.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程。 4.零点漂移： ≤±5% 5.量程漂移：≤±5% 6.葡萄糖试验： ≤±5% （测量误差） 7.重复性： ≤±10% 8.检出限： ≤0.5mg/L 9. ▲多点线性核查： ≥0.998 10. ▲稳定性（4h内）： ≤±3% 11.连续稳定运行不少于168小时； 12.实际水样比对试验：±10%； 资质要求：提供第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 |
| 1.2 | 氨氮水质分析仪 | 2 | NH3-N | - 1.测量原理：水杨酸分光光度法； - 2.检测范围：0～2mg/L；0～10mg/L （可扩展）； 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； 4.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程。 5.准确度：标准溶液和水样浓度≤2mg/L，不超过±0.16mg/L,标准溶液和水样浓度＞2mg/L，不超过±8%； 6.零点漂移： ≤0.02mg/L； 7.量程漂移：≤±1%； 8.重复性： ≤2%； 9.检出限： ≤0.005mg/L； 10. ▲多点线性核查： ≥0.998； 11. ▲稳定性（4h内）： ≤±3%； 12.PH干扰试验：±6.0%； 14.示值误差：标液浓度为 2.0 mg/L 时 ± 8.0%；标液浓度为 5.0 mg/L 时 ± 5.0%；标液浓度为 8.0 mg/L 时 ± 3.0%； 15.记忆效应：标液浓度为 2.0 mg/L 时 ± 0.3 mg/L；标液浓度为 8.0 mg/L 时 ± 0.2 mg/L； 16.实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L ≤0.2 mg/L；水样浓度≥2.0 mg/L ≤10.0%； 资质要求：提供第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 |
| 1.3 | 总磷水质 分析仪 | 2 | TP | - 1.测量原理：钼酸铵分光光度法 - 2.检测范围：0～2mg/L；0～10mg/L（可扩展） 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换。 4.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程。 5.准确度：标准溶液和水样浓度≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L；标准溶液和水样浓度＞0.5mg/L，不超过±10% 6.零点漂移： ≤±5% 7.量程漂移：≤±10% 8.直线性： ≤±10% 9.重复性： ≤±10% 10.检出限： ≤0.005mg/L 11. ▲多点线性核查： ≥0.998 12. ▲稳定性（4h内）： ≤±3% 13.连续稳定运行不少于168小时； 14.实际水样比对试验：±10%； 资质要求：提供第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 |
| 1.4 | 总氮水质分析仪 | 2 | TN | 1.测量原理：碱性过硫酸钾消解-氧化紫外分光光度法 2.检测范围：0～10mg/L；0～50mg/L；（可扩展） 3.★具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换。(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章） 4.★具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量 程。(提供省级及以上计量单位出具的 技术评价报告复印件加盖制造商公章） 5.示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L,标准溶液＞2.0mg/L，不超过± 10% 6.零点漂移： ≤±5% 7.量程漂移：≤±5% 8.重复性： ≤±5% 9.★检出限： ≤0.05mg/L 10.★多点线性核查： ≥0.998 11.直线性：±10%； 12.★实际水样对比实验 ： ±10%(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章，且报告中能明确包含该指标） |
| 1.5 | 常规多参数 | 2 | 水温、pH 、DO、 电导率、 浊度、 | 1 、水温自动分析仪 测试原理：热电阻或热电偶； 测量范围：0-50℃ 可调； 测量偏差： ±0.5℃； 连续稳定运行不少于168小时； 准确度：±0.5 ℃； 2 、pH自动分析仪 测试原理：玻璃电极法； 测量范围：0-14（0～40 ℃），可调； 重复性： ±0.1pH； ▲准确度： ≤0.01pH 漂移（pH=4、7、9）： ±0. 1pH；响应时间： ≤30s； 温度补偿精度： ±0.1pH； 电压稳定性： ±0.1pH 实际水样： ±0.1pH 连续稳定运行不少于168小时； 防护等级：≥IP65 3 、溶解氧自动分析仪 测试原理：电化学法、荧光法； 测量范围：0～20.00 mg/L，可调； 重复性： ±0. 1mg/L； ▲准确度： ≤0.1% 零点漂移： ±0.1mg/L 量程漂移： ±0.1mg/L 响应时间： ≤120s； 温度补偿精度： ±0.3mg/L； 电压稳定性： ±0.3mg/L； 实际水样： ±0.3mg/L； 连续稳定运行不少于168小时； 实际水样比对试验：±0.3 mg/L；防护等级：≥IP65。 4 、电导率自动分析仪 测试原理： 电极法； 测量范围：0～500ms/cm（0～40℃），可调； 重复性： ±1% ▲准确度： ≤0.33% 零点漂移： ±1% 量程漂移： ±1% 响应时间（T90）： ≤30s； 温度补偿精度：±1% 电压稳定性： ±1% 实际水样： ±1% 连续稳定运行不少于168小时 5 、浊度自动分析仪 测试原理：光散射法；测量范围：0～4000NTU，可调； 重复性： ±5%； ▲准确度： ≤1.05% 零点漂移： ±3% 量程漂移： ±5% 线性误差： ±5% 分辨率：0.01NTU； 电压稳定性： ±3%； 连续稳定运行不少于168小时； 实际水样比对试验：±10%；防护等级：≥IP65。 |

| 2 | 辅助设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | 采水单元 | 2 | 采水泵、水泵电缆、采水装置、过滤器、取水软管、取水管、排水管、穿线管、保温棉、保护套管、辅材 (包含钢丝绳、弯头、胶水等)。 |
| 2.2 | 配水单元 | 2 | 多参数流通池、预处理设施、臭氧除藻器、空压机、反冲洗用自来水取水管、反冲洗用自来 水取水管管件、反冲洗用自来水管保温棉 |
| 2.3 | 控制单元 | 2 | PLC及配套模块、LED显示屏、工控机、防雷模块、 电气成套设备、控制电缆 |
| 2.4 | 数据采集及传输单元 | 2 | 路由器、水质在线监测系统软件、流量卡 |
| 2.5 | 站房及配套设备 | 2 | 站房、配电箱、空调、照明、站房供电电缆、站房供电电缆穿线管及管件 |
| 3 | 原有站房加装检测设备分项 |  |  |
| 3. 1 | 总磷水质 分析仪 | 4 | 1.测量原理：钼酸铵分光光度法； 2.检测范围：0～2mg/L；0～10mg/L（可扩展）； 3.具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换； 4.具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； 5.准确度：标准溶液和水样浓度≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L；标准溶液和水样浓度＞0.5mg/L，不超过±10%； 6.零点漂移： ≤±5%； 7.量程漂移：≤±10%； 8.直线性： ≤±10%； 9.重复性： ≤±10%； 10.检出限： ≤0.005mg/L； 11. ▲多点线性核查： ≥0.998； 12. ▲稳定性（4h内）： ≤±3%； 13.连续稳定运行不少于168小时； 14.实际水样比对试验：±10%； 资质要求：提供第三方测试报告，如型式评价报告或委托检验报告。 |
| 3.2 | 总氮水质 分析仪 | 1 | 1.测量原理：碱性过硫酸钾消解-氧化紫外分光光度法 2.检测范围：0～10mg/L；0～50mg/L；（可扩展） 3.★具有不锁定量程时，具有根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换。(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章） 4.★具有标定单一量程，所有量程自动准确测量，无需标定所有量程。(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章） 5.示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L,标准溶液＞2.0mg/L，不超过± 10% 6.零点漂移：≤±5% 7.量程漂移：≤±5% 8.重复性：≤±5% 9.★检出限：≤0.05mg/L 10.连续稳定运行不少于168小时 11.★多点线性核查：≥0.998 12.★实际水样对比实验：±10%(提供省级及以上计量单位出具的技术评价报告复印件加盖制造商公章，且报告中能明确包含该指标） |

- 4.1.2.4.  便携式水质监测主要设备、材料价格表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD/NH3-N/TP 氰化物/六价铬/余氯 | 六参数 | 8 |
| 2 | 便携式重金属检测仪 | 重金属N | 3 |
| 3 | 便携式测油仪 | 测油仪 | 3 |
| 4 | 便携式PH仪 | PH | 5 |

- 4.1.2.5.  入河排污口标识牌主要设备、材料价格表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面固定式标识牌 | 长×宽：800×400mm；标识牌采用1.5冷轧钢板；标识牌表面采用反光贴膜处理，标识牌的端面及立柱要经过防腐处理；钢砼安装基础。 | 23 |
| 2 | 立式固定式标识牌 | 长×宽：1200×700mm；最上端距地面2m ，地下0.5m；标识牌采用2mm冷轧钢板；立柱采用38×4无缝钢管；标识牌表面采用反光贴膜处理，标识牌的端面及立柱要经过防腐处理；钢砼安装基础。 | 23 |

- 4.1.2.6.  视频监控系统主要设备、材料价格表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机摄像头 | 不低于400万4寸23 倍红外4G网络高清智能球机-直流 | 23 | 套 |
| 2 | 红外枪型 摄像机 | 不低于 400万筒型4G网络摄像机 | 7 | 套 |
| 3 | 4G路由器 | 全网通4G路由器 | 4 | 台 |
| 4 | 立杆及设备箱 | 3M镀锌立杆，监控专用防水箱 【竖款】 大号（500*400* 180mm） | 30 | 套 |
| 5 | 电表计量单元 | 电度表电表家用 单相电表火表电能表 | 30 | 套 |
| 6 | 网线及辅材 | 超五类性能千兆室 外网线无氧铜；及线缆辅材接头等 | 23 | 套 |
| 7 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 1 | 个 |
| 8 | PDU | PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长1.8米 GNE- 1080 | 1 | 个 |
| 9 | 磁盘阵列 (CVR） | 机架式¦ 4U 24盘位¦1536Mbps接入带宽 ¦ 24块6T企业级SATA硬盘¦ 64位多核处理器 ¦ 4GB缓（可扩展至64GB）） ¦ 2个千兆数据网口 ¦ 1个千兆管理网口 ¦ 冗余电源 ¦ 网络协议：TSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 1 | 台 |
| 10 | 在线视频 监管平台 | 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 4、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 5、支持联动上墙并发1次/秒； 6、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 7、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像。 | 1 | 套 |
| 11 | 数据采集 服务器 | 2U机架式，1颗铜牌3204 06核 1.9GHz，单电 32G内存，1块4T SATA硬盘 | 1 | 台 |
| 12 | 综合安防 平台服务器 | DS-VM21S-B(310809020) ¦2U机架式¦配置1颗 x86架构HYGON7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz ¦ 4G DDR4 ¦4*600G 10K SAS硬盘 ¦550W（1+1）铂金冗余电源 | 1 | 台 |
| 13 | 防火墙 | 企业级防火墙，2*GE+8*GE千兆VPN网络安全上网行为，吞吐量大于等于2G | 1 | 台 |
| 14 | 交换机 | 24口千兆电+4千兆光纤口二层Web网管企业级网络交换机分线器降噪 | 1 | 台 |
| 15 | 企业宽带服务费 | 1个固定IP，上下行带宽200M。包含3年服务费 | 1 | 条 |
| 16 | 物联网卡服务费 | 含3年物联网卡 | 34 | 张 |

- 4.1.2.7.  入河口档案建设设备、软件价格表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础包 | 基础包模块软件开发 | 套 | 1 |
| 2 | 数据采集 | 数据采集模块软件开发 | 套 | 1 |
| 3 | 数据推送 | 数据推送模块软件开发 | 套 | 1 |
| 4 | 数据分析展示 | 数据分析展示模块软件开 发 | 套 | 1 |
| 5 | 视频管理 | 视频管理模块软件开发 | 套 | 1 |
| 6 | 水环境应用 | 水环境应用模块软件开发 | 套 | 1 |
| 7 | 监管配置 | 监管配置模块软件开发 | 套 | 1 |

- 4.1.2.8.  污水收集口主要设备、材料表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重力式截污收水装置 | DN150 304不锈钢，非标制造 | 26 |
| 2 | 重力式截污收水装置 | DN200 304不锈钢，非标制造 | 71 |
| 3 | 无动力截污收水装置 | DN300 304不锈钢，成品采购 | 5 |

- 四、水质自动分析仪器通用技术要求通用技术要求

- 1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312-1980）。

- 2.供电要求

供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定执行，水站供电电源使用380V交流电、三相四线制、频率50Hz，所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

在380V供电条件下，根据仪器与设备的用电情况，总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220V），一相为仪器系统用电（220V），另外一相为水泵供电（220V），同时在站房配电箱内保留至少一个三相（380V）和单相（220V）电源接线端备用；

- 3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃，相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

- 4.试剂供应

需提供常规仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。

- 5.通讯协议要求

按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

6.技术需求满足《关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动站建设工作的通知》（环办监测[2018]14号）、《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（中国环境监测总站，2019.12）等技术规范的要求。

- 五、站房建设辅助设备技术要求

主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、数据采集及传输单元、站房及配套设备等。

要求：对高浊度水样的分析在保障五参数准确测量的前提下，分析仪器预处理过程（依据分析仪器对抗浊度能力）设计具体方案排除高浊度对分析过程的干扰。

水站仪器和系统应满足中国环境监测总站《关于印发<国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求>和<国家地表水自动监测系统通信协议技术要求>的通知》总站水字〔2018〕43号的具体要求。并可接入本项目建设的铜川市入河排污口平台系统。

- 1、采水单元

根据站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性，具体技术要求见“地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求”。

- 2、配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。

投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；	配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

- 3、控制单元

控制单元对采水、配水及预处理、分析、辅助设施等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

功能要求：具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至铜川市入河排污口平台系统；具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质

控测试等控制功能；具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

- 4、数据采集与传输单元

- 1）、数据采集与存储

采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 2）、数据传输与通讯

采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- 5、站房及配套设备

站房建设具体技术要求见“地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求”，包括但不限于站房、配电箱、空调、照明、站房供电电缆、站房供电电缆穿线管及管件等。

- 六、其他

因污水收集口标准化建设工程相关施工图设计及现场设计点位较多，土建工程量和施工工艺及施工方式复杂，此次招标经铜川市预算评审中心评审暂定项目工程量，该项目土建工程量在项目完工后依据实际完成后土建施工工程量据实结算。