政府采购项目

采购项目编号：SCZD2023-ZB-1510/001

宝鸡市中医医院脑科诊疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二三年七月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

（一）投标人须知前附表	6

（二）投标人须知	10

一、总  则	10

1.     采购人、采购代理机构及投标人	10

2.     资金来源	11

3.     投标费用	11

4.     适用法律	11

二、招标文件	11

5.     招标文件构成	11

6.     招标文件的澄清与修改	12

7.     投标截止时间的顺延	12

三、投标文件的编制	12

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	12

9.     投标文件组成	13

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	13

11.    投标报价	13

12.    投标保证金	13

13.    投标有效期	14

14.    投标文件的制作	15

四、投标文件的递交	15

15.    投标文件的密封和标记	15

16.    投标截止	15

17.    投标文件的接收、修改与撤回	16

五、开标及评标	16

18.    开标	16

19.    资格审查及组建评标委员会	17

20.    投标文件符合性审查与澄清	17

21.    投标偏离	18

22.    投标无效	18

23.    比较与评价	19

24.    废标	19

25.    保密要求	20

六、确定中标	20

26.    中标候选人的确定原则及标准	20

27.    确定中标候选人和中标人	20

28.    发出中标通知书	20

29.    告知招标结果	20

30.    签订合同	21

31.    履约保证金	21

32.    预付款	21

33.    招标代理服务费	21

34.    政府采购信用担保及融资	22

35.    廉洁自律规定	27

36.    人员回避	27

37.    质疑的提出与接收	27

附件1：投标担保函	29

附件2：履约担保函格式	30

第三章  评标方法和标准	32

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。	32

二、由评标委员会负责的审查评审工作。	32

三、评审标准中应考虑下列因素：	33

附表一  资格审查标准	35

附表二  符合性审查标准	37

附表三  评审因素和指标	38

第四章  拟签订的合同文本	39

第五章  采购需求及要求	44

第六章  投标文件格式	65

一、资格证明文件	65

第一部分  身份证明文件	66

第二部分  资格证明文件	69

二、商务及技术文件	73

目  录	74

投标函	75

开标一览表	76

投标分项报价表	77

节能产品、环境标志产品明细表	78

技术偏离表	79

商务条款偏离表	83

中小企业声明函（货物）	84

投标人监狱企业声明函	85

残疾人福利性单位声明函	86

符合评分标准要求的商务文件	87

投标人须知第10条要求的所有技术文件	88

投标方案或技术方案	89

业绩一览表	90

投标人须知前附表要求的其他文件	91

投标保证金支付凭证或担保函（复印件）	92

第一章  招标公告

宝鸡市中医医院脑科诊疗设备采购项目 招标公告

###### 项目概况

脑科诊疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在 中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/） 获取招标文件，并于 2023年08月22日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SCZD2023-ZB-1510-001

项目名称：脑科诊疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：8,450,000.00元

采购需求：

合同包1(宝鸡市中医医院脑科诊疗设备采购项目):

合同包预算金额：8,450,000.00元

合同包最高限价：8,450,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 颈脑一体超声多普勒血流分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1-2 | 医用超声波仪器及设备 | 超声经颅多普勒血流分析系统（TCD） | 2(台) | 详见采购文件 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 1-3 | 病房护理及医院设备 | 颅内压监护仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 128导视频脑电图仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 1-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 64导视频脑电图仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 1-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 32导视频脑电图仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经颅磁刺激仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 1-8 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多导睡眠监测系统 | 2(台) | 详见采购文件 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 1-9 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 便携式睡眠监测系统 | 4(台) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 肌电图/诱发电位系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 350,000.00 | 350,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60个日历日内

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(宝鸡市中医医院脑科诊疗设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(宝鸡市中医医院脑科诊疗设备采购项目)特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；
3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；
3.5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或提供完整授权链。
3.6供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

时间： 2023年07月31日 至 2023年08月04日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年08月22日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第1会议室

开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第1会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、项目概况：颈脑一体超声多普勒血流分析系统（已做进口论证）1套：血流速度检测范围：2-1200cm/s 等，具体参数详见招标文件。

超声经颅多普勒血流分析系统（TCD）（已做进口论证）2套： 血流速度检测范围：10-1300cm/s 等，具体参数详见招标文件。

颅内压监护仪（已做进口论证）2套：监护方式：微创伤直接监护,最小探头直径为≤1mm等，具体参数详见招标文件。

128导视频脑电图仪（已做进口论证）1套：≥128个脑电通道等，具体参数详见招标文件。

64导视频脑电图仪（已做进口论证）1套：≥64个脑电通道等，具体参数详见招标文件。

32导视频脑电图仪（已做进口论证）4套：可同时采集≥32通道脑电信号等，具体参数详见招标文件。

经颅磁刺激仪（已做进口论证）2套：最大输出刺激脉冲频率≥50Hz等，具体参数详见招标文件。

多导睡眠监测系统（已做进口论证）2套：导联配置≥52，可监测脑电（≥8导）等，具体参数详见招标文件。

便携式睡眠监测系统（已做进口论证）4套：导联数≥23导等，具体参数详见招标文件。

肌电图/诱发电位系统（已做进口论证）1套：数模转换：≥24 bit等，具体参数详见招标文件。

- 凡有意参加投标者在发售期限内登陆中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn下载电子采购文件。下载者须通过平台填写“购标申请”，并按要求上传法人授权委托书，否则操作无法完成。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：宝鸡市中医医院

地址：宝鸡市金台区宝福路43号

联系方式：0917-3661726

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦八层

联系方式：029-88497916

###### 3.项目联系方式

项目联系人：曹文渊、雷鹏

电话：029-88497916

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 宝鸡市中医医院 地 址： 宝鸡市金台区宝福路43号 电 话： 0917-3661726 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼 联系人： 曹文渊 电话： 029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证； 3.5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或提供完整授权链。 3.6供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 是 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业（制造业） |
| 2.2 | 项目预算金额： 8450000 元； 最高限价： 8450000 元 各单项产品最高限价详见第五章采购需求及要求 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币 壹拾万元 （￥ 100000 元）的投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号：103261567288 联系人：财务部 联系电话：029-85256853 |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 商务及技术投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份。 |
| 16.1 | 投标截止时间： 2023年8月22日上午9时30分 |
| 18.1 | 开标时间： 2023年8月22日上午9时30分 开标地点： 西安市高新二路2号山西证券大厦8层第1会议室 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品： 128导视频脑电图仪 |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 否 |
| 32.1 | 预付款比例为：/ |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话： 029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为： 3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证； 3.5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或提供完整授权链。 3.6供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |
| 2 | 投标人应提交的其他文件：满足评审需求即可 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件资格证明文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容造成采购档次降低或影响采购性能、功能；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容造成采购档次降低影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、供应商2021年度或2022年度经审计的财务报表复印件，或本年度银行出具的资信证明； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； |
| 2 | 资格条件 | 1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证； 5投标产品属于进口产品提供制造商授权书或提供完整授权链。 6供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |

## 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的 |
| 5 | 投标内容 | 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容造成采购档次降低影响采购性能、功能； |
| 6 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |

## 附表三  评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 节能、环境标志产品 | 3 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合采购文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0~3分。 |
| 投标产品技术指标评审内容 | 37 | 1、投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得30分。“★”号技术参数一项不满足扣4分，非“★”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。按照技术参数要求提供相应的证明文件（如检测报告或技术白皮书等）。 2、投标产品附有完整的检验报告、厂家技术白皮书、说明书等，技术支撑材料齐全、技术参数明确、功能规格整体表述一致，按其响应程度计0~3.5分。 3、投标产品及其配置功能对招标文件要求进行响应，产品安全可靠，性能良好，按其响应程度计0～3.5分。 |
| 投标产品的可靠性评审 | 10 | 1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、检验手续完善、有品质保证，按其响应程度计1~5分。 2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系、质量证书、质量检测报告产品性能稳定，具有较好的使用效果。按其响应程度计1~5分。 |
| 实施方案及售后服务 | 15 | 1、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～5分； 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分； 3、供应商对投标设备的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0～5分。 |
| 产品 业绩 | 5 | 投标供应商提供2020年以来（以合同签订时间为准）所投核心产品品牌同类产品业绩，业绩以合同文件为依据，每提供一个类似项目业绩得1分，满分5分。 |
| 总分 | 100分 |  |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：甲方在采购货物安装、调试、验收合格并收到乙方合法有效完整的完税发票及凭证资料后60日内支付全部款项。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限（交货期）：合同签订后60个日历日内

2、交货地点：采购人指定地点

3、方式：符合招标文件及投标文件要求

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后  ≥24  个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、如遇仪器故障在电话能解决的情况下24小时内必须排除故障，如不能解决，乙方在接到甲方保修电话故障通知后在2-3个工作日内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |
| --- |
| 采购单位 |  |
| 采购项目 |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） | 使用单位验收意见：（盖章） |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |

第五章  采购需求及要求

## 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 采购数量（套） | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颈脑一体超声多普勒血流分析系统 | 1 | 200 | 200 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 2 | 超声经颅多普勒血流分析系统（TCD） | 2 | 80 | 80 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 3 | 颅内压监护仪 | 2 | 30 | 30 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 4 | 128导视频脑电图仪 | 1 | 95 | 95 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 | 核心产品 |
| 5 | 64导视频脑电图仪 | 1 | 65 | 65 | 合同 签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 6 | 32导视频脑电图仪 | 4 | 160 | 160 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 7 | 经颅磁刺激仪 | 2 | 80 | 80 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 8 | 多导睡眠监测系统 | 2 | 60 | 60 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 9 | 便携式睡眠监测系统 | 4 | 40 | 40 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 10 | 肌电图/诱发电位系统 | 1 | 35 | 35 | 合同签订后60个日历日内 | ≥2年 |  |
| 合计 | 20 | 845 | 845 |  |  |  |

## 二、技术参数要求

### （一）颈脑一体超声多普勒血流分析系统

一、设备名称：颈脑一体超声多普勒血流分析系统

二、数量：1套

三、技术参数要求：

1.多普勒主机要求

双核处理器，1000G硬盘，8G内存； Windows 10操作系统；液晶显示器，主屏≥15英寸；国际标准的网卡接口。

2.多普勒硬件参数要求

2.1血流速度检测范围：2-1200cm/s（提供检测报告证明）

2.2 可调节过滤范围：50-2000Hz

2.3取样容积调节范围（脉冲波）：1,2MHZ:1-20mm；4,8 MHZ:1-15mm；

2.4 取样容积调节步长：1,2,4,8MHZ:1mm;

2.5穿透深度调节范围：1,2MHZ:≥150mm;4MHZ: ≥85mm;8MHZ≥35mm;16MHZ: ≥5mm

2.6 可配备独立的1M、2M、4M、8M和16M探头

2.7 高分辨率M模：硬件和软件均≥8000门深（提供技术白皮书）

★2.8 能量范围：要求最高≥720mw/cm2（提供药监局检测报告）

3经颅彩色超声技术要求：

3.1内置电池支持连续工作≥1小时

3.2预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳图像的检查条件，每种预设条件≥20种自定义预设置

3.3输入/输出信号：输入：≥4个USB端口及心电图信号输入组件；输出：HDMI视频输出、USB、无线WiFi

★3.3探头配置：要求配置相控阵探头，高频线阵探头，实现颅内和颈部动脉血管彩色超声诊断，相控阵探头变频范围2-4MHz，高频线阵探头变频范围5-12MHz

3.4检测模式：B-模式（距离、长度、周长、面积、体积、角度、狭窄度），M-模式（距离、时间、速度、心率、狭窄率），频谱多普勒（速度、PG、PI 等），自动追踪PW并实时计算，冻结模式；

3.5解剖M型显示及分析单元,帧频：18cm深,二维全视野≥80帧/秒

3.6多功能软件包：组织谐波成像技术，可视化穿刺针增强软件，自动深度分辨率调整，梯形扩展成像技术，智能图像一键优化技术：单键操作，可自动调节增益，动态范围等参数，复合成像技术

3.7斑点噪声抑制技术：提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰，多级可调

3.8测量内容：一般测量（距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等），颈动脉测量与分析，上下肢动脉、下肢静脉测量与分析，频谱多普勒自动测量与分析，具备拼接图像测量功能

3.9预设定检查程序：TCCD模式，颈动脉超声模式，外周血管超声模式，肌肉骨骼超声模式等

3.10强大功能：图像放大、分屏、梯形成像、宽景成像、一键优化及图像后处理。

3.11多种工作模式：二维、M型、彩色多普勒、脉冲多普勒、能量多普勒、组织多普勒、组3.12可视化穿刺针增强软件

3.13远程诊断，远程维护和升级功能

★3.14语音、超声视频影像实时传输，多人线上实时培训

★3.15远程演示，远程操作彩超

3.16电量提示、存储容量提示、网络状态提示

3.17支持以下存储介质：DVD驱动刻录机、USB移动存储设备

4.软件功能要求

4.1中文多普勒操作软件

4.2自动双向血流分析（同时）计算

4.3 实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、S/D, Mx，HR）等参数

★4.4 IWM血红细胞数量评估：IWMmax、IWMmean和IWMmin三种（要求提供软件截图证明）

4.5血流频谱的手动测量（冻结后可从病历库中调出）

4.6检查程序可自定义

4.7 探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动限制发射功率，保护探头和患者

4.8 具备角度校正功能

4.9 包络线有无不影响参数计算：去掉包络线后，仍可自动计算流速

4.10 数字化连续M波，一平面显示多条血管，点击不同深度即显示相应的频谱

4.11 单通道八深度：单通道模式下，可同时显示八个不同深度的频谱

4.12 Lindegaard 指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成Lindegaard 指数，并可自动导入报告中

4.13 患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展

4.14 模板式中文报告、图谱报告：PDF、ASCⅡ数字格式，网页格式报告等多种报告模版，并可导出数据的图片与音频

4.15在线自动增益调节：系统根据血流信号的强弱，自动增加和降低增益，直到得到清晰的血流频谱

4.16可检测ABI踝肱指数：用于检测外周血管动脉硬化的指标，软件自动计算。

4.17多频谱存储后，软件自动标记其中最高血流速度的频谱。

4.18栓子检测功能：双通道栓子检测软件，可用于栓子监测和发泡试验,要求具备纺锤波、放大M模和放大频谱三种栓子分析功能，同时具备栓子数量统计直方图

★4.19 发泡试验（PFO）软件功能：具备初始栓子潜伏期，栓子计数，栓子计数时间可自定；栓子计数从注射发泡剂或第一个栓子出现开始计数可选；后期可重新更改栓子计数时间，栓子数量即时更新。

（五）工作站技术要求

5.1工作站数据处理系统

5.1.1商业品牌主机（PC机）

5.1.2≥双核3.0GHZ处理器， ≥1000G硬盘，≥4G内存

5.1.3 WINDOWS 10 操作系统及以上

5.1.4 22英寸高分辨率彩色液晶显示器

5.1.5外接彩色喷墨打印机

5.1.6键盘

5.1.7光电鼠标

5.2工作站采集系统

5.2.1采用网络传输方式

5.2.2图像传输器，实现频谱实时传输

5.2.1图像采集范围可选

5.3、软件系统

5.3.1中文工作站操作软件

5.3.2实时显示原始频谱图

5.3.3可自动存储病例，搜索任意病例

5.3.4可对病例进行病群分类

5.3.5可将医院图标导入到报告中并打印

### （二）超声经颅多普勒血流分析系统（TCD）

一、设备名称：超声多普勒血流分析仪

二、数量：2套

三、技术参数要求：

1.计算机要求

品牌计算机，i5处理器，硬盘≥1TB，内存≥8G；Windows操作系统；≥21英寸高分辨率显示器，分辨率≥1920 x 1080；国际标准的网卡接口。

2.多普勒硬件参数要求

2.1血流速度检测范围：10-1300cm/s

2.2 可调节过滤范围：50-2000Hz

2.3取样容积调节范围（脉冲波）：2MHZ:1-20mm；4MHZ:1-15mm；

2.4 取样容积调节步长：2,4MHZ:1mm;

2.5穿透深度调节范围：2MHZ:≥150mm;4MHZ: ≥85mm; 8MHZ: ≥35mm; 16MHZ:0.5-8mm;

2.6 可配备独立的1M、2M、4M、8M、16M探头

2.7 高分辨率M模：≥8000门深

2.8 能量范围：要求最高可≥720mw/cm2

★2.9多功能遥控键盘，具备光电鼠标功能（提供截图证明）；

3.软件功能要求

3.1中文多普勒操作软件

3.2自动双向血流分析（同时）计算

3.3 实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、Mx、S/D）等参数

3.4 IWM血红细胞数量评估：IWMmax、IWMmean和IWMmin三种（提供软件截图）

3.5 探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动限制发射功率

3.6 具备角度校正功能

3.7 包络线有无不影响参数计算：去掉包络线后，仍可自动计算流速

3.8 数字化连续M波，一平面显示多条血管，点击不同深度即显示相应的频谱

3.9 单通道八深度：单通道模式下，可同时显示八个不同深度的频谱

3.10 血管痉挛评估指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成血管痉挛评估指数，并可自动导入报告中

3.11 患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展（提供软件截图）

3.12自动增益功能：增益随着血流信号强弱变化而变化，无需调整增益，自动显示清晰频谱；（提供软件截图）

3.13最高流速频谱自动标记功能：多频谱存储后，软件自动标记其中最高血流速度的频谱。（提供软件截图）

3.14数据整合功能：同一个病人，24小时内所做的血管检查，可以同步到一个病人数据库和报告中，适用于1天内多次检查的患者。

3.15脑死亡血流指数：通过软件测量，快速评估脑死亡。（提供软件截图）

3.16踝肱指数：可检测ABI踝肱指数，用于检测外周血管动脉硬化的指标，软件自动计算。（提供软件截图）

3.17脑血流监护软件：双通道血流监护软件，连续记录监测血流频谱信号；双通道数字化连续M模监护；包络线和趋势图的同时长程监测；事件标记功能，监护过程中插入任意事件；

3.18栓子检测功能：双通道栓子检测软件，可用于栓子监测和发泡试验,要求具备纺锤波、放大M模和放大频谱三种栓子分析功能

★3.19发泡试验（PFO）软件功能：具备初始栓子潜伏期，栓子计数，栓子计数时间可自定；栓子计数从注射发泡剂或第一个栓子出现开始计数可选；后期可重新更改栓子计数时间，栓子数量即时更新。

★3.20 CEA手术监护软件：术中实时监测双侧动脉血流速度，通过流速变化评估缺血风险，具备术中监测标记，可对手术不同阶段进行标记

★3.21 术中微血管超声监测软件：实时探测血流信号，观测小血管动脉流速变化，便于动脉瘤手术及血管吻合术的动态评估

### （三）颅内压监护仪

一、设备名称：颅内压监护仪

二、数量：2套

三、技术参数要求：

1. 监护方式：微创伤直接监护,最小探头直径为≤1mm。

2．检测参数：平均颅内压,脑温,颅内舒张压,颅内收缩压。

3. 波形预示功能：波形的变化提前预示颅内压的上升，提示医生对患者进行及时处理

★4. 具有波形回放功能≥100h颅内压波形回放。

5. 颅内压监测范围和精度：-10mmHg--+125mmHg；±1mmHg

6. 温度检测精度：显示范围：30---42℃，精度：±0.3℃。

7. 具备颅内压上限报警功能。

8. 同时具备交流电源和可充电电池。

9. 监测部位：脑实质、脑室、硬膜。

★10. 传感器类型：光导纤维传感。

11. 调零方式：外置机械调零，可重复，入颅后无需再调零。

★12．数据输出：≥7英寸触摸屏显示，全中文操作界面并且支持USB数据导出。

### （四）128导视频脑电图仪

一、产品名称：128导视频脑电图仪

二、数量：1套

三、技术参数要求：

1、计算机系统：

中央处理器：≥i7 四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥24英寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2、放大器：

★2.1通道数：≥144通道，≥128个脑电通道，≥8个双极，≥16个DC；2个血氧接口，外部触发信号接口，事件按钮等。为前置放大器，电极头盒与放大器一体化设计，患者可随身携带

2.2放大器与主机数据传输方式：网线传输

★2.3 皮层电刺激器脑功能定位模块：放大器内置皮层电刺激器矩阵模块，可连接同品牌电刺激器实现脑功能定位

★2.4输入阻抗：≥1000M(

2.5共模抑制比：≥120dB

2.6噪音：≤1.5(V pk-pk

2.7数模转换：≥24bits

2.8带宽：0.01～4000Hz

2.9采样精度：≤10nV

★2.10采样率：全导联≥16000Hz

2.11灵敏度：10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1k, 2k, 5k,15k(V/cm

1,2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500,1500(V/mm

2.12高频滤波：15, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100，200…6000Hz；

★2.13低频滤波：0.01,0.05，0.16, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 5,10,…1000Hz；

2.14陷波滤波器：开关，50/60Hz

2.15时间基准：6, 8, 10, 15, 30, 60, 120, 240，500，750,1000mm/秒

3、软件功能：

3.1 Windows 7操作系统，中文Office办公软件

3.2中文脑电采集回放软件，可自由切换到中、英、法、德等语言

3.3 可根据患者的姓名、年龄、性别、病例类型等多种信息进行病例检索，实现大数据的系统化管理

3.4具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，阻抗过高时系统需自动标记并报警

3.5断电自动恢复功能：系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录

状态，同时可自动报警通知护士站，自动恢复记录在2分钟内完成

3.6放大器断开时，可继续采集视频，放大器恢复连接后，脑电采集和视频自动恢复同步采集

3.7事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.8脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率

3.9特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记

3.10导联方式：多种专用参考电极可随时切换，参考方式包括：原始Ref参考，平均参考（AV，AVE），拉普拉斯区域参考法（Hjorth），源参考法（Source）,耳电极参考法（A1→A2,A2→A1,A1&A2等）

3.11脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析

3.12 颅内电极植入标记软件：可在头颅模型中定义颅内电极的位置，定义后的电极直接与放大器输入对应，便于编辑监测导联和进行脑功能定位（Mapping）

3.13 高频脑电分析功能：可分析高频及超高频率脑电波，可同屏显示常规参数和高频参数下的脑电图波形对比

3.14 脑网络皮质电传导研究软件：可实现皮质间电传导路径的研究，含CCEP诱发电位功能

3.15科研扩展：数据格式具备ASCII，EDF等国际通用编码，可与Matlab，ASA和BESA等数据分析软件兼容

3.16 Anywhere远程控制及监视功能：可通过手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式终端，实现远程控制脑电软件操作、远程视频同步监测及远程多中心会诊

3.17 时频分析软件：可分析全带宽时频图，小波分析算法

3.18 与皮层刺激器联合使用时，刺激完成后，被刺激电极在2秒内可恢复正常脑电记录，便于观察刺激后放电现象

4、视频系统：

4.1 摄像头：视频分辨率≥1920*1080

4.2 旋转范围：360°连续旋转

4.3变焦距比率：25倍光学变焦及16倍数字变焦

5、耗材配件：

5.1电极线：128根

5.2导电膏，2支

5.3磨砂膏，1支

其他配件：

1、闪光刺激器（3个）

★1.1 LED高亮度闪光刺激器，要求亮度范围1.5cd～12cd

1.2可预置≥12种以上的刺激模版

1.3 刺激最高频率≥60Hz

2、回放工作站：2套，硬盘≥1T，i7四核处理器，显示器≥24寸液晶，分辨率4K

3、彩色激光打印机（3台）

4、移动台车（1台）

- 脑电中央网络中央站参数

5.1具有网上任何计算机回放分析脑电图及同步视频信号。

5.2主机系统（≥200T存储）

5.3护士站集中监测系统（≥32英寸液晶显示器）

5.4 KVM延长控制系统

5.5显示墙（≥24英寸液晶显示器）

### （五）64导视频脑电图仪

一、产品名称：64导视频脑电图仪

二、数量：1套

三、技术参数要求：

1、计算机系统：

中央处理器：≥i7 四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥24英寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2、放大器：

2.1通道数：≥64个脑电通道，≥4个双极，≥4个DC；血氧接口，外部触发信号接口，事件按钮等。为前置放大器，电极头盒与放大器一体化设计，患者可随身携带

2.2放大器与主机数据传输方式：网线传输

2.3 皮层电刺激器脑功能定位模块：放大器内置皮层电刺激器矩阵模块，可连接同品牌电刺激器实现脑功能定位

★2.4输入阻抗：≥1000M(

2.5共模抑制比：≥105dB

2.6噪音：≤ 2(V pk-pk

2.7数模转换：≥24bits

2.8带宽：0.01～4288Hz

2.9采样精度：≤10nV

★2.10采样率：全导联≥16000Hz

2.11灵敏度：10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1k, 2k, 5k,15k(V/cm

1,2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500,1500(V/mm

2.12高频滤波：15, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100，200…6000Hz；

2.13低频滤波：0.01,0.05，0.16, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 5,10,…1000Hz；

2.14陷波滤波器：开关，50/60Hz

2.15时间基准：6, 8, 10, 15, 30, 60, 120, 240，500，750,1000mm/秒

3、软件功能：

3.1 Windows操作系统，中文Office办公软件

3.2中文脑电采集回放软件，中英文操作语言可自由切换（提供图片证明）

3.3 可根据患者的姓名、年龄、性别、病例类型等多种信息进行病例检索，实现大数据的系统化管理

3.4具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，阻抗过高时系统需自动标记并报警

3.5断电自动恢复功能：系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录

状态，同时可自动报警通知护士站，自动恢复记录在2分钟内完成

3.6放大器断开时，可继续采集视频，放大器恢复连接后，脑电采集和视频自动恢复同步采集

3.7事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.8脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率

3.9特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记

3.10导联方式：多种专用参考电极可随时切换，参考方式包括：原始Ref参考，平均参考（AV，AVE），拉普拉斯区域参考法（Hjorth），源参考法（Source）,耳电极参考法（A1→A2,A2→A1,A1&A2等）

3.11脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析

3.12 高频脑电分析功能：可分析高频及超高频率脑电波，可同屏显示常规参数和高频参数下的脑电图波形对比

3.13 脑网络皮质电传导研究软件：可实现皮质间电传导路径的研究，含CCEP诱发电位功能

3.14科研扩展：数据格式具备ASCII，EDF等国际通用编码，可与Matlab，ASA和BESA等数据分析软件兼容

3.15 Anywhere远程控制及监视功能：可通过手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式终端，实现远程控制脑电软件操作、远程视频同步监测及远程多中心会诊

3.16 时频分析软件：可分析全带宽时频图，小波分析算法

3.17 与皮层刺激器联合使用时，刺激完成后，被刺激电极在2秒内可恢复正常脑电记录，便于观察刺激后放电现象

4、视频系统：

4.1 摄像头：视频分辨率≥1920*1080

4.2 旋转范围：360°连续旋转

4.3变焦距比率：25倍光学变焦及16倍数字变焦

5、耗材配件：

5.1电极线：64根

5.2导电膏，1支

5.3磨砂膏，1支

### （六）32导视频脑电图仪

一、产品名称：32导视频脑电图仪

二、数量：4套

三、技术参数要求：

1、计算机系统：

中央处理器：≥i7 四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥24英寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2、信号放大器：

2.1通道数：可同时采集≥32通道脑电信号，其中含9对双极生物电通道，可扩展8个直流通道，外接呼吸机和监护仪信号同步采集

2.2放大器与主机传输方式：网线数字传输

★2.3 输入阻抗：≥125M(

★2.4 共模抑制比：≥125dB

2.5 噪音：≤0.5μV pk-pk

2.6数模转换：≥16 bits

2.7 带宽：0.001～500Hz

2.8采样精度：≤0.155μV

★2.9 采样频率：每通道≥2000Hz；（要求提供检测报告）

3、专业软件系统功能要求：

3.1 Windows操作系统，中文Office办公软件

3.2中文脑电采集回放软件，中英文操作语言可自由切换（提供图片证明）

3.3 可根据患者的姓名、年龄、性别、病例类型等多种信息进行病例检索，实现大数据的系统化管理

3.4具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，阻抗过高时系统需自动标记并报警

3.5断电自动恢复功能：系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录状态，同时可自动报警通知护士站，自动恢复记录在2分钟内完成

3.6放大器断开时，可继续采集视频，放大器恢复连接后，脑电采集和视频自动恢复同步采集

3.7事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.8脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率

3.9特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记

3.10导联方式：多种专用参考电极可随时切换，参考方式包括：原始Ref参考，平均参考（AV，AVE），拉普拉斯区域参考法（Hjorth），源参考法（Source）,耳电极参考法（A1→A2,A2→A1,A1&A2等）

3.11脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析

3.12 高频脑电分析功能：可分析高频及超高频率脑电波，可同屏显示常规参数和高频参数下的脑电图波形对比

3.13 脑网络皮质电传导研究软件：可实现皮质间电传导路径的研究，含CCEP诱发电位功能

3.14科研扩展：数据格式具备ASCII，EDF等国际通用编码，可与Matlab，ASA和BESA等数据分析软件兼容

3.15 Anywhere远程控制及监视功能：可通过手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式终端，实现远程控制脑电软件操作、远程视频同步监测及远程多中心会诊

3.16 时频分析软件：可分析全带宽时频图，小波分析算法

3.17 与皮层刺激器联合使用时，刺激完成后，被刺激电极在2秒内可恢复正常脑电记录，便于观察刺激后放电现象

4、视频系统：

4.1 摄像头：视频分辨率≥1920*1080

4.2 旋转范围：360°连续旋转

4.3变焦距比率：25倍光学变焦及16倍数字变焦

5、耗材配件：

5.1电极线：32根

5.2导电膏，1支

5.3磨砂膏，1支

### （七）经颅磁刺激仪

一、数量：2套

二、技术参数

1 、主机：

1.1最大输出刺激脉冲频率≥50Hz（适于内触发模式外触发模式两种）；

★1.2输出脉冲宽度≤300us，脉冲频率误差范围≤±3%（需提供国家医疗器械检测机构出具的检测报告）；

1.3 支持最大输出强度：≥4.2T，强度误差范围≤±5%；

2、磁刺激控制装置：

2.1 触摸屏式工业控制器和专用操作软件平台（非Windows 操作系统）；

2.2 控制器触屏≥10英寸；

2.3 控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件，屏幕上可以显示两个独立的窗口，实时同步显示两个通道的MEP信号；

2.4 控制器屏幕上实时显示线圈规格、线圈温度；

2.5 在控制器屏幕上以20级梯度趋势图方式实时显示线圈温度；

2.6线圈温度允许值：41°C，线圈表面温度达到或超过41°C，系统自动停机；

3 、操作软件：

3.1 在控制器屏幕上显示磁刺激器实时状态；

3.2 ≥10分钟未触发系统将自动卸载保护；

3.3 刺激模式可调：单脉冲、重复脉冲、自由组合刺激、以及丛刺激

★4、磁刺激线圈：8字形双线圈，线圈直径70mm且线圈采用无液体动态冷却方式，非被动冷却、非液体冷却；

5 、运动阈值（MEP）测量：

★5.1、配置运动诱发电位放大器,通道数≥2，可同时采集两个部位的运动诱发电位信号并在磁刺激控制器屏幕上以两个窗口的方式同步显示；

5.2运动阈值自动计算；

6 分体式模块化架构：

6.1 磁刺激主机、控制器、储能单元为模块化架构；

6.2 独立线圈支架带脚轮；

7、拓展能力：支持将几台主机连接在一起并且通过一个线圈来释放磁刺激（须配图文说明）。

8、支持核磁共振下同步经颅磁刺激研究选项（需提供采用与投标产品同品牌、同型号设备完成核磁共振下同步经颅磁刺激应用的已发表的论文为证）；

9、支持以其他技术模态同步联合应用，形式包括但不限于： 与EEG（脑电图）同步联合应用、与fMRI（磁共振成像）同步联合应用、与NIRS(近红外脑成像)同步联合应用。

10主要配置：

10.1 重复经颅磁刺激主机；

10.2 专用PSU能量单元；

10.3 磁刺激线圈；

10.5 双通道运动诱发电位模块；

10.6 专用控制器（内置磁刺激软件）；

10.7 专用推车；

### （八）多导睡眠监测系统

一、设备名称：多导睡眠监测系统

二、数量：2套

三、技术参数：

1.、系统硬件技术参数

1.1.导联配置≥52，可监测脑电（≥8导）、心电、肌电、眼电、腿动、压力式/热敏式呼吸气流、胸部呼吸运动、腹部呼吸运动、血氧、鼾声、体位、3D活动度、DC通道≥12导、可用于外接扩展EtCO2、食道压、PH值、无创血压功能监测、呼吸机压力滴定等。

★1.2.彩色触摸屏，≥8英寸，台式机型实时信号显示，阻抗显示，交流电供电。

★1.3.内置闪光刺激器接口、事件按钮接口、Trigger 接口。

★1.4.具有多种功能，包括睡眠监测功能，视频脑电功能，脑功能记录分析功能、ERP功能（选配）。

1.5.采样精度为24bit；输入阻抗 ≥ 1GΩ；共模抑制比 ≥110dB；噪声电平≤1.5𝜇v

1.6.放大器集成网络一体化设计，可实现无线信号传输、有线信号传输、USB传输功能

1.7.开放式的传感器和配件，支持各类标准电极和探头。

1.8.配有高性能电极和XactTrace-RIP呼吸动度传感器。胸、腹传感器采用全相位呼吸运 动感应器。

★1.9.气流传感器使用金属鲁尔接头。

1.10.内置3D体位传感器，能准确监测病人的微小体动及活动度参数。

1.11.具有高清双摄像头。

2.系统软件技术参数

2.1.睡眠软件符合最新AASM标准，R&K和AASM相互转换，全中文操作界面、全中文报告，具备婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2.2.睡眠软件、脑电软件、ERP软件集成一体，切换自由，可进行睡眠检测、视频脑电监测、脑功能检测、ERP功能。

2.3.软件具备 EDF、TXT、ASCⅡ信号输出格式、报告可输出为Word、EXCEL 格式。

2.4.可自定义监测导联组合，各导联显示位置、时间常数、高坡滤波及增益等可调。

2.5.软件可对EEG、EOG、EMG等滤除心电干扰功能。

2.6.可分屏显示高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如胸腹运动、血氧、口鼻气流、体位、腿动等）。

2.7.数据采集时，可实时在线分析，添加记录日志事件（如灯光状态、CPAP滴定等）移动视频窗口等。

2.8.软件内置肌电信号分析功能，对肌张力的变化进行数值显示，可以分析REM期睡眠异常行为及肌张力变化。

2.9.内置多种RBD事件标记，具备下颌肌电、腿部肌电的分析睡眠事件功能，以判断RBD睡眠疾病，可无限添加自定义RBD事件并可做RBD报告统计。

2.10.多种专项指标报告：包括AHI、RDI（包括AHI、RERA）、微觉醒报告（自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒等）、腿动报告、多次小睡潜伏试验报告、脑电图报告、呼吸暂停低通气报告等。

2.11.可实时显示趋势图，实时自动分析及人工分析正在记录的信号。

2.12.睡眠分析软件可自动分析：睡眠分期、呼吸事件、心率变异分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、MSLT分析等。

2.13.可以颜色标识特征脑电波及呼吸、血氧、鼾声、腿动等事件，并可配以简短文字说明。

★2.14.具有呼吸动力学不稳定分析模块，可计算得出相关指数RMI,辅助临床进行呼吸阻塞部位的分析。

2.15.先进的呼吸流量环探测技术，可将胸腹运动进行量化，并以动态曲线环实时显示，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸，反应上气道阻塞情况。

2.16.可通过软件计算获取鼻气流信号代替正常气流信号分析，适用于儿童，及其他特殊病例。

2.17.对病人的AHI指数和血氧值设定报警上限，通过声音和灯光提醒监护人员。

2.18.标准PSG报告，包括睡眠、血氧、心率、脑电图等。

2.19.同步治疗监测情况下的PSG及压力滴定报告，CPAP治疗报告，APAP报告。

2.20.傅立叶信号频谱分析技术。

2.21.PTT连续无创血压分析技术。

2.22.定量的脑电分析功能，迅速发现疑似癫痫发作事件，也可用于评估患者睡眠周期。

2.23.各种类型的脑电波可分类标记，并可同屏进行双侧对比，也可实时改变导联方式，将记录导联中对称的电极波形进行叠加对比，可直观显示双侧半球对称性。

2.24.波形自动拼接功能，一键快速提取棘波。

2.25.各导联可用拉普拉斯/源参考导联设置方法进行设置，有效滤除干扰源，降低了参考导联过高伪迹引起的活化效应；

2.26.完整的脑功能评估参数：记录qEEG参数，包括振幅整合脑电图（aEEG）、相对α变异（RAV）、相对频带能量（RBP）和光谱熵（SE），格拉斯哥昏迷评分（MPGCS）。

2.27.软件内置强大的SQL数据库功能，可实现数据类存储、查询、统计功能，具有HL7功能，可与医院的HIS系统实现无缝对接。

2.28.有内置标注的TCP/IP协议，允许多名医生通过Internet网络远程监控、分析睡眠中心的同一病人的数据，设备在任何地方都可联入网络，服务器，进行远程睡眠监测、专家会诊交流、世界睡眠中心资源共享等。

### （九）便携式睡眠监测系统

一、设备名称：便携式睡眠监测系统

二、数量：4套

三、技术参数要求：

1. 导联数≥23导：包括EEG/EOG/EMG/ECG、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。

2.  采样精度≥24位，采样频率≥8000HZ。

- 配有高频鼾声声音传感器，可清楚记录鼾声声音信号。

- 5号标准电池供电，具备内置电池电量检测功能。

- 可连续记录时间≥72小时的数据信息。

- 多重无线通讯技术，蓝牙加WIFI设计，保证数据安全稳定传输。

- 设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。

- 使用AASM（美国睡眠医学会）推荐使用的XactTrace胸腹运动传感器，可不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。

- 机器内置3D体位及活动度传感器，可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。

- 主机内置DC直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。

- 主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。

- 内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。

- 全中文软件，导航式操作界面。

- 全自动/手动分析呼吸生理事件。

- 无需佩带任何气流传感器，通过软件可获取AASM推荐气流信号（XFLOW），适用于气流传感器脱落无法获取气流及儿童和特殊人群的睡眠监测。同时可获取用于肺功能评估的XSum（模拟潮气量）监测指标。

- 软件内置CPC心肺耦合分析模块，可通过选配此模块快速分析睡眠呼吸暂停及睡眠结构信息。

- 连续无创血压PTT信号通道，反应夜间血压变化趋势。

- 手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。

- 具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况。

- 各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板。

- 事件统计模块可快速查找统计各类睡眠事件。

- 各种数据、图形及事件均可打印及支持其他格式输出。

- 内置多种报告模板，自定义中英文报告模板。

### （十）肌电图/诱发电位系统

一、设备名称：肌电图/诱发电位系统

二、数量：1套

三、技术参数要求：

（一）、计算机系统技术参数：

1.1 工业级计算机，Core双核处理器,内存≥4G，硬盘≥1000G；光驱：IDE DVD刻录光驱；

网卡：10/100/1000MB，光电鼠标，键盘;激光打印机;显示器：≥22”英寸液晶显示器；

显示器分辨率：1440*900；扬声器：内置一体化；仪器车

1.2 隔离稳压电源：110-120V 或220- 240V±10%；50或60Hz

（二）、硬件技术参数

1．放大器

★1.1通道数：6通道,具备22个国际10-20标准的电极输入，用户可自由定义各输入的记录项目；

1.2数据传输方式：USB；

1.3数模转换：≥24 bit；

★1.4采样率：≥100KHz/通道（要求提供国家药监局检测报告）；

1.5灵敏度：1(V/D—10mV/D(13级)；

1.6输入阻抗：≥1000M(；

1.7共模抑制比：≥120dB；

1.8低频滤波：0.2～5kHz(6，12dB/倍频)；

1.9高频滤波：30～20k(12dB/倍频)；

1.10噪声抑制：≤0.5µV；

1.11内置校准：2, 20, 200, 2000, 20000µV, 矩形脉冲；

1.12显示灵敏度：0.001µV/D 至10mV/D(22级)；

1.13基时范围：0.2ms/D至5s/D（23级）；

1.14陷波滤波：50，60Hz，开或关；

1.15波形触发：自动或手动控制；

1.16电极阻抗检测报警功能；

1.17安全隔离：完全光隔离，BF类欧洲隔离标准

2.控制面板

全数字键盘控制面板，控制面板与鼠标两种操作方式，设备可以脱离控制面板完成检查

3.刺激器：具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器；

3.1电刺激器：

3.1.1电刺激器功能：手柄式刺激器，具备遥控器功能，可通过手柄上的功能按钮调整刺

激量、刺激频率、刺激开、关等；

3.1.2隔离电刺激器：双电刺激输出通道，可分别独立工作；可最多扩展≥12个独立的电

刺激输出；

★3.1.3刺激类型：内置恒流和恒压两种模式，无需外接第三方刺激器（要求提供国家药监局检测报告）；

3.1.4刺激方式：双向脉冲刺激，自动消除刺激伪迹；

3.1.5刺激强度：0-100mA和0-400V；

3.1.6刺激灵敏度：≤0.01mA，≤1V；

3.1.7刺激间期：0.02—1ms；

3.1.8刺激模式：单个，重复，串刺激，循环或非循环；

3.1.9刺激频率：0.06—200Hz；

3.1.10刺激控制：面板或手柄遥控；

3.1.11刺激强度监测及报警：实时观察实际刺激量，提示监测刺激电极是否有短路或断路，并通过不同颜色提示刺激状态

3.2听觉刺激器：

3.2.1听刺激类型：喀喇音，纯音，爆发音；

★3.2.2刺激强度：最高≥139dB SPL（要求提供国家药监局检测报告）；

3.2.3刺激极性：疏音，密音，交替音；

3.2.4刺激频率：250，500，750，1k,1.5k,2k,3k,4k,6k,8k(Hz)；

3.2.5纯音/爆发音包络类型：linear，gaussian，hanning，blackman；

3.2.6噪声掩蔽：-15—125dB pSPL or -1—103dB nHL；

3.3视觉刺激器：

3.3.1模式：黑白方块格，水平条，垂直条，Bitmap图像，双刺激，翻转，闪烁；

3.3.2刺激视野：全野，半野，1/4野，1/8野等；

3.3.3注视点：≥8种颜色可选

（三）、软件与功能要求

1.肌电图软件功能：

1.1病案检测分项软件：

如腕管综合征，糖尿病，神经根病，肌肉病，重症肌无力等，并可进行自定义病种设置，并可根据不同操作医生设备个性化检查菜单

1.2在线拷屏与视频录制软件：实现肌电图数据在任何电脑系统中均可回放

1.3原厂全中文软件，可跟随操作系统自动进行语言变更

2.神经传导软件包：

2.1包括运动神经传导；感觉神经传导；F波；H反射；重频电刺激；瞬目反射；微移，侧方扩散等常规检查项目；

2.2实时记录通道监测软件：校验信号质量，显示病人的紧张度，实时显示干扰

2.3波形回看功能：记录每次刺激波形，重新选择最佳波形进行分析；

2.4神经传导检查结果自动对比，直观显示健侧与患侧数值差异；

2.5直观全面的神经解剖图，引导快速的进入指定检查，起到“操作导航”的作用；

3.肌电图软件包：

3.1包括自发肌电，运动单位分析，大力收缩，定量肌电图分析，肌电采集360秒信号；

3.2 EMG进针质量监测功能：用于监测进针的位置，强度量表显示肌肉收缩水平；

★3.3 常规肌电图软件中即可采集单纤维项目中的颤抖值（要求提供图片证明）；

3.4肌肉解剖图，提示操作者查找检查位置；

3.5手动MUP和自动MUP相结合，灵活快速，选出的MUP自动进行计算（包括时程、波幅、位相、转折、面积和上升时间）；

★3.6 自动多运动单位电位（MMUP)采集，最大可自动采集12MUP（要求提供图片证明）

4.诱发电位软件包：

4.1听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位，客观听阈测定，中潜伏期反应，长潜伏期反应，耳蜗电图，40 HZ，前庭诱发电位等；

4.2体感诱发电位：上肢体感诱发电位，下肢体感诱发电位，脊髓体感诱发电位，可同时实现8通道体感诱发电位检查

4.3视觉诱发电位：棋盘格翻转诱发、视网膜电位图ERG、眼震电图EOG和闪光刺激诱发，要求8导视觉诱发电位，实现全面的视觉功能检查；

4.4 运动诱发电位；

4.4 P300事件相关电位；可以实现听觉和视觉两种P300采集

4.5 CNV失匹配负波

4.6可实现诱发电位波形以通道叠加、左右对比叠加、单侧多次叠加等方式，观察诱发电位的重复性和传导通路；

5.自主神经检查：

自主皮肤交感反射、电刺激皮肤交感反射和RR间期心率变异分析；RR心率变异有专业呼吸指引图

6. TRAS震颤记录分析软件：

6.1包括静止、姿势、持重物三种模式采集；

6.2自动震颤频率分析，波幅分析，半宽功率分析，全功率分析，结抗肌相干性分析

★6.3整合视频的分析技术，结合尼高力专有视频录制功能，可以录制带患者视频的震颤分析视频文件。

（四）、附件与配件：

1．附件：

导电膏（1盒），磨砂膏（1支），银盘电极（12个），指环电极（1付），不带导线一次性贴片电极（3包），鳄鱼夹电极（4个），肌电同心针（25根），针电缆（1根），夹式地线（2根），固定带（3条），测量尺（1卷），绘图笔（1支）

2．配件：

手柄电刺激器（1套），鞍状双极刺激探头（1套），标准专用耳机（1套），视觉刺激器（1套），视觉监视器（1套），震颤加速器（2个），震颤重物（2个）

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人2021年度或2022年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

注：产品授权书及注册证等证明文件按采购清单顺序提供

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  提供投标人2021年度或2022年度经审计的财务报表

提供投标人2021年度或2022年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段（若有） | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |
| （2）优先采购类 |
| 合计（人民币） |  |
| 占总价的百分比（%） |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表-1颈脑一体超声多普勒血流分析系统

项目编号：

项目名称：

标段:

| 技术要求序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

### 技术偏离表-2超声经颅多普勒血流分析系统（TCD）

项目编号：

项目名称：

标段:

| 技术要求序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

### 技术偏离表-3颅内压监护仪

项目编号：

项目名称：

标段:

| 技术要求序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

### 技术偏离表-4（按采购清单顺序填写产品名称）

项目编号：

项目名称：

标段:

| 技术要求序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）