入场登记号：XA-2023-000043-B01

# 项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230110

# X线计算机体层成像系统

招标文件

# 采   购   人：西安市第一医院

采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

二〇二三年二月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  招标要求及技术参数	25

第四章  评标方法	39

第五章  商务及合同主要条款	46

第六章  投标文件格式	51

# 第一章  招标公告

项目概况

X线计算机体层成像系统招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端〗获取招标文件，并于2023年02月23日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230110

项目名称：X线计算机体层成像系统

采购方式：公开招标

预算金额：8000000.00元

采购需求：

合同包1（X线计算机体层成像系统）

合同包预算金额：8000000.00元

合同包最高限价：7500000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用X线设备 | X线计算机体层成像系统 | 1（台） | 详见采购 文件 | 8000000.00 | 7500000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60日历天内

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(X线计算机体层成像系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(X线计算机体层成像系统)特定资格要求如下：

①法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；②供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》与制造商的《医疗器械生产许可证》，供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；③投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；④本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

三、获取招标文件

时间：2023年02月02日至2023年02月08日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端〗。

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年02月23日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易不见面开标大厅（西安市公共资源交易中心三楼开标室313）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.操作流程：①供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

②办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

③请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

④本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

⑤因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成解密或投标的，由投标人自行承担后果。

2.需要落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；④《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑤《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；⑥《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；⑦《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；⑧《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑨《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑩《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑪《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑫《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑬《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录。如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行。

3.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市第一医院

地址：南大街粉巷30号

联系方式：029-87630967

2.采购代理机构信息

名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

联系方式：029-89351397

3.项目联系方式

项目联系人：姬工

电话：029-89351397

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 编号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：西安市第一医院 地址：南大街粉巷30号 联系人：王老师 电话：029-87630967 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室 联系人：姬工 电话：029-89351397 |
| 3 | 项目名称 | X线计算机体层成像系统 |
| 4 | 项目编号 | SXJTZB-ZC-GK20230110 |
| 5 | 项目预算编号 | YS-西安市-2023-00003 |
| 6 | 是否预留份额 专门面向中小企业采购 | □是 ☑否 |
| 7 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 8 | 最高限价 | 7500000.00元 |
| 9 | 交货期 | 合同签订后60日历天内 |
| 10 | 质保期 | 自验收合格之日起免费质保不少于3年 |
| 11 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 12 | 进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部审核同意购买部分进口产品 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 15 | 偏离 | 本项目商务条款不允许负偏离。 |
| 16 | 现场踏勘和集中答疑 | 不组织。 |
| 17 | 投标预备会 | 不召开 |
| 18 | 构成招标文件的 其他材料 | 对招标文件所做的澄清、修改等。 |
| 19 | 供应商要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间 10日前。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年02月23日09时30分00秒（北京时间） |
| 21 | 供应商确认收到 招标文件澄清的时间 | 收到澄清后 24 小时内。 |
| 22 | 供应商确认收到 招标文件修改的时间 | 收到修改后 24 小时内。 |
| 23 | 构成投标文件的 其他材料 | 供应商按照招标文件的要求认为有利于自身投标的材料。 |
| 24 | 投标有效期 | 90日历日（自投标截止时间之日算起）。 |
| 25 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许。 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 投标文件加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交有效投标文件签署授权委托书。 |
| 27 | 纸质投标文件要求 | 投标时投标供应商无需提供纸质版投标文件。 中标人在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本1册、副本2册打印盖章后提交至招标代理公司处，以便采购人进行留存备案等工作，中标人应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。 纸质投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订且单面或双面打印 |
| 28 | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1.陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。 |
| 29 | 开标形式 | ☑不见面开标 □见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
| 30 | 递交投标 文件地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）自行下载 |
| 31 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2023年02月23日09时30分00秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易不见面开标大厅（西安市公共资源交易中心三楼开标室313） |
| 32 | 采购代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定下浮20%执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 银行账户： 公司名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 账 号：112011580000141313 开 户 行：西安银行股份有限公司含光门支行 |
| 33 | 履约保证金 | 不要求提供履约保证金 |
| 34 | 融资平台 | 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采（2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s |
| 35 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： □是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 ☑否。 |
| 36 | 投诉受理 | 1．受理单位：西安市财政局政府采购管理处 2．联系电话：029-89821846 3．地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
| 37 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 38 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 39 | 其他 | 1.本项目属性为货物。 2.本项目采购标的所属行业为工业。 3.按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式（格式如下，签字盖章后发回代理机构邮箱shanxijiatang@163.com即可）告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 不参与投标告知函 （招标代理机构名称）： 经研究决定，由于 （不参与原因），我单位 （单位名称）确认不参与关于 （项目名称）的投标活动。 特此说明！ 单位名称（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 友情提示： （1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。 （2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 （3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 （4）提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。 （5）开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。 |

一、定义

1.采购人：西安市第一医院

2.监督机构：西安市财政局

3.采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

4.投标人/供应商：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

5.评标委员会：依据《政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员

6.中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

7.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

8.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、合格的投标人

1.合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其他条件

1.2参加本次投标的投标人不得直间接的与采购人（包括陕西嘉唐建设项目管理有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其招标文件按照无效处理。

2.投标人信用记录查询

2.1查询渠道：投标单位通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录；

2.2查询截止时点：投标文件递交截止时间后 2 小时内查询；

2.3查询记录和证据留存方式：（代理机构网站截图留存）；

2.4使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，其投标无效；

3.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》。

4.投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三、招标文件

5.招标文件

5.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评标方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

5.2采购项目需要落实的政府采购政策：详见招标公告。

6.招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.招标文件的领取

投标人必须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）系统，直接下载招标文件。投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经发出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8.评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9.解释权归属及质疑投诉

本招标文件的解释权归采购代理机构。

质疑投诉

质疑

1.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以在线质疑或者书面形式向采购人提出质疑。

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：姬工

联系电话：029-89351397

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

投诉

2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

四、招标要求

10.招标内容

本次招标为：X线计算机体层成像系统，1 套，预算金额：8000000.00元，最高限价：7500000.00。项目概况X线计算机体层成像系统，具体内容详见第三章招标要求及技术参数。

投标人可根据自身的资质情况和经营范围对各包进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。

11.投标人须提交以下资质证明文件：

11.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：

合同包1（X线计算机体层成像系统）基本资格条件如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.2本项目的特定资格要求：

合同包1(X线计算机体层成像系统)特定资格要求如下：

- 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

- 供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》与制造商的《医疗器械生产许可证》，供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；

- 投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

- 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

以上均为必备资质，缺一项或某项达不到要求，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理。

12.投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件作出实质性响应。具体内容包括：

12.1按照格式要求填写的投标函；

12.2开标一览表；

12.3法定代表人证明书与法定代表人授权书；

12.4按要求出具的资质证明文件；

12.5投标人的投标方案：

12.6投标人承诺书。

12.7投标文件按标段必须单独制作。

13.投标报价

13.1投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

13.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投产品的供应价、运杂费、税金、招标代理服务费等一切费用；任何有选择的报价不予接受；

13.3投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

13.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

13.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

13.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

13.7最低报价不是中标的唯一依据；

13.8当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

14.合同备案

投标人与采购人签订合同后需送一份副本来我公司备案。

15.投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

16.2投标文件需统一编码，在每一页的正下方清楚标明连续页码；

16.3 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

16.4投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

16.5投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

16.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.7 投标文件的制作和签章

16.7.1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

16.7.2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

16.7.3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

16.7.4 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

16.7.5 投标文件应当对招标文件有关合同期限、投标有效期、工作内容和要求等实质性内容作出响应。

17.文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

18.本项目不接受联合体投标

五、投标文件密封、递交

19.提交投标文件的方式

提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20.投标文件递交

投标文件以西安市公共资源交易平台系统公示的开标时间为准，在开标前上传至西安市公共资源交易平台。因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

21.投标截止时间

21.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

21.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 在招标文件规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

22.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第16项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制和递交。

六、开标、评标、定标

23.开标

23.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员及有关工作人员参加；

23.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

23.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

23.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.2.9配合财政部门处理投诉工作。

23.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3.5多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.3.6文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

23.4公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24.投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审，若采购人对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

24.1资格性审查：依据招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格证明进行审查。

24.2符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不得进入评审环节：

24.2.1投标人的投标报价超过最高限价的；

24.2.2投标人未按招标文件要求的加盖公章的；

24.2.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.2.4投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.2.5投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

24.2.6投标文件未实质性响应招标文件要求的；

24.2.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

24.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.3.2投标人未经过正常渠道领取招标文件，或投标人名称与购领取招标文件时登记的投标人名称不符的；

24.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

24.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

24.3.8在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

24.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.3.11提供虚假技术性能指标。

24.3.12投标人主体存在失信记录的。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

24.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

25.询标

25.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、供货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

26.定标

26.1采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

26.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七、签订合同

27.定标后，中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

28.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

29.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

30.财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八、中标服务费

31.中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。

32.招标代理服务费的计算方法：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定下浮20%执行。

33.本项目代理服务费按货物计取。

九、其他事项

34.投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

34.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

34.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采(2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

# 第三章  招标要求及技术参数

一、设备参数

1.1 设备型号：提供64排以下、60排及以上CT最新型号

*1.2 球管、探测器、高压发生器与主机为同一品牌

2.主要技术规格

2.1 扫描架系统

2.1.1 扫描架孔径：≥70cm

2.1.2 驱动方式：钢带驱动

2.1.3 滑环类型：低压滑环

2.1.4 冷却方式：风冷（如有水冷机请加配）

2.1.5 探测器类型：新型探测器( 如石榴石探测器、Stellar探测器、Nano panel探测器等)

*2.1.6 探测器Z轴覆盖宽度：≥37.5mm

2.1.7 最薄采集层厚：≤0.625mm

2.1.8 两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作

2.1.9 可在扫描床旁进行患者体位选择，扫描协议选择等操作

2.1.10 配备触控屏，并支持触控和手势操作

2.2 扫描床系统

2.2.1 病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm

2.2.2 病人床可扫描垂直升降最低高度：≤55cm

2.2.3 病人床水平可扫描范围：≥180cm

*2.2.4 病人床水平移动最高速度：≥300mm/s

2.2.5 病人床水平移动最低速度：≤1mm/s

2.2.6 病人床承重量：≥200kg

2.3  X线球管及高压发生器

*2.3.1 球管阳极物理热容量：≥8.0MHU

2.3.2 球管阳极有效热容量：≥25MHU

2.3.3 球管电流设置：5－665mA

2.3.4 球管最大电流：≥660mA

2.3.5 球管最小电流：≤5mA

2.3.6 球管电流递增幅度：≤1mA

2.3.7 球管最大电压：≥140KV

*2.3.8 球管最小电压：≤70KV

2.3.9 球管大焦点：≤1.0×1.0mm

2.3.10 球管小焦点：≤0.5×1.0mm

2.3.11 球管类型：动态飞焦点球管

2.3.12 发生器功率：≥55kW

2.3.13 球管阳极靶面直径：≥200mm

2.4扫描参数和图像质量

2.4.1 最短扫描时间：≤0.4s/360°

2.4.2 具备120层/圈扫描成像技术

2.4.3 重建视野：5~50cm

2.4.4 螺距连续可调：0.5-1.5

2.4.5 单次连续螺旋扫描：≥100秒

2.4.6 X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF

2.4.7 密度分辨率：≤4mm@0.3%

2.4.8 噪声：≤0.2%

2.4.9 CT值范围：-1024到+3071

2.4.10 标准图像重建矩阵：≥512×512

2.4.11 高图像重建矩阵：≥768×768

*2.4.12	超高图像重建矩阵：≥1024×1024

*2.4.13	FBP图像重建速度：≥60幅/秒

2.5计算机

2.5.1 主CPU型号：最新型号(提供证明材料）

2.5.2 内存：≥64GB

2.5.3 图像硬盘容量：≥4TB

2.5.4 图像存储量：≥2,600,000幅(512矩阵不压缩图像)

2.5.5 存储系统：DVD-RW

2.5.6 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

2.5.7 自动语言提示功能

2.5.8 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/3DSSD/CTA/3D SVA

2.5.9 主控台配备双屏显示器

2.6定位系统

*2.6.1 原厂一体化自动定位系统

2.6.2 同步采集3D光学信息与深度信息

2.6.3 自动控制床体运动，与机架扫描等中心对准

2.6.4 深度识别人体定位点≥13个（非图像采集点）

2.6.5 可以通过识别扫描定位点识别扫描范围

2.6.6 多屏联动，同屏显示。将操作界面与监控画面进行同屏显示，既可以在原厂主控台的计算机上实现，也可以在机架两侧显示屏上实现。

2.6.7 可以进行自动观察、自动定位、自动调整，获得最佳扫描位置

2.7工作站

*2.7.1 原厂进口独立工作站

2.7.2 CPU型号：最新型号（提供证明材料）

2.7.3 主频：3.7GHz

2.7.4 内存：≥16GB

2.7.5 硬盘容量：≥1.2T

2.7.6 图像存储：≥1,200,000幅

(512矩阵不压缩图像)

2.7.7 配置CD-RW和DVD-RW

2.7.8 显示器：≥24″，≥1280×1024

2.7.9 图像格式、传输存储：DICOM 3.0

2.7.10 逻辑智能化操作界面

2.7.11 一键式多功能图像处理(5合1)(SLAB/2D/MPR/3D VR/CTE)

2.7.12 一键式VR图像阈值转换

2.7.13 一键式CTA去骨功能

2.7.14 后处理书签保存功能

2.7.15 多影像融合功能（CT/MR/NM）

2.7.16 骨科透明3D显示

2.7.17 自动照相功能

2.8临床应用软件

2.8.1 多平面重建MPR

2.8.2 任意曲面重建CVMPR

2.8.3 最大密度投影MIP

2.8.4 最小密度投影MinP

2.8.5 表面三维重建

2.8.6 三维处理软件

2.8.7 透明化显示技术

2.8.8 高级容积处理软件VR

2.8.9 自动窗宽窗位成像

2.8.10 高级血管量化分析功能

2.8.11 血管拉直分析功能

2.8.12 高级血管自动量化分析功能

2.8.13 自动探测分析血管

2.8.14 血管狭窄测量分析功能

2.8.15 自动骨骼血管分离功能

2.8.16 智能重叠组织选择性切割功能

2.8.17 自动血管解剖识别功能

2.8.18 随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能

2.8.19 自动血管分析功能

2.8.20 自动血管狭窄评估功能

2.8.21 躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能

2.8.22 后颅窝伪影校正功能

2.8.23 自头颅自动去骨功能

2.8.25 自动头颅血管解剖识别

2.8.26 自动头颅血管分析功能

2.8.27 头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能

2.8.28 自动多平面成像功能

2.8.29 高级容积漫游功能

2.8.30 电影浏览软件包

2.8.31 一键式多功能图象处理

2.8.32 一键式VR图象阈值转换

2.8.33 一键式CTA去骨功能

2.8.34 自动一键式去骨CT血管重建

2.8.35 自动评价和测量分析血管功能

2.8.36 分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等

2.8.37 组织分割彩色编码功能

2.8.38 组织和器官定量分析功能

2.8.39 动态层厚和边缘锐化匹配功能

2.8.40 三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价

2.8.41 CT血管内窥镜漫游功能

2.8.42椎管内窥镜功能

2.8.43肺部成像优化功能

2.8.44肺纹理增强功能

2.8.45肺函数成像种类≥8种

2.8.46低剂量肺普查功能

2.8.47 Ｘ线优化滤过功能及装置

2.8.48 呼吸控制语音提示

2.8.49 CT电影CINE（≥30幅/秒）

2.8.50 三维CT内镜CTE

2.8.51 动态扫描CT时间密度曲线

2.8.52  容积伪影去除功能

2.8.53 实时一次注射扫描自动造影剂跟踪

2.8.54 自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像）

2.8.55 增强扫描方式具备自动和手动功能

2.8.56 实时螺旋重建成像

2.8.57 自动mA选择功能

2.8.58 动态mA调制功能

2.8.59 实时智能剂量调控功能

2.8.60 个性化设置模式

2.8.61 适合多种扫描模式

2.8.62 智能低剂量控制扫描功能

2.8.63 婴幼儿扫描专用功能包

2.8.64 自动相关层面图像显示功能

2.8.65 VIP立体视觉成像功能

2.8.66自动照相功能

2.9心脏成像软件包

2.9.1 心脏成像功能

2.9.2 心脏180度采集成像

2.9.3 心电门控扫描系统（含心脏门控装置）

2.9.4 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配

2.9.5 心电门控重建系统（有多扇区重建）

2.9.6 心脏多扇区重建：2/3/4/5扇区

2.9.7 主控台能显示和保存心电图信息

2.9.8 心电图信息和图像同步显示

2.9.9 后处理软件自动嵌入心电图

2.9.10 成像窗自动校准，适应心律不齐病人的心脏采集（如房颤）

2.9.11 一体化心电门控

2.9.12 回顾性门控采集重建技术

2.9.13 扫描剂量门控调制

2.9.14 三维锥形束算法心脏重建：标配

2.9.15  4D心脏电影重建

2.9.16 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件

2.9.17 心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别）

2.9.18 零点击冠脉自动分析功能

2.9.19 冠脉树全自动分离提取功能

2.9.20 冠脉钙化分数评估分析功能

2.9.21 冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能

2.9.22 冠脉多维分析功能

2.9.23 冠脉狭窄率自动测量评价功能

2.9.24 心脏图像滤过技术

2.9.25 冠脉硬化斑块定性

2.9.26 斑块彩色编码定性定量诊断

2.9.27 冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能

2.9.28 心脏彩色透视

2.9.29 类DSA显示功能

2.9.30 冠脉多背景显示≥5种

2.9.31 心脏四腔位自动成像功能

2.9.32 心脏四维评价功能

2.9.33 心功能分析功能包

2.9.34 心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数

2.9.35 左、右心室功能分析

2.9.36 左、右心房功能分析

2.9.37 选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示

2.9.38 自动识别舒张末期和收缩末期

2.9.39 牛眼图显示功能

2.9.40 心肌供血冠脉分布立体彩色地形图

2.9.41 左心室及瓣膜运动评价

2.9.42 左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像

2.9.43 左心室运动功能图评价

2.9.44 左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值2.9.45左心室射血分数功能图评价数值

2.9.45 冠脉球形显示成像功能

2.9.46 冠脉三维地图和二维地图功能

2.9.47 室性早搏校正功能

2.9.48 房性早搏校正功能

2.9.49二联律校正功能

2.9.50 房颤心律校正功能

2.9.51 心电基线漂移校正功能

2.9.52 心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能

2.9.53 左右心房、左右心室定量分析

2.9.54 心肌定量分析

2.9.55 心脏三维解剖彩色编码图

2.9.56 全自动心耳去除功能

2.9.57 自动探测舒张末期

2.9.58 自动探测收缩末期

2.9.59 室壁增厚度三维彩色编码图

2.9.60冠脉支架显示魔镜功能

2.9.61实现增强显示，叠置在当前图像上面，提高现有图像中某些元素 （如钙化和支架）的显示效果，同时要保持主视窗的最优显示参数。

2.9.62该窗口须可移动，可设置窗宽窗位、缩放、图像增强效果和着色参数，可根据需要移动、扩大、缩小或隐藏

2.10微辐射平台

*2.10.1 提供先进的微辐射影像重建技术，ASIR-V或Admire或iDose4平台

2.10.2 提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术2.10.3提供多模型影像重建技术

2.10.4 重建速度≥60幅/秒

2.10.5 微辐射迭代重建能降低剂量≥80%

2.10.6 微辐射迭代重建50%剂量≥35%影像质量提升

2.10.7 微辐射迭代重建100%剂量≥68%影像质量提升

2.10.8 具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移

2.10.9 具备无蜡像状伪影成像技术

2.10.10 具备低光子无伪影成像技术

2.11高级金属伪影去除平台

2.11.1 提供先进的去金属伪影技术，Philips提供O-MAR、GE提供Smart MAR、Siemens提供iMAR等

2.11.2 有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域

2.11.3 可有效降低复杂、较大金属植入物伪影

2.11.4 可生成原始图像和去伪影后图像两组数据

2.11.5 去除金属伪影同时减低图像噪声

2.11.6 一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描

2.11.7 在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影

2.11.8 自动去除金属伪影，不需要额外后处理

3.其他配置

3.1 可移动式除湿机一台

3.2 悬吊式一体化智能消毒系统一套

3.2.1 CT表面及深入孔径内部全覆盖式消杀

3.2.2 消毒时长≥10分钟

3.2.3 无臭氧液汞紫外线灯管≥9根

3.2.4 新型冠状病毒消杀检测报告

3.2.5 智能返航无线遥控伸缩系统

3.3 3M专业医用显示器及报告工作站4套

3.3.1 显示屏灰阶数据处理：≥16bit；并具备减蓝光护眼功能。需提供权威第三方CNAS检测报告证明。

3.3.2 双数字输入信号接口：DVI-D×1、DP×1。具备DisplayPort菊花链接口，支持采用串联安装方式扩展显示多台显示器。需提供证明文件。

3.3.3 显卡：医用专业显卡，支持PCI-E插槽，带DP*3输出接口。显卡内存：≥2G。需提供相关证明文件。

3.3.4 显示器内置多组不同等级的图像对比增强清晰度调整模式；需提供权威第三方CNAS检测报告证明。

3.3.5 专业品牌工作电脑：I7处理器，1T机械硬盘、操作系统WIN10专业版、16G内存、256固态、英特尔集成显卡。

3.4 4MP彩色显示器及人体工学阅片桌椅2套

3.4.1 4MP彩色医用诊断显示器：屏幕尺寸≥30.0英寸，屏幕分辨率2560×1600，点距≤0.2505 mm，屏幕对比度≥1000:1，屏幕校正亮度≥400 cd/m2。（提供产品彩页并加盖公章）

3.4.2 显示产品严格遵守数字医疗影像传输标准（DICOM）第 14 部分的灰阶标准化显示函数（GSDF），对流水线的所有产品进行一致性校准和评价。（提供国家知识产权局认可的证明文件）

3.4.3 具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、QC080000有害物质管理体系认证。

3.4.4 专业阅片工作台，具有4档调节位，支持电动升降。桌面板材质采用进口理化板，尺寸≥1500×750mm。（提供材质证明文档，并加盖公章）

3.4.5 产品设计拥有自主知识产权，无侵权风险（提供国家知识产权局认可的证明文件）

3.5 防护要求：≥150×60cm包裹式铅方巾一张；铅衣三套（两套成人一体式、一套儿童分体式，包含铅冒、铅围脖、一字领）；可移动式铅衣架一副。

3.6 配置能保证图像处理工作站在断电后正常工作的UPS一台，蓄电时间≥30分钟。

3.7 影像专业书籍一套（后附清单）

| 影像专业书籍清单 |
| --- |
| 书名 | 出版社 | 主编 |
| 眼科影像学 | 人民卫生出版社 | 李文华 |
| 头颈部影像学-眼科卷 | 人民卫生出版社 | 王振常、鲜军舫 |
| 头颈部影像学-耳鼻咽喉头颈外科卷 | 人民卫生出版社 | 王振常、鲜军舫、沙炎 |
| 磁共振成像诊断学 | 人民军医出版社 | 高元桂 |
| 体部磁共振成像 | 复旦大学出版社 | 周康荣 |
| 现代全身CT诊断学 |  | 康光建、秦乃姗 |
| 现代内科学 | 中国出版集团公司 | 郭希菊 |
| 盆腔疾病影像图谱 | 人民卫生出版社 | 刘波 |
| 断层影像解剖学 | 北京科学技术出版社 | 高艳主译 |
| 医学诊断影像学 | 人民卫生出版社 | 韩萍、于春水 |
| 格-艾放射诊断学 | 人民卫生出版社 | 张敏鸣主译 |
| 核心放射学：影像诊断图解教程 | 人民卫生出版社 | 王维平主译 |
| 神经影像学 | 北京大学医学出版社 | 娄昕主译 |
| 全身影像与病理对照 | 人民军医出版社 | 李坤成主译 |
| 杜克磁共振成像原理病例解析 |  | 郁万红主译 |
| 实用磁共振成像原理与技术解读 | 北京大学医学出版社 | 张英魁 |
| 实用临床介入诊疗学图解 | 科学出版社 |  |
| 磁共振成像技术与应用 | 上海科学技术出版社 | 汤光宇 |
| 心血管磁共振病例解析与临床实践 | 中国医药科技出版社 | 陆敏杰 |
| 心脏磁共振指南 | 中国科学技术出版社 | 李小虎主译 |
| 中华医学影像技术学CT成像技术卷 | 人民卫生出版社 | 高剑波 |
| 中华医学影像技术学MR成像技术卷 | 人民卫生出版社 | 李真林 |
| 肝MRI与CT相关影像学 | 人民卫生出版社 | 肖恩华 |
| 骨与关节疾病影像诊断学 | 人民卫生出版社 | 梁碧玲 |
| 影像科住院医师规范化培训必读 | 科学出版社 | 汪建华 |
| 泌尿生殖系统影像诊断学 | 中国科学技术出版社 | 陈涓主译 |
| 儿科影像诊断学 | 人民卫生出版社 | 袁新宇主译 |
| 肌骨系统疑难病例影像诊断与鉴别诊断 | 天津科技翻译出版有限公司 | 张联合主译 |
| 胎儿与妊娠期母体疾病磁共振成像 | 北京大学医学出版社 | 王健主审 |
| 高分辨率肺部CT诊断精要 | 中国科学技术出版社 | 刘士远主审 |
| 脊柱诊断影像学 | 山东科学技术出版社 |  |
| 全身血管CT成像诊断学 | 军事科学出版社 | 张龙江、卢光明 |
| 消化影像诊断学 | 江苏凤凰科学技术出版社 | 蒋涛主译 |
| 双能量CT临床应用指南 | 人民卫生出版社 | 卢光明 |
| 急诊影像诊断学 | 人民卫生出版社 | 刘士远主译 |
| 前列腺磁共振诊断学 | 陕西科学技术出版社 | 任静 |
| 介入影像诊断学（操作技术） | 江苏凤凰科学技术出版社 | 王振常主译 |
| 腹部盆腔MRI | 科学技术文献出版社 | 唐光健译 |
| 纵隔、肺疾病临床与影像解析 | 科学出版社 | 张嵩 |
| 乳腺比较影像诊断学 | 东南大学出版社 | 刘万花 |
| CT引导下经皮肺穿刺活检实操手册 | 科学出版社 | 尹中元 |

二、商务条款

1.原厂质保要求：要求投标设备（含球管）原厂质保≥3年。合同签订时，中标商向采购人提供和原厂签订的≥3年的质保合同，内容需明确已响应的质保内容和拟签订采购合同的履约约定内容，并明确质保期内出现质量问题，全权由原厂负责处理。

2.本项目属于交钥匙工程，按照医院、设备安装和放射装置防护要求，负责对机房进行装修和改造，承担预评价、控制效果评价、防护验收、设备安装后场所和设备状态检测等工作，并出具相关资料和报告，配合医院办理相关许可证。以上费用均包含于中标价中。

3.交货期：合同签订后60日历天内。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.验收标准：

5.1货物到达采购人指定地点后，由供应商和采购人按照约定时间根据合同内容进行清点验收，确认产地、品牌、规格型号和数量等。

5.2设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书向采购人申请正式验收。

5.3供应商按照采购人的验收管理制度和流程准备好验收资料后，按约定时间进行设备运行（正式）验收。设备验收合格后，验收人员在设备验收单上签字作为对货物的最终认可。

5.4供货商须向采购人提交货物实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护。

6.验收依据：

6.1本合同及附件文本；

6.2国家相应的标准、规范；

6.3招标文件、投标文件、澄清表（函）。

6.4易损配件、备件报价单。

6.5提供原厂质保文件。

6.6其它。

7.履约能力要求：

7.1质保期内：

7.1.1设备发生质量问题，在接到采购人通知后，供应商2小时内响应，12小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机，所发生的全部费用由供应商承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。10个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

7.1.2供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次。寻访记录和保养单于每季度末送达主管部门备案。

7.2供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

7.3质保期满后：供应商提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购人要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为≥12个月，供应商保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

7.4使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

7.5开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。

7.6服务承诺：

7.6.1保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。

7.6.2设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

8.付款方式如下：

8.1货到安装试用期满符合合同约定的质量标准要求，经产品最终验收合格后，一个月内支付合同总金额的95%。

8.2从验收合格之日起满一年，符合相关约定支付余款。

所有商务条款必须满足，否则，其投标将被否决。

# 第四章  评标方法

一、评标方法

1.按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3.评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

4.投标文件的资格评审、符合性评审

资格性评审：开标后，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审

合同包1(西安市X线计算机体层成像系统)

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明； | 符合招标文件要求 |
| 2 | 财务状况报告：提供经审计的2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明； |  |
| 3 | 税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； |  |
| 4 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |  |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |  |
| 6 | 出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 7 | 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可； |  |
| 8 | 供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》与制造商的《医疗器械生产许可证》，供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》； |  |
| 9 | 投标产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证； |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。 |  |

符合性评审：评标委员会从投标文件的对招标文件的符合性进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应：

| 序号 | 实质性条款 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件封面、投标函两处的项目名称 | 两处均无遗漏，且与项目名称完全一致。 |
|  |  | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章。 |
|  |  | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件组成 | 按照招标文件第六章格式编写，无缺漏项。 |
|  |  | 投标内容的完整性 | 投标文件内容未出现漏项或数量与要求不符。 |
| 3 | 响应程度审查 | 投标报价 | 符合招标文件要求 1.投标报价符合唯一性要求； 2.未超出招标文件规定的最高限价。 |
|  |  | 合同条款响应 | 完整响应招标文件合同条款。 |

5.评审指标分值构成

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的供应商的有效投标价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且最低的投标报价价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 3.评标报价得分=（评标基准价/最终评标报价）×30的公式计算得分。 4.评标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | 30分 |
| 技术评审 | 47分 | ① | 产品技术参数： 响应产品技术参数清楚、明确，完全满足招标要求得30分。 “*”号项技术参数每负偏离一项扣3分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 （需提供相关技术支持文件，未提供不得分） | 30分 |
|  |  | ② | 产品来源渠道： 响应设备（产品）及备品备件符合国内、国际相关标准且无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所响应产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）： 证明材料齐全，表述明确、充分得0-2分。 | 2分 |
|  |  | ③ | 产品质量保证措施： 针对本项目提供的质量保证措施完善详细、响应充分得3-6分； 措施笼统简单，粗略得0-3（含）分。 | 6分 |
|  |  | ④ | 实施方案： 根据供应商项目设备的技术方案和组织实施方案等内容进行综合评定： 方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，得3-6分； 方案粗略简单，无针对性得0-3（含）分。 | 6分 |
|  |  | ⑤ | 相关配套材料等： 提供标准配置清单以外的配套耗材或主要易损耗零配件等其他实质性承诺、报价及价格优惠情况，根据承诺情况得0-3分。 | 3分 |
| 履约能力 | 23分 | ① | 针对本项目及采购人实际需求，提供具体可行的售后服务措施承诺及明确详细的售后服务人员组成和安排，并有售后服务网点（提供地址、联系人、联系方式等）。 售后方案完善详尽，响应积极得3-6分； 售后方案笼统简单得0-3（含）分。 | 6分 |
|  |  | ② | 为采购人负责培训操作人员，并附有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式、培训时长等说明。 培训方案完善详尽，响应积极得3-6分； 培训方案笼统简单得0-3（含）分。 | 6分 |
|  |  | ③ | 对供货能力及突发事件响应方案进行赋分，如遇紧急突发事件，提供具体响应措施： 措施方案完善详尽，响应积极得3-6分； 措施方案笼统简单得0-3（含）分。 | 6分 |
|  |  | ④ | 提供所投产品2020年1月1日至今业绩合同,每提供1份得1分，最高得5分，不提供不得分。 评审依据：业绩合同复印件加盖投标人公章，合同关键页内容须包含合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页等。弄虚作假者，取消其中标资格。 | 5分 |
| 1、若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评标小组无记名投票，以得票高者排序在先。 2、评标小组成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3、评标小组二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的评标，该供应商不得作为成交候选人。 4、由于投标响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待评标小组确认后，再行评定。 6、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |

##### 二、政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2政策性扣减方式

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

2.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.3供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

# 第五章  商务及合同主要条款

采购合同

甲方（采购人）：西安市第一医院

乙方（供应商）：

X线计算机体层成像系统(项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230110 )由陕西嘉唐建设项目管理有限公司组织公开招标，         (以下简称“甲方”)确定       （以下简称“乙方”）为该项目的中标供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同金额

（一）合同总价为人民币（大写）        （￥     ）。

（二）合同为固定总价合同，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单（附后）

三、款项结算

（一）合同签订后，货到安装试用期满符合合同约定的质量标准要求，经产品最终验收合格后，一个月内支付合同总金额的95%，验收合格之日起满一年，符合相关约定支付余款。

（二）支付方式：银行转账。

乙方账户信息：户名：

开户银行：

账号：

（三）结算方式：由乙方与甲方结算，发票开甲方，到甲方办理付款手续。甲方付款前，乙方应提供相应等额有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款并不视为违约。

四、交货条件

（一）交货地点：采购人指定地点。

（二）交货期：合同签订后60日历天内。

（三）交货方式：乙方负责装卸、货物运输、摆放、安装至指定地点。

制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供（包括但不限于）：

设备验收标准；

技术说明书及必须的其他技术资料；

使用说明书；

产品安装，调试；

零部件目录；

备品备件、易损件、耗材（价格）清单。

（四）设备到场时，外箱包装无损，随产品必须附该产品的检验合格证、检验报告等资料，如无相关资料甲方可拒绝接收。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在 2个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。

（五）质保期：

（开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。）

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费，安装调试费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家、省、市有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）乙方承诺其所提供的产品未侵犯任何第三方的合法权益，否则乙方应承担因此而给甲方造成的全部损失。

（五）乙方对其所提供的产品负责，如因产品存在瑕疵、缺陷等原因而造成任何人身、财产等安全事故的，由乙方承担全部责任及费用。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购人通知后，供应商2小时内响应， 12小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机，所发生的全部费用由供应商承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。10个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间；

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次 。寻访记录和保养单于每季度末送达主管部门备案；

3、排除故障的期限不得超过48小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。甲方可在货款和其他应付乙方款项中扣除。

4、物品在质保期内，如果出现两次以上因质量问题引起的故障，乙方公司负责更换同类新的物品。

5、如因乙方物品质量问题，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

（二）保修期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

（三）质保期满后：供应商提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购人要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为≥12个月，供应商保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

八、技术与服务

（一）技术资料（包括但不限于）：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、其他资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式   份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）除本合同另有约定外，按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总价款百分之三十的违约金。

（三）乙方延迟交货，每逾一日，应承担本合同总价款的千分之一作为违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同总价款百分之三十的违约金。因此产生的律师费、诉讼费、保全费等费用均由乙方承担。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

（一）本合同经双方，鉴证方签字盖章或直接盖章后生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定及本合同的约定承担相应责任。

（三）本合同一式    份，甲乙双方各执    份，采购代理机构留存壹份。

（以下无正文）

（本页为签署页）

| 甲方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： 日期： | 乙方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： 日期： |
| --- | --- |
| 鉴证方（盖章） |  |

# 第六章  投标文件格式

# 入场登记号：XA-2023-000043-B01

# 项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230110

X线计算机体层成像系统

投标文件

投 标 人：                           （公章）

法定代表人或被委托人：             （签字或盖章）

# 日     期：            年          月          日

目    录

# 第一部分  投标函  ……………………………………页码

# 第二部分  开标一览表（报价表）……………………

# 第三部分  法定代表人证明书与授权书………………

# 第四部分  投标人资质证明文件………………………

# 第五部分  投标方案说明………………………………

# 第六部分  投标人承诺书………………………………

# 第七部分  附件…………………………………………

# 第一部分   投标函

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

我单位收到贵公司           （项目名称）SXJTZB-ZC-GK20230110招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3.我公司所投产品   （填：是或否）小型微型企业制造生产的。

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

6.我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

# 第二部分 开标一览表（报价表）

## 2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 报价内容 投标内容 | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） 小写￥ 元 |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

## 2.2分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及 制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

## 2.3备品备件、耗材说明一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 单价（元） | 优惠单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日期：    年      月      日

## 2.4技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术需求 | 投标文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应招标文件。

后附相关证明材料。

投标人：           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日期：    年      月      日

## 2.5商务条款响应承诺书

（格式自拟）

# 第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

法定代表人授权书

采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及标段）（项目编号：                 ）（包号：    ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

投标人：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

# 第四部分  投标人资质证明文件

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

（2）供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》与制造商的《医疗器械生产许可证》，供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；

（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

(4)本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

# 第五部分  投标方案说明

包括但不限于：

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、供货时间、地点、验收方式、售后服务等）。

三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

四、投标人完成项目保障能力。

五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、投标人认为有必要说明的问题。

七、近年类似业绩及相关证明材料。

# 附1：业绩及相关证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主名称 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附加盖公章的合同关键页复印件（必须含合同封面、采购内容、合同签订时间、合同签字页等合同信息），签订时间以具体合同内容为准。

2.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

# 第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：         （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：

投标人企业关联关系声明函

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人为同一人的其他单位：                     。

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：                     。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（公章）：          （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

# 第七部分  附件

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、本项目采购标的所属行业为工业。

### 监狱企业、福利企业相关资格证明材料

## 《残疾人福利性单位声明函》

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为   （符合/不符合）  残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位此声明函可不填写。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

## 《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：