政府采购项目

采购项目编号：SCZC2023-ZB-0221-001

医疗功能完善改造项目供应室设备采购

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二三年三月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  评标方法和标准	31

第四章  拟签订的合同文本	38

第五章  采购需求及要求	42

第六章  投标文件格式	54

# 第一章  招标公告

项目概况

医疗功能完善改造项目供应室设备采购招标项目的潜在供应商应在 宝鸡市公共资源交易中心网站（http://ggzy.baoji.gov.cn/）获取招标文件，并于 2023年03月29日09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZC2023-ZB-0221-001

项目名称：医疗功能完善改造项目供应室设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：2900000.00元

采购需求：

合同包1(医疗功能完善改造项目供应室设备采购):

合同包预算金额：2900000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消毒灭菌设备及器具 | 清洗、消毒、灭菌设备 | 1(批) | 详见招标文件 | 2900000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 个日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(医疗功能完善改造项目供应室设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目为非专门面向中小企业的项目

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(医疗功能完善改造项目供应室设备采购)特定资格要求如下:

3.1 供应商为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证的复印件并加盖供应商公章；供应商为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）、医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证。

3.2 供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。
    3.3供应商不得存在下列情形之一：
    （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
    （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
    3.4法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证及被授权人本单位证明（社保或劳动合同）。

三、获取招标文件

时间： 2023年3月7日 至 2023年3月13日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：宝鸡市公共资源交易中心网站下载获取（http://ggzy.baoji.gov.cn/）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年4月13日09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，不见面开标。（宝鸡市公共资源交易中心三楼第20开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实政府采购政策

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《财政部 工业和信息化部 质检总局 认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

- 开标形式：本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》

- 其他

  - 投标须知：使用捆绑陕西省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。

3.2 办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

3.3 请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

3.4 获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】网站（官网地址：http://ggzy.baoji.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3.5 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.6 提交投标文件的方式：电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3.7 本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》。

3.8 按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：扶风县人民医院

地址：陕西省宝鸡市扶风县新区西大街

联系方式：0917-5211512

2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标三部

联系方式：029-85257505

3.项目联系方式

项目联系人：李思鋆、王莉

电话：029-85257505

陕西省采购招标有限责任公司

2023年3月6日

# 第二章  供应商须知

# （一）供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：扶风县人民医院 地 址：陕西省宝鸡市扶风县新区西大街 电 话：0917-5211512 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地 址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标三部 联系人：李思鋆、王莉 电 话：029-85257505 |
| 1.3.3 | 合格供应商的特定资格条件：详见招标公告 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：本项目为非专门面向中小企业的项目 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 1.7 | 项目所属行业：其他未列明行业 |
| 2.2 | 项目预算金额：2900000.00元；最高限价： / 元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 8.1 | 本项目仅1个合同包。 |
| 11.5 | - 投标报价应充分理解项目性质和采购人的要求，结合供应商自身情况进行报价； - 投标报价为提供招标文件要求货物及相关服务的所有费用，包括但不限于项目产品费、人工费、安装调试费、管理费、供应商应缴纳的所有税费等全部费用。 |
| 12.1 | 本项目须提供投标保证金。 保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 人民币：伍万元整（人民币¥50000.00元） 保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账号：80602000142101980604919 备注： 1.在汇款时务必注明所响应项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担； 2.请各供应商在投标文件递交截止时间前，按文件的要求递交投标保证金； 3.投标保证金有效期同投标有效期。 |
| 14.1 | 供应商需在投标截止时间前上传电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，开标时使用制作投标文件时使用的加密锁（CA锁），收到主持人“开始解密”指令后，对上传的投标文件进行解密，因供应商原因造成其投标文件无法解密或无法打开的，按无效投标处理。 开标结束后，供应商根据采购人要求须无偿为采购人提供盖章齐全的纸质版投标文件两套，正本1套，副本1套，纸质版应与电子投标文件保持一致。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年4月13日09：30 |
| 18.1 | 开标时间：2023年4月13日09：30 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，不见面开标。（宝鸡市公共资源交易中心三楼第20开标室） |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品：脉动真空灭菌器 |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3名。 |
| 27.2 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：合同总价的 / （不得超过政府采购合同金额的5%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 / 日历日 |
| 32.1 | 预付款比例为：签订合同前双方另行协商 |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文的标准计算收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话： 029-85235014 |
| 电子投标注意事项： |  |
| 1 | 电子投标注意事项： 1.本项目采用电子化投标的方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时如因供应商自身原因数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。 2.制作电子投标文件 投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。” 3.递交电子投标文件 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 |

# （二）供应商须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及供应商

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见供应商须知前附表。

1.3    供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在供应商：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的供应商须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合供应商须知前附表中规定的合格供应商的其他资格要求。

1.3.4  若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知前附表中不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见供应商须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见供应商须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见供应商须知前附表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见供应商须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的澄清（更正）公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉宝鸡市〗；

【全国公共资源交易网（陕西省·宝鸡市）】（http://ggzy.baoji.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

6.3    澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。供应商应及时从宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

因潜在供应商原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使供应商有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    供应商可对招标文件中一个或多个合同包进行投标或者中标，除非在供应商须知前附表中另有规定。

8.2    供应商应当对所投合同包招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该合同包投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由以下六部分组成

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分  投标方案

供应商应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   供应商应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   供应商的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物及相关服务。所有投标均应以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   供应商应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   供应商所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   供应商应按照供应商须知前附表规定递交投标保证金，投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，供应商须按本章附件1格式和内容开具保函，并在开标截止时间前将保函原件递交至宝鸡市公共资源交易中心，否则视为无效投标。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）供应商在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。供应商也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交电子投标文件（*.SXSTF）以及纸质投标文件正本、副本，每份纸质投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件。若纸质版与电子投标文件（*.SXSTF）不一致，以电子投标文件（*.SXSTF）为准；正本和副本不一致，以正本为准。

电子投标文件编制必须使用新点投标文件制作软件（陕西省宝鸡市公共资源交易中心）制作工具编制，电子投标文件制作工具可在宝鸡市公共资源交易中心网-服务指南-下载专区下载。请及时关注版本更新情况！

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字盖章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字并加盖公章。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第六章”格式部分制作，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的加密和提交

15.1   在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

15.2   电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段电子投标文件必须对应上传至指定位置，如未按要求提供，导致与之相关的评分项不得分的，其责任由供应商自行承担。

15.3   上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

### 16.    投标截止

16.1   供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

17.3   关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

17.4   在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除供应商不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由供应商或其推选的代表登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，各供应商需在解密时间规定内在完成标书解密。所有供应商解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统，并在线唱标。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

供应商未派代表参加开标的，视同供应商认可开标结果。

18.4   供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入评标。

通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。

19.2.1 供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   供应商为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如供应商为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如供应商为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，供应商所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见供应商须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按供应商须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照供应商须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见供应商须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照供应商须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   供应商递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	    白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	        刘  冲	17702902131

西安曲江支行	    西安市雁塔南路2216号	 樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	        卞斯超	15191075651

西安经开区支行	 西安市未央路125号	        惠  媛	17792256100

西安南大街支行	 西安市南大街15号	        乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	 西安市和平路101号	        陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	 西安市兴庆路61号	        李  妍	13892880386

西安新城支行	     西安市南新街29号	        朱子君	18629286269

西安长安区支行	 西安市长安区青年街2号	     王淑芸	13572289603

咸阳分行	        咸阳市西兰路4号	            邰  洋	13299079906

宝鸡分行	        宝鸡市红旗路36号	         李  倩	18629019817

铜川分行	        铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	        榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	        延安市宝塔区中心街	         陈进佃	15609110557

汉中分行	        汉中市石灰巷21号	         王晨旭	15319375850

安康分行	        安康市育才路102号	         张少帅	13165762680

商洛分行	        商洛市名人街广电大楼下	      郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	     梁凡	   行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	        蒋超	   室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	 孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	   副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	 陈明	   行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	   室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	   副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	   行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	               奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	    15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	       尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	       汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	       侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	       李 敏	87236311	13772031109

营销二部	       朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	           张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	    张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	    王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	    刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	 陆家俊86525176	18629303397

凤城九路支行	    宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	    司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	     张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	    贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	    王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	       菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	       程 拓	85265234	13772491661

西关正街	       马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	    杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	    闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	    尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	    杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	    郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	    刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	        田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	    马振林	68912880	15353736656

明光路支行	    刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	    张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	    张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	    郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	        余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见供应商须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1.供应商资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2.供应商法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3.信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1.符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 供应商投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2.如有必要，要求供应商对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对供应商的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4.推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5.采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

3.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，供应商为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4.如供应商为提供货物及为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2.供应商2021年度经审计的财务报告复印件，或2022年任意一个月的财务报表复印件，或本年度银行出具的资信证明； 3.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； |
| 2 | 资格条件 | 1.供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2.供应商为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证的复印件并加盖供应商公章；供应商为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）、医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证。 3.供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证及被授权人本单位证明（社保或劳动合同）。 |

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 供应商投标报价超出采购预算或最高限价的 |
| 3 | 报价合理性 | 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的 |
| 5 | 投标内容 | 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能 |
| 6 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |

- 附表三  评审因素和指标

（100分）

| 评标 要素 | 权值% | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值； 本项目为非专门面向中小企业采购，满足条件的供应商投标报价扣除10%后参与评审。 |
| 商务 响应 | 5 | 投标文件对交货期、质保期、验收等商务要求进行详细说明，视响应程度计0-5分。 |
| 技术 响应 | 30 | 1.产品技术参数：投标产品的技术参数评审：完全响应或优于得23分。“★”号技术参数一项不满足扣2分；非“★”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。(“★”号技术指标需提供证明材料) 2.产品技术资料：响应设备（产品）技术资料详尽，规格、功能一致，提供相关证明材料，包括但不限于产品彩页、说明书、检验报告、安全评价报告、认证证书等相关资料，根据响应程度计0-5分； 3.投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。视其响应程度计0-2分。 |
| 质量 保证 | 5 | 供应商提供具体可行的质量保证承诺和措施，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，按其优劣程度计0-5分； |
| 履约 能力 | 8 | 1.供应商提供的产品供应渠道正常，无假货、水货，检验手续合法有效、无产权纠纷，产品的质量标准、检测标准符合国家标准及招标文件要求，提供相关材料，包括但不限于代理协议、原厂授权等，根据响应程度计0-5分； 2.提供产品的供货、安装调试组织措施及实施方案，并针对该项目做出合理计划及调配，保证顺利进行，视响应程度计0-3分。 |
| 售后 服务 | 8 | 1.针对该项目有详尽售后服务承诺，售后服务计划、售后服务措施等，按其响应程度计0～4分； 2.具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～4分； |
| 应急 方案 | 4 | 供应商提供针对设备出现故障或不能正常工作时候的应急方案，按其响应程度计0～4分； |
| 总分 |  | 100分 |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：合同签订前双方另行协商

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：  。

2、地点：招标人指定地点。

3、方式：以招标人要求为准。

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在8小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：乙方完成供货及相关服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期：3年

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、按国家有关规定以及院方招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由院方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、供应商应按照合同规定的期限完成供货及安装、调试，每延迟一天应承担当期应付款2‰的违约金，违约金累计不超过当期应付款10%。若违约金累计已达上限，供应商仍未履行，院方有权解除合同。如遇人力不可违抗的原因造成违约除外。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

一、采购清单

| 区域 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 去污区设备 | 4槽清洗工作站 | 2 |
|  | 单槽清洗池 | 1 |
|  | 全自动清洗消毒机 | 1 |
|  | 减压沸腾清洗机 | 1 |
|  | 超声波清洗机 | 1 |
|  | 除锈机 | 1 |
|  | 煮沸消毒机 | 1 |
|  | 干燥柜 | 1 |
|  | 水处理 | 1 |
|  | 洗眼器 | 1 |
| 包装间 | 器械打包台 | 2 |
|  | 敷料打包台 | 1 |
|  | ATP荧光检测机 | 1 |
|  | 高温医用塑封机 | 1 |
|  | 敷料柜 | 4 |
| 灭菌 | 脉动真空灭菌器 | 2 |
|  | 生物检测极速阅读器 | 1 |
| 无菌间 | 置物架 | 4 |
|  | 空气消毒机 | 4 |
|  | 消毒供应中心追溯系统 | 1 |

二、技术要求

- （一）清洗工作站

1.适用于重复使用的诊疗器械（包括微创手术器械、内镜、达芬奇机器人等）清洗槽、酶洗槽（带超声）、消毒槽、末漂槽、干燥台5个基本单元；尺寸根据现场要求来定。可实现对各种器械的清洗，酶洗，超声，消毒，漂洗等功能。

2.材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥6mm，

3.柜体支架：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm，

4.超声槽要求超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，工作频率：40kHz、80kHz、100kHz。

5.控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，具有时间报警功能，报警声音可调节≥60分贝。

6.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：≥0.3T/h，可更换滤芯。

★7.具有专为医疗器械提供洁净空气的气源设备，集成了后级除水过滤系统、气体净化干燥系统和。采用净化干燥技术对空气进行净化处理，净化吸附剂采用进口医用级，特性稳定且可连续运行；另配有后冷却系统、液态水分离器、粉尘过滤器、0.01μm精密过滤器以及内洁净存储罐等单元组成；具有自动净化排水功能，无需人工手动排水，提供相关证明材料。

10.具有双控水源的开关，可自动关闭总水源，也可手工打开，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

11.水龙头材质为304不锈钢，可180度旋转。

12.供排水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件。采用同质热熔连接技术。安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，无需更换滤芯。

14.设备具有消毒功能，提供检测报告。

- （二）单槽清洗池

- 功能：完成常规器械的清洗。

- 材质：304不锈钢

- 槽体数量：≥4个

- 水枪数量：≥2个

- 气枪数量：≥2个

- 冷热水龙头数量：≥2个

- 槽体尺寸：≥500*400*250mm

- （三）全自动清洗消毒机

- ★1.清洗舱容积及材质：容积≥500L；不锈钢镜面板制作，全自动无缝焊接；锥形舱体水箱节省耗水量，并且能够缩短排水时间。（提供锥形舱体佐证）

2.舱门要求：双门通道设计，全自动升降门；双门可实现互锁。

- 3.加热方式：电加热，为了提高加热速度，设备具有快速预热水箱设计，双水箱设计，缩短了加热时间。具有蒸汽稳压系统，保证蒸汽压力稳定，提供设备佐证。

- ★4.核心配件采用原装进口：循环泵采用不锈钢泵体，流量≧600L/分钟；阀门采用进口气动阀，流量大，性能可靠；计量泵采用进口测量精确，运行平稳。（提供产地海关报告）。

- 5.喷淋设施: 保证全方位覆盖无死角，喷射臂两端具有开孔设计，并且两端可拆卸清理；

6.设备具备节水设计，标准程序用水≤25L/步，有水位监测压力开关。

7.清洗程序:设备程序具有9套预置程序，21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。标准程序时间≤30 分钟，包括预洗、主洗、清洗、消毒、上油、干燥等步骤。

- 8.双风机供风，双级加热系统，并且风机采用原装进口。

- 9.程序控制及显示方式：PLC（西门子控制器）控制清洗消毒全过程，大尺寸彩色触摸屏操作，实时显示主要参数。设备具有≧8.0寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；屏幕分辨率≧64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。

10.信息采集及存储系统：自动存储设备运行信息，免费开放数据端口，与供应室追溯系统联网对接，并定期免费提供软件升级。

11.安全保障：通过电磁兼容性检验（提供检验报告）。具有自动故障检测，故障声音报警功能。有漏电断路装置、泵过载保护装置、内置防溢流装置、腔体过热保护装置等，保障机器运行安全。

12.验证报告：根据中华人民共和国卫生行业标准WS 310-2016医院消毒供应中心相关要求，清洗机安装后需要按照标准，具有资质的人员进行现场压力、温度检测，并且提供第三方检测报告。

- （四）减压沸腾机

1.工作原理及功能要求：利用减压沸腾技术进行手术器械、器具的清洗及消毒一次完成，减压沸腾阶段具有液相脉冲与气相脉冲双重清洗功能，达到清洗器械表面与管腔内部的目的。

2.清洗舱容积及材质：有效容积≥150L，316L不锈钢镜面板制作，全自动无缝焊接，舱体排水结构有节水功能设计。

★3.加热方式：电加热，具有蒸汽稳压系统，保证蒸汽压力稳定，提供佐证材料。

4.装载方式：各类管腔器械无需连接各种接管接头，可直接放置于托盘中清洗；支持混合装载。

5.清洗程序：标准程序每次用时≤60min。包括预洗、超声、主洗、漂洗、消毒、上油、干燥等步骤，具有常规器械清洗模式、管状器械清洗模式、软管及网状器械清洗模式、自由清洗模式等多种模式可供选择。有清洗液泵自动供给系统，液位过低可自动报警。

★6.减压沸腾次数及要求：腔体内压力脉冲次数≥20次。请提供运行曲线图。真空度可达到0.1bar(绝对值)，水沸腾温度控制在50℃ ±2摄氏度。

7.消毒方式：采用蒸汽消毒，消毒温度≥90℃，时间可调，A0值达到3000以上。

8.控制及显示方式：电脑自动控制，彩色液晶触摸屏操作，实时显示主要参数。遇有故障和误差，可立即停止操作、报警，打印并记录故障信息；

9.打印机：内置式打印机，能记录和打印运行中的温度、时间、压力、湿度、A0值等，同时能打印运行曲线。

10.信息存储系统：信息采集及存储系统：自动存储设备运行信息，免费开放数据端口，与供应室追溯系统联网对接，并定期免费提供软件升级。

11.安全保障：有漏电断路装置、泵过载保护装置、内置防溢流装置、腔体过热保护装置等，保障机器运行安全。

12.维修保养：提供专业维保人员，维修响应时间不超过4小时。

（五）超声波清洗机

1.容积：≥80L

2.材质：304不锈钢镜面板

3.超声电源：进口超声波电源

4.控制系统：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

5.界面显示：液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能

（六）除锈机

1.容积：≥28升

2.功能;恒温状态下完成对器械的除锈。

（七）煮沸消毒机

1.内舱容积：≥80L

2.槽体材质：板材冲压成型工艺，拉伸成型过程通过特殊热处理工艺板材硬度增加，传递超声波的效率更高。

3.管路要求：U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min

配有电磁阀、排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位检测

4.液晶显示屏:液晶屏显示丰富的信息，包括程序运行的时间，阶段，温度等运行数据信息，具有报警信息显示功能。

5.控制方式:工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

6.加热方式:电加热。

7.消毒温度:80℃～93℃可调

8.安全保护:水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；

超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；

防干烧保护：电热管温度超高后，自动停止加热。

9.程序:程序可根据物品的不同编辑不同的参数。

10.密封方式:硅橡胶胶条压紧密封

11.阀门：进口电磁阀，口径大、性能可靠

- （八）干燥柜

- 1.容积：立式柜体，≥500L。

- 2.材质：内胆采用304优质不锈钢，具有隔热夹层。

3.干燥温度及时间：干燥温度设置范围40℃-90℃，干燥时间设置范围0min-500min。

4.舱门要求：双门设计，双门具有玻璃门视窗，可随时观察内部工作情况。

5.干燥方式：多方向风机出风口，便于干燥不同物品。

6.主要部件要求：风机、风压开关、过热保护器主要部件提供原厂原装配件。

7.程序控制及显示方式：自动控制程序，液晶显示屏；内置≥10套程序，各运行参数可调；有过热保护功能。

8.安全保障：有漏电断路装置、风机过热保护装置等，具有自动故障检测，故障声音报警功能。

9.信息采集及存储系统：自动存储设备运行信息，免费开放数据端口，与供应室追溯系统联网对接，并定期免费提供软件升级。

10.人员培训：免费提供操作人员培训。

11.维修保养：提供专业维保人员，定期对设备进行保养，故障维修响应时间不超过4小时。

- （九）水处理

- 源水水质：市政自来水管网水源。

- 产品水用途：一级纯水用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器等；二级纯水用于灭菌器产蒸汽使用。

- 工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

- 产水量：一级纯水： ≥ 2000 L/h   ，二级纯水≥ 500 L/h

- 产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标。

- 系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

- 运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

- 整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，

- 主机系统管件采用纯水专用不锈钢+UPVC管道，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成单级反渗透及供水系统。

- 10.预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

- 11.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

- 12.反渗透系统采用进口反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

- 13.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

- 14.电导仪连续监测实时在线显示一级产水的水质。

- 15.标准配置：主机一台，盐箱一个，不锈钢水罐两个。

- 16.软水机：需要单独配产水量≥4000L的软水机供灭菌器循环水使用，与纯水设备独立，不相连。

- （十）洗眼器

1.用于清除有害物对眼镜的侵害；

2.采用优质304不锈钢材质；

3.用于对双眼及脸部进行冲洗的喷水口。

- 4.出水呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛

- （十一）器械打包台

1.全不锈钢；配置灯和5孔插座。
2.外形尺寸：≥2000×1100×1800mm

- 3.用于器械的检查打包。

- （十二）敷料打包台

- 1.台面采用不锈钢材质，耐腐蚀、耐磨

- 2.带检查灯，可检查出包布的微小破损；

- 3.日光灯电源由前后两个开关实行双控、控制方便；

- 4.外形尺寸：≥2000×1100×850mm（两层结构）

- 5.用途：用于包布检查打包；台面的最大承重为：110Kg

- （十三）ATP荧光检测机

- 培养槽：蛋白残留培养阅读器培养槽≥3个，可同时量化读取≥3个蛋白残留测试棒的测试结果。

- 功能：设备可对蛋白残留测试棒进行定量分析，测试结果通过牛血清白蛋白参考曲线校准。

- 灵敏度：灵敏度为≥0.3μg，测试结果的最小单位为≤0.1μg。

- 记录：蛋白残留培养阅读器不仅可以读取测试结果，还可输出打印记录。

- 验证接口：产品自带培养温度验证接口和温度探测器

- 报警功能：当某个培养槽发生异常问题时，设备会生成打印记录，记录发生异常的日期、具体时间、发生异常培养槽号。

- 结束提醒：培养时间结束前30秒，设备会发出提示音知道持续到培养结束，以提示操作员培养过程即将结束。

- 制造商通过ISO 13485认证。

- （十四）高温医用塑封机

- 1.封口温度：60~220℃任意设置，封口温度误差可精确控制在±1℃。

- 2.升温效率：升温~180℃ 时间≤60秒；

- 3.封纹宽度：12mm可调，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求

- 4.封口速度：10±0.5m/min

- 5.控制系统：触摸屏操作

- 6.工作方式：具有自动控制功能，可实现连续封口

- （十五）敷料柜

1.全不锈钢；
2.四门、四层隔板；外开门、玻璃视窗；
3.外形尺寸：≥1200×400×1750mm

4.外开门、玻璃视窗；

5.用于存放敷料或其他物品；

- 6.存储容量大，也可作为库房储存柜。

- （十六）脉动真空灭菌器(提供电磁兼容报告)

1.灭菌内室容积及材质：有效容积800升以上,自带洁净蒸汽发生器；蒸汽发生器使用材质同灭菌器主体一样，使用寿命10年；

2.双门、机动门，使用寿命≥10年/20000次灭菌循环，主体为环形加强筋结构。

★3.加热方式：汽电两用加热方式，并且具有蒸汽稳压系统；

4.主要部件：真空泵、气动阀、压力变送器、压力控制器、温度传感器提供原厂原装配件。

5.灭菌程序：有多种标准工作程序和舱体测漏程序，可自行设定程序适合各种物品的灭菌；能混装灭菌；具有重载灭菌程序。灭菌工艺：脉动、跨压脉动、正压脉动、升温、灭菌、排汽、真空干燥、平衡、结束，可提供真实的打印记录以佐证。

6.隔热、降噪和节能性能：有良好的隔热和隔音措施，使舱体外表层温度<45℃，控制真空泵噪音<65分贝；有蒸汽冷凝水再循环利用程序，请提供相关佐证资料。

7.程序控制及显示方式：全自动电脑控制，≥10寸彩色触摸屏操作，实时显示主要参数。遇有故障和误差，可立即停止操作、报警，打印并记录故障信息。

8.打印机：内置打印机，可自动打印过程参数及曲线。

9.信息采集及存储系统：自动存储设备运行信息，免费开放数据端口，与供应室追溯系统联网对接，并定期免费提供软件升级。

10.倒计时圆的显示与记录每灭菌程序的运行周期，每套程序首次成功运转结束后，自动存储为该程序比对基值。

★11.根据新规ws310-2016对高温灭菌器物理参数的监测要求，生产厂家应取得实验室认可权威机构—中国合格评定国家认可委员会CNAS资质，可对灭菌器进行定期监测。提供卫生安全评价报告和灭菌效果检测报告。

12.根据现场条件，外形尺寸：宽≦1500mm;深≦1800mm;高度≦2600mm;

13.舱门要求：双门通道设计，自动开关门，有安全互锁系统；门密封胶条为圆形空心，一次性冷压成型，无接口，门胶条采用设备主体安装，非门板安装。

14.超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；

15.门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

16.标准配置：设备主机一台，消毒车一辆，棘轮扳手一把，压缩器管一根，外搬运车两辆。

- （十七）生物检测极速阅读器

- 1.专用于高温和低温生物检测；

- 2.阳性报警最快30min，60min确定阴性。

- 3.培养温度：56~58度可调

- 4.培养孔≥10个

- 5.≥7英寸电容触摸屏操作

- 6.可记录≥10000条培养结果

- 7.有防尘罩，与机身一体，棕色，磨砂处理，减少外界光源影响

- 8.具有断电保护，断电后，可持续供电

- 9.标准配置：主机1台，防尘罩1个，电源线1根

- （十八）置物架

- 1.全不锈钢，外形尺寸：≥1200×400×1750mm
2.层间距：380mm；
3.带孔隔板
4.四角有脚轮，可随便移动
（十九）空气消毒机

- 1.适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

- 2.安装方式：移动式

- 3.消毒方法：等离子体+静电吸附

- 4.最大适用体积：150 m3

- 5.额定循环风量：≥1500 m3/h

- 6.杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。

- 7.等离子体发生器寿命：≥30000h（提供权威机构检测报告）

- 8.负离子密度：≥4.82×107个/cm3

- 9.设备持续工作30分钟，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1小时，PM2.5去除率>99.99%。

- 10.设备持续工作2小时，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%。

- 11.设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³

- 12.净化效果：设备持续工作1小时，对150m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥90%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤3500000个/m³，达到十万级洁净度。

- 13.洁净空气量CADR（颗粒物）≥650m³/h

- 14.气雾室细菌的杀灭率均>99.99%

- 15.设备持续工作1小时，对体积为150 m3室内空气中的自然菌消亡率均>90%。

- 16.人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

- 17.实时监测室内空气温湿度。

- 18.高、中、低三挡可调风速供选择。

- 19.手动、定时、临时多种工作模式方便操作。

- 20.工作时间自动累计功能。

- 21.高档液晶显示屏，远红外线遥控。

- 22.报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。

- 22.具有CE认证

- 23.具有软件著作权证书（制造商加盖公章）。

- 25.空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、可靠性、易用性、安全性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、可操作性。

- （二十）消毒供应中心追溯系统

- 1.功能要求：追溯系统主要内容应包括：“设备监控模块”、“回收管理模块”“检查包装模块”：“仓库管理模块”、“发放管理模块”、“护士长管理模块、“临床科室管理模块”等子模块。具体包括以下内容：1复用物品追溯，包括物品回收，清洗消毒，检查包装，灭菌，存储，发放与使用科室的过程追溯；2.供应商与使用客户数据库；3.器械与物品数据库；4.无菌物品的有效期管理；5.可追溯感染源，生成召回报告，举证倒置。

- 2.硬件要求：分体式电脑4台（19”液晶显示器）、4台19”液晶触摸屏一体机；1台条码打印机、1台激光打印机、2台彩色打印机、若干条码扫描枪及其连接的交换机等、软件1套；

- 3.与设备无缝连接：全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器及低温等离子灭菌器等主要设备操作端均设置扫描仪，通过扫描记录包裹进入设备的过程及处理的结果，比如灭菌是否合格等，包裹条形码通过上述操作与设备运行参数、曲线等信息自动关联，在使用科室可通过条形码查询在设备中的运行数据及运行曲线；

- 4.追溯信息记录介质：使用一维条形码技术，实现对无菌包整个循环流程的全面追溯；

- 5.条形码标签模式：规范中要求的6项信息；必须带指示卡变色功能；条形码数量可根据需要定制，比如2条或3条；人性化功能：带语音提供功能，可提示包含的器械名称、数量；带图片显示指示功能，包括整包或单个器械图片；带器械列表功能，可罗列器械清单

三、交货期（含安装调试）：合同签订后 30 个日历天

四、质保期： 3 年

# 第六章  投标文件格式

## 正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

医疗功能完善改造项目供应室设备采购

投 标 文 件

供 应 商：

时    间：

目    录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分  投标方案

### 第一部分  投标函

致：陕西省采购招标有限责任公司

根据贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商  （名称）  提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　 元（￥：      元）

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

供应商全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

### 第二部分  开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗功能完善改造项目供应室设备采购 | 大写： 小写： |  |  |

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标分项报价表

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字或盖章）：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 2.类别填写：节能产品或环境标志产品。

3.若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 第三部分  资格证明文件

（一）法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

（二）法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

（三）授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

### （四）其他资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）供应商2021年度经审计的财务报告或2022年任意一个月的财务报表，或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明供应商符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

（9）供应商为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证的复印件并加盖供应商公章；供应商为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）、医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证。

要求：以上资格证明文件须提供原加盖供应商公章的复印件或扫描件。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2021年度经审计的财务报告

提供2021年度经审计的财务报告复印件或2022年任意一个月的财务报表复印件/扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1.供应商应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月缴纳税收的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

供应商采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收和最近一期缴纳税收的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2.依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1.供应商应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2.不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料

（1）供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

6-10  供应商为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证的复印件并加盖供应商公章；供应商为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）、医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、医疗器械注册证。

第四部分  供应商概况

- 基本情况表

| 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 负责人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

注：填写上表后，供应商如认为有必要，也可附其他文字或表格补充描述，格式自拟。

中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

### 中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于      行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于     行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

### 供应商监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

### （二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

第六部分  投标方案

### （一）技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离及其响应 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商(公章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日    期：

注：1.投标文件技术响应内容技术参数指标必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在说明栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

4.偏离及其响应填写正偏离、负偏离、无偏离。

（二）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明（正偏离/负偏离/无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### （三）投标方案

（后附部分内容参考格式，其他内容供应商自行编制，内容应包含评标办法中要求的内容）

附件1：

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2.每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

### （四）招标文件要求的其他内容