一、电动综合手术床技术参数要求(一)：

1．手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。

2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3．手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式无不方便清洁的外凸及链条结构，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便。

4．手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

5．具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

★6.手术床承重≥270kg。（提供检测证明）。

7．手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

8.手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。

9.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸：腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在＋20°/-90"范围内任意上下折。

10．头板和腿板可前后互换。

11．独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

★12.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

★13.手术床最低台面≤498mm（提供检测证明）。

★14.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用（提供证明文件）。

15．手术床正常运行时，最大噪音≤70dB。

16.当线控器空闲关闭时间≤90秒。

★17. 手术床床板材质为碳纤维材质。

18.技术参数：

手术床长度≥2040 mm

手术床宽度≥520 mm

手术床升降行程≥502mm

台面前后倾角度：土25°，台面左右倾角度：土20°，背板折转角度：+80°/-40°

腿板折转角度：+20"/-90°，外折角度≥90°

头板折转角度：+45°/-90°

台面平移距离≥300mm

腰桥升距≥120mm

★19．标准附件：电动手术床主床，配记忆海绵床垫，头板，分体式腿板，背板，臀板，台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架1对，麻醉屏架1个，躯于固定带1个，俯卧垫1个，侧卧手架1个，支身架1对，托腿架1对，上肢平垫1个，方垫2个，臀垫1个。

带★号是必须满足的参数

二、电动综合手术床技术参数要求（二）：

1．手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。

2．手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3.手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式无不方便清洁的外凸及链条结构，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便。

4.手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

5．具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

★6.手术床承重≥270kg（提供检测证明）。

7．手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

8．手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。

9.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在＋20°/-90"范围内任意上下折。

10．头板和腿板可前后互换。

11．独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

★12.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

★13.手术床最低台面≤498mm（提供检测证明）。

★14.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用（提供证明文件）。

15．手术床正常运行时，最大噪音≤70dB。

★16.当线控器空闲关闭时间≤90秒。

17．技术参数：

手术床长度≥2040 mm

手术床宽度≥520 mm

手术床升降行程≥502mm

台面前后倾角度：±25°

台面左右倾角度：±20°

背板折转角度：+80°/-40°

腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

头板折转角度：+45°/-90°

台面平移距离≥300mm

腰桥升距≥120mm

★18.标准附件：电动手术床主床，配记忆海绵床垫，头板，分体式腿板，背板，臀板，台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架1对，麻醉屏架1个，躯干固定带1个，俯卧垫1个，侧卧手架1个，支身架1对，托腿架1对，上肢平垫1个，方垫2个，臀垫1个，马镫型多功能腿架一套、马镫型多功能脚架小车1个。

带★号是必须满足的参数