# 第三章  采购内容及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 款1：吊塔（桥式护理单元） | 4台 |
| 2 | 款2：吊塔（桥式护理单元） | 3台 |
| 3 | 款3：吊塔（桥式护理单元） | 49台 |

1

| 一、设备名称 | 款1：吊塔（桥式护理单元） |
| --- | --- |
| - 数量 | 4台 |
| 三、用途 | 要求与商洛市中心医院新院区ICU吊塔设施的前期工程配套衔接（前期院内已预装底座及吊顶预留孔，所投设备需适配安装），实现医用气体输入、负压吸引、废气排放、电源配送、信息传输以及作为监护仪、输注泵等医疗仪器和设备的放置平台。 |
| 四、基本要求 | 所投产品为厂家最新产品。 |
| 五、主要技术规格要求 |  |
| 5.1 | 设备主体采用高强度铝合金型材，圆弧形设计，表面无锐角、环保抗菌粉末静电喷涂亚光处理，防腐蚀、易清洗消毒； |
| 5.2 | 桥身长：3000mm±3%（实际尺寸可根据用户现场实测）； |
| 5.3 | 照明区段（LED） |
| 5.3.1 | 夜间照明1套； |
| 5.3.2 | 日常照明1套； |
| 5.3.3 | 辅助照明1套； |
| 5.4 | 护理区段 |
| 5.4.1 | 长度≥400mm； |
| 5.4.2 | 配置旋臂1套; |
| 5.4.3 | 水平旋转角度：≥340°； |
| 5.4.4 | 嵌入式≥21寸医疗级浏览显示屏1套，小主机1套，≥4核CPU，内存≥8G，固态硬盘≥120GB；键盘专用抽屉1套； |
| 5.4.5 | 仪器平台：固定操作平台1套，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉1个，内藏式电源插座≥3个（220V/10A)，内藏式网络接口RJ45型1个； |
| 5.4.6 | 护理平台1层； |
| 5.4.7 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.4.8 | 阻尼刹车制动； |
| 5.5 | 药液泵架区段 |
| 5.5.1 | 可独立左右移动距离≥500mm； |
| 5.5.2 | 内藏式电源插座≥6个（220V/10A)； |
| 5.5.3 | 内藏式网络接口RJ45≥1个； |
| 5.5.4 | 预留数据扩展模块≥2个； |
| 5.5.5 | 不锈钢注射泵杆各1套； |
| 5.5.6 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.6 | 监护呼吸区段 |
| 5.6.1 | 整体式终端箱体； |
| 5.6.2 | 整体式仪器平台：固定操作平台2套，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，储物抽屉2个，内藏式电源插座1个/层（共2个，220V/10A)，网络接口RJ45：2个; |
| 5.6.3 | 内置大电箱1个：电源插座7个（6个220V/10A、1个220V/16A）、等电位接地端子：2个、网络接口RJ45：1个、预留数据扩展模块2个； |
| 5.6.4 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.6.5 | 阻尼刹车制动； |
| 5.6.6 | 监护仪管线束线器1个； |
| 5.6.7 | 呼吸机支臂1个； |
| 5.6.8 | 探视系统分机支臂安装固定座1个； |
| 5.6.9 | 不锈钢输液架1个； |
| 5.7 | 气体终端 |
| 5.7.1 | 配置同品牌德式氧气≥2个、负压吸引≥2个、压缩空气≥2个（配置防尘防污罩）： |
| 5.7.2 | 接口颜色及形状不同，具有防接错功能； |
| 5.7.3 | 插拔次数≥6万次； |
| 5.7.4 | 采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修，断开无操作时可防脱落； |
| 5.7.5 | 全金属结构（密封圈除外）； |
| 5.8 | 数字信息区段：病人基本信息显示器1套（≥15寸彩色液晶显示器）、病人基本信息软件1套、信息输入接口1个； |
| 5.9 | 吸顶式安装，稳定牢固。 |
| 六、售后服务 |  |
| 6.1 | 维修响应时间：在接到故障报告后响应时间2小时，24小时内到达现场，（除春节、五一劳动节、国庆节三个法定节日以外的日子）。质保期外必须先维修设备，待设备运转正常后90日内付维修及配件款。 |
| 6.2 | 供货方应提供设备完整的使用手册，操作说明书、软件等服务类资料，供货清单，产地证明等相关资料。 |
| 6.3 | 维修点：国内有固定维修点，提供详细地址及联系电话。 |
| 6.4 | 设备验收合格后24个月内，供货方应快捷、无偿的提供技术服务和维修。如因设备质量问题及本身缺陷导致的各种不良后果或给用户造成的所有损失，全部由供货方负责承担，用户依据法律有保留进一步提出索赔的权力。 |
| 七.验收标准 |  |
| 7.1 | 供货方应按标书规定的技术要求提供产品，必须与装箱单一致，产品必须按相应的国际标准和中国国家标准及有关政府部门的规定，规范的完成制作和安装工作。达到中国国家标准及有关政府部门和用户的规定。 |
| 7.2 | 安装完成后由用户及供货方联合验收。设备各项技术指标必须完全达到供货方投标时提供的技术指标以及设备的产品标准，完全达到对患者和医师的安全防护要求后，方可验收合格。 |

2

| 一、设备名称 | 款2：吊塔（桥式护理单元） |
| --- | --- |
| - 二、数量 | 3台 |
| 三、用途 | 要求与商洛市中心医院新院区ICU吊塔设施的前期工程配套衔接（前期院内已预装底座及吊顶预留孔，所投设备需适配安装），实现医院ICU的医用气体输入、负压吸引、废气排放、电源配送、信息传输以及作为监护仪、输注泵等医疗仪器和设备的放置平台。 |
| 四、基本要求 | 所投产品为厂家最新产品。 |
| 五、主要技术规格要求 |  |
| 5.1 | 设备主体采用高强度铝合金型材，圆弧形设计，表面无锐角、环保抗菌粉末静电喷涂亚光处理，防腐蚀、易清洗消毒； |
| 5.2 | 桥身长：2500—2800mm（实际尺寸可根据用户现场实测）； |
| 5.3 | 照明区段（LED） |
| 5.3.1 | 夜间照明1套； |
| 5.3.2 | 日常照明1套； |
| 5.3.3 | 辅助照明1套； |
| 5.4 | 药液泵架区段 |
| 5.4.1 | 可独立左右移动距离≥500mm； |
| 5.4.2 | 内藏式电源插座≥6个（220V/10A)； |
| 5.4.3 | 内藏式网络接口RJ45：≥1个； |
| 5.4.4 | 预留数据扩展模块≥2个； |
| 5.4.5 | 不锈钢药液泵架及注射泵杆各1套； |
| 5.4.6 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.5 | 监护呼吸区段 |
| 5.5.1 | 整体式终端箱体； |
| 5.5.2 | 整体式仪器平台：固定操作平台2套，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，储物抽屉2个，内藏式电源插座1个/层（共2个，220V/10A)，网络接口RJ45：2个； |
| 5.5.3 | 内置大电箱1个：电源插座7个（6个220V/10A、1个220V/16A）、等电位接地端子：2个、网络接口RJ45：1个、预留数据扩展模块2个； |
| 5.5.4 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.5.5 | 阻尼刹车制动； |
| 5.5.6 | 监护仪管线束线器1个； |
| 5.5.7 | 探视系统分机支臂安装固定座1个； |
| 5.5.8 | 不锈钢输液架1个； |
| 5.6 | 气体终端 |
| 5.6.1 | 配置同品牌德式氧气≥2个、负压吸引≥2个、压缩空气≥2个（配置防尘防污罩）： |
| 5.6.2 | 接口颜色及形状不同，具有防接错功能； |
| 5.6.3 | 插拔次数≥6万次； |
| 5.6.4 | 采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修，断开无操作时可防脱落； |
| 5.6.5 | 全金属结构（密封圈除外）； |
| 5.7 | 数字信息区段：病人基本信息显示器1套（≥15寸彩色液晶显示器）、病人基本信息软件1套、信息输入接口1个； |
| 5.8 | 吸顶式安装，稳定牢固。 |
| 六、售后服务 |  |
| 6.1 | 维修响应时间：在接到故障报告后响应时间2小时，24小时内到达现场，（除春节、五一劳动节、国庆节三个法定节日以外的日子）。质保期外必须先维修设备，待设备运转正常后90日内付维修及配件款。 |
| 6.2 | 供货方应提供设备完整的使用手册，操作说明书、软件等服务类资料，供货清单，产地证明等相关资料。 |
| 6.3 | 维修点：国内有固定维修点，提供详细地址及联系电话。 |
| 6.4 | 设备验收合格后24个月内，供货方应快捷、无偿的提供技术服务和维修。如因设备质量问题及本身缺陷导致的各种不良后果或给用户造成的所有损失，全部由供货方负责承担，用户依据法律有保留进一步提出索赔的权力。 |
| 七.验收标准 |  |
| 7.1 | 供货方应按标书规定的技术要求提供产品，必须与装箱单一致，产品必须按相应的国际标准和中国国家标准及有关政府部门的规定，规范的完成制作和安装工作。达到中国国家标准及有关政府部门和用户的规定。 |
| 7.2 | 安装完成后由用户及供货方联合验收。设备各项技术指标必须完全达到供货方投标时提供的技术指标以及设备的产品标准，完全达到对患者和医师的安全防护要求后，方可验收合格。 |

3

| 一、设备名称 | 款3：吊塔（桥式护理单元） |
| --- | --- |
| - 二、数量 | 49台 |
| 三、用途 | 要求与商洛市中心医院新院区ICU吊塔设施的前期工程配套衔接（前期院内已预装底座及吊顶预留孔，所投设备需适配安装），实现医用气体输入、负压吸引、废气排放、电源配送、信息传输以及作为监护仪、输注泵等医疗仪器和设备的放置平台。 |
| 四、基本要求 | 所投产品为厂家最新产品。 |
| 五、主要技术规格要求 |  |
| 5.1 | 设备主体采用高强度铝合金型材，圆弧形设计，表面无锐角、环保抗菌粉末静电喷涂亚光处理，防腐蚀、易清洗消毒； |
| 5.2 | 桥身长：2800—3000mm（实际尺寸可根据用户现场实测）； |
| 5.3 | 照明区段（LED） |
| 5.3.1 | 夜间照明1套； |
| 5.3.2 | 日常照明1套； |
| 5.3.3 | 辅助照明1套； |
| 5.4 | 护理区段 |
| 5.4.1 | 整体式终端箱体； |
| 5.4.2 | 整体式仪器平台：固定操作平台2套，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，储物抽屉2个，内藏式电源插座1个/层（共2个，220V/10A)； |
| 5.4.3 | 内置大电箱1个：电源插座7个（6个220V/10A、1个220V/16A）、等电位接地端子:2个、网络接口RJ45：1个、预留数据扩展模块2个； |
| 5.4.4 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.4.5 | 阻尼刹车制动； |
| 5.4.6 | 监护仪管线束线器1个； |
| 5.5 | 药液泵架区段 |
| 5.5.1 | 可独立左右移动距离≥500mm； |
| 5.5.2 | 内藏式电源插座≥6个（220V/10A)； |
| 5.5.3 | 内藏式网络接口RJ45：≥1个； |
| 5.5.4 | 预留数据扩展模块≥2个； |
| 5.5.5 | 不锈钢药液泵架及注射泵杆各1套； |
| 5.5.6 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.6 | 监护呼吸区段 |
| 5.6.1 | 整体式终端箱体； |
| 5.6.2 | 整体式仪器平台：固定操作平台2套，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，储物抽屉2个，内藏式电源插座1个/层（共2个，220V/10A)，网络接口RJ45：2个； |
| 5.6.3 | 内置大电箱1个：电源插座7个（6个220V/10A、1个220V/16A）、等电位接地端子：2个、网络接口RJ45：1个、预留数据扩展模块2个； |
| 5.6.4 | 旋转角度：≥340°； |
| 5.6.5 | 阻尼刹车制动； |
| 5.7 | 监护仪管线束线器1个； |
| 5.8 | 探视系统分机支臂安装固定座1个； |
| 5.9 | 不锈钢输液架1个； |
| 5.10 | 气体终端 |
| 5.10.1 | 配置同品牌德式氧气≥4个、负压吸引≥4个、压缩空气≥4个（配置防尘防污罩）： |
| 5.10.2 | 接口颜色及形状不同，具有防接错功能； |
| 5.10.3 | 插拔次数≥6万次； |
| 5.10.4 | 采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修，断开无操作时可防脱落； |
| 5.10.5 | 全金属结构（密封圈除外）； |
| 5.11 | 数字信息区段：病人基本信息显示器1套（≥15寸彩色液晶显示器）、病人基本信息软件1套、信息输入接口1个； |
| 5.12 | 吸顶式安装，稳定牢固。 |
| 六、售后服务 |  |
| 6.1 | 维修响应时间：在接到故障报告后响应时间2小时，24小时内到达现场，（除春节、五一劳动节、国庆节三个法定节日以外的日子）。质保期外必须先维修设备，待设备运转正常后90日内付维修及配件款。 |
| 6.2 | 供货方应提供设备完整的使用手册，操作说明书、软件等服务类资料，供货清单，产地证明等相关资料。 |
| 6.3 | 维修点：国内有固定维修点，提供详细地址及联系电话。 |
| 6.4 | 设备验收合格后24个月内，供货方应快捷、无偿的提供技术服务和维修。如因设备质量问题及本身缺陷导致的各种不良后果或给用户造成的所有损失，全部由供货方负责承担，用户依据法律有保留进一步提出索赔的权力。 |
| 七.验收标准 |  |
| 7.1 | 供货方应按标书规定的技术要求提供产品，必须与装箱单一致，产品必须按相应的国际标准和中国国家标准及有关政府部门的规定，规范的完成制作和安装工作。达到中国国家标准及有关政府部门和用户的规定。 |
| 7.2 | 安装完成后由用户及供货方联合验收。设备各项技术指标必须完全达到供货方投标时提供的技术指标以及设备的产品标准，完全达到对患者和医师的安全防护要求后，方可验收合格。 |