# 采购内容及技术要求

- 01包 技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速多功能一体化动力系统 | 1 | 套 |
| 2 | 高频电外科治疗系统（氩气刀） | 1 | 套 |

高速多功能一体化动力系统技术参数

一、主机

1.控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动)，能自动识别手柄的种类。

2.菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。

3.泵：提供刀头注水冲洗。

4.可分别连接鼻咽喉吸切器、高速耳钻。

二、脚踏开关

可控制手柄转速（无极变速50－60000转/分钟）及注水泵冲水速度。

三、鼻咽喉吸切手柄

- 1.转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=12000RPM；最低转速可到60PRM；扭矩大于90mNm；可用脚踏开关随意控制转速。

- 2.钛金属材质：质量轻不重于240克，减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

- 3.直排式：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题。

- 4.握笔式设计，可自由改变方向和方位。

- 5.能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。

- 6.手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒。

- 7.手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）。

- 8.手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽。

- 9.手柄颏部有刀头旋转锁定装置。

四、高速耳科电钻耳手柄

1.不发烫：可以在最高转速下有效降低手柄温度。

2.钛金属机身,≤12厘米（长）×1.55厘米（直径），重量≤110g，人体工学原理设计，保证长时间手术操作。

3.可调转速范围为200~60000转／分钟；扭矩=47.5mNm.具有很高的转动同心性：最小的震动。

4.最低噪音设计：安静的手术环境。先进的软件控制的平滑启动特性增加了手术中启动和停止的精确性。

5.易用的钻头锁扣装置：简单易用，快速掌握，可轻易的转换钻头。

6.直附件、弯附件设计，满足不同手术及术者要求。

高速多功能一体化动力系统配置清单

| 序号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动力主机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术动力系统主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 手术动力系统脚踏开关 | 个 | 1 |  |  |
| 二、鼻科手柄 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼻咽喉切割钻 | 个 | 1 |  |  |
| 三、耳科手柄 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术动力系统高速耳科手柄 | 个 | 1 |  |  |

高频电外科系统（氩气刀）技术参数

1.模块化设计，控制面板为液晶数字显示，中文操作界面。

2.具备单极电切、单极电凝和氩气电凝功能，输出功率自动调节。

3.单极电切具有自动电切模式，输出功率≥200瓦，有多档效果可调。

4.具有将电切、电凝自动转换输出的内镜切割专用功能模式，可以控制切割效果、切割宽度、切割速度，最大输出功率≥400瓦，实际输出功率大小自动控制，无需人工设置调整。

5.单极电凝输出功率≥120瓦，具有柔和电凝、强力电凝及氩气增强电凝多种电凝功能模式，每种模式具有多种效果调节。

6.氩气电凝输出功率≥120瓦，峰值电压≤4500V，具有器械自动识别功能，氩气电极即插即用，自动调节氩气流量大小，流量实时显示；

7.氩气主机最大氩气流量范围≤8L/min，具有内镜专用氩气凝血模式，并且可以0.1L/min进行微调；

8.具有自动冲洗氩气电极功能，也可以手动冲洗；

9.具有氩气电弧测试功能，并提供氩气电弧测试器；

10.消化内镜用氩气电极具有直喷、侧喷、环喷三种以上规格，具有可高温高压消毒的重复用氩气电极。氩气电极末端具有5道间距1cm的醒目标志环，便于医生目测电极与镜头的距离。

11.具有电极板安全监控系统，当检测指标超出安全标准时会自动报警并立即停止输出。

12.具有≥9组操作输出功能模式存储程序。

13.具有后期软硬件模块升级功能。

14.设备配置要求：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜电刀主机 | 台 | 1 |
| 2 | 内镜切割专用功能软件 | 套 | 1 |
| 3 | 氩气模块主机 | 套 | 1 |
| 5 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 6 | 一次性负极板 | 片 | 20 |
| 7 | 直喷氩气电极 | 条 | 1 |
| 8 | 环喷氩气电极 | 条 | 1 |
| 9 | 氩气电极连接手柄 | 个 | 1 |
| 10 | 氩气电弧检测器 | 个 | 1 |
| 11 | 单极高频连线 | 条 | 1 |
| 12 | 负极板连线 | 条 | 1 |
| 13 | 可高温消毒氩气电极 | 条 | 1 |

- 02包 技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钬激光 | 1 | 套 |

钬激光治疗机主要技术参数

- 1.★用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固（以注册证为准）。

- 2.工作激光输出波长：2100nm±100nm。

- 3.★宽脉宽：≥800μs，粉末化效果好，散状止血，切割止血同步进行。

- 4.激光器工作方式：脉冲

- 5.★搭配多种规格光纤：200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm（以注册证为准）。

- 6.激光治疗机可靠性高：连续工作8小时，功率稳定性高无衰减（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）。

- 7.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%（提供证明材料，包含但不限于国家药监局备案说明书或技术要求等）。

- 8.★具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%（提供证明材料，包含但不限于国家药监局备案说明书或技术要求等）。

- 9.可使用550微米、272微米的一次性光纤和多次使用光纤

- 10.光纤末端单脉冲能量：≥4.6J

- 11.脉冲重复频率：≥42Hz可调

- 12.★窄脉宽：≤200μs，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高。

- 13.光纤终端输出平均最大功率范围：80w~96w

- 14.光纤为四层结构。

- 15.★激光耦合效率≥95%（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）。

- 16.脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距大于等于600us。

- 17.控制方式：8英寸全触摸彩色控制屏。

- 18.电源：AC220V/50Hz。

- 19.★高性能指示光：波长≤520nm，绿色护眼，功率≤5mW，调节步进为0.5mW，10档可调，稳定性好，灵敏度高，确保术者手术视野清晰（提供证明材料，包含但不限于国家药监局备案说明书或技术要求等）。

- 20.生产企业通过ISO9001:2015、ISO13485:2016认证。

- 21.★激光主机不得安装限制光纤使用的智能识别系统，可以匹配各种光纤。

- 22.拥有软件著作权。

- 23.软光纤芯径及外径：200μm芯径200μm≤±10%；272μm光纤芯径272μm≤±10%，光纤外径细有助于术中回水，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。（芯径需提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

- 24.软光纤最小弯曲半径：200μm光纤6mm，272μm光纤7mm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

- 25.专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。

- 26.噪声小于70dB。

- 27.可以搭配使用内径为200μm的超细超软光纤做软镜手术，有效传输功率≥45W，手术效率高，手术时间短（提供证明材料，包含但不限于国家药监局备案说明书或技术要求等）。

- 28.★激光棒个数：≤2个，节能高效，稳定性高，维修成本低。

- 29.★可以搭配使用内径为272μm的软光纤做软镜手术，有效传输功率≥60W，手术效率高，手术时间短（提供证明材料，包含但不限于国家药监局备案说明书或技术要求等）。

- 30.冷却系统：内置压缩机制冷；拥有制冷专利技术，确保性能稳定。

钬激光治疗机配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光治疗主机 | 1 | 台 |
| 2 | 脚踏开关 | 1 | 套 |
| 3 | 激光防护镜 | 1 | 副 |
| 4 | 手持光纤端面检测仪 | 1 | 个 |
| 5 | 550μm光纤 | 1 | 根 |
| 6 | 272μm光纤 | 1 | 根 |
| 7 | 光纤剥离器 | 1 | 把 |
| 8 | 光纤切割器 | 1 | 把 |
| 9 | 使用说明书 | 1 | 份 |
| 10 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 11 | 合格证 | 1 | 份 |
| 12 | 保护镜组件 | 1 | 套 |