| 序号 | 设备名称 | 技术参数/服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1.工作条件及基本配件 1.1.标配两节锂电子（非铅酸）后备电池，后备电池使用时间≥150分钟（新电池）。 1.2.接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能,1个RS-232C串行通讯接口，1个VGA接口，4个辅助电源接口等。 1.3.机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车。 1.4.适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 1.5.非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。 ★1.6.用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 2.气源 2.1.标配氧气、空气两气源。 2.2.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。 2.3.快速充氧范围25—75l/min。 3.流量计 ★3.1.全电子流量计（可直接设置氧浓度和总流量）（总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min-18 L/min。O2浓度范围：21%-100%（空气为平衡气），26%-100%（笑气为平衡气））。 3.2.具备备用流量计。 3.3.具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。 3.4.可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计。 3.5.可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。 4挥发罐 4.1.标配单麻醉罐位。 ★4.2.标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。 5呼吸回路 ★5.1.回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。 5.2.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。 5.3.二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml。 5.4.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 5.5.低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。 5.6.可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作。 5.7.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 5.8.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 5.9.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 ★5.10.呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。 6.呼吸机 6.1.气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 ★6.2.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配/升级PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式。 ★6.3.潮气量设置范围：5ml-1500ml。 6.4.吸气压力设置范围：5-80cmH2O。 6.5.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。 6.6.呼吸频率：3-100次/分钟。 6.7.吸呼比：4:1到1:8。 6.8.压力限制范围：10-100cmH2O。 6.9.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30cmH2O。 6.10.吸气暂停：OFF，5%-60%。 ★6.11.呼吸机吸气阀峰值流速：180L/min。 6.12.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 6.13.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 ★6.14.可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期。 6.15.具备心肺旁流模式CPB,且心肺旁流模式可在机控通气下启动。 7.数字和波形监测 7.1.具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。 ★7.2.彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图。 7.3.电容触摸屏，支持手势操作。 7.4.内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件。 7.5.插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。 ★7.6.标配插件：AG麻醉气体模块，BIS麻醉深度模块监测。 ★7.7.可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配BIS（BISx4）监测，氧电池法吸入氧浓度监测。 7.8.同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。 7.9.潮气量监测范围：0-3000ml。 7.10.分钟通气量监测范围：0-100L/min。 8.产品认证 8.1认证：通过CFDA及CE认证。 | 台 | 1 |
| 2 | 牙科综合治疗机 | 一、设备配置要求： （一）、医生位： 1.同牙椅品牌光纤高速手机1支。 2.高速手机1支。 3.气动低速手机（含直机、弯机、马达）1套。 4.三用喷枪1支。 5.预留洁牙机位1个。 6.医生位多功能程序控制盘1个。 （二）、助手位： 1.三用喷枪1支。 2.强力吸唾1支。 3.弱力吸唾1支。 4.安全低压观片灯1套。 5.预留光固化位1个。 6.助手位多功能程序控制盘1个。 （三）、其它配置： 1.感应式LED口腔灯1套。 2.一体式碗式陶瓷漱口盆1套。 3.注塑式主箱体1套。 4.超大器械盘1套。 5.多功能脚控开关1套。 6.手机净水系统1套。 7.冲盂漱口定量给水自动控制系统1套。 8.全电动牙科椅1套。 9.医生座椅1套。 二、设备性能参数： （一）、医生操作台： 1.同牙椅品牌光纤高速手机1支：机头采用数控加工一体结构，陶瓷球轴承。带光快换接头式，具有水路“防回吸”功能，防止交叉感染。端面四孔喷雾,最佳冷却效果接头后置式长寿命的LED光源，配合石英光导棒，光照度大于25000lux，且不会因为高温消毒而衰减，可进行135℃高温高压蒸汽灭菌。 2.气动高速手机1支：转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 3.气动低速手机1套：含直、弯机，转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 4.三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 5.医生位控制面板设有全电脑感应触摸式控制键，包括：复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键、3组医生椅位记忆按键（椅位记忆1、椅位记忆2、椅位记忆3，每组可独立设置3个记忆椅位）、痰位键、锁屏键、急救位键，定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。 6.医生操作台配有≥4.3寸触摸式液晶显示屏，具有系统参数设置键、医生位选择键、管路消毒键、辅助键盘选择键、闹铃键、呼叫铃键，可同步显示冲盂、漱口状态、水杯加热状态；具有故障数字代码显示、当前用户显示等，可协助医护人员、维护人员参数功能操作设置或排除故障，提高工作效率。 7.具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动），有效提高医生工作效率。 8.具备一键锁屏功能，长按解锁，有效防止误操作。 9.具备一键急救功能，有效防止突发状况发生。 （二）、助手操作台： 1.三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 2.三关节旋转式助手架，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。 3.助手位设有感应触摸按键：具有口腔灯、观片灯、漱口水、冲盂水、加热水、锁屏键、急救位键、痰位键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、3组医生椅位记忆按键（椅位记忆1、椅位记忆2、椅位记忆3，每组可独立设置3个记忆椅位）相关功能，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。 4.助手单元有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），采用光电开关无接触控制，满足助手配合治疗的操作需求。 5.助手单元内置有≥3.5寸安全低压观片灯，采用背光源设计，方便医护人员查看。 6.助手操作台上方置物台面尺寸：约220mm（长）X 150mm（宽），承重≥1千克，配有硅胶垫，可135℃高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。 （三）、感应式LED口腔灯： 1.操作模式：自动感应。 2.口腔灯控制键位于灯的上部、医生控制台、助手控制台、脚控开关四个位置，方便医生操作。 3.口腔灯采用无级调光，光照柔和，长时间使用不废眼。 4.口腔灯电压：AC12V-24V；功率：8W；照度：3000lux—35000lux；色温：5000K；光斑：150X80mm。 5.口腔灯把手方便拉伸、锁定和拆卸，可高温消毒，避免交叉感染。 （四）、器械盘： 1.超大器械盘，尺寸：约404mm（长）X 324mm（宽），可承载≥1.5千克。配有硅胶垫，可135℃高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。 2.具备感应刹车控制，可精准、轻松调节器械盘高度。 3.设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。 4.一体式五联枪架，预留洁牙机升级位，采用光电开关无接触控制，枪架可旋转30°，方便医生调整器械取放角度。 （五）、主箱体： 1.采用注塑工艺，抗黄变设计，方便擦洗消毒。主箱体可向外旋转90°，有效扩大助手配合治疗空间。 2.主箱体有配有2个USB数据接口，可用于手机等电子产品充电。 3.主箱体侧门开启方式采用铰链结构，可大角度开启。 4.主箱体配有≥3.2寸液晶感应触摸式显示屏，具有漱口水温度显示，可触摸取水，方便患者使用。 （六）、强、弱吸吸唾系统： 外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒。 （七）、痰盂： 1.一体式碗式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。可向患者位旋转大于50°，方便患者漱口吐痰使用。 2.痰盂可插拔拆装，便于清洗、更换。 3.漱口水具有手动出水和感应出水两种方式，方便患者漱口吐痰使用。 （八）、净化水系统： 采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水；加注口外置于主箱体上部，方便加水。 （九）、冲盂漱口定量给水自动控制系统。 电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。 （十）、牙科（患者）椅： 1.直流电机驱动。低噪音，动力稳定，运行平稳。 2.靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全。 3.采用搭扣形式连接的靠背和座垫，免用工具就可方便更换与维修。 4.患者椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失。 5.患者椅采用变频防抖技术，牙椅运行平稳。座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动0°—70°，有效提升患者舒适感。 6.患者椅运行平稳，启停柔和。牙椅具有水平运动补偿结构，最低椅位：370mm，最高椅位：700mm，方便患者上下牙椅。 7.多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达150mm，满足成人和老人、儿童、残障人士使用。 8.牙科椅承载能力≥150Kg，满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。 9.双扶手设计，外扶手可上下旋转，方便患者治疗和上下牙科椅使用。 （十一）、脚开关： 1.可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气。 2.可控制器械给水。 3.可控制椅位的升、降、俯、仰运动、2个记忆椅位、牙椅复位、牙椅痰位。 4.可控制手术灯开启及关闭。 （十二）、全面安全保障控制： 1.牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚功能。 2.牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。 3.当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。 4.设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。 5.具有第一器械优先功能，有效防止误操作。 （十三）、全自动管路消毒系统： 主箱体内部采用双水瓶设计，一键式全自动手机管理消毒系统。可实时显示消毒进度，自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，轻松实现整个消毒过程。 （十四）、医生座椅： 1、医生椅椅背高度可单独调节、靠背倾斜度可调，给不同体型的医生腰部提供良好的支撑。座垫可在水平面内360°灵活旋转；医生椅高度可调，最低椅位440mm；行程：120mm。 2、医生座椅采用五个万向铝合金材质脚轮滚动，方便移动和锁止，座椅框架和底座部分全部采用金属材质，结实耐用。 | 台 | 4 |