**黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目**

**招 标 文 件**

**项目编号：HDXGDL-ZC2024-007**

**采 购 人：黄龙县中医医院**

**采购代理机构：陕西华鼎项目管理有限公司**

**二〇二四年十一月**

目录

第一部分 招标公告 2

第二部分 供应商须知 5

第三部分 采购内容及要求 26

第四部分 合同主要条款（仅供参考） 57

第五部分 投标文件格式 30

**第一部分 招标公告**

**黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目**

**招标公告**

###### ****项目概况****

针灸康复科传承创新发展建设项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载获取招标文件，并于2024年12月17日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

#### ****一、项目基本情况****

项目编号：HDXGDL-ZC2024-007

项目名称：针灸康复科传承创新发展建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,618,800.00元

采购需求：

合同包1(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包）):

合同包预算金额：1,750,000.00元

合同包最高限价：1,750,000.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 针灸康复科传承创新发展建设项目针灸康复科设备购买 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天

合同包2(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包）):

合同包预算金额：868,800.00元

合同包最高限价：868,800.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 临床检验设备 | 针灸康复科传承创新发展建设项目辅助科室设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 868,800.00 | 868,800.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天

#### ****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包）)特定资格要求如下:

（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（3）提供2023年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供承诺书）。

合同包2(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包）)特定资格要求如下:

（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（3）提供2023年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供承诺书）。

#### ****三、获取招标文件****

时间：2024年11月26日至2024年12月02日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载

方式：在线获取

售价：0元

#### ****四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点****

时间：2024年12月17日 14时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易三厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易三厅

#### ****五、公告期限****

自本公告发布之日起5个工作日。

#### ****六、其他补充事宜****

1、凡有意参与的供应商请于2024年11月26日至2024年12月02日使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名,报名成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》免费下载招标文件。

2、纸质版投标文件递交地点：延安市新区为民服务中心7号楼二楼公共资源交易中心交易三厅，电子投标文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。

3、逾期送达、未送达指定地点或上传的投标文件，采购人不予受理。

4、本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。

5、本项目不专门面向中小企业。

#### ****七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。****

###### 1.采购人信息

名称：黄龙县中医医院

地址：黄龙县石堡镇河滨大道迎客松公园斜对面

联系方式：13484654556

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西华鼎项目管理有限公司

地址：陕西省延安市宝塔区枣园风情街D座华鼎财经

联系方式：15667672737

###### 3.项目联系方式

项目联系人：任荣荣

电话：15667672737

**第二部分 供应商须知**

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 名称：黄龙县中医医院地址：黄龙县石堡镇河滨大道迎客松公园斜对面联系人：王鹏联系方式:13484654556 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西华鼎项目管理有限公司地址：陕西省延安市宝塔区枣园风情街D座华鼎财经联系人：任荣荣联系方式：15667672737 |
| 3 | 项目名称 | 黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目 |
| 4 | 项目编号 | HDXGDL-ZC2024-007 |
| 5 | 项目性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购项目预算 | 2618800.00元，其中一标包为1750000.00元，二标包为868800.00元 |
| 7 | 项目用途 | / |
| 8 | 采购内容 | 一标包：针灸康复科传承创新发展建设项目针灸康复科设备购买。二标包：针灸康复科传承创新发展建设项目辅助科室设备采购。（具体详见采购清单） |
| 9 | 交货期 | 自合同签订之日起30日历天 |
| 10 | 招标文件发售 | 2024年11月26日至2024年12月02日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间） |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 |
| 13 | 供应商对招标文件提出问题的时间 | 供应商若对招标文件有疑问的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的疑问无效。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标文件截止时间及开标时间和地点 | 1. 递交投标文件截止时间：2024年12月17日14时30分00秒（北京时间）

2、投标文件开启时间：2024年12月17日14时30分00秒（北京时间）3、投标文件递交地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易三厅，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统 。 |
| 16 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起90个日历天。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。采用银行转账形式交纳投标保证金的，供应商必须从供应商的银行账户（户名与供应商名一致）将投标保证金交纳至招标文件指定账户，并且在转账时注明项目编号或项目名称。投标保证金必须在投标截止时间前交纳。（1）采用银行转账形式交纳的，以招标文件指定账户到账显示时间为准。（2）采用支票、汇票、本票、保函方式的，在投标文件中放入本票、汇票、支票、保函复印件，在投标截止时间之前将原件随纸质版投标文件一起递交。供应商应充分考虑并自行承担任何可能导致到账被延误的风险。投标保证金有效期与投标有效期一致。凡未交纳、未足额交纳或未按规定时间和形式交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利，响应无效。投标保证金的金额为：一标包：10000.00元； 二标包：5000.00元 保证金提交账户名称：陕西华鼎项目管理有限公司开户银行：中国工商银行兰家坪支行账 号：2609011719200099594 重要提示：缴纳凭证注明：（项目名称及标包） 的投标保证金。 |
| 18 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 19 | 盖章签字 | 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可。招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。 |
| 20 | 投标文件数量、装订 | 投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本一份，副本二份，建议双面打印，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。 |
| 21 | 评标办法及标准 | 综合评估法 |
| 22 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：7人。采购人代表2人，专家5人。评审专家确定方式：开标前24小时内从陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取。 |
| 23 | 服务费 | 招标代理服务费：按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取，由中标人支付。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 24 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。 |
| 25 | 电子投标注意事项 | 供应商应及时下载招标文件等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由供应商自行承担。 |

**一、名词解释**

1、采购人：黄龙县中医医院

2、采购代理机构：陕西华鼎项目管理有限公司

3、采购预算价：2618800.00元，其中一标包为1750000.00元，二标包为868800.00元。

4、招标最高限价：2618800.00元，其中一标包为1750000.00元，二标包为868800.00元。

5、标 书：招标文件与投标文件的统称

6、供应商：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的投标单位。

7、“节能产品”或“环保产品”：国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》 或者《环境标志产品政府采购清单》 内的产品

8、 进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。已通过财政核准的进口产品，仅表明允许进口产品参与该项目的政府采购活动，如因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，任何单位和个人不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。未通过财政核准的进口产品，禁止进口产品参与本项目投标。

**二、招标文件**

1、招标文件的组成：

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、供应商须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、供应商应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若供应商的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作废标处理。

3、招标文件的澄清或修改：

3-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

3-2、供应商若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，供应商在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

3-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商或在原信息发布媒体上发布变更公告。

4、供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

5、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

**三、投标文件**

**1、供应商资格要求：**

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

1.3本项目的特定资格要求：

合同包1(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包）)特定资格要求如下:

（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；（3）提供2023年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供承诺书）。

合同包2(黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包）)特定资格要求如下:

（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；（3）提供2023年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供承诺书）。

2、投标文件的组成：

2-1、各供应商应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

3、各供应商须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行设备的供货；

（2）非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作；

（3）接受采购人委托的相关单位对货物的质量、采购的进度及方案、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

（4）供应商应保证在本项目中使用的产品、材料和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

（5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

4、供应商不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标文件填写说明

5-1、投标文件格式：供应商提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

5-2、投标报价一览表为在开标会议上唱标的内容，要求按格式填写。若供应商填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币 单位:元。

7-2、供应商要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或授权代表签署。

**7-3、投标报价是完成本项目的全部费用，后期不再增加任何费用，投标供应商报价包括、设计、制造、供货包装、运输、仓储费、搬运费、保险费、税金、安装、调试、配合系统运行，培训及售后服务等费用，备品备件费及相关的其他所有费用，采购单位不再单独支付其他任何费用。**

7-4、 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

**注：本项目采购预算：2618800.00元，其中一标包为1750000.00元，二标包为868800.00元。投标报价超过项目招标最高限价的按无效投标处理。**

7-5、供应商须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求、服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分服务进行报价的投标。供应商应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物、材料的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项内容只允许有一个报价。

7-6、供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

7-7、采购代理机构不接受供应商对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。

7-8、**最低报价不是中标的唯一依据。**

7-9、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

8、投标期间一切费用自理。

9、投标文件的制作

9-1、投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）供应商应填写全称，同时加盖供应商公章。

（3）除供应商对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。

（4）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

**10、技术部分**

供应商按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。包含以下内容：

1. 所投产品名称、型号；
2. 详细的技术指标、配置和参数；
3. 技术响应偏离表；
4. 供应商认为需要提供的文件和资料。

**注：技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页、样品等，所有证明资料表述必须一致，否则，按未实质性响应招标文件，按无效文件处理。**

**11、商务部分**

供应商按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。

**四、投标**

1、投标文件的装订和递交

1-1、投标文件的装订：

（1）投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；

（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，建议双面打印，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

1-2、投标文件的递交：

（1）供应商应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交并上传投标文件；

（2）采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前通过相应网站变更开标时间。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）供应商在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

1-3、投标文件的补充、修改与撤回：

（1）供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

（2）供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还供应商。

（3）撤回投标文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），并以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前上传及送达为准。

（4）投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件；

（5）在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

1-4、投标文件的审查标准：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

（5）投标文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。

**注：按上述修正方法调整的内容对供应商具有约束力，如果供应商不接受修正后的内容，其投标将被拒绝。**

1-5、投标文件的有效性：

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

a、供应商未经过正常渠道下载招标文件的；

b、供应商未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；

c、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d、供应商名称与营业执照不一致的；

e、不符合技术规格、技术标准要求的；

f、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

g、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

h、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

（2）投标文件的有效期：自开标之日起算90个日历天。

**五、开标、评标和定标**

本项目采购不见面开标。供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由供应商自行承担。

2、评标

2-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第18号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评标专家共7人组成。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

b、认定供应商必备资质；

c、评标委员会可要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；

e、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

f、拟定评标结果；

g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的供应商的违法违规行为；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

**2-2、评标原则**

坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。

**2-3、评标办法**

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

**2-4、评标工作程序**

（1）投标文件资格性评审：采购人对供应商必备资质原件进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。

（2）投标文件符合性审查：对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

（3）通过资格审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

**资格评审和符合性评审**

| **条款号** | **评审标准** |
| --- | --- |
| **2.1.1** | **资格评审****标准** | 供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料 |
| 供应商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》 |
| 提供2023年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明； |
| 提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； |
| 提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明； |
| 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证） |
| 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供承诺书） |
| **注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。** |
| **2.1.2** | **符合性评****审标准** | 投标文件的签字、盖章符合招标文件的规定。 |
| 投标文件格式符合招标文件中“投标文件格式”的要求 |
| 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
| 投标保证金满足招标文件中的规定 |
| 交货期满足招标文件中的规定 |
| 质保期满足招标文件中的规定 |
| 投标有效期满足招标文件中的规定 |
| 技术参数满足招标文件中的规定 |

（4）在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（5）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求供应商对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。供应商应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标件的实质进行变更。

质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。

**2-5、评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 分值100分 | 评审内容 |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（评审基准价／投标报价）×价格权值×100。 |
| 供货方案 | 20分 | 1. 评审内容：

根据本项目实际需求及特点，制定供货方案，满分20 分。 内容包含：1、供货承诺及方案；2、缺送漏送的解决方案；3、退换货的处理方案；4、运输、安装、调试方案；5、突发事件的应急预案或处理方案。1. 评审标准

1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项 要求有详细描述及其他内容的补充； 2、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目 实际操作性强的措施方案。 上述5项评审内容每有一项满足评审标准或优于项目实施需求的得4分，评审内容不满足或评审内容缺项不得分。 |
| 质量保证 | 12分 | 供应商针对本项目提供了在产品运输、送达、配发、调换、残损品补救方面保证措施1、质量保证措施详细、全面，措施得当，合理可行，得 12 分； 2、质量保证措施较为详细，有一定的措施，但不够详细全面，存在少量缺陷，得8分； 3、质量保证措施不够全面，基本无相应措施，内容缺失多， 难以保证项目质量，得4分。 |
| 售后服务方案 | 10分 | 1、投标人配合项目验收的售后服务方案（2 分）； 2、产品出现质量问题免费调换的服务方案（2 分）； 3、接到招标人通知的响应时间及处理速度（2 分）； 4、对易损件及时更换等提供详细的售后服务承诺及措施（2 分）；5、质量保证期过后有完善的维保服务（2 分）。 上述 5 项评审内容每有一项且完整、合理、有针对性得 2 分；评审内容不满足或评审内容缺项不得分。 |
| 培训方案 | 9分 | 供应商提供的培训方案可行、有针对性。方案包括培训内容、培训次数、操作维护方法。上述 3 项评审内容每有一项且完整、合理、有针对性得 3 分；评审内容不满足或评审内容缺项不得分。 |
| 企业业绩 | 9分 | 每提供1个2021年1月1日至今类似项目业绩（提供中标/成交通知书或合同协议书）得3分，共9分。 |
| 技术参数 | 10分 | 带★的技术参数每有一项优于招标文件要求加1分，最高得10分。 |

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

1. 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

**3）特殊情况处理**：

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

**2-6、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。**

**1）政府采购政策**

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

**2）政策性优惠条件**

供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

**3）政策性扣除比例：**

供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

**4）信用融资政策**

供应商如需信用融资，详见《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采【2018】23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

**政府采购信用融资业务办理银行**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **银行** | **地址** | **联系人** | **电话** |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

政策提示：政府采购中标(成交)供应商可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

**3、定标**

3-1、定标程序

（1）评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

（2）采购人在收到评标报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的供应商作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的供应商为中标人。

（3）采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

**七、中标通知**

采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

**八、合同**

1、中标人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

5、采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**九、招标服务费**

代理报酬按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定下浮10%收取，由中标人支付。

**十、质疑**

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

2、质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人 提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代 理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1. 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2. 质疑项目的名称、编号；
3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4. 事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）未按规定程序和渠道提出质疑的；

（2）超过法定质疑期限的；

（3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

（4）提出的质疑事项已经明确答复的；

（5）法律法规规定的其他不予受理的条件。

（6）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通 知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

1. **采购内容及要求**
2. **采购清单**

**黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包）**

**采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气波压力治疗仪  | 台 | 1 |
| 2 | 气动脉冲振荡排痰机  | 台 | 1 |
| 3 | 双能X射线骨密度仪  | 台 | 1 |
| 4 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统  | 台 | 1 |
| 5 | 经颅磁刺激器 | 台 | 1 |

**黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包）**

**采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪  | 台 | 1 |
| 2 | 生物安全柜  | 台 | 2 |
| 3 | 医用冰箱 | 台 | 1 |
| 4 | 洗板机  | 台 | 1 |
| 5 | 酶标仪  | 台 | 1 |

**黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包）**

**采购清单**

**（一）空气波压力治疗仪参数**

1. 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等多种治疗模式可选，满足不同的临床需求
2. 治疗压力：0mmHg-250mmHg可调，治疗时间：0min-500min可调
3. 手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-50s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间
4. 充气速度：1-5级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用
5. 支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活
6. 治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择
7. 主机重量≤2.0kg,具有≤4英寸彩色触摸屏
8. 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息
9. 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用
10. 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示
11. 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测
12. 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全
13. 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作不少于3小时
14. 可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能
15. 设备使用寿命不少于8年

**（二）气动脉冲振荡排痰机参数**

1.屏幕尺寸≥10英寸，TFT屏，电容触摸屏技术，屏幕亮度可调。

2.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，防止误操作。

3.具有治疗频率实时数值和波形显示功能，以提示当前治疗程序下患者皮肤表面产生实时振动频率和变化过程。

4.气振排痰治疗模式：手动模式、自动模式和自定义模式。

5.气振排痰治疗在手动模式、自定义模式下，频率可设置：

成人：1～25Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz，

儿童：1～15Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz。

6.气振排痰治疗压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差不大于±1mmHg。

7.气振排痰治疗时间可设置：

手动模式（治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min，），

自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min），

自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）。

8.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，气密性良好。气囊泄压时间不大于10S。

9.具有紧急暂停功能：当机器出现故障或患者感觉不适时，可通过紧急暂停开关停止气振排痰功能。

10.具备排痰背心、雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在1.0μm -5.0μm范围内的比例≥70%，中位粒径为3.5μm±25％。

11.气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定的参数不会改变。

12.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间

13.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB（A）

14.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

15.具有故障提示功能。

16.音量可调。

17.设备使用寿命不少于8年。

**（三）双能X射线骨密度仪**

**产品技术参数：**

1、测量部位：左/右手臂前端尺桡骨

2、测量系统：双能X射线采集系统，周围型双能X射线骨密度仪检测系统

★3、脉冲式高低双能X线，高能≤70Kv，低能≤45Kv

4、双能X射线管电流偏差：-0.4％

5、双能X射线管电压偏差： 6.5％

6、成像方式：锥形束，面成像技术，扫描时间短，成像更清晰

7、双能X射线管电流：低能0.45mA，高能0.25mA.

8、近台操作，主机和操作台为分体设备，医用推车全铝带升降功能

9、准确度（误差）0.25％

★10.骨密度测定结果线性相关系数R≥0.9998

11、所测骨密度值的变异系数CV:同日≤0.20％，多日：≤0.45％

12、测量参数：T-值、Z-值、骨密度值、骨密度指数表，年龄组骨峰值。计算参数

13、拥有中国人种数据库：中国人数据库（东南，西南，西北，东北人种数）WHO国际兼容

14、测量面积：125mm\*95mm,偏差：-1.0mm

15、x射线束：125mm\*95mm偏差符合要求

16、数据管理：包括数据存取，查询，统计等

17、软件具有自动判断与人工判断功能可选功能，输入被测者信息系统自动切换到对应数据库，无需手动人工选择，增加医生工作效率

18、具有历史病历查找功能，具有精细搜索，条件搜索等多条件查找

19、具有多种条件统计分析功能，为医生提供更多的病例信息

20、统计具有表格统计功能，便于医生对病例进行分析

21、具有诊断模板自动寻址功能，模板可添加，删减，修改等自行设置处方

22、出厂标准配备有机玻璃铝体模

23、产品主页有：质控、测量、病例管理、系统设置、帮助五大功能模块组成。

24、原装品牌商务计算机，i5配置，CPU四核、8G、1T、22.5吋高清显示器

★25、高配工作站可大容量储存病例≥280000人份

26、工作电压：220V±10%，50Hz

**（四）便携式彩色多普勒超声诊断系统**

|  |
| --- |
| 1. **货物名称**
 |
| 全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统 |
| 1. **产品用途说明**
 |
| 2.1腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 |
| 1. **系统技术规格及概述：**
 |
| 3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 |
| 3.1.1.≥13寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 |
| 3.1.2.多倍波束合成 |
| 3.1.3.二维灰阶模式 |
| 3.1.4.组织谐波成像模式 |
| 3.1.5.斑点抑制成像 |
| 3.1.6.空间复合成像，支持≥7条偏转线 |
| 3.1.7.频率复合成像 |
| 3.1.8.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |
| 3.1.9.高分辨率血流技术 |
| 3.1.10.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） |
| 3.1.11.应变、应变率定量分析工具 |
| 3.1.12.M型模式、彩色M型模式 |
| 3.1.13.解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 |
| 3.1.14.组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量 |
| 3.1.15.扩展成像技术 |
| 3.1.16.实时双幅对比成像 |
| 3.1.17.一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正 |
| 3.1.18.智能血流跟踪技术，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作 |
| 3.1.19.一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大 |
| 3.1.20.局部放大（支持前端、后端放大） |
| 3.1.21.二维和彩色多谱勒双幅显示 |
| 3.1.22.穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调 |
| 3.1.23.支持智能超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用） |
| 3.1.24.支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等） |
| 3.2 测量和分析: |
| 3.2.1.常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |
| 3.2.2.全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告 |
| 3.2.3.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式  |
| 3.2.4.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 |
| 3.2.5.自动左心室收缩功能自动测量 |
| 3.2.6.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 |
| 3.2.7.用户可自定义测量项目以及公式编辑 |
| 3.3 电影回放及原始数据处理 |
| ★3.3.1.所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥4分钟的电影 |
| 3.3.2.原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 |
| 3.3.3.动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描 |
| 3.4 检查存储和管理（内置超声工作站） |
| ★3.4.1.≥700G硬盘  |
| 3.4.2.内置超声工作站 |
| 3.4.3.多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 |
| 3.4.4.导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |
| 3.4.5.一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 |
| **四、 技术参数及要求** |
| 4.1系统通用功能 |
| ★4.1.1监视器:≥13寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏 |
| 4.1.2内置探头接口:1个（可扩展到3个）  |
| 4.1.3安全标准：符合商品安全质量要求 |
| ★4.1.4整机重量≤8KG |
| ★4.1.5支持用户自定义按键数量≥2个 |
| 4.2探头规格 |
| 4.2.1频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频 |
| 4.2.2凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度 |
| 4.2.3线阵探头具有≥4种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 |
| 4.2.4相控阵探头具有≥4种频率的变频范围，扫描角度≥90度 |
| 4.3二维灰阶模式 |
| 4.3.1数字化声束形成器 |
| 4.3.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit |
| 4.3.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 |
| 4.3.4扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 4.3.5发射声束聚焦：发射≥4段 |
| 4.3.6扫描频率：电子凸阵：超声频率 1.7- 6.0 MHz电子相控阵：超声频率1.5- 5.0MHz电子线阵：超声频率 3.5-13MHz |
| 4.3.7二维独立角度偏转 |
| 4.3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |
| ★4.3.9最大显示深度:≥30cm  |
| 4.3.10最大帧率: ≥240 帧/秒 |
| 4.3.11 TGC: ≥8段 |
| 4.3.12 LGC: ≥6段 |
| 4.3.13二维灰阶：≥256 |
| 4.3.14动态范围: 30-160db |
| 4.3.15增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 |
| 4.3.16伪彩图谱: ≥8种 |
| 4.3.17体位标记：≥120种，可以自定义注释 |
| 4.3.18扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒 |
| 4.4彩色多普勒模式 |
| 4.4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |
| 4.4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |
| 4.4.3取样框偏转: ≥±20度  |
| 4.4.4最大帧率: ≥240 帧/秒 |
| 4.4.5支持B/C 同宽 |
| 4.5频谱多普勒模式 |
| 4.5.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |
| 4.5.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 |
| 4.5.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |
| 4.5.4最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） |
| 4.5.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） |
| 4.5.6取样容积: 0.5-20mm  |
| 4.5.7偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) |
| 4.5.8零位移动：≥8 级 |
| 4.5.9快速角度校正 |
| 4.5.10支持频谱自动测量 |
| 4.6连通性 |
| 4.6.1参考信号: 心电，并支持心电触发控制 |
| 4.6.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 |
| 4.6.3USB3.0接口≥2个，支持USB接口扩展 |
| 4.6.4音视频输出：S-Video |
| 4.6.5有线网络接口1个 |
| 4.7外设和附件 |
| 4.7.1可拆卸锂电池 |
| 4.7.2多功能专用台车 |
| 4.7.3储物设备 |
| 4.7.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 |
| **五、配置要求** |
| 1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 |
| 2、探头：凸阵探头1个，线阵探头1个，心脏探头1个 |
| 3、多功能台车：1个 |
| 4、探头扩展器：1个 |
| 5、拉杆箱：1个 |
| **六、安全和认证** |
| 经SFDA认证 |
| **七、备件、技术及维修服务，培训要求及其它** |
| 7.1备件要求 |
| 7.1.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 |
| 7.2技术及维修服务 |
| 7.2.1在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 |
| 7.3技术培训要求 |
| 7.3.1在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |

# **（五）经颅磁刺激器**

工作原理

基于电磁感应的原理，由高压储能电容充电，在极短的时间内向刺激头放电，强大的电流在线圈周围产生瞬间变化的磁场，诱发人体外周神经感应电场和电流，实现无痛、无损、无侵害的感应式刺激。

技术参数

1. 整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准。
2. 通过电磁兼容性（EMC）认证。
3. 专业认证机构认证的 ISO13485 和 ISO9001 质量体系认证。
4. 设备可进行热插拔，安全可靠。
5. 磁感应强度：最大6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。
6. 最大频率下降率：100%强度最大输出频率可达20Hz。
7. 冷却方式：双液冷循环系统。
8. 额定输入功率：3500VA。
9. ★输出频率：≥50Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz，实际输出允差±10%。
10. 脉冲宽度：340μs，允差±10%。
11. 磁感应最大变化率：20-90kT/s。
12. 脉冲上升时间：30us-60us。
13. 刺激方式：手动和自动程序刺激。
14. 手动模式：包含单次刺激和连续刺激（含TBS模式），通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发。
15. 自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。
16. 治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。
17. 温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。
18. 用户访问控制：角色分管理员和普通用户，对应不同的操作权限。
19. 微电脑控制系统：电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。
20. 阈值类型：绝对强度、活动运动、静息运动、外周运动。
21. ★定位帽：≥1个，可供临床定位和治疗使用。
22. 磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。
23. 线圈具有靶点聚焦技术。
24. 刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置不少于60种专用治疗方案库供医生选择，可按照科室（精神科、神经科、康复科、儿科等）对应不同刺激处方。
25. 刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。
26. 个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。
27. 打告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。
28. 数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。
29. 组件：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、MEP模块、∞型刺激线圈。
30. 检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。
31. 运动诱发电位监测模块：
32. 两通道肌电采集。
33. 采样精度24bit，采样率5～20kHz可调。
34. 输入信号范围：1μV-10mV。
35. 信号频率范围：10Hz-2kHz。
36. 满足实时肌电波形传输。
37. ★放大倍数：不小于1500倍。
38. 共模抑制比：大于100DB。
39. 治疗界面：实时采集运动诱发电位，并提供图像，以进行治疗过程中电生理安全监测。
40. 具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图、脑电图等设备。

适用范围

治疗神经系统病症：帕金森病、癫痫、肌张力异常及抽动障碍、神经性疼痛、脊髓损伤、脑卒中、肌萎缩侧索硬化、多发性硬化、单侧忽略等。此外,还可用于治疗疼痛、精神病症,如抑郁症及情绪障碍、强制性障碍、精神分裂症等。

注：医疗器械产品需提供医疗器械注册证。

**黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包）**

**采购清单**

**（一）全自动生化分析仪**

1. ★检测速度：≥800 测试/小时， 可选配ISE模块；
2. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法；
3. 同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目；
4. 试剂位: ≥120个，不含拓展位置；
5. 试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能；
6. ★样本位：≥140个，不含拓展位置；
7. 样本进样方式：圆盘式或试管架进样；
8. ★样本加样范围：1.5μl ~25μl，步进≤0.2ul；
9. 反应位：≥160个；
10. ★最小反应体积：＜120μL；
11. 光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长；
12. 吸光度线性范围: 0-3.4Abs；
13. 温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37°C±0.1°C，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养；
14. 比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；
15. 比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；
16. 试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间；

15.耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；

1. 系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥32项，并提供配套试剂注册证。

19.★售后服务：免费安装、调试、人员培训，本地售后人员＞10名

**（二）生物安全柜**

**生物安全柜主要技术参数**

1、安全柜基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排，

★（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×775mm×2050mm；

★（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×600mm 。

（4）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（5）系统排风总量：1200 m³/h；

（6）额定功率：≥1000VA；

★（7）噪音等级：≤67dB（A）

（8）照明：≥900lx

★（9）过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.995%

（110）使用人数：1人

2、生物安全性：

 （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、提供国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证（投标时）

**（三）医用冰箱**

1、有效容积≥265升，立式，双开门设计；

2、冷藏容积：≥160L，温度范围：2℃~8℃

3、冷冻容积：≥100L；温度范围：-15℃ ~ -26℃可调

4、★冰箱宽度≤580mm便于进门；

5、报警方式：可根据需要设定报警温度点；声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

6、设备有开机延时、停机间隔、键盘锁定功能；

7、设备应当有抽屉、脚轮；

8、避光门板：保证箱内完全避光；

9、交流适配器电源220V/50Hz.

10、采用名牌压缩机和名牌风扇电机；

11、发泡层材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫；

12、可选配冷链监控系统，通过手机可以查询温度，温度异常给手机报警，可打印当天及一年内数据，也可打印定义时间段数据,与原系统兼容。

**（四）洗板机**

**性能参数**

1、冲 洗 头：可清洗96孔板

2、可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

3、触摸屏操作，没有物理按键，操作便捷。

4、有A/B二种清洗液可选，适应多方面的要求。

★5、用户可自定义≥60个洗板程序，存储10种酶标板型。

6、有标准吸和两点吸液功能，洗液距离可调。

7、有底部洗功能，清洗次数可调，保证洗板效果。

8、具有二个清洗液通道，一个冲洗通道。

9、两种清洗头8通道，12通道清洗头可互换。

10、残留量：平底板≤3µL，V、U型板≤2µL

11、清洗次数，吸液次数，清洗排数，加液量，浸泡时间可调。

12、有完备的管道冲洗功能，大幅度降低管道堵塞现象。

13、 系统能持续产生真空用于排液。

**（五）酶标仪**

技术指标：

1、操作方式： 外接电脑全面控制，使用鼠标、键盘操作。

2、测试方法： 支持终点法。

3、测量范围： 0-3.500Abs。

4、滤 光 片： 配置405、450、492和630nm 共4片，最多可装载8片，配置的每个波长均具备检测功能。

5、紫外光检测：具备紫外光检测功能，满足微量样本的临床生化分析需求，可开展AST、ALT等生化检测项目。

★6 重 复 性： ＜3.0%

7、稳 定 性： ±0.005

8、检测速度： 单波长≤5秒/96孔。

9、振板功能： 具备，速度和时间可调。

12、项目设置： 在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。

13、对照设置： 可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。

14、存 储： 可存储100组以上程序，10万个以上测试结果。

15、质 控： 可存储不少于3年的质控图。

16、权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。

17、打 印： 外接打印机，可打印中文报告。

18、工作温度： 10℃～40℃

注：医疗器械产品需提供医疗器械注册证。

**二、采购要求**

1、交货期：自合同签订之日起30日历天。

2、交货地点：采购人指定地点

3、质量标准：合格，且符合国家及行业相关标准。

4、质保期：1年。

**第四部分** **采购合同（仅供参考）**

甲方：

乙方：

1. 根据《中华人民国共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就 （项目名称）达成协议如下：

 **1、合同概况：**

 1.1合同项目名称： 。

 1.2合同总价款： 。

 **2、供货内容及交货地点：**

 2.1供货内容：

 2.2供货地点：

 **3、交货期、质保期、质量标准**

交货期： 。

质保期： 。

质量标准： 。

 **4、甲方的责任和义务**

4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在安装完后组织有关人员进行验收，并签署验收单。

4.2 甲方按合同规定向乙方支付应付合同价款。

 **5、乙方的责任和义务**

5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙方投标文件中的标准。

5.2乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；

5.3供货期间产生的所有费用由乙方负责；

5.4 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关的产品承诺书；

5.5乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款；

5.6该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。

 **6、付款方式**

本项目预付款为合同总价款的40%，验收合格后60日内支付剩余60%。

**7、合同变更**

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。

 **8、违约责任**

8.1乙方未按期交付货物的，每迟延一日减少合同总价款1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的10%；迟延超过三十日的，甲方有权解除合同。

8.2乙方所交货物的品种、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题，乙方不及时解决的，甲方有权拒付质保金。

8.4 甲方未按合同约定付余款，逾期按未付部分应按日向乙方支付0.5‰的违约金。

 **9、质量保证**

9.1乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；

 9.2本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外 ；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。 质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

 **10、不可抗力、意外变故**

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

 **11、解决合同纠纷方式**

 如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。

 **12、**未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

**13**、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代表： 或授权代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

 年 月 日 年 月 日

**备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方友好协商确定。**

**第五部分 投标文件格式**

1、提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

**项目编号:HDXGDL-ZC2024-007**

**（正本或副本）**

**黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（ 标包）**

**投 标 文 件**

**投 标 人： （盖单位公章）**

**法定代表人或**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

**一、投标函**

**二、开标一览表**

**三、分项报价表**

**四、投标保证金交纳凭证**

**五、技术参数响应偏离表**

**六、商务及合同主要条款响应说明**

**七、法定代表人证明书与授权书**

**八、投标人资格证明资料**

**九、技术方案**

**十、商务方案**

**十一、其他资料**

**一、投标函**

黄龙县中医医院：

我公司收到 （项目名称及标包）的招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的货物和全面技术、售后服务保障；

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3.我方提交的投标文件共 份，其中正本 份，副本 份，及电子版投标文件（U盘）

叁份；

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；

6.我方的投标文件在递交投标文件截止之日起计算有效期为 日历天；

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

投标人： （公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

 年 月 日

**二、开标一览表**

项目名称及标包：

项目编号：

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容供应商名称 | 投标总报价（元） | 交货期 | 质保期 | 质量标准 |
|  |  | 自合同签订之日起 日历天 |  |  |

投标人（公章）：

 年 月 日

**三、分项报价表**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌（如有） | 厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） |  | （小写）¥： |

注：此表仅供参考，表中的“总价”应与“开标一览表”中的“投标总报价”一致,各子项分别报价。

投标人（公章）： 法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

**四、投标保证金交纳凭证**

**五、技术参数响应偏离表**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件****技术需求** | **投标文件响应技术指标** | **偏离情况** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

**六、商务及合同主要条款响应说明**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：

投标文件根据招标文件第四部分商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

**七、法定代表人身份证明与授权委托书**

**法定代表人身份证明**

单位名称： .

单位性质： .

地 址： .

成立时间： 年 月 日

经营期限： .

姓 名： 性别： 年龄： 职务： .

系 的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |

 投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

黄龙县中医医院：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称及标包）（项目编号： ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签发日期起计算有效期为 日历天 。

委托单位（公章）： 法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

附：被授权人（签字）： 性别： 职务：

联系地址：

联系电话： 传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

**八、投标人资格证明资料**

1. **基本资格条件：供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函**

致： （采购人）

本公司 (公司名称) 参加 (项目名称及标包) 的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加采购的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商 (盖章 ) ：

法定代表人/被授权人 (签字或盖章) ：

日期： 年 月 日

**（二）特定资格条件**

（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；（3）提供2023年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2024年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供承诺书）。

**九、技术方案**

格式自定，参照招标文件《评标方法和程序》各条款的要求，结合《招标内容及要求》编制投标方案，内容应包括所投标货物的详细说明、质量保证和售后服务方案等。包括但不限于以下内容：

1. 供货方案
2. 质量保证
3. 售后服务方案
4. 培训方案

**十、商务方案**

1）企业实力；

2）业绩；

3）有必要说明的商务事宜。

**十一、 其他资料**

**1、****中小企业声明函（货物）**

本公司 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

 日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**2、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期： 年 月 日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

**3、监狱企业证明**

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。

**4、信用承诺书（格式）**

陕西华鼎项目管理有限公司：

我方作为《（项目名称及标包）》（项目编号： ）的供应商，在此郑重声明：

1.我方 （填“未被列入”或“被列入”）中国执行信息公开网失信被执行人名单。

2.我方 （填“未被列入”或“被列入”）信用中国网重大税收违法失信主体名单。

3.我方 （填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动）。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

**5、供应商认为需要的其他资料**