| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、平台功能： 本项目拟建设电池火灾及抑制综合实验平台，构建可重现电池热失控燃烧的实验测试场景，获取锂电池热失控火灾的燃烧特性和热失控特性，主要参数包括：锂电池热失控火灾的热释放速率（HRR）、烟增长指数（SPR）、氧消耗量、二氧化碳生成量，一氧化碳生成量，总热释放量、锂电池的质量损失、火焰辐射热流、火焰温度、电池温度等。此外，还可以模拟细水雾、七氟丙烷、全氟己酮等液体、气体灭火方式作用于锂电池热失控火灾，测量的主要参数包括：灭火时间、灭火响应时间、抑制过程灭火剂的流量、压力。 |
|  | 2 | 二、技术参数与性能指标 1、燃烧舱及烟气处理模块 1.1.燃烧室：尺寸不小于1.5m×1.5m×2.5m（高），材质304不锈钢，厚度不低于2mm；配有观察视窗，耐热透光性好，观察窗尺寸不小于200mm×200mm；箱体底部可收集灭火用水，留有排水口。 1.2.集烟罩：底部开口不小于1.5m×1.5m（±0.1m），材质304不锈钢，厚度不低于2mm。 1.3.排烟管道直径不小于300 mm，材质304不锈钢，直管段长度不低于5m。 1.4.燃烧室内配置锂电池测试防爆柜，与热辐射测试平台配套使用。 1.5.燃烧室内配备湿度控制装置，耐腐蚀性环境控制装置，空气浓度控制装置。 1.6.燃烧室内配备电解液测试装置，可实现电解液测试。 1.7.风速控制系统：三相变频风机控制风速，风机风量不低于3000m³/h，采用双向探头测量风速风压。 - 2、量热模块 2.1.烟气采样和预处理系统包括环形取样器、吸气泵，微粒过滤器、冷阱、排气阀、水分过滤器及CO2过滤器。 2.2.三级过滤器；过滤精度0.2um； 2.3.冷冻冷阱：压缩机空调制冷系统；控制温度0~5℃。 2.4.品牌吸气泵，流量：33L/min，真空度：700㎜Hg，压力：2.5 bar。 2.5.烟密度测试系统：烟密度精度误差：5%；使用光电二极管，0.5mW 氦氖激光。 2.6.光电接收器：波长范围350-1100nm，控测器线性度≥99.8%，不稳定度<0.1%，光源接收精度0.1%。 2.7.烟密度配置一键式五级自动校准系统（0%，25%，50%，79%，100%）。 2.8.配备补偿光电探测系统，有效防止光源波动干扰。 2.9.配备热辐射测试平台，辐射锥及称重系统放置于平台上，与测试主机不连接，防止因为风机管路震动对称重系统造成误差影响。测试平台需配备湿度控制接口、腐蚀性环境控制接口、空气浓度控制接口。 2.10.锥形加热器，功率：230V，5000W，热量输出为0~120 kW/m2，加热锥下配备可升降的试样工装平台。 2.11.辐射照度均匀，与中心处的辐射照度偏差不超过±2%；辐射热流计精度为±3%，重复性±0.5%以内 2.12.样品称量范围0～3000g；独立的称重装置，灵敏度0.1g，称重设备的输出漂移在30分钟内不超过0.8g，采用柔性连接，避免风机等抖动导致称重系统测量有误差。独立数据分析柜，可移动用于其他燃烧实验的测试。 2.13.3个K型热电偶和3支PID温度控制器对温度进行调控，热电偶，精度0.1摄氏度。 2.14.微压差传感器，精度：±1%FS, 迟滞 ±0.1%FS;最大线性压力69Kpa。 2.15.O2、CO、CO2气体分析仪：O2量程0-25%，线性偏差≤ 1%，重复性≤ 50ppm，T90＜9秒； CO量程0~1%，线性偏差：≤1%，重复性≤1%，T90＜6秒；CO2量程：0~10%，线性偏差：≤1%，重复性≤1%，T90＜6秒。 - 3、热失控特性测试模块 3.1.电池热失控触发装置：升温曲线可多段编程的智能温度控制器；加热最高温度不小于600℃，目标温度、加热速率可设定，加热速率4℃~7℃/min，显示精度0.1℃；采用直流加热控制系统，可控制加热功率不低于3kw；配备至少3-4种加热片、加热棒；对于面积不小于20cm×20cm的加热板，加热到最高温度时，热表面温度均匀，各点温差不超过20℃。 3.2.电子天平，量程不小于25 kg，精度不小于0.1 g，用于测量电池模组在热失控过程中的质量变化，可实现在线实时测量记录。 3.3.热电堆式热流传感器，测点不少于6个，视角不小于150°，其中三个热流计的量程为5 kW/m2，其中三个热流计的量程为20 kW/m2；配备可拆卸的蓝宝石窗口，可用于测量电池热失控燃烧火焰的纯辐射热和总热流；并配有水冷却系统，安全保护热流传感器。 3.4.探针热电偶，热电偶丝径小于0.25mm，温度精度0.1℃，测试端热电偶丝长度不小于15 cm，信号线长度不小于5 m；配备热电偶不少于30个，可以测量电池温度、热失控燃烧火焰的温度。 - 4、灭火实验测试模块 4.1.灭火实验测试模块包括液体灭火系统、气体灭火系统；由柱塞泵、管路、压力表、电磁流量计、电磁阀门、喷头、灭火剂储罐、灭火系统控制模块等组成。 4.2.灭火实验测试模块可以模拟细水雾、七氟丙烷、全氟己酮等液体、气体灭火方式作用于锂电池热失控火灾，其中灭火药剂可根据需求更换；测量参数包括：灭火时间、灭火响应时间、抑制过程灭火剂的流量、压力。 4.3.灭火系统控制模块通过电磁阀远程控制灭火系统开启关闭，控制灭火系统作用时间；同时也可以根据输入的电池温度阈值，自动开启灭火系统，响应时间小于1s。 4.4.流量计，量程为0-50 SLPM，测量精度为0.01 SLPM，可实时控制监测灭火剂流量；针对液体灭火系统、气体灭火系统各配备两个。 4.5.精密压力表，测量范围：1-10Mpa，测量精度为0.05%，针对液体灭火系统、气体灭火系统各配备两个。 4.6.灭火管路喷头处的位置可条件，垂直条件的范围不小于1.5米，水平调节幅度不小于1m； 5、数据采集与操作模块 5.1.数据采集及显示器，（建议删除）内存不少于16 G、不小于1T固态、；不小于19寸的显示器（分辨率:1920 X 1080）支持嵌入式、壁挂式、悬臂式、桌面式等全方位安装方式；可以安装Labview等视图、操作软件。 5.2.实验仪器专用Labwiew控制系统，界面友好，易于操作，控制精准；能够显示仪器状态；校准仪器和储存校准结果；收集测试数据；计算所需参数；按标准要求方式显示结果；多个测试取平均数值。 5.3.上位机通过RS485接口通讯模块与可编程控制器通讯链接，进行数据传送和动作控制。 5.4.PID温度控制模块与功率调整模块进行链接，通过可编程控制器控制进行恒温调节。 5.5.信号采集处理模块与风量电路控制模块进行链接，通过可编程控制器逻辑计算输出，智能调节预置的风速；机械转动模块与可编程控制器的I/O口进行链接，控制转动机构的关闭状态。 5.6.Labview操作软件，界面友好，数据交互性功能强大，更适用于进行科学研究分析。 5.7.软件功能模块化设计，可独立分析各个试验数据的过程曲线。 5.8.可通过参数设置，对试验中的原始数据进行修订后，对同一个试样的测试结果的差异性进行对比。可帮助客户进行试验影响因素的分析。 5.9.试验报告可实现完整图和缩略图的切换分析。 5.10.可对O2，CO,CO2的延时进行独立修订，进而对比测试结果，对实验结果进行深层次分析。 5.11.可自由选择数据输出曲线：O2，CO2，CO，MASS, Heatflux, MFM, DPT ,PD。 5.12.系统操作自动化集成度高，c-factor，试验功能一键式操作。 5.13.测试报告模块功能强大，可预览，编辑和生成报告。 5.14.C-factor log，记录系统c-factor校准数据，监控系统变化。 5.15.Heatflux log，记录辐射热流功率设定数据，方便查阅，提供参考。 5.16.测试结果准确可靠，重复性好，误差不超过±2%。 5.17.CO，CO2时滞时间可设定，时滞对测试结果影响分析。 |
|  | 3 | 1、交货期：2025年4月前 2、交货具体地点：西安科技大学雁塔校区教学楼101实验室 3、项目质保期：1年 4、供应商全面负责设备的安装、调试及培训工作。并包含后期该实验室的搬迁，提供免费拆迁、搭建服务。采购方提供必要的调试用的水、电、气等配套。 5、售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决48小时内到达现场。修复时间24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。 |

- 3.4商务要求

- 3.4.1交货时间

采购包1：

2024年12月前

- 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

西安科技大学雁塔校区教学楼101实验室

- 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

- 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 产品安装调试经学校验收合格后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 60.00%。

- 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照采购人要求执行。

- 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1年。

- 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

（一）供应商如出现违约的处理事项。中标单位不得分包、转包，如出现相关情形，采购方有权取消中标资格，并扣除履约保证金。（二）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。（三）如有纠纷，双方友好协 商解决，协商不成时可诉讼到采购人所在地人民法院解决。

- 3.5其他要求

采购包1：

为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标 文件，同时，线下提交投标文件叁份、电子版（U盘1个）壹份。纸质投标文件建议A4纸双面打印装订成册，密封并加盖公章。邮寄或现场提交均可。若电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准。