版本号：241008001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：铜川市印台区人民医院首批医疗设备采购项目

### 采购项目编号：GLD2024-038Z

### 铜川市妇幼保健院

### 陕西广联达招标有限公司共同编制

### 2024年10月08日

## 第一章 投标邀请

陕西广联达招标有限公司（以下简称“代理机构”）受铜川市妇幼保健院委托，拟对铜川市印台区人民医院首批医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：GLD2024-038Z

### 二、采购项目名称：铜川市印台区人民医院首批医疗设备采购项目

### 三、招标项目简介

首批医疗设备采购

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（首批医疗设备采购）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；

2、法定代表人授权书：法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）

3、企业资质：投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或二类医疗器械经营备案证；

4、财务状况报告：须提供近3年任意一年度的财务报表或具有财务审计资质的单位出具的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或银行出具的资信证明；

5、税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

6、社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的有效社会保障资金缴纳证明资料。依法不需要 缴纳社会 保障资金的单位应提供相关证明材料。

7、供应商信誉要求：“信用中国”网站和“中国政府采购网”为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查 实在投标 截止 时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府 采购严重违法失信行 为记录名单，其投标为无效

8、投标声明：供应商参加采购活动近三年内经营活动中无重大违法记录声明；

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 铜川市妇幼保健院

地址： 铜川市北关东街19号

邮编： 727000

联系人： 铜川市妇幼保健院经办

联系电话： 18829198188

### 代理机构：陕西广联达招标有限公司

地址： 西安经济技术开发区明光路 55 号天朗经开中心 25 层2505室

邮编： 710000

联系人： 陈 工

联系电话： 029-81315599转6011

### 采购监督机构：铜川市财政局政府采购管理科

联系人：寇老师

联系电话：0919-3281620

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,030,520.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标人在领取中标通知书时，参照国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及国家发改委2011年颁布的《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知 》（发改价格〔2011〕534号）采用现金、转账或汇款方式向陕西广联达招标有限公司交纳招标服务费。 名 称：陕西广联达招标有限公司 开户行：中国银行股份有限公司西安万寿路支行 账 号：1028 4964 6773 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由铜川市妇幼保健院和陕西广联达招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由铜川市妇幼保健院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西广联达招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是铜川市妇幼保健院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西广联达招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合国家及行业验收合格标准

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西广联达招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西广联达招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西广联达招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：陈工

联系电话：029-81315599转6011

地址：西安经济技术开发区明光路 55 号天朗经开中心25层2505室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

首批医疗设备采购

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,030,520.00

采购包最高限价（元）: 1,030,520.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1030520 | 1.00 | 1,030,520.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：1030520

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 序号; 产品名称; 设备参数; 计量单位; 数量; 备注. 1; 言语矫治仪; 1.适用范围及要求 适用于听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫等各类有构音、语音、言语障碍的特殊人群，应用于各级残联康复机构、各级特殊教育机构、各类康复训练机构。 言语障碍矫治仪融实时康复训练与视听反馈技术为一体的言语矫治设备，为各类言语异常的矫治提供了有效的训练手段，提供多个实时的、激发言语产生的声控卡通游戏。 训练提供多种声控游戏，对发声做出实时视觉反馈，吸引儿童训练兴趣，改善儿童发声费力和紧张的情况。提供≥8种发音矫治教育指导介绍，每种介绍都以图文动画相结合的交互方式呈现给治疗师。 2.配置要求 2.1电脑主机：中央处理器：i5及以上处理器，内存：≥8G内存 ，硬盘：≥256G硬盘，无线鼠标，无线键盘。 2.2 显示器：≥20英寸液晶触控屏 2.3 彩色喷墨打印机 2.4操作方式：触摸/点控 3.功能要求 3.1、先进理念和现代化手段相结合，在先进康复教育理念的指导下，融入传统言语矫治的经验，利用现代化科学技术手段，提高特殊患者的康复效果缩短康复时间。利用大量的言语矫治资源进行康复训练，帮助特殊患者逐步建立正确的言语经验；遵循患者言语获得的一般规律，注重特殊患者言语特殊性。利用多媒体电脑提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、増进学习效率，达到训练言语矫治功能的目的。 3.2、“全自动---患者人机对话---治疗师监控微调”的操作模式。 3.3、言语与语言相结合，符合特殊患者生理和心理发展规律，吸收现代康复医学的新理论新技术，融入言语矫治、语言训练的相关内容，将二者有机结合，促进特殊患者的言语与语言发展、提高口语交往沟通能力。 - 软件要求 - 系统介绍 2、康复训练 2.1发音矫治教育： 1.哈欠叹息法 2.咀嚼法 3.鼻音边音刺激法 4.减少硬起音法 5.伸舌法 6.半吞咽法 7.改变响度法 8.建立有效的共鸣; 台; 1. 2; 蓝光硅胶垫; 新生儿暖箱用 - 尺寸：44cm×73cm; 张; 4. 3; 女性骨盆模型; - 女性骨盆模型，骨盆全形：低而宽阔 - 骨盆腔形状：呈圆桶状 - 骨盆上口：近似桶形 - 骶骨：较宽短，弯曲度较小 - 耻骨弓的角度：90-100度 - 耻骨联合：宽而短; 个; 1. 4; 高级难产示教训练模型; - 可演示所有异常分娩的各种情景设置。骨盆狭窄，利用手球充气演示狭窄程度。 - 胎儿的异常胎位摆放，示教难产过程。; 个; 1. 5; 妊娠子宫血管构造软体模型; - 由弹性材质制成的主体，附件包括卵巢、输卵管和阔韧带，主体为一空腔。 - 主体的外表面上彩色丝印有三维仿照人体子宫血管形状和走向的血管。 - 血管凸起在主体的外表面上无切口。 - 倒T切口型，下段纵切口型，切口左侧下延裂型，切口双侧延裂型。; 个; 1. 6; 妊娠四部触诊模型; - 模型材料先进，手感真实。 - 仿真标准孕妇的身体大小。 - 模型可训练≥四步触诊法、胎儿心音听诊、骨盆外部测量、乳房护理等。 - 通过外部皮球可给子宫内注入空气，调节充气量，可使它成为最接近于孕妇人体状态。 - 内部放置仿真的骨骼，可进行真实的骨盆测量、腹部测量。 - 真实的胎心音，胎心音的速度快慢及音量高低可自由调节。 - 胎心音可用木听筒和听诊器听诊和辨认，声音能外放，适合全体教学。; 个; 1. 7; 孕妇分娩机转示教模型; - 剖面直观，按照真人的生理解剖结构进行设计； - 解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓明显。 - 模型由机械传动结构演示分娩中衔接一下降一俯屈一内旋转一仰伸一复位及外旋转一肩娩出等正常机转动作。 - 仿真的产道皮肤，模拟真实分娩情景；胎儿光滑柔软，可辨别卤门。; 个; 1. 8; 膳食宝塔食品模型; - 膳食宝塔营养食物模型（膳食平衡宝塔模型） - PVC材料塑形制成。 - 金字塔外罩由亚克力材料制成，包括：谷类、薯类及杂豆（米饭、面条、馒头、水、面包、玉米、豌豆、土豆）蔬菜和水果，鱼、禽、肉、蛋等动物性食物，奶类及制品、大豆类及坚果食物，油脂类及食用盐。; 个; 1. 9; 母婴床旁护理车; - 规格：（800mm×500mm×780mm，±10mm） - 环保材料; 台; 1. 10; 臭氧仪; 1.臭氧气体浓度：≤3.8mg/L。 2.臭氧水浓度：≥0.75mg/L。 3.臭氧产量：≤800mg/h。 4.雾化率：≥12ml/min 5.工作模式：气、雾、水≥三种 6.冲洗流量：≥0.5L/min 7.冲洗液加热温度范围：18-40℃可调。 8.冲洗出水压力：≥10Kpa 9.治疗定时：5min、10min、15min≥3档。 10.臭氧雾化治疗和臭氧气体治疗可自动切换 11.具有自带尾气回收，消除臭氧残留功能 12.工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m³ 13.随机携带耗材需为仪器厂家配套生产的，经过环氧乙烷灭菌的二类无菌医疗器械。; 台; 1. 11; 宫腔镜治疗镜; 内窥镜： - 视场角：≥60°，视向角：≥12° 2、工作长度：≥300mm 3、插入部外径φD（镜管外径）：φ≤4mm 4、视场中心角分辨力: 4.3C/(°)，允差-10%（上限不计） 5、景深范围 ：2～130mm。 6、视场质量:视场无重影或伪影、闪烁等效应。 7、目镜罩: φ31.75±0.10mm 操作器： 1、内窥镜通道孔径:φ4.1mm，允差范围：0～0.2mm 2、电极通道孔径：φ2.1mm，允差范围：0～0.2mm 3、工作长度：≥180mm 4、手术电极行程L：≥20 5、内窥镜与操作器:配合后锁止可靠轻松自如。 6、密封性能:电切镜的鞘套与操作器，内窥镜与操作器及水阀等各连接处密封良好。 内鞘： - 插入部最大宽度：φ≤8 2、工作长度：≥210mm 3、主通道最小宽度:φ≤8 外鞘： - 插入部最大宽度：φ≤8.8 - 工作长度：≥185mm 3、主通道最小宽度:φ≤8.5mm 4、定位和密封：鞘套与内窥镜或操作器配合插入到位后定位可靠,无松动现象；插入到位后密封良好，做渗水性试验时1min内渗水≤5滴。 5、插入部分外表面质量：插入部分除特殊目的外，没有任何可能引起安全伤害的存在。 6、鞘套的冲洗接头具有通水功能。 高频连接线： 1、工作长度：3000mm±200mm 2、连接可靠性：高频连接线插头和手术电极连接可靠 。 3、高频连接线与手术电极具有良好的导通性能，阻抗值≤3Ω。 照明用光缆： 1、工作长度：≥2500mm 2、最小可弯曲半径为≥13cm ，光缆在经受被弯曲至最小可弯曲光透过性能≥90% 3、电切镜具有灌流结构，流量≥300mL/min。 电气安全性能：应符合YY/T 0619-2017中4.9.1的要求：内窥镜的电气安全性能要求应符合YY 0068.4-2009的要求。 4、内窥镜与医用电气设备互连使用的安全要求应符合相关规定的要求。 内窥镜与手术电极互连电气安全应符合GB 9706.19-2000的要求。; 台; 1; 11. 12; 低温等离子体多功能手术系统; - 主机与刀头（电极）须同一个品牌，适用范围： 膝关节镜手术：半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术、外侧支松解术、韧带肌腱皱缩。 肩关节镜手术：肩峰下减压、冻结肩松解、肩袖切除术、滑囊切除术、盂唇撕裂伤、肌腱清理。 腕肘踝镜下手术：腕三角纤维软骨复合体、韧带肌腱热凝术、关节软骨成形术、矶肌腱打孔。 技术参数 1．主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≥7.0英寸LED液晶显示屏。 2．触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时等功能；功率≥300W。1-8档可调。 3．主机：主机具有≥2种工作频率：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。 4. 等离子体止血、消融温度40~60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40~70℃。 5. 双极或多极设计，不用负极板。 6. 主机和刀头均有芯片，插入不同的刀头主机自动输出相应的功率档位。 7. 全智能数字控制电路，≥四种功能： 7.1具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小。 7.2具有功率档位消融深度程控技术。 7.3具有自动识别≥三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。 7.4具有各种手术刀头识别和保护功能。 8. 使用双脚踏控制消融、止血、切割、剥离手术。; 套; 1. 13; 等离子体手术刀头; 1.刀头有单独的注册证。 2.刀头种类：双极柱状直型刀头，最细可达到1.2mm-4.0mm消融刀头。 3.刀头进口合金钛钢耐磨材料，激光焊接技术。 4.可根据手术的需求定制个性化的刀头。; 个; 1; 13. 14; 关节镜; - 规格尺寸 1.1视场角：≥75° 1.2 视向角≥30° 1.3工作长度：≥155mm 1.4最大插入外径（镜体外径Φ≤4mm） - 关节镜光学性能参数 2.1工作距离≥25mm 视场角≥75° 视向角≥30° 视场中心角分辨力≥3.55 景深范围3~100mm; 台; 1. 15; 双阀镜鞘; - 规格尺寸：双阀镜鞘D L 6±0.5 155 - 配合性能 镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，进出镜鞘自如，无卡滞。 - 具有锁止性能 - 水阀密封性能良好，在1min内渗水≤5滴。 5. 外观：器械焊接部位牢固，焊缝平整，无虚焊、脱焊、堆焊的等现象。 6.器械应具有耐腐蚀性能。; 台; 1. 16; 内镜储存柜; 1、内胆：内胆尺寸≥1800*600*400mm。 2、外罩：无拼接缝隙 3、容量：单门悬挂，可悬挂≥6条内镜 4、材质要求：采用复合性材料，内镜储存状况需完全可视，亚克力可视门。 5、储存方式：直挂式 6、悬挂架：采用透明亚克力复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板。 8、固定方式：固定采用上中下三层定位。 9、门密封：要求门密封性好，隔绝柜外空气，保证内镜不受外部空气二次污染 10、控制器：要求一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示。 11、显示屏显示内容：风机循环通风时间、紫外线杀菌时间 12、功能要求：可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止； 可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数；实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制； 13、风机：电容式轴流风机，节能环保。 14、循环方式：两个风机采用一进风一出风方式运行，内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥 15、紫外线灯：消毒; 台; 1. 17; 内镜转运车; 1.车体使用全钢质结构， 2.表面喷塑处理，两层盘式装载， 3.四方向旋转脚轮，带脚轮锁 4.承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械。; 台; 2. 18; 内镜清洗工作站; 1 材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型 2板材厚度≥5mm。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗 3 清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度。防止台面无积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，前端设计具有半径≥100mm的大圆弧。 4干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计具有半径≥100mm的大圆弧。 5背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型。 6浸泡槽盖： 6.1采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄。 6.2板材厚度≥4mm。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 6.3槽盖开关采用脚踏开关控制，自动打开或关闭。 6.4动力机构采用静音电动推杆，开或关时间≤4s，开盖角度≥45°，角度可调。 6.5槽盖动力臂采用铝材质，表面喷珠氧化处理。 7 清洗槽内径左右长度：≥500mm； 8 柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。 9 柜门采用彩色钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，柜门自动闭合到位。（提供相关证明材料） 10柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供证明材料） 11具有管道自身消毒功能 可对终末漂洗用水管道定期消毒。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。（提供证明材料） 12全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注水注气系统采用分离式设计，具有脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换。系统采用“一次性”注水，压力0.2～0.3MPa，注气压力≤0.16MPa。（提供证明材料） 13全自动循环灌注主机要求： 采用隐藏式后置设计，一键式操作，注液注气系统采用分离式设计，具有脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，系统采用循环注液，，压力0.2～0.3MPa，注气压力≤0.16MPa。（提供证明材料） 14 控制器要求： 采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。 - 医用洁净气源: 医用级洁净气源，二类医疗器械，集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，为设备提供高质量洁净气源。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度≤0.01微米，噪音≤60dB，容积流量≥150L/min；具备自动排水功能。（提供注册证，提供证明材料） 16中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器,可调范围0.15～0.6MPa,为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，（提供证明材料）17 供气管路：专用知名品牌气动部件，耐压≥15kg。 18 高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备≥八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换。适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa 19 高压气枪材质及功能要求： 枪体采用SUS304不锈钢，配备≥二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。; 套; 1. 19; 肌电图诱发电位仪; - 放大器技术参数 1.1一体化设计，网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池； 1.2双脚踏开关； 1.3≥四通道放大器，带可伸缩悬臂支架； 1.4放大器每个通道提供≥两种导联线接口； 1.5输入阻抗≥2000兆欧； 1.6输入短路噪声：≤0.7μVrms； 1.7共模抑制比：≥120dB； 1.8灵敏度：≤0.01μV； 1.9输入信号范围：1μV – 10mV； 1.10接口技术：USB； 1.11采样率：≤200KHz； 1.12扫描时程：1ms-6000ms； - 刺激器技术参数 2.1两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出 2.2恒流源、短路及过载保护 2.3刺激速率：0.05 ～ 50 次/秒 2.4刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms 2.5刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串 2.6输出脉冲幅度：0 - 100mA 2.7输出脉冲宽度：50 – 1000μs 2.8输出短路电流：≤120mA 2.9最大输出电压：≤350V - 功能要求 3.1体感诱发电位； 3.2神经传导：包括多节段传导、重复电刺激、H反射、皮肤交感反应、运动传导速度、感觉传导速度、F波、瞬目反射等。 3.3肌电图：针肌电图包括插入、静息、全自动运动单位电位定量分析、干扰相分析、震颤检测、波形回放；表面肌电图包括sEMG、RMS及波幅等分析。 3.4表面肌电图：RMS、sEMG、iEMG等，并具有含波形回放分析等功能； 3.5中文报告软件 3.6病人数据库管理软件 ▲3.7可定制检查方案 3.8常用报告模板 ▲3.9检查项目管理器 - 计算机要求 4.1双核主机，内存≥2GB，固态硬盘； 4.2液晶显示器：≥19寸液晶显示器； 4.3打印机：黑白激光打印机；; 台; 1. 20; 脉冲点阵CO2激光治疗仪(核心产品); 技术参数： 1、激光波长：10.6µm 2、激光器：二氧化碳激光器 3、导光系统：≥7关节精密加长导光臂(扭簧/重锤可选） 4、激光器功率：≥40W 5、输出功率：终端输出功率1~30W每1W步进可调 6、指引光系统：650nm红色半导体激光，功率≤5mw可调光路校准 7、光斑直径：F=100焦距 ≤0.2mm ；F=50焦距 ≤0.1mm； 8、最小脉宽：0.1ms，且脉宽可调 9、激光输出方式：连续、脉冲、重复脉冲、调制脉冲、点阵扫描 ▲10、点阵扫描：高精度点阵扫描系统 扫描方式：无序扫描/ 顺序扫描 / 中分扫描； 扫描面积：最大20X20mm2 （每1mm可调）； 单点能量：1mj~300mj 分档可调 点阵密度可调；重复次数可选 ▲11、点阵TIP治疗头：具备≥3个独立尺寸的TIP治疗头，TIP头规格：100μm（±20%）、300μm（±20%）、500μm（±20%） ▲12、点阵输出图形：正方形、矩形、圆形等多种图形可选，且可自定义图形。 - 脉冲方式：1、脉冲间隔：1-999ms；2、单脉冲：1-999ms；3、脉宽：0.1ms~9.9ms 超脉冲：调制频率1000Hz 14、手术控制：防水脚踏开关（IPX8）及以上 15、排烟系统：内置吹烟系统 16、具有安全互锁、开机自检自控、文字声音双报警，能量互补等功能 17、温度监测：具备智能温度监测系统 18、冷却方式：水冷 ▲19、电磁防护：通过EMC电磁兼容性检验 ▲20、系统控制：≥10英寸真彩人机界面，微电脑控制系统，具有参数修正、光路修正、功率校正等、工作状态显示等功能及升级接口。软件版本终身免费升级。; 台; 1. 21; 声导抗; - 功能要求 1.1、鼓室图测试。 1.2、镫骨肌反射测试。 1.3、声反射潜伏期测试 1.4、声反射衰减测试。 1.5、完整/穿孔咽鼓管功能测试。 1.6、快速测试：可生成≥2个由用户编程的快速测试，测试时间≦60s。 1.7、有“实时视图”功能。 1.8、≥10.4英寸操作面板，≥7英寸触摸屏+触摸按键双控操作模式 1.9、探头手柄内置控制灯和开关，可直接进行测试、切换测试耳。 1.10、具有自定义快速测试模式 - 技术参数： - 探测音：226Hz（85dB SPL） 678Hz（85dB SPL）； 800Hz（75dB SPL）； 1000Hz（75dB SPL）。 2、声导纳（声顺）测量容积范围： 2.1、测量平面鼓室图为0.2cm3～5cm3； 2.2、对于外耳鼓室补偿图，为0cm3 ～2 cm3 3、鼓室图测试（自动、手动）： 3.1、最大测压范围：-600 ～ +400 daPa； 3.2、蠕动泵加压速率：200daPa/s±50daPa/s 可选：15,50,100,200,300,400,600 daPa/s； 3.3、测试模式：声导纳（Y）、声纳（B）、 声导（G）； 4、同侧/对侧镫骨肌反射测试（自动、手动），声衰减测试（自动、手动），声反射潜伏期测试 5、咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）： 5.1、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法； 5.2、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法,测试时间和鼓室压范围可调。 6刺激声频率和声强： 声强步进值：5dB。 6.1、同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，最大声强110dB HL； 可选：6000Hz，BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激， 6.2、 对侧: 500Hz，1000Hz，2000Hz， 4000Hz最大声强110dB HL（插入式耳机）。 可选： 250Hz，3000Hz，6000Hz，8000Hz，BBN，LPN，HPN，无刺激，最大声强120dB HL。; 台; 1. 22; 眼科AB超; A超 1、探头频率：10MHz 2、测量范围：15-40mm 3、测量精度：≤±0.04mm - 眼睛类型：晶体眼、致密白内障、无晶体眼、人工晶体眼 - 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度，自动计算标准差 6、人工晶体计算：SRK-II、SRK-T、Holladay、Binkhorst-II、Hoffer-Q、Haigis、SCDK等任意两组公式对比计算，双眼同时显示计算结果 7、自动生成A超报告，直接A超和IOL数据报告输出 B超 - 探头频率：10MHz 2、扫描方式：数字电机驱动扇形扫描 3、探测深度：≥60mm≥十档可变 - 曲线选择：Log、Line、S 5、显示方式：B、B+B、4B、B+A、A 6、动态回放：128幅/12秒，逐帧或单帧 7、自动生成图文并茂诊断报告，直接B超或B+IOL数据报告输出 8、内置超声影像工作站 9、内置存储器，B超图像≥1000幅,A超数据≥2000例，可外接鼠标 10、台式和便携一体化模具设计。; 台; 1. 23; 裂隙灯前置镜; 视野：静态视角≥90°，动态视觉≥120° 放大率：影像0.75倍，光斑放大率1.33倍。 工作距离：5mm 有效孔距：20mm 材质：玻璃 波段：宽波段; 个; 1. 24; 手术床配件一套; 封闭头圈：中号1个 俯卧面部保护垫：中号1个 肩架、支身架：2个（方型夹持器） 侧卧位腰托架：2个（方型夹持器） 上肢手术台：1个 通用头枕：25×23×6cm 3个 右足板：1个（方型夹持器） 左足板：1个（方形夹持器）; 套; 1. 25; 呼吸震荡排痰仪; - 适用范围：用于促使患者肺深部分泌物向主气管转移和呼吸道分泌物的清洁； 2.组成与使用 2.1 设备的组成：系统由可以充气的背心、两条气管、小型空气脉冲发生器、无线遥控器等组成； 2.2 工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生每秒钟≤20次的轻微压迫和释放循环； 3.硬件技术要求 3.1 操作方式：硅胶按键，每个参数变量的改变，具有单独的按键与其对应； 3.2 一体式便携提手； 3.3 手提便携，可选配移动推车； 3.4 双重电源开关； 3.5 配备无线遥控器，可以调节所有参数：频率、强度、时间、暂停/运行均可无线控制。 4. 技术参数 4.1 显示方式：液晶显示屏，主菜单显示所有工作模式，工作中只显示已设定工作模式； 4.2 频率范围1Hz—20Hz连续可调，步距1Hz； 4.3压力范围：0.3kpa—4.5kpa，按照1—15个等级进行调节，步距0.3kpa； 4.4时间范围：0-99min连续可调,步距1min; 4.5具备一种手动模式、四种自动模式和两种自定义模式；四种自动模式包含常规的儿童模式、成人模式、老人模式、重症模式，一键启用轻松治疗； 4.6 工作模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s 时间内达到预设参数； 4.7 自行设定工作参数，在下次调整前自动保存，并存储数据，可以一键调用； 4.8 手动模式和自定义模式所有参数均可调节修改； 4.9 治疗时间到达后或点击“停止”键停止运行，并自动放气泄压； 4.10 工作时间自动累计，数据界面可显示当前设备总运行时间.; 台; 1. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起25个日历日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 货到安装调试完毕 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 终验合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 质保一年无质量问题、无索赔争议的情况下 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

符合国家相关规定验收标准；验收合格。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

一年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

：一、违约责任 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同 的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身 的财产损失以及由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 二、 解决合同纠纷的方式 1、合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履 行相应的手续。 2、合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉 讼。

### 3.5其他要求

/

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效； | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证） | 投标函 法人授权函格式 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 企业资质 | 投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或二类医疗器械经营备案证； | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 财务状况报告 | 须提供近3年任意一年度的财务报表或具有财务审计资质的单位出具的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或银行出具的资信证明； | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供上一年度至今已缴存的至少一个月的有效社会保障资金缴纳证明资料。依法不需要 缴纳社会 保障资金的单位应提供相关证明材料。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 供应商信誉要求 | “信用中国”网站和“中国政府采购网”为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查 实在投标 截止 时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府 采购严重违法失信行 为记录名单，其投标为无效 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 投标声明 | 供应商参加采购活动近三年内经营活动中无重大违法记录声明； | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 法人授权函格式 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术方案1 | 投标产品的技术指标、全部满足并按招标文件要求提供相关功能证明材料的计30分；带“▲”参数负偏离 一项扣2分，非“▲”参数负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注：须提供“▲”参数的须提供相应证明材料经评审专家审定得分，未提供证明材料不计分。 | 30.0000 | 主观 | 技术方案 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术方案2 | 设备的供货、安装、调试措施完善，确保产品质量，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供产品安装服务，能保证产品的顺利使用。内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的得7-10分；内容笼统，描述简单，可行性一般的计3-7分；未提供方案或方案不清晰的计0-3分。 | 10.0000 | 主观 | 技术方案 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术方案3 | 产品具有节能、环保、自主创新的、提供相关证明文件等资料。根据情况计0-2分。 | 2.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 技术方案 |
|  | 技术方案4 | 产品供应渠道正常，无假货、水货，无不良市场反馈，手续合法有效、无产权纠纷。投标人提供产品渠道合法的证明文件，根据资料的完整性计0-5分。 | 5.0000 | 主观 | 技术方案 商务应答表 |
|  | 履约能力1 | 以合同的形式提供投标人2021年1月1日至今类似业绩，每提供一份计2分，计满6分为止； | 6.0000 | 客观 | 商务应答表 履约能力 |
|  | 履约能力2 | 项目实施过程中的质量保证措施，根据情况计0-4分为止。 | 4.0000 | 主观 | 履约能力 商务应答表 |
|  | 售后服务方案及培训 计划1 | 售后服务机构健全，提供相关材料证明，根据情况计0-5分； | 5.0000 | 主观 | 商务应答表 售后服务方案及培训计划 |
|  | 售后服务方案及培训计划2 | 有具体可行的售后服务承诺、质量保证承诺，根据情况计0-4分； | 4.0000 | 主观 | 售后服务方案及培训计划 商务应答表 |
|  | 售后服务方案及培训计划3 | 有切实可行的培训计划，保证用户能熟练操作维护和正常使用，根据情况计0-4分。 | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 售后服务方案及培训计划 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：法人授权函格式

详见附件：技术方案

详见附件：售后服务方案及培训计划

详见附件：履约能力

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：供货合同.docx