## 智能采血管理系统参数

- 配置要求

| 序号 | 项目名称 | 配 置 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 智能采血管理系统：1套 | 落地式智能采血管理系统 | 2套 | 一拖二，可满足4个采血窗口使用 |
|  |  | 智能采血叫号系统 | 1套 |  |

- 详细技术要求

（一）落地式智能采血管理系统

1.设备可实现全自动选管贴标，采血人员可使用扫描器识别患者条码，针对项目信息，智能抓取所需试管并将标签规范黏贴至试管上。

2.单台仪器两侧均具备出管口，1 台仪器可为两个窗口备管；且为落地式，即仪器直接放置于地面，无需放置于桌面或储物柜上，非桌面式或台式产品。

3.单台设备试管容量≥800支，即：单个窗口可用试管≥400支；试管贴标处理速度≥1000支/小时，即平均出管速度3.6s/支。

4.支持同时装载≥18种不同类型的试管，同一种试管可放置在多个试管仓，可灵活调配试管比例，支持不停机加管。

5.采用机械下压式取管或电磁铁释放落管，确保试管状态全程可控，非搓板式、拔轮式或机械抓手式的取管方式，避免取管失败或试管状态不可控的情况。

6.采血管装载：滑道式试管道加管，试管呈垂直有序排列状态，确保取管成功率；配专用加管工具，确保快速灵活加管，支持不停机加管；非试管仓平铺、无序倒入试管和非整板式加管。

7.采血管装管为从仪器侧后方装管，非仪器顶盖上方装管，仪器整个顶盖完全平整，且无任何仓门开口或其他破坏平整性的部件，非高低阶梯式，可当侧桌使用，放置日常采血工作常用工具。

8.单根试管逐一出管，即贴一根试管出一根试管，出管过程中出管口具有灯光闪烁提示，以便判断出管完成进度。

9.单台设备内置热敏打印模块≥3个，设备打印模块可整体取出放置在桌面进行快速换纸，同时可快速替换提前装好打印纸的打印模块。

10.持直径12~13mm，长度：75~110mm各品牌普通真空采血试管。

11.支持即到即打即贴的方式实现即时贴管，亦可实现提前预贴管。

12.具备寻边定位功能，可智能检测试管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；可设置贴标高度及横向贴标起始位置。

13.具备试管余量检测功能，可实时显示各试管道剩余试管数量，余量探测精确到支，实时显示试管余量并在试管不足时报警。

14.标签输出格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆，可以精确调整字符或条码的位置，并控制打印方向。

15.支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7、UPC-A、UPC-E；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。

16.根据设备故障情况，具备分级详细报警功能，并能指导用户处理故障。

17.软件系统满足门诊日常采血工作的功能要求，其中包含信息系统接口模块、相关数据处理模块、设备管理模块、数据统计模块等。

18.可显示患者的基本信息和所需采集的标本项目，可勾选患者本次采集所需打印贴标的标本项目，支持异常标签复制/重打。

19.具备操作人员登录功能，系统具备工作量统计分析、项目统计分析、采血时间统计分析等，通过数据分析优化采血流程。

20.每个采血位标配一套终端信息处理设备，可显示当前患者信息，采血信息、工作量统计等，方便护士及时查看。有网络接口，具备联网功能，能够与医院的LIS系统连接，支持双向数据传输。

21.随机配备条码扫描器和回执单打印机，采血人员可使用扫描器识别患者条码信息，同时支持一维码、二维码识别。

（二）智能采血叫号系统

- 支持自助取号，支持身份证、医保卡、就诊卡、一维、二维码等各类方式取号。

- 支持有序叫号，可按国家照顾政策要求区分队列，优先叫号。

- 支持多种方式实现与医院LIS/HIS系统数据信息对接。

- 可根据不同医院实际采血流程和需求拓展相应功能。

- 提高叫号采血效率，提升医院信息化服务质量。

- 取号类型：自助取号/窗口取号。

- 扫码取号：支持一维码（患者信息条码）、二维码，纸质码、屏幕码均可识别。

- 刷卡取号：身份证、医院就诊卡、社保卡等多种卡片。

- 智能分组：对符合国家照顾政策要求的特殊人员凭有效身份证件可到相关窗口取号并优先叫号。（如老幼、孕妇、残疾人、军人等）

- 一键叫号：依据医院采血流程个性化配置叫号规则。

- 重呼叫号：支持同一患者多次语音呼叫。

- 直呼叫号：特殊情况可指定患者叫号。

- 实时显示：采血窗口实时显示当前总队列排队信息。

- 窗口配置：根据排队情况设置窗口叫号类型。（普通号、老人号、儿童号、照顾号等任意搭配）

- 随时启停：采血窗口可随时开启和暂停叫号服务。

- 过号处理：过号患者可根据医院需求进行相应处理。

- 配置功能：可配置叫号内容、语音语速、音量等，并可配置屏幕显示内容及字体等。

- 配采血自助取号机：实现患者自助取号报到。

- 配窗口叫号屏幕：≥43寸液晶显示屏，可显示当前采血窗口叫号信息等。

- 配等候队列屏幕：≥65寸液晶显示屏，可显示当前患者排队信息及过号患者信息等。