碎石机技术（1台）参数

一、波源系统

1.聚焦点压缩声压峰值	20MPa～55MPa

2.聚焦点压力脉冲宽度	≤1µs

3.聚焦点压力脉冲上升时间	≤0.5µs

4.聚焦点冲击波聚焦范围	径向±6 mm     轴向±40mm

5.聚焦点与反射体上端口平面距离	135mm

6.碎石电压	8kV-15kV

7.电磁筒寿命	≥100万次

8.高压冲击波电源

- 二、拖动系统

1.定位装置最小位移≤1mm。

2.控制台及治疗床为一体化，PLC编程控制器，触摸屏操作台，带遥控功能；具有平面二维运功功能：床前后（X）198mm；床左右（Y）110mm ；误差＜±5mm 。

3.主机的反射体可随C形臂上下运动和作球面运动，同时反射体可在210º（顺时针15°，逆时针195°±2°）范围内旋转到治疗床上方进行碎石治疗。

4.电磁式具有自动排气、水冷却及自动循环系统。

三、定位系统

1.B超定位装置： 环焦点旋转，电动伸缩探头B超定位装置；

2.实际焦点与监示器定位标志偏差≤3mm。

3.B超探头中心延线与聚焦点径向误差<±2mm。

4.B超探头表面与聚焦点测距误差≤±2mm。

四、彩色多普勒超声技术规格

# 1.产品名称：便携式彩色多普勒超声系统

# 2.用途说明：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、经直肠、超声引导下碎石等全身超声应用。

# 3.系统技术规格及概述：

## 主机成像系统

- 显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30°

- 主机可支持同时激活探头接口数2个，相互通用

- 标配：凸阵探头一把

- 二维灰阶成像部件

- 频谱多谱勒显示及分析系统，彩色多谱勒超声波诊断部件，多谱勒能量图

- 回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析

- 空间复合成像技术，二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

- 系统集成设计，便携性强。

## 二维灰阶成像单元

- 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，

- 发射声束聚焦：发射≥8段，最大显示深度:≥35cm

- TGC: ≥8段

- 动态范围: ≥200，可视可调，提供图片证明）

## 彩色多普勒

- 多普勒频率≥2段可视可独立调节

- B/Color双幅实时显示

- 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

## 频谱多普勒

- 包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF

- 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

## 测量和分析

- 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

- 可实现外周血管、妇科/产科专用测量及分析

- 多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）

- 可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

## 图像传输与存储单元

- 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描

- 输出: 复合视频, S---视频，VGA，支持数据无线传输

- 4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备

- 1TB内置硬盘

- 多功能车

- 碎石机配置清单

- 1.操作台及治疗床为一体		1台

- 2.主机		1台

- 3.波源控制系统：圆筒式电磁波源    	1套

- 4.B超定位装置        	1套

- 5.高压冲击波电源		1套

- 6.水囊（硅胶）		2只

- 7.专用工具		    1箱