数量：2台

主要使用功能及技术参数要求：

1、用于对成人、小儿、新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

2、后备电池使用时间：≥90分钟。机架：带推车、抽屉、刹车装置。

3、三气源

（1）氧气O2：在供氧≤190Kpa时报警。

（2）空气Air：可用于氧浓度调节。

（3）笑气N2O：氧笑比例控制阀，线性控制阀保证氧浓度高于 21%，并且保证氧流量≥ 200 mL/min。

4、流量计：机械式流量计或电子显示流量计。

5、挥发罐：

（1）同品牌七氟醚挥发罐。

（2）挥发罐温度补偿范围：18ºC - 35ºC。

（3）装满麻药时，挥发罐也可以运输，无需排空转运，转运时可任意角度放置，终生免维护。

6、呼吸回路

（1）模块化呼吸回路，所有模块可以耐受≥134ºC高温高压消毒。

（2）标配回路加热装置防止回路积水（非冷凝水收集装置）。

（3）所有传感器及连接电缆内置在回路内。

（4）小的二氧化碳吸收罐。

- 所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装:不含相交,避免过敏反应。

7、呼吸机：

（1）气动电控或电动电控活塞式呼吸机，供气故障时可抽取室内空气继续工作。

（2）提供辅助/控制通气，通气模式：容量控模式，压力控制模式，手动通气、电子PEEP。

（3）潮气量设置范围：容量控制模式下≥20ML，具有自动补偿功能

- 呼吸频率：4-60次/分钟。

（5）最大吸气流速：≥75 l/min。

（6）呼吸比：4：1到1：4。

（7）压力限制范围：0-99cmH2O。

（8）PEEP范围： 0-1-2-3-4-20cmH2O，连续可调。

- 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。

8、数位和波形检测：

（1）潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）实时呼吸波形描记。

- 报警参数：气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。

9、传感器：

- 高精度流量传感器，误差正负5%。

- 流量传感器经久耐用，养护方便

（3）配10只流量传感器。

10、风箱：小儿麻醉不用更换风箱。

11、主机显示屏：全中文操作界面，设置参数和监测参数，波形同屏显示。