**标书编号：HYX-ZFCGAK-2024024**

**岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目**



**招标文件**

**采购单位：岚皋县中医医院**

**代理机构：华优信项目管理有限公司**

**日 期：2025年03月**

**特别提醒**

**1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。**

**2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。**

**3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。**

**4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”：（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），**

**投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。**

**5、开标签到**

**投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前10分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。**

**6、注意事项**

**（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。**

**（2）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。**

**（3）投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。**

**（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。**

**（5）后附不见面开标的详细操作手册**

**目 录**

[第一部分 招标公告](#_Toc27013)

[第二部分 投标人须知前附表](#_Toc23343)

[第三部分 投标须知](#_Toc28530)

[第四部分 招标内容及要求](#_Toc31827)

[第五部分 合同主要条款](#_Toc10341)

第六部分 投标文件格式

**第一部分 招标公告**

**项目概况**

岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）获取招标文件，并于2025年04月16日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：HYX-ZFCGAK-2024024

项目名称：岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：537000.00元

采购需求：

合同包1(岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目)：

合同包预算金额：537000.00元

合同包最高限价：537000.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量**  **（单位）** | **技术规格、**  **参数及要求** | **品目预算**  **(元)** | **最高限价**  **(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字脑地形图仪、超声经颅多普勒血流分析仪、胰岛素泵、生物反馈神经肌肉刺激治疗仪、数字式医用红外热像仪、电子阴道检查镜、身高体重测量仪各1台、等离子体空气消毒机2台 | 1(批) | 详见采购文件 | 537000.00 | 537000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后10个日历日内安装调试完毕并交付使用。

**二、申请人的资格要求：**

**1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;**

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

合同包1(岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，投标人应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

**3.本项目的特定资格要求：**

**合同包1(岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目)特定资格要求如下:**

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2024年02月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2024年02月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；

（6）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证 (投标产品须在其经营范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证 (投标产品须在其生产范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

（7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

**三、获取招标文件**

时间：2025年03月26日至2025年04月02日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0.00元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2025年04月16日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.需落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④《财政部国家发展改革委关于印发（节能产品政府采购实施意见）的通知》（财库〔2004〕185号）；⑤《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑥《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑧《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑨《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑩《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑪《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑫《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。⑬其他需要落实的政府采购政策。

2.报名须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；2.本项目采用电子化投标及不见面开标系统，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；3.电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；4.请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：岚皋县中医医院

地址：岚皋县城关镇四坪路12号

联系方式：13259391856

2.采购代理机构信息

名称：华优信项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区兴科明珠小区28号楼2902室

联系方式：18909150746

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：18909150746

华优信项目管理有限公司

2025年03月26日

# 第二部分 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
|  | 采购单位 | 岚皋县中医医院 |
|  | 代理机构 | 华优信项目管理有限公司 |
|  | 项目名称 | 岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目 |
|  | 采购内容 | 数字脑地形图仪、超声经颅多普勒血流分析仪、胰岛素泵  生物反馈神经肌肉刺激治疗仪、数字式医用红外热像仪、电子阴道检查镜、身高体重测量仪各1台，等离子体空气消毒机2台 |
|  | 最高投标限价 | 小写：537000.00元  大写：伍拾叁万柒仟元整 |
|  | 交付期 | 交付期为合同签订之日起10个日历日； |
|  | 服务地点 | 采购人指定位置 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 报价方式 | 总价（单位：元） |
|  | 投标人资质要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；  （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；  （3）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；  （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；  （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2024年02月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2024年02月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；  （6）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证 (投标产品须在其经营范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证 (投标产品须在其生产范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；  （7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。 |
|  | 是否接受联合体  投标 | 不接受联合体投标。 |
|  | 现场踏勘 | 自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。 |
|  | 响应文件份数 | 线上电子响应文件（★.SXSTF）壹份 |
| 14 | 投标保证金 | 不收取（安财采管【2022】4号） |
| 15 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 16 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 17 | 编制要求 | 供应商必须按照招标文件规定的内容和格式填报“投标文件”，并编制目录，且逐页连续标注页码。 |
| 18 | 是否退还  投标文件 | 否 |
| 19 | 核心产品 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗仪  数字式医用红外热像仪 |
| 20 | 开标时间和地点 | 时间：2025年04月16日上午09时00分（北京时间）  地点：安康市公共资源交易中心 305 开标室  （安康市汉滨区香溪路8号） |
| 21 | 评标委员会的  组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：从陕西省政府采购网评审专家库（安康市本级）中随机抽取。 |
| 22 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数为3名 |
| 23 | 投标有效期 | 90日历天（从提交响应文件日起计算） |
| 24 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 25 | 评审小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。 |
| 26 | 付款方式 | 1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的40%作为预付款；  2.设备到场，全部安装、调试完成，验收合格交付使用无任何问题后， 乙方开具正式发票后，甲方支付给乙方剩余全部款项。 |
| 27 | 结果公示 | 公示媒介：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省安康市）  公示期限： 1个 工作日 |
| 28 | 质保金 | 无（安财采管【2022】14号） |
| 29 | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 |

**第三部分 投标须知**

**一、名词解释**

1、采 购 单 位：岚皋县中医医院

2、监 督 单 位：岚皋县财政局

3、招标代理机构：华优信项目管理有限公司

4、招标文件：招标文件与投标文件的统称

5、供 应 商：参加本次招标活动的投标单位

**二、招标文件**

1、招标文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都作出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件的修改

3-1、在投标文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。

3-2、招标文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3-3、为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改内容进行研究，招标代理机构可以酌情延长投标文件递交截止日期。

4、投标人必须从招标代理机构购买文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次投标使用。

5、本文件的解释权归招标代理机构。

**三、投标要求**

**1、投标内容：岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目**。

**2、投标要求：**

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2024年02月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2024年02月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；

（6）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证 (投标产品须在其经营范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证 (投标产品须在其生产范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

（7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

**3、投标文件的编制：**

3-1、投标文件必须根据招标组织单位发售的投标文件格式编写，对招标文件做出实质性响应。

3-2、投标报价：**最低报价不是中标的唯一依据。（请注意仔细阅读此项）**

本项目的投标报价采用本须知前附表规定的承包方式进行报价。

报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据企业自身情况自主做出的投标报价。

投标报价应包括包括完成本项目所要求的服务的全部以及分摊在报价中的风险费用、其它、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用在内的一切费用，应计入报价，应计未计部分视为全部计入。投标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政府性变化因素而变动，投标人在计算报价时自行考虑风险系数。投标报价不得超过采购预算，否则按无效文件处理。

本投标报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的企业，可根据本单位的成本、管理水平，并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素，在确保服务周期、质量的前提下，进行自由竞争报价。

3-3、报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。

4、投标费用自理。

5、投标文件有效期为自投标之日起九十个日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

**四、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）**

1、关于需要特别提醒供应商的内容

1-1、本项目采用电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

1-2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

1-3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、关于报名

2-1、下载须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2-2.报名确认：请在文件发售时间以内将网上报名成功回执单、法人授权书、被授权人身份证、营业执照（复印件加盖公章）在代理机构处进行投标登记，确认完成报名流程，否则报名无效，确认完毕后方可下载文件；

2-3、未完成网上报名成功的或未经采购代理公司报名确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

2-4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

2-5、电子竞争性招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

3、关于文件的制作和签名

3-1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。

3-2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子竞争性招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子竞争性招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子竞争性招标文件（★.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性招标文件（★.SXSCF），使用旧版电子竞争性招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子竞争性招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[ 服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http：//www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http：//www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

4、关于响应文件递交与解密

4-1.文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（★.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4-2.文件开启与解密

4-2-1采购代理机构组织招标、文件开启、评审工作，招标整个过程接受监督部门的监督。

4-2-2 采购代理机构在规定的时间和地点组织招标，参加投标的供应商授权代表在开标前10分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席。

4-2-3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

4-3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形

**五、招标机构及职能**

1、招标代理机构组织招标、评审工作，整个招标过程接受相关部门的监督和管理，招标代理机构在规定的时间和地点组织投标，供应商须提前登录安康市公共资源交易网不见面开标大厅进行签到以证明其出席。

2、为确保投标工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会由采购单位代表及有关专家组成，评标委员会成员在陕西省政府采购专家库中随机抽取。

评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

2-2、要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

2-3、按照招标文件的要求和投标办法进行评审，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2-5、参与评标结果报告的起草；

2-6、配合招标代理机构答复供应商提出的质疑；

2-7、配合财政部门的投诉处理工作。

3、评标委员会的职能：

（1）审查参加投标的供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。

（2）与各供应商就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中的投标报价、同类业绩、商务响应、施工方案等进行投标。

（3）依据招标文件，并视投标情况，确定进入最终评审的供应商。

（4）排序推荐侯选中标单位。

（5）协商处理招标过程中出现的其它相关问题。

**六、招标评审办法及内容**

1、招标评审原则：

1-1、评标委员会遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。

1-2、采用同一程序和标准对供应商进行评估。

2、符合性和有效性审查：依据招标文件的要求，对各供应商的响应文件的符合性和有效性审查。符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。

**符合性审查标准：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符  合  性  审  查 | 供应商名称 | 与营业执照等证件名称一致 |
| 响应文件签署盖章 | 响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。 |
| 响应文件组成及格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
| 投标报价 | 同时满足以下条款：  （1）投标报价符合唯一性要求；  （2）第一次投标报价表填写符合要求；  （3）报价货币符合招标文件要求；  （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |
| 投标内容、投标有效期 | 符合招标文件规定 |
| 交付期、  产品质量 | 符合招标文件规定 |
| 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

**投标文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：**

2-1、投标文件没有按招标文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。

2-2、投标文件没有加盖单位公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

2-3、供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。

2-4、供应商所提交的供货方案内容及服务质量不能满足要求，出现重大负偏差，谈判后仍不能满足要求的。

2-5、投标文件的商务响应与招标文件要求不一致（交付期、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件，谈判后仍不能满足要求的。

2-6、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

2-7、违反《政府采购法》有关规定和投标纪律的。

**3、有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：**

3-1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

3-4不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5不同投标人的响应文件相互混传；

**3-6在电子评标过程中，对各投标人电子投标文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。**

4、投标文件出现下列情况，修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；

5、招标程序：

招标的全过程分为公开唱标、供应商资质审查、符合性审查、综合评审等阶段。

**6、评标办法及内容**

采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。具体评审因素和分值如下**。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| 1 | 价格  (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×30符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的 |
| 2 | 技术参数的响应程度  (22分) | 投标产品技术参数清晰、明确，满足或优于招标要求。根据技术参数响应程度 (提供投标产品检测报告等作为技术条款的证明文件) ，由评标委员综合评审，每偏离一个★项扣4 分；非★项每偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 产品功能配置  ( 10分) | 由评标委员会横向比较，综合评审：  1 、所响应产品选型合理、性价比高、配置齐全、整体功能完备且满足使用要求、提供了响应产品技术支持文件 (提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料) ，有“详细的生产厂家及产地配置清单”，根据响应情况得8-10分。  2 、所响应产品配置较齐全，整体功能基本满足使用要求、提供了响应产品技术支持文件 (提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料) ，有“详细的生产厂家及产地配置清单”，根据响应情况得4-7分。  3 、配置较差，功能存在明显不满足要求的情况，根据响应情况得0-3分。 |
| 4 | 供货能力、履约能力等  (6分) | 1 、所响应的供货、履约方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，根据响应情况得5-6分。  2 、所响应方案较完整，可基本实现及满足供货、履约要求，根据响应情况得2-4分。  3、所响应方案有明显缺陷，针对性较差，不能完全满足供货、履约要求，根据响应情况得0-1分。 |
| 5 | 节能环保  (2分) | 投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。视其响应程度计0-2分 |
| 6 | 来源渠道合法证明文件 (6分) | 提供招标文件中所要求产品的货物来源渠道合法证明文件 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、检测报告等) 的，每提供一个产品的证明文件得1分；最高计6分； |
| 7 | 项目整体实施方案  (6分) | 根据投标人响应产品的技术方案和组织实施方案等内容进行综合评审 (根据医院现状，设计合理的安装、调试进度计划及措施方案。包括但不限于：安装调试进度计划及措施方案、质量保证措施、安全保证措施、主要机械设备配备计划等)。  1.方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，能够确保医院使用，得4-6分；  2.方案较完整，可基本实现及满足采购要求，得2-4分；  3.方案有明显缺陷，针对性较差，得0-2分。 |
| 8 | 售后服务  (12分) | 1. 售后服务方案:方案全面、详细、具体、可行，包括售后组织体系、拟投入售后服务人员配置情况、针对可能出现的问题及突发事件有具体可行的应急措施和解决方案，并提供详实的证明材料。方案全面、详细、具体可行的得5-6分;方案基本全面、详细程度有所欠缺但能基本满足采购需求的得 3-4 分;方案简单，不够具体，可行性差的得1-2分;未提供不得分。   2.供应商在接到采购人售后服务通知后30分钟内响应，2小时到达现场维修(提供证明材料，如租房协议或产权证明材料、网点地址和办公电话等)由评标委员会横向比较，综合评审，根据响应程度得0-3分。  3.培训方案:提供详尽的有针对性的培训方案，并列出培训的具体内容及培训计划(包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施等)，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理，根据响应程度得0-3分。 |
| 9 | 业绩  （6分） | 供应商提供2022年01月至今所投核心产品业绩合同，每提供1份得2分，最高得6分(以合同签订日期为准)。 |

7、关于对中小企业、监狱企业及残疾人企业的优惠政策

7-1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7-2.根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

7-3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7-4.参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

7-5.本项目价格扣除比例及价格分加分比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小微企业报价给予6 %（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分；未提供中小企业声明函的或未按招标文件设定的分项报价表进行分类填报的（招标文件未设定分项报价表的除外）不享受价格折扣。

8、关于节能、环保、绿色产品

根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

9、陕西省中小企业政府采购信用融资

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（中标）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。

10、评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 投标价格低的；

(2) 技术评估得分最高的；

(3) 服务承诺最优的。

**七、确定中标单位**

1、依据评审结果写出评标结果报告，报送采购单位。

2、在招标文件规定的有效期内，采购单位在审查评标结果报告的基础上确定中标单位，招标代理机构接到回复后，向确定的中标单位发出“中标通知书”。

**八、合同**

**1、请中标单位在中标公示期结束后（一个工作日），前往代理机构领取中标通知书，同时请递交两份有效的纸质版投标文件（一正一副），以供备案、归档使用。**

2、中标通知书发出后，三十日内中标单位与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。

3、监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

**九、中标服务费**

1、代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定收取代理服务费。

**2、中标服务费等其他相关费用由中标单位向招标代理机构支付。**

3、中标服务费缴纳方式：现金缴纳或银行转账。

**十、质疑与投诉：**

**1、质疑及投诉**

**1-1质疑**

（1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向招标代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购单位提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购单位负责供应商质疑答复。采购单位委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

项目联系人：陈工

电话：18909150746

1-2 投诉

（1）质疑供应商对采购单位、招标代理机构的答复不满意，或者采购单位、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购单位、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**第四部分 招标内容及要求**

**一、项目名称：**岚皋县中医院中医优势特色专科设备采购项目。

**二、安装地点**：岚皋县中医医院相关科室楼层内。

**三、采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 医疗设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 数字脑地形图仪 | 台 | 1 | 详细技术参数要求后附 |
| 2 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 台 | 1 |
| 3 | 胰岛素泵 | 台 | 1 |
| 4 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗仪**（核心产品）** | 台 | 1 |
| 5 | 数字式医用红外热像仪**（核心产品）** | 台 | 1 |
| 6 | 电子阴道检查镜 | 台 | 1 |
| 7 | 身高体重测量仪 | 台 | 1 |
| 8 | 等离子体空气消毒机 | 台 | 2 |

**四、采购需求及参数要求**

**（一）数字脑电地形图仪技术参数**

一、功能特点

1.10/20国际标准系统电极放置法，回放脑电波形时可以选择变换导联，

支持任意导联组合。

2.采用生物电放大器提取脑电波形，可24小时连续记录，全自动定标。

3.具有脑电信号同步采集、同步记录、同步回放功能。

4.支持连续和滚动两种回放模式；增益和回放速率可调；独特的细分时间线功能，将每秒波形细分成五段，方便医生查看。

5.用户可自由设定数字滤波器，自由选定低通、高通、带通、带阻等滤波方式，多种滤波方法和加窗方法可供选择。

6.多种参数自动分析及提取，多段脑电波形同时选取分析。

7.局部放大窗口，便于精确测量脑电波周期、波幅、频率。

8.具有事件标记功能,将睁眼、闭眼、闪光等事件脑电图不同颜色标记。

9.配置手动、自动闪光刺激器。

10.自由设定单极、双极及任意导联方式。

11.顶视、测视、单频等十几种地形图和三维旋转立体地形图。

12.各种功率谱、数值地形图及各种压缩谱阵图。

13.完善的病历管理功能，提供多种查询方法，可将病历文件转换为EDF或BDF格式，方便数据交换和学术交流等。

14.配置视频摄像系统，可对病例异常脑电波的神情变化同步视频录像。

15.可选配动态脑电记录盒升级为动态脑电分析系统。

二、技术指标

★1.导联：24导联，19通道EEG + 5通道多参数

2.采样率：100点/秒

3.采样精度：12位

4.输入阻抗：≥10MΩ

5.患者漏电流：≤10uA

6.噪声水平：≤5uV Vp-p

7.共模抑制比：≥60db

★8.放大倍数：5000

9.滤波常数：全数字自由设定

10.显示速率： 5、10、15、30、60、120mm/s

★11.显示增益： 1、1.5、2、3、5、7.5、10、12、15、20.30、50mm/50uV

12.回放速度： 1、2、3、10、20、40、60倍

13.50HZ干扰抑制比：≥20db

三、认证证书：

1.获得CMD ISO9001、CMD ISO13485质量管理体系认证证书。

2.获得ISO14001环境管理体系认证证书。

3.获得CPA 计量器具型式批准证书。

**（二）超声经颅多普勒血流分析仪技术参数**

**（双通道多深度）**

1. 技术要求

1.操作系统∶Windows 7

2.PW深度∶5-120mm,精度1mm

★3.取样容积调节（PW）：0.77mm～20mm  
4.发射功率∶1-150mw可划分为（1-700%）可调

5.工作方式：2MHz PW 2MHz PW 4MHz

6.增益范围：1～56dB

7.扫描速度∶4-12秒可选

8.频谱显示∶一千种以上色板任意选择

9.图像增益∶0-7共8级可选

10.全信息动态回放∶>30h，频谱图像和声音同步回放

★11.图像存贮∶>20000幅频谱图像

12.汉字输入∶五笔,智能ABC,全拼, 微软拼音,并可选接写字板

13.参数计算∶支持手动、静态、动态三种方式计算血管参数值并可切换

14.频谱：128点、256点、512点FFT 频谱显示

★15.八段全信息M能量波

★16.栓子监护功能：单通道、双通道可选，双通道栓子监护，自由设置栓子阀值

二、性能要求

1.通过SQL数据库技术，保存检查参数和结果，可按检查日期、病人ID号、姓名、年龄等任意条件查询，同时通过网络与医院HIS系统进行数据交换，实现共享。可以方便快捷的读取医院病人各种信息，并上传检查内容和图像等结果。

2.双通道八深度，配置两把2MHZ探头，一把4MHZ探头

3.高灵敏度，一个2MHz（PW）探头可同步检测八个深度的血管，在很短的时间内，能快速检测出高清晰、高质量的频谱图像。

4.在采集过程中自动生成DICOM格式文件，与医院PACS实现联接，满足了现代医院管理的更高要求。

5.辅助自动分析功能，可自动提示脑血管狭窄、扩张、供血不足等病变，提高医生诊断水平。

6.纺垂波技术：原始多普勒信号的重现，可靠辨别真伪栓子信号。

7.监护趋势图：长程监护信息趋势图显示

8.采集过程速度快，系统通过扫描条形码识别病人信息，医生不再需要手动录入姓名、年龄、性别等内容，减轻检查医生工作量，提高工作效率。

9.带栓子检测及跟踪功能。

10.具有M模显示功能。

11.产品拥有国家版权局颁发的软件注册权登记证书。

三、配置要求

主机：2G内存、500G硬盘 一台

高速彩色喷墨打印机 一台

22”液晶显示器 一台

2MHz PW探头 二个

4MHz CW探头 一个

专用高档推车 一台

无线键盘、无线鼠标 各一个

专用USB小键盘 一个

使用说明书 一本

**（三）胰岛素泵-技术参数：**

★1.适用范围：适用范围：可用于儿童、未成年人、成年人糖尿病患者（以《中华人民共和国医疗器械注册证》为依据）。（有些品牌不能用于儿童）

★2.基础率分段：24段和48段。

3.基础率设置最小步进量：≤0.05u/h（儿童用此功能比较多）

4.基础率校准功能：根据当前血糖偏差值，胰岛素泵会自动计算出新的基础率方案以供参考。

5.临时基础率功能：某些临时活动或情况，需要变更胰岛素基础率方案的简便设置方式。

6.大剂量功能：三餐预设模式、方波大剂量输注、大剂量追加。

7.大剂量向导功能：可以根据饮食情况更精确更科学的计算出大剂量的输注计量。

8.方波大剂量设置范围：1.常规设置范围0～20u，2.最大可修正范围0～85u，时间设置范围0～240分钟。

★9.大剂量输注速度可调功能：大剂量脉冲速度可调5/10/15/20S。（吸收不好的病号用此功能比较多）

10.用餐提示功能：可以预设用餐报警。

11.装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量。

12.大剂量回顾记录：≥50条。

13.基础率回顾记录：≥50条。

14.日总量回顾记录：≥50条。

15.排气记录：≥50条。

16.报警记录：≥50条。

17.电池：1节7号（AAA）电池。

18.电池记忆功能，长时间（超过24小时）取出电池，时间和基础设置不会丢失。

19.防水等级标准：IPX8。（防水功能）

**（四）生物反馈神经肌肉刺激治疗仪技术参数**

**技术参数：**

一、技术参数：

★1. 触摸屏操作，双屏，屏幕可180度旋转，操作使用快捷高效。

★2. 设备治疗通道数量≥4个，双屏,其中，电刺激生物反馈同步治疗通道数量≥2个，4通道神经肌肉电刺激通道，独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，可同时多部位或多患者同时治疗，互不干扰。

3. 盆底、产康功能完全独立，使用效率更高。

二、电刺激性能参数

4. 脉冲频率：1～2500Hz，1Hz步进。

5.脉冲宽度：50～2000μs，50μs步进。

6. 输出强度：0～100mA,(负载为500Ω) 1mA步进。

★7. 刺激波形：基础波形至少包含单面波、双面平衡波、交互波。

8. 电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

三、肌电性能参数

★9. EMG测量范围：1.0～2000.0μV（r.m.s）

10. AD采样率≥10000Hz。

11. 采样位数16位

12. 分辨率≤0.1μV。

13. 输入噪音≤1μV。

14. 通频带宽20Hz-500Hz。

15. 差模输入阻抗≥10MΩ

16. 共模抑制比>100dB。

17. 反馈阈值准确度：在中心频率点测量时误差不大于标称值的±2uV或±10%。

四、压力性能参数

18. 测量范围0～120mmHg。

19. 测量分辨率为1mmHg。

五、软件功能

★20. 具有国际标准的Glazer盆底1分钟、3分钟快速筛查和6分钟、7分钟标准评估模式。

21. Glazer盆底肌电评估报告包含测试值、参考值、变异系数、肌电图以及康复训练建议等。

22. 可根据测评报告自动推荐治疗疗程方案，或手动选择疗程、快速方案进行治疗。

23. 治疗模式包含：循环电刺激、触发电刺激、刺激反馈、生物反馈、场景动画生物反馈。

24. 系统内置治疗方案超过100种以上，包含电刺激、触发电刺激、生物反馈、刺激反馈、场景生物反馈。

25. 具有针对各种临床病症需要的场景动画生物反馈训练方案，治疗方案≥15个，实时肌电位显示，具有定时触发电刺激同步辅助和提升训练治疗功能，刺激频率、脉宽、刺激强度可调整，患者训练依从度更高，理解更容易，康复训练效果更直观。

26. 具有独立的产后康复、盆底康复、泌尿康复治疗系统，每通道治疗方案，工作时间完全独立。

27. 用户可自定义治疗方案，凯格尔训练图形、训练语音；电刺激参数（上升下降时间、刺激时间、刺激波形、刺激频率、刺激脉宽、延长时间、刺激阈值）等。

28.具有尿失禁、疼痛、器官脱垂、产后子宫内膜修复、子宫内膜增厚、产后淋巴回流受阻、性激素水平下降、等产后、盆底、泌尿生殖康复治疗方案。

29. 治疗方案可根据临床需要自动组合（电刺激+触发电刺激+生物反馈+场景动画），每阶段时间可根据临床及治疗师诊断需要自由设置时间。

30. 肌电触发电刺激阈值可选择：自动阈值、手动阈值，同时可设置阈值上刺激、阈值下刺激模式。

31. 评估训练实时腹肌监测与异常动作提示报警功能（包含电极脱落提示），提高患者训练治疗准确度和依从度。

32. 动态参数调整：治疗中动态调节电刺激输出频率和脉宽。增加患者的治疗精准度与适应性。

33. 所有治疗方案提供禁忌症、电极和传感器部位示意图，确保操作准确性。

34. 具有数据统计管理功能：可根据日期、临床医生、治疗师对新增人数，评估筛查数量、治疗数量进行统计、汇总，形成书面汇总报告，可打印。

35. 具有盆底科室管理常用电子病历及问卷（如尿失禁门诊问卷、器官脱垂、性功能障碍、排尿记录、治疗室治疗规划表等常用评估记录量表）。

36. 无使用附件及材料是否配套和适用识别功能。

37. 支持通过USB进行数据导入导出功能（包含但不限于评估记录、治疗方案、统计数据）

38. 具有多设备无线网络数据共享功能，可实现多台盆底评估治疗设备数据互联互通，包含患者信息、筛查评估报告、评估数据、治疗方案、治疗档案的数据同时同步共享。

39. 压力评估训练模式：采用充气型压力探头对盆底功能进行评估，独立的压力评估报告单，压力生物反馈凯格尔Kegel训练。

40. 整机一体化结构，显示器可180°度旋转，方便医患双方观看显示屏幕，主机保修二年。

**（五）数字式医用红外热像仪技术参数**

**一、硬件**

1.探测器类型：非致冷焦平面红外探测器

★2.探测器材料：氧化钒

3.帧像素:≥324×256

★4.视场：水平方向：17°～24°；垂直方向：24°～30°

5.帧频:≥30帧/秒

6.温度分辨率:NETD≤0.07℃

★7.测温范围:0℃-45℃

8.工作波段:8μm-14μm

9.工作距离:0.5m～5m

10.像元尺寸：35μm

11.测温重复性:≤0.2℃

12.瞬时视场：≥1mrad

13.计算机控制电动调焦

14.摄像头内置温度校正功能

15.接口：以太网接口

16.医学操作平台集成(内置\操控系统\扫描系统\评估系统)

17.智能化操作台，全数字式控制

18.电脑：工控机主板处理器：i3及以上

19.摄像机台车：镜头高度角度可调节，移动

20.操作台显示屏≥21英寸，分辨率≥1920x1080

21.打印机:彩色打印机

**二、软件**

★22.包含拍摄\分析软件包,包含体检报告、中医体质报告、专科报告等，无第三方服务费用。

23.具有点、圆形、矩形等温度测量方式。

★24.图像处理：实时动态多图显示冻结图像，图像放大/缩小、区域温度比较/保存。数据处理：所选测温区域可自动显示绝对温度AT、相对温度RT。

25.具有数据档案存储管理功能，个人健康档案实时追踪。

**（六）电子阴道检查镜设备及技术参数一览表**

一、技术参数

1.产品用途：适用于临床对阴道、宫颈部位的情况进行观察和疾病的检查，并进行图像记录；替代常规裸眼检查，提高诊疗效率；诊疗过程实时影像呈现；术前术后可视化评估。

★ 2.产品性能：配置最新软件，配合彩色液晶显示，操作简单方便,拍摄定格、图像存储、前后浏览、固定体位、亮度调节、精确对焦清晰成像。检查镜自带锂电池，在无交流电情况下，检查镜和电脑可工作≥6小时。

3.视角场：观察视角：视场角2W为40°，允差±15%。

4.分辨率（分辨力）：光学工作距d=90mm，分辨力≥4.42 lp/mm。

5.色彩还原： ≥9寸高清电脑显示，应能分辨标准色板上的6种颜色

6.光照度：工作距d=90mm，光照度≥350 Lux。

7.景深：工作距范围80-100mm。

8.照明光源和观察视场的重合性：在90mm工作距离处主机光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

9.成像质量： 检查镜成像清晰，视场边缘清晰，在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等

10.光源色温：工作距d＝90mm，光源色温3000K-8000K。

★11.图像几何失真度：工作距d＝90mm，图像几何失真度≤3%。

12.可分辨灰阶度：在9寸以上高清平板电脑显示，可分辨灰阶数应≥6阶。

★13.传输功能：在3米距离范围内，平板电脑上的APP 能通过Wi-Fi 与检查镜正常通讯，传输实时视频图像。

14.拍照功能：电脑与检查镜主机通过Wi-Fi连接后，按检查镜上的拍照按钮可进行拍照，APP能保存，浏览图片。

15.打印功能：电脑、打印机及检查镜通过Wi-Fi连接后，按检查镜上的打印按钮可进行打印，APP能打印预览并驱动打印机。

16.数据接口：检查镜主机、电脑、打印机之间的数据传递全部通过Wi-Fi接口实现。

17.电脑系统性能要求：操作系统：≥Android6.0 、存储容量：≥32GB 、屏幕尺寸：≥9英寸、屏幕分辨率：≥1920×1080。

二、软硬件配置清单

1.电子阴道检查镜主机 1

2.平板电脑（含APP） 1

3.一次性使用阴道检查镜扩张器 1

4.彩色打印机 1

5.打印加速器 1

6.医用支架 1

三、售后服务

1.整机保修1年，

2.维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。

3.现场操作培训；

4.如产品出现非人为质量问题需返厂维修的，提供备用机。

5.维修配件报价折扣优惠政策。

**（七）身高体重测量仪技术参数**

1.测高器件：精密超声波探测器

2.身高测量范围：60-200cm，分度值0.1cm

3.测重传感器：高精度压力传感器

4.体重测量范围：8-200kg，分度值0.1kg

5.BMI正常范围：18.5-24.0

6.显示方式：LED数码显示

7.待机时显示：日期、时间、温度测量时显示：身高、体重、BMI测量结果:

8.LED显示身高、体重、BMI，并指示体型偏瘦、正常、偏胖、肥胖

9.测量速度：≧400次/小时

10.语音：测量提示并自动播报测量结果

11.数据传输：RS-232标准接口

12.环境温度：-10°℃--40°℃

13.电源电压：AC100-240V，50Hz

14.功率：≦15w 整机净重：≦20kg

**（八）等离子体空气消毒机技术参数**

1.产品情况：全新机器

2.外型尺寸（L×W×H）：（350-550）mm×（350-450）mm×（800-950）mm。

3.重量：15-20kg。

4.功能：有效去除空气中花粉、烟尘、PM2.5、虫螨、宠物毛、异味等颗粒物，同时并杀灭细菌病毒等病原微生物。

5.杀菌方式：等离子体杀菌，彻底灭活细菌。

6.最大适用体积：120 -130 m3。

7.额定循环风量：≥1200 m3/h 。

8.输入功率：≤200W。

9.电源：AC 220V 50Hz。

10.噪音：≤60dB（提供权威机构检测报告）。

★11.等离子体密度：1.08×1018 -7.9×1018/ m3 （提供权威机构检测报告）。

12.设备在20 m3空间中，持续工作1小时，对白色葡萄球菌灭杀率≥99.99%，符合《消毒技术规范》（2002年版）空气消毒效果鉴定试验。（提供权威机构检测报告）。

13.设备持续工作2小时，对体积为120 m3室内空气中的自然菌消亡率大于90%，符合《消毒技术规范》（2002年版）空气消毒效果鉴定试验。（提供权威机构检测报告）。

14.设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.02mg/ m3，符合GB/T 18202-2000室内空气中臭氧卫生标准。（提供权威机构检测报告）。

15.外壳采用具有RoHs认证的塑料ABS+PC材质，结构强度高，绝缘性好，安全性能高。

16.实时监测室内空气温湿度。

17.2种风速调节模式：手动调节（四档风速），自动风速调节。

18.采用自动控制算法，依据周围环境变化智能匹配风速与净化消毒效果。

19.设备符合GB 4706.1-2005标准安全要求。

20.具有熄屏功能，夜间静默运行，可节省功耗。

21.已净化消毒空间体积实时更新显示。

22.高档数字化显示，支持远红外线遥控，人性化操作界面。

23.具备故障报警功能。

24.底部四面立体进风，顶部大面积螺旋式出风，加快空气循环。

**第五部分 合同主要条款**

甲 方(采购方) ：

乙 方(供货方) ：

按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及 （项目名称） 的招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表(函)、中标通知书经甲、乙双方协商，达成如下条款。

1. **合同内容**

(以投标文件正本和澄清表〈函〉为准)单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | | | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  | | |  |  |  |  | 参 数 见 附 件 |
| 2 |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| 总计(人民币/元) | | | ￥： | (大写) | | | | | |

**第二条 合同价款**

(一)合同总价款为人民币(大写)： 整 (￥:

元整)。

(二)合同总价包括：货物费、运输费(含保险费)、安装调试费(安装调试过程中，以甲方的实际现场勘查为准，所产生的一切费用)、检测验收费及其它费用。

(三)合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

**第三条 款项结算**

(一)合同生效后，甲方预付乙方合同金额的40%作为订货款；到货安装完毕且经甲方组织验收合格后，乙方给甲方出具本设备全额发票，甲方支付合同金额60%。

(二)支付方式：银行转帐。

(三)结算方式：甲方根据乙方提供的账户，以银行转账方式支付货款。乙方提供转账的发票户名及账户要与合同上的户名和账号相符；发票必须由本单位开据，不得由税务局或其他单位代开。否则，甲方有权拒付货款。

**第四条 双方的权利和义务**

(一)甲方的权利和义务

1、提供设备安装调试的工作环境(包括水、电、场地等)

2、按合同约定的方式验收乙方交付的设备,提供设备存放场地并负责保管.

3、配合和协助乙方的工作,为乙方安装调试提供便利条件,使乙方在施工过程及安装调试过程中不受外来因素的阻挠和影响.

(二)乙方的权利和义务

1、按合同约定的设备数量、质量及实施时间完成设备的送达、系统安装及调试,全 面负责工程施工期间的安全责任.

2、按本合同约定向甲方提供技术支持.

3、对于甲方今后在该项目上的硬件升级和日常维护,按优惠条件提供服务.

**第五条 交货条件**

(一)交货地点：甲方指定地点。

(二) 交货期：自合同签订之日起 10 个日历日，完成货物的安装、调试并正常运行。

**第六条 运输**

(一)运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二)运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

**第七条 质量保证**

乙方所供货物必须执行下列条款：

(一)保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。

(二)符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

(三)具有良好的外观，适合安装场所的使用。

(四)自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费保修2年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时(工作日)，解决问题不超过24小时(工作日)，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、交货后180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

**第八条履约担保**

履约保证金额： 无

**第九条 售后服务**

乙方所供货物提供以下售后服务：

(一)质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时(工作日)。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

(二)质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

**第十条 技术与服务**

(一)技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书(中文)；

3、进口货物商检证明和报关单；

4、项目峻工资料、检验测试报告；

5、其它资料。

(二)服务承诺：以投标文件、澄清表(函)、合同和随货物的相关文件为准。

**第十一条 验收**

(一)货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同及招标文件要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

(二)货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

(三)甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方(必要时请有关专家)进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单(一式陆份)作为对货物的最终认可。

(四)乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(五)验收依据： 1、招标文件、投标文件、澄清表(函)、合同；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

**第十二条 违约责任**

(一)按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二)未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报 监管机构进行相应的处罚。

(三)延迟交货，乙方承担相应的违约责任。

(四)逾期付款，甲方承担相应的违约责任。

**第十三条 合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：提交甲方或乙方所在地仲裁委员会仲裁；

**第十四条 合同生效**

本合同一式陆份，甲、乙各执贰份，岚皋县财政局政府采购管理股备案贰份，本合同甲、乙各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。

**第十四条 其他事项**

(一)招标文件、投标文件、澄清表(函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(二)合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原 合同具有同等法律效力。

(三)合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

(四)本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位: (盖章) | 中标人全称: (盖章) |
| 地址： | 地址： |
| 法人代表(签字)： | 法人代表(签字)： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： |
| 账户： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

**第六部分 投标文件格式**

一、投标人提交响应文件须知

1、投标人编制投标文件前，请详细阅读招标文件，根据提供的投标文件格式，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制后，按招标文件要求加盖印章并及时将电子响应文件(★.SXSTF)于投标截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台 (陕西省·安康市)网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

4、未按招标文件提供的投标文件格式制作的投标文件或磋商响应 文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，磋商小组将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标人自行承担责任。

二、响应文件格式及编排顺序

**项目编号：HYX-ZFCGAK-2024024**

**岚皋县中医医院中医优势特色**

**专科设备采购项目**

**投标文件**

**供 应 商（盖公章）：**

**法定代表人（签字或盖章）：**

**时 间：**

**一、投标函**

**华优信项目管理有限公司：**

我单位收到贵单位HYX-ZFCGAK-2024024号招标文件，经详细研究，我们决定参加 （项目名称） 招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、愿意满足招标文件中的一切要求，提供相关医疗设备及安装调试服务，投标总报价为：人民币（大写）： 元（小写￥　　　　　）

2、我方提交的投标文件为响应文件壹份 (★.SXSTF) 。

3、我们已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们完全理解并同意贵方在招标文件中的有关取消投标资格的条款。

5、如若中标，将根据招标文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

6、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标者的权力。

7、我方愿按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）履行自己的全部责任。

8、我方的投标文件自投标后 天内有效。

9、所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称:（印章）

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

授权代表：

年 月 日

**二、法定代表人授权委托书**

华优信项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目 （项目名称） 的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：性别：年龄：

职 务： 身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电 话：电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （正面） | 授权代表身份证复印件  （正面） |
| 法定代表人身份证复印件  （反面） | 授权代表身份证复印件  （反面） |

单位名称（公章）： 法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

本授权有效期为自开标之日起 天：

年 月 日至 年 月 日

**三、开标一览表**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价  （元） | 交付期 | 质保期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
| 总价（大写）：人民币 元。 | | | |
| 备注 | 表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | | | |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

　　日期： 年 月 日

**注：1、投标报价包括设备费、安装调试费、运输费、人工工资、相关税费及市场价格风险在内等一切费用；**

**2、报价超出采购预算或最高限价的，按无效投标处理；**

**四、投标分项报价表**

共 页，第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 品牌型号 | 制造厂商 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费和保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） | | 大写： ¥： | | | | | | | |

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

**节能环保、环境标志产品明细表**（若有）

供应商（公章）： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币元） | | | | |  | | | |

注：如所投产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

**五、技术规格响应偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件  技术要求 | 投标文件  技术响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**供应商须提供相关的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、产品彩页、检测报告等，提供加盖原厂公章复印件证明）予以佐证。缺少或不全的，由评标委员会酌情给予扣分。**

**说明：偏离情况填写：优于、相同、低于**

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

**六、资格证明材料**

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2024年02月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2024年02月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；

（6）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证 (投标产品须在其经营范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证 (投标产品须在其生产范围内) 、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

（7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

**附件1：**

**法定代表人身份证明书**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

**附件2：**

**法定代表人授权委托书**

华优信项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目 （项目名称） 的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名： 性别： 年龄：

职 务： 身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电 话： 电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （正面） | 授权代表身份证复印件  （正面） |
| 法定代表人身份证复印件  （反面） | 授权代表身份证复印件  （反面） |

单位名称（公章）： 法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

本授权有效期为自开标之日起 天：

年 月 日至 年 月 日

**附件3：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明**

致：

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件4：参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明格式**

致：

我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称、产品名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称： （加盖单位公章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**非联合体声明 (格式)**

致：

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下： 我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存 在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人 (盖投标人公章) ：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

年 月 日

**七、合同条款响应偏离表**

投标人名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件要求** | **投标文件响应内容** | **响应情况** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **.....** |  |  |  |

注：本表须按招标文件商务要求如实逐项填写，不得空项。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

　　日期： 年 月 日

**八、项目整体实施方案**

**九、产品功能配置**

**十、产品来源渠道合法证明文件**

1. **供货、履约能力**

**十二、售后服务方案及承诺**

**十三、业绩十四、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位 在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商 业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式 参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通， 进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： (盖章)

法定代表人： (法定代表人私章)

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

**十五、投标人认为有必要提供的其它证明资料**

**投标人认为有必要提供的其他证明资料**